Postępowanie ZP/ 106 /2018

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH I SZKOLEŃ

Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie dozymetryczne dla Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii
(do przyspieszaczy liniowych zakupionych w ramach inwestycji w zakresie CMN)

Rok produkcji (wymagany 2018): ………………………….……..……….………….......

Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana		Punktacja
	Dostawa analizatora pola promieniowania 3D pozwalającego na analizę parametrów wiązek terapeutycznych – 1kpl.
	Oprogramowanie wraz z modułem eksportu do systemu planowania kompatybilne z posiadanym przez ośrodek fantomem typu MP3	TAK
	Zbiornik z PMMA umożliwiający minimalny zakres skanowania w osiach X,Y= 48 x 48 cm i głębokości min. 40cm	TAK/NIE / podać		TAK – 5pkt. / powyżej-10pkt / NIE – 0 pkt.
	Rezerwuar wodny zintegrowany z podnośnikiem, sterowany elektrycznie umożliwiający wpompowywanie i wypuszczanie wody ze zbiornika pomiarowego	TAK
	Sensor poziomu wody do automatycznego napełniania i spuszczania wody	TAK
	Zakres ruch podnośnika ≥ 50 cm	TAK
	Dwukanałowy elektrometr zintegrowany z podnośnikiem ze złączem „M” lub TNC+adapter	TAK
	Bezprzewodowy pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie fantomem w pomieszczeniu terapii	TAK/NIE		TAK – 10pkt. / NIE – 0 pkt.
	Połączenie WiFi i LAN do aplikacji sterującej fantomem	TAK
	Mechanizm automatycznego pozycjonowania i poziomowania fantomu realizowane poprzez oprogramowanie lub mechanicznie	TAK
	Tryb ciągły i skokowy skanowania	TAK
	Oprogramowanie umożliwiające analizę parametrów dozymetrycznych i geometrycznych wiązek terapeutycznych zgodnie z aktualnymi rekomendacjami IAEA dla wiązek FF i FFF	TAK
	Możliwość przeprowadzenia pomiarów TPR	TAK
	Oprogramowanie umożliwiające analizę i porównanie pomiarów przy użyciu oferowanego i posiadanego przez użytkownika analizatora pola (PTW)	TAK/NIE		TAK – 10pkt. / NIE – 0 pkt.
	Komplet kabli sygnałowych i sterujących	TAK
	Komory jonizacyjne cylindryczne o objętości czynnej ≤0.13cm3, wodoszczelne, 2 szt. wraz z uchwytem	TAK
	Referencyjna komora jonizacyjna płasko -równoległa o objętości 10.5 cm3 przeznaczona do pomiarów pól stereotaktycznych, wodoszczelna wraz z uchwytem	TAK/NIE		TAK – 10pkt. / NIE – 0 pkt.
	Detektor półprzewodnikowy typy p do pomiaru wiązek fotonowych,objętość pomiarowa ≤0.03cm3, wodoszczelny, zakres pomiarowy 1cmx1 cm do 40cm x40 cm, wraz z uchwytem	TAK
	Detektor półprzewodnikowy typu p do pomiaru wiązek elektronowych, objętość pomiarowa ≤0.03cm3, wodoszczelny, zakres pomiarowy 3cm x3 cm do 25cm x25 cm, wraz z uchwytem. / Zamawiający dopuszcza zaoferowanie detektora półprzewodnikowego Diode E do pomiaru wiązek fotonowych i elektronowych, którego zakres pomiaru pól wynosi od 1x1cm2 do 10x10cm2 dla wiązek fotonowych oraz od 1x1cm2 do 40x40cm2 dla wiązek elektronowych	TAK
	Detektor diamentowy, wodoszczelny, objętość czynna ≤0.004cm3, wraz z uchwytem	TAK/NIE		TAK – 10pkt. / NIE – 0 pkt.
	Możliwość podłączenia do fantomu za pomocą dedykowanych uchwytów oferowanych detektorów oraz posiadanych w ośrodku detektorów z typem złącza M: PTW Farmer TM30013, PTW Marcus 23343, Marcus Advanced 34045, microDiamond 60019, Roos 34001, Semiflex 31010 / Kompatybilny z posiadanym systemem PTW Trufix	TAK/NIE		TAK – 10pkt. / NIE – 0 pkt.
	Oferowane detektory wyposażone w złącza typu M, kompatybilne z posiadanymi przez ośrodek elektrometrami/ dawkomierzami oraz okablowaniem	TAK/NIE		TAK – 10pkt. / NIE – 0 pkt.
	Producent, kraj pochodzenia aparatu – podać.
	Nazwa / model / typ aparatu / – podać.
1.24	Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po okresie gwarancji
2.	Dawkomierze referencyjne z zestawem komór jonizacyjnych 2 kpl.
2.1.	Dawkomierz terapeutyczny klasy referencyjnej z obsługą bibliotek komór jonizacyjnych wraz z ich współczynnikami kalibracyjnymi – 2szt	TAK
2.2.	Spełniający wymagania, IEC 60731 i IEC61674	TAK
2.3.	Generujący napięcie w zakresie 0+400V	TAK
2.4.	Zasilanie akumulatorowe i sieciowe	TAK
2.5.	Złącze typu M	TAK
2.6.	Komora jonizacyjna typu Farmer o objętości czynnej 0.6 cm3, wodoszczelna, złącze typu M – 1 szt.	TAK
2.7.	Komora jonizacyjna płasko – równoległa typu ROSS, o objętości czynnej 0.35 cm3, wodoszczelna, złącze typu M – 1 szt.	TAK
2.8.	Przewód pomiarowy długości 10m , złącze typu M	TAK
2.9	Producent, kraj pochodzenia aparatu – podać.
2.10	Nazwa / model / typ aparatu / – podać.
2.11	Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po okresie gwarancji
3.	Fantom płytowy wykonany z materiału równoważnego wodzie kompatybilny z posiadanymi fantomami z materiału RW3 – 2 kpl.
3.1.	Stały fantom płytowy o gęstości bliskiej wartości 1g/cm3 (RW3) o wymiarach 30cm x30cm zawierający min. 25 szt. płyt o grubości 10mm i 1 płytę o grubości 5mm	TAK
3.2.	Dedykowana płyta z otworem do włożenia komory typu Farmer 0.6cm - 1szt	TAK
3.3.	Dedykowana płyta z otworem do włożenia komory typu ROSS - 1szt	TAK
3.4	Producent, kraj pochodzenia aparatu – podać.
3.5	Nazwa / model / typ aparatu / – podać.
3.6	Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po okresie gwarancji
4.	Urządzenie do codziennej kontroli parametrów wiązek terapeutycznych wraz z oprogramowaniem - 2szt
4.1.	Urządzenie do codziennych pomiarów i kontroli stałości parametrów wiązek terapeutycznych wraz z oprogramowaniem do pomiaru i analizy uzyskanych wyników	TAK
4.2.	Element pomiarowy: komory jonizacyjne	TAK
4.3.	Rozmiar mierzonych pol min. 10x10cm i 20x20cm	TAK
4.4.	Zasilanie akumulatorowe i sieciowe	TAK
4.5.	Automatyczna korekcja pomiaru na ciśnienie i temperaturę	TAK
4.6.	Możliwość pomiaru wiązek FFF o energii 6MV i 10MV / Max moc dawki możliwa do pomiaru : nie mniejsza niż 24Gy/min	TAK
4.7.	Oprogramowanie do wykonywania pomiaru i analizy uzyskanych wyników, w tym : / analiza płaskości wiązek / analiza symetrii TG i LR / analiza stałości mocy dawki / analiza jakości wiązki terapeutycznej / analiza dawki w osi centralnej	TAK
4.8	Producent, kraj pochodzenia aparatu – podać.
4.9	Nazwa / model / typ aparatu / – podać.
4.10	Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po okresie gwarancji
5.	Oprogramowanie do niezależnej weryfikacji jednostek monitorowych
5.1.	Oprogramowanie urządzenia umożliwiające przeprowadzenie niezależnych obliczeń dozymetrycznych do planów leczenia wykonanych technikami: IMRT, VMAT, 3D-CRT, SRT/SBRT	TAK
5.2.	Oprogramowanie urządzenia umożliwiające importowanie parametrów planu leczenia z posiadanych przez użytkownika systemów planowania leczenia wiązkami zewnętrznymi (DICOM RT)	TAK
5.3.	Nieograniczona liczba stanowisk (licencji)	TAK
5.4	Producent, kraj pochodzenia – podać.
5.5	Nazwa / model / typ / – podać.
6.	System do weryfikacji planów leczenia IMRT / VMAT – 1kpl.
6.1.	Fantom dedykowany do pomiaru rozkładów dawki w technikach IMRT i VMAT wykonany z materiału o gęstości bliskiej wartości 1g/cm3	TAK
6.2	Matryca 2D komór jonizacyjnych dedykowana do ww . fantomu wraz ze świadectwem wzorcowania. / Wzorcowanie wykonane dla dawki pochłoniętej w wodzie.	TAK
6.3.	Zdolność rozdzielcza matrycy (zdefiniowana jako odległość między środkami detektorów ) ≤ 7.5mm na całym obszarze matrycy	TAK/NIE		TAK – 10pkt. / NIE – 0pkt.
6.4.	Rozmiar mierzonego pola promieniowania ≥24 x 24cm (dla pola zdefiniowanego w izocentrum )	TAK
6.5.	Jednostki mierzone: dawka pochłonięta w wodzie [Gy]	TAK
6.6.	Możliwość zwiększenia rozdzielczości przestrzennej poprzez wykonanie dodatkowego pomiaru z przesunięciem matrycy	TAK
6.7.	Max moc dawki możliwa do pomiaru : nie mniejsza niż 24Gy/min	TAK
6.8	Wózek transportowy do przewożenia fantomu, matrycy i akcesoriów	TAK
6.9	Oprogramowanie umożliwiające : / rekonstrukcję dawki 3D w całej objętości fantomu na podstawie danych zmierzonych za pomocą matrycy / porównanie zmierzonego rozkładu dawki z zaplanowanym w systemie planowania leczenia / prezentację wyników i generowanie raportów / analizę rozkładu dawki dla pól długich ( >25cm ) poprzez łączenie pól / kompatybilne z posiadanym w ośrodku	TAK
6.10.	Aktualizacja posiadanego przez zamawiającego oprogramowania Verisoft do najnowszej wersji	TAK/NIE		TAK – 10pkt. / NIE – 0pkt.
6.11	Producent, kraj pochodzenia aparatu – podać.
6.12	Nazwa / model / typ aparatu / – podać.
6.13	Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po okresie gwarancji
7.0.	Multimetr do pomiaru wiązek kV – 1 szt.
7.1.	Multimetr do pomiaru wiązek kV	TAK
7.2.	Możliwość pomiaru dawki [Gy], mocy dawki [Gy/s], dawki na impuls,napięć kVpmax, kVpmean, PPV	TAK
7.3.	Oprogramowanie do obsługi i analizy wyników pomiarowych	TAK
7.4	Producent, kraj pochodzenia aparatu – podać.
7.5	Nazwa / model / typ aparatu / – podać.
7.6	Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po okresie gwarancji
8.0.	Radiometr – 1szt.	TAK
8.1.	Radiometr do pomiaru środowiska pracy w terenie nadzorowanym, na którym wykorzystywane jest promieniowanie X	TAK
8.2.	Zakres mocy dawki : 0.01Sv/h - 0.1Sv/h / Zakres dawki : 0.01Sv - 10Sv / Zakres energetyczny : 48kV - 3MeV	TAK
8.3	Producent, kraj pochodzenia aparatu – podać.
8.4	Nazwa / model / typ aparatu / – podać.
8.5	Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po okresie gwarancji
9.0.	Termometr cyfrowy – 2szt.	TAK
9.1.	Termometr cyfrowy z sondą do pomiaru temperatury otoczenia i wody	TAK
9.2.	Dokładność + 0.2oC	TAK
9.3.	Zasilanie z baterii/akumulatora	TAK
9.4.	Świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratorium	TAK
9.5	Producent, kraj pochodzenia aparatu – podać.
9.6	Nazwa / model / typ aparatu / – podać.
9.7	Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po okresie gwarancji
10.	Barometr cyfrowy – 1szt.	TAK
10.1.	Barometr cyfrowy	TAK
10.2.	Dokładność + 3hPa±1cyfra	TAK
10.3.	Zasilanie z baterii/akumulatora	TAK
10.4.	Świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratorium	TAK
10.5	Producent, kraj pochodzenia aparatu – podać.
10.6	Nazwa / model / typ aparatu / – podać.
10.7	Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po okresie gwarancji
	Szkolenia
29.	W cenie oferty zostały wliczone szkolenia personelu Użytkownika, z zakresu obsługi i eksploatacji oferowanych urządzeń, po uprzednim uzgodnieniu terminów, zakończone protokołem. / Liczbę osób określa Odbiorca	TAK
30.	Miejsce szkolenia: w trakcie odbioru u Zamawiającego	TAK

	Inne wymagania
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące obejmująca cały dostarczony sprzęt. / Gwarancja liczona od daty uruchomienia aparatury potwierdzonego podpisaniem protokołu końcowego.	TAK
2.	Bieżąca aktualizacja zakupionego oprogramowania do aktualnych wersji w trakcie okresu gwarancji	TAK/NIE		TAK – 10pkt. / NIE – 0pkt.
3.	Koszt pełnej obsługi serwisowej / w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia.	TAK
4.	Autoryzowany serwis. / Podać nazwę i siedzibę serwisu w Polsce / za granicą wraz ze sposobem kontaktowania (tel, mail). W przypadku różnych serwisów dla urządzeń, należy podać dane wszystkich serwisów	TAK
5.	Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.	TAK
6.	Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. / Podać dane do zgłoszeń (mail. telefon, fax)	TAK
7.	Usunięcie awarii w okresie gwarancji: / w czasie nie dłuższym niż do 7 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii w przypadku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego / w czasie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub naprawy urządzenia w siedzibie producenta	TAK
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. / Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia..	TAK
9.	Paszport techniczny, dla każdego urządzenia osobno, z informacjami zawierającymi dane urządzeń, datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. / Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK