## Załącznik nr 1 do oferty
UWAGA: Zamawiający wymaga aby implanty: płytki, gwoździe wg specyfikaccji oraz gwoździe krętarzowe + śruby wg specyfikacji były dostarczane w postaci sterylnej, pozostały asortyment: wkręty i śruby dedykowane odpowiednio do implantów sterylnych mają być dostarczone w postaci niesterylnej.
Kończyna górna, dolna
lp | System SYSTEM | Opis produktu | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | Stawka VAT % | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | nr katalogowy | kod UDI
1 | system płyt lcp do obojczyka | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości obojczykowej S. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 rozdzielnych otworów blokowanych i jeden kompresyjny. Dł. odpowiednio 71-116mm. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowymi. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2 | system płyt lcp do obojczyka | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości obojczykowej S. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 rozdzielnych otworów blokowanych i jeden kompresyjny. Dł. odpowiednio 71-116mm. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowymi. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3 | system płyt lcp do obojczyka | Płytka kształtowa blokowana do trzonu kości obojczykowej S trzonowa. Wersja prawa/lewa. Posiadająca 6 do 10 otworów blokowanych. Dł. odpowiednio 66-104mm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowymi. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4 | system płyt lcp hakowa do obojczyka | Płytka kształtowa blokowana dalszej do obojczyka z hakiem. Wersja prawa/lewa. Liczba otworów blokowanych w płycie 5÷7. Zakres wysokości haka 12 i 15. Posiadająca rozdzielne otwory blokowane i 1 kompresyjny. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5 | system płyt lcp do obojczyka | Płytka kształtowa blokowana do trzonu kości obojczykowej S trzonowa. Wersja prawa/lewa. Posiadająca 6 do 10 otworów blokowanych. Dł. odpowiednio 66-104mm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowymi. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6 | system płyt lcp prostych | Płytka blokowana przedramienna prosta do kości promieniowej i łokciowej. Płytka z 30mm mostem bez otworów o długości 30mm i znacznikiem środka. Płytka występująca w rozmiarach 6 dł. 82mm i 8 otworowej dł. 102mm. Otwory blokowane oraz 2 kompresyjne. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowymi. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7 | system płyt lcp prostych | Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana tytanowa. Grubość płyty 2,8mm. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Dł. odpowiednio 88-172mm. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm tytanowe. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym tytanowe. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8 | system płyt lcp prostych | Płytka prosta rekonstrukcyjna wąska, blokowana. Grubość płyty 2,2mm. 4-8 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Dł. odpowiednio 88-144mm. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm lub 2,4mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Tytan. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9 | system płyt lcp prostych | Płytka blokowana prosta 1/3 rurki tytanowa. Grubość płytki 2mm, szerokość 13mm. 4 do 10 otworów blokowanych. Dł. odpowiednio 45-117mm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm samogwintujące, tytanowe, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Dostępna również płytka z otworami blokowanymi i kompresyjnymi 4-10 otworów Dł. odpowiednio 46-118mm. Tytan. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
10 | system płyt lcp prostych | Płytka wąska prosta blokowana tytanowa kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 5 do 12 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego, dł. odpowiednio 88-193mm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm tytanowe, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym tytanowe. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
11 | system płyt lcp do bliższego końca k. ramiennej stal | Płytka kształtowa blokowana tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej. Dł. odpowiednio 95-173mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. Płytki w rozmiarze od 8 otworowej posiadające pogrubioną część trzonową. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca 11 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 10 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Tytan. | szt. | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
12 | system płyt lcp do bliższego końca k. ramiennej | Płytka kształtowa blokowana tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej. Dł. odpowiednio 95-173mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. Płytki w rozmiarze od 8 otworowej posiadające pogrubioną część trzonową. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca 11 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 10 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
13 | system płyt lcp do dalszej części k. ramiennej | Płytka kształtowa blokowana tytanowa do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej, przyśrodkowa. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. Dł. odpowiednio 84-164mm. Płytka kształtowa blokowana tytanowa do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej, boczna. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. Dł. odpowiednio 75-150mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
14 | system płyt lcp do dalszej części k. ramiennej | Płytka kształtowa blokowana tytanowa do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej, przyśrodkowa. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. Dł. odpowiednio 84-164mm. Płytka kształtowa blokowana tytanowa do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej, boczna. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. Dł. odpowiednio 75-150mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
15 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana tytanowa do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej, boczna. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. Dł. odpowiednio 75-150mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
16 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. Dł. odpowiednio 91-171mm.W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką: przyśrodkową oraz tylną przyśrodkową. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
17 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. Dł. odpowiednio 91-171mm.W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną, tylną boczną oraz grzbietowo-boczną. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
18 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. Dł. odpowiednio 91-171mm.W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną, tylną boczną oraz grzbietowo-boczną. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
19 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylno-bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką przyśrodkową. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
20 | system płyt lcp hakowa do dalszego końca k. łokciowej/dalszej nasady k. strzałkowej | Płytka kształtowa, blokowana tytanowa do dalszej nasady kości łokciowej. Zakończenie płytki 2 haczykami do stabilizacji wyrostka rylcowatego. Płytka występująca w rozmiarach 3÷5 otworowej. Dł. odpowiednio 45-61mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 wydłużony otwór kompresyjny. W części nasadowej 1 otwór blokowany. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 1 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm kobaltowe. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
21 | system płyt lcp do wyrostka łokciowego | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej tytanowa. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 do 8 par rozdzielnych otworów - blokowanego i kompresyjnego. Dł. odpowiednio 88-181mm. W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Zakończenie płytki z 6 kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W tym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
22 | system płyt lcp do wyrostka łokciowego | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej tytanowa. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 do 8 par rozdzielnych otworów - blokowanego i kompresyjnego. Dł. odpowiednio 88-181mm. W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Zakończenie płytki z 6 kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W tym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
23 | system płyt do wyrostka łokciowego blokowana zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej tytanowa. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 do 8 par rozdzielnych otworów - blokowanego i kompresyjnego. Dł. odpowiednio 88-181mm. W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Zakończenie płytki z 6 kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W tym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
24 | system płyt lcp do szyjki i głowy k. promieniowej | Płytka kształtowa blokowana tytanowa dopasowana do bliższej nasady kości promieniowej. Wersja mała dla głowy kości promieniowej o średnicy 20÷22mm oraz wersja duża dla głowy kości promieniowej o średnicy 24÷26mm. Dostępne w wersji prawa/lewa. Wersja szyjkowa uniwersalna, dla głowy kości promieniowej w złamaniach szyjkowych. W części trzonowej 1 do 3 otworów blokowanych i otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Jeden z otworów kompresyjnych wydłużony do pozycjonowania płyty na kości. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm kobaltowe kobaltowe. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
25 | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej, zakładana od strony dłoniowej. Wersja prawa/lewa. Część trzonowa o anatomicznym wygięciu bez podcięć rekonstrukcyjnych. Płytka występująca w rozmiarach 5÷11 otworowej. Dł. odpowiednio 73-148mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
26 | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo | Anatomiczna płytka kształtowa blokowana tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej, zakładana od strony dłoniowej. Płytka posiadająca podcięcie redukujące podrażnienie ścięgna zginacza długiego kciuka (FPL tendon). Wersja prawa/lewa. 3 warianty szerokości części nasadowej: 19mm; 23mm i 27mm posiadające 6; 7 i 9 otworów blokowanych. Płytka występująca w 2 długościach: 4 i 6 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 wydłużony otwór kompresyjny. W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm kobaltowe. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
27 | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo | Anatomiczna płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, zakładana od strony dłoniowej. Płytka z rozszerzeniem na wyrostek rylcowaty kości promieniowej. Płytka posiadająca podcięcie redukujące podrażnienie ścięgna zginacza długiego kciuka (FPL tendon). Wersja prawa/lewa. 3 warianty szerokości części nasadowej: 19,5mm; 24mm i 28mm posiadające 7; 8 i 10 otworów blokowanych. Płytka występująca w 2 długościach: 4 i 6 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 wydłużony otwór kompresyjny. W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm kobaltowe. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
28 | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa L blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Wersja L oraz L ukośna, prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 2÷4 otworowej. Płytka prosta kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Płytka występująca w rozmiarach 3÷4 otworowej. Płytka T kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Płytka występująca w rozmiarach 3÷4 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz otwory kompresyjne. W części nasadowej 2 lub 3 otw. blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm kobaltowe. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
29 | system płyt lcp hakowa do dalszego końca k. łokciowej | Płytka kształtowa, blokowana tytanowa do dalszej nasady kości łokciowej. Zakończenie płytki 2 haczykami do stabilizacji wyrostka rylcowatego. Płytka występująca w rozmiarach 3÷5 otworowej. Dł. odpowiednio 45-61mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 wydłużony otwór kompresyjny. W części nasadowej 1 otwór blokowany. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 1 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm kobaltowe. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
30 | system płyt lcp do artrodezy nadgarstka | Płytka do artrodezy nadgarstka. Dostępna w 3 wersjach wygięcia– prosta, z pogięciem standardowym i krótkim. W części bliższej 4 otwory blokowane oraz 3 kompresyjne, w tym jeden wydłużony do pozycjonowania implantu. W części dalszej 3 otwory blokowane oraz 2 kompresyjne. W części środkowej 1 otwór pod wkręt korowy nieblokowany. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm w części bliższej oraz 2,4mm w cześci dalszej. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe z łbem kulistym 3,5mm w części bliższej oraz 2,7mm w części dalszej. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
31 | system płyt lcp do bliższej nasady k. udowej | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 2÷8 otworowej. Dł. odpowiednio 132-258mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. W części nasadowej 3 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 11 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici lub drutów. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, oraz 2 wkręty 7,3mm kaniulowane w części nasadowej. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów, w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
32 | system płyt lcp do bliższej nasady k. udowej | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 2÷8 otworowej. Dł. odpowiednio 132-258mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. W części nasadowej 3 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 11 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici lub drutów. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, oraz 2 wkręty 7,3mm kaniulowane w części nasadowej. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów, w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
33 | system płyt lcp proste wąskie do trzonu i dalszej części k. udowej | Płytka prosta wąska blokowana. Płytka występująca w rozmiarach 5÷14 otworowej. Dł. odpowiednio 90-252mm. Otwory blokowane oraz kompresyjne. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
34 | system płyt lcp proste wąskie do trzonu i dalszej części k. udowej | Płytka prosta wąska blokowana. Płytka występująca w rozmiarach 5÷14 otworowej. Dł. odpowiednio 90-252mm. Otwory blokowane oraz kompresyjne. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
35 | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej | Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 6÷14 otworów blokowanych i dwa kompresyjne. Dł. odpowiednio 131-299mm. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
36 | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej | Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 6÷14 otworów blokowanych i dwa kompresyjne. Dł. odpowiednio 131-299mm. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
37 | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej | Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 6÷14 otworów blokowanych i dwa kompresyjne. Dł. odpowiednio 131-299mm. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
38 | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej | Płytka kształtowa blokowana do trzonu kości udowej. Płytka występująca w rozmiarach 10÷16 otworowej. Dł. odpowiednio 209-333mm. Otwory blokowane oraz kompresyjne. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
39 | system płyt lcp szerokich wygiętych anatomiczne do trzonu i dalszej części k. udowej | Płytka kształtowa blokowana do trzonu kości udowej. Płytka występująca w rozmiarach 10÷16 otworowej. Dł. odpowiednio 209-333mm. Otwory blokowane oraz kompresyjne. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
40 | system płyt lcp do złamań nasady dalszej k. udowej | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4÷10 otworów, w tym jeden kompresyjny. Dł. odpowiednio 138-263mm. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Do otworów nieblokowanych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
41 | system płyt lcp do złamań nasady bliższej k. piszczelowej | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. Dł. odpowiednio 129-213mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
42 | system płyt kondylarnych do dalszego końca k. udowej | zamiast pł. kondylarnej do dalszego końca k. udowej: Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką i długą częścią nakrętarzową. Wersja prawa/lewa. Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka występująca w rozmiarach 6÷12 otworowej. Płyta posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 6 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Posiadające 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Oraz Płytka okołoprotezowa, nakrętarzowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką i długą częścią nakrętarzową. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
43 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 3÷8 otworowej. Odpowiednio dł. 131-236mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
44 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej. Odpowiednio dł. 134-260mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
45 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej | Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 3÷9 otworowej. Odpowiednio dł. 100-178mm.W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów.Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
46 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej | Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 3÷9 otworowej. Odpowiednio dł. 100-178mm.W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów.Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
47 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej | Płytka kształtowa T, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. Odpowiednio dł. 110-170mm W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i tytanowych wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
48 | system płyt lcp do złamań bliższego końca k. piszczelowej tylnio-przyśrodkowa | Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony tylnej. Wersja wąska i szeroka, szerokość części nasadowej 24mm i 28mm. Płytka występująca w rozmiarach 4÷6 otworowej. Odpowiednio dł. 66-86mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 3 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki oraz ścięcie części bliższej. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
49 | system płyt do bliższej nasady k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. Odpowiednio dł. 121-173mm W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 10 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 6 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
50 | system płyt do bliższej nasady k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. Odpowiednio dł. 121-173mm W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 10 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 6 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
51 | system płyt lcp boczna i tylnoboczna do dalszego końca k.strzałkowej | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej. Dł. odpowiednio 85-145mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją.Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm lub 2,4mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym.Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Implant przystosowany do użycia nakładki celującej, ułatwiającej wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
52 | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. Dł. odpowiednio 108-160mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
53 | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. Dł. odpowiednio 108-160mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
54 | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 5÷9 otworowej. Dł. odpowiednio 114-166mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
55 | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 5÷9 otworowej. Dł. odpowiednio 114-166mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
56 | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7 lub 9 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. Dł. odpowiednio 167 i 197mm. W części nasadowej 17 otworów blokowanych. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiające profilowanie. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
57 | system płyt do dalszego końca k. strzałkowej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej. Dł. odpowiednio 85-145mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm lub 2,4mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Implant przystosowany do użycia nakładki celującej, ułatwiającej wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
58 | system płyt lcp do dalszego końca k.piszczelowej | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. Dł. odpowiednio 108-160mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
59 | system płyt lcp do dalszego końca k.piszczelowej | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 5÷9 otworowej. Dł. odpowiednio 114-166mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
60 | system płyt lcp do k. sześciennej, łódkowatej , skokowej | Płytka kształtowa blokowana wygięta łukowo, dwa rzędy wkrętów, do zespoleń kości stopy – kości łódkowatej. Płytka o długości 53 mm. Posiadająca 11 otworów blokowanych. Płytka kształtowa blokowana do zespoleń kości stopy – kości sześciennej. Płytka w dwóch rozmiarach szerokości 26 i 29mm. Posiadająca 11 otworów blokowanych. Wersja lewa i prawa. Płytka kształtowa blokowana łukowa do zespoleń kości skokowej, o długości 41mm. Posiadająca 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. W zależności od rodzaju płytki otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
61 | system płyt lcp do stopy dwuotworowa | Płytka kształtowa blokowana, do zespoleń kości stopy- prosta 2otworowa. Płytka o długości 16,20,24 mm. Posiadająca 2 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
62 | system płyt lcp do stopy typu X | Płytka kształtowa blokowana, kształtu X, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 23,25mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
63 | system płyt lcp do stopy typu X duża | Płytka kształtowa blokowana, kształtu X, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 30mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
64 | system płyt do stopy typu X blokowanych zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana, kształtu X, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 23,25,30,35 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
65 | system płyt do stopy typu T z klinem blokowanych zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana, kształtu T, do zespoleń kości stopy. Przynajmniej 6 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 2÷7mm. Grubość płytki z klinem 7mm; Płytka o długości 30 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
66 | system płyt do stopy MTP blokowanych zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana, kształtu X, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 23,25,30,35 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Płytka kształtowa blokowana, do zespoleń kości stopy- prosta 2otworowa.Płytka o długości 16,20,24 mm. Posiadająca 2 otwory blokowane. Płytka kształtowa blokowana, kształtu T ukośna, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 28,30,32 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Wersja lewa/prawa. Płytka kształtowa blokowana, kształtu T, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 38,40,42,44,46 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Płytki do kości łódkowatej, sześciennej, skokowej, prostokątna(H), T, L, prosta, do kości skokowej wygięta, śródstopno-paliczkowa, 3D Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami torx. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
67 | system płyt do stopy TMT blokowanych zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana, kształtu X, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 23,25,30,35 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Płytka kształtowa blokowana, do zespoleń kości stopy- prosta 2otworowa.Płytka o długości 16,20,24 mm. Posiadająca 2 otwory blokowane. Płytka kształtowa blokowana, kształtu T ukośna, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 28,30,32 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Wersja lewa/prawa. Płytka kształtowa blokowana, kształtu T, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 38,40,42,44,46 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Płytki do kości łódkowatej, sześciennej, skokowej, prostokątna(H), T, L, prosta, do kości skokowej wygięta, śródstopno-paliczkowa, 3D Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami torx. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
68 | system płyt do stopy blokowanych zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana, kształtu X, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 23,25,30,35 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Płytka kształtowa blokowana, do zespoleń kości stopy- prosta 2otworowa.Płytka o długości 16,20,24 mm. Posiadająca 2 otwory blokowane. Płytka kształtowa blokowana, kształtu T ukośna, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 28,30,32 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Wersja lewa/prawa. Płytka kształtowa blokowana, kształtu T, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 38,40,42,44,46 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Płytki do kości łódkowatej, sześciennej, skokowej, prostokątna(H), T, L, prosta, do kości skokowej wygięta, śródstopno-paliczkowa, 3D Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami torx. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
69 | system płyt do k. piętowej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana do kości piętowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w 3 rozmiarach 59mm, 63mm i 66mm. W zależności od rozmiaru 9 lub 10 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
70 | system płyt lcp do k. piętowej | Płytka kształtowa blokowana do kości piętowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w 3 rozmiarach 59mm, 63mm i 66mm. W zależności od rozmiaru 9 lub 10 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
71 | system płyt do k. łódkowatej i k. sześciennej blokowane zmienno-kątowo | Płytka kształtowa blokowana wygięta łukowo, dwa rzędy wkrętów, do zespoleń kości stopy – kości łódkowatej. Płytka o długości 53 mm. Posiadająca 11 otworów blokowanych. Płytka kształtowa blokowana do zespoleń kości stopy – kości sześciennej. Płytka w dwóch rozmiarach szerokości 26 i 29mm. Posiadająca 11 otworów blokowanych. Wersja lewa i prawa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. W zależności od rodzaju płytki otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
72 | system śrub hcs - typu Herbert | Śruba kaniulowana kompresyjna 2,0/3,0. Długości dostępne od 10 do 30 mm co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 2,0mm, rdzeń o średnicy 1,5mm. W części dalszej gwint o średnicy 3,0mm na długości 4mm. Kaniula 0,95mm, Gniazdo T7 | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
73 | system śrub hcs - typu Herbert | Śruba kaniulowana kompresyjna 2,5/3,2. Długości dostępne od 10 do 30 mm co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 2,5mm, rdzeń o średnicy 1,7mm. W części dalszej gwint o średnicy 3,2mm na długości 4mm. Kaniula 0,95mm , Gniazdo T7 | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
74 | system śrub hcs - typu Herbert | Śruba kaniulowana kompresyjna 4,5/5,0 Kaniula: 1,6 gniazdo T15. Śruby w długościach od 20 do 110 mm ze skokiem co 2 mm przy długościach od 60 do 110mm skok długości co 5mm. W części dalszej długość gwintu zależna od długości śruby w zakresie 6-44mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
75 | system śrub hcs - typu Herbert | Śruba kaniulowana kompresyjna 6,5/7,5mm. Kaniula: 1,7mm, gniazdo T25. Długości stopniowane co 5mm w zakresie 30-150mm. W części dalszej gwint 16 lub 32mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
76 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane korowe o średnicy 3,5 mm, dł. 10-50mm skok co 2mm, stal | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
77 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane korowe o średnicy 3,5 mm, dł. 10-50mm skok co 2mm, stal | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
78 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane gąbczaste o średnicy 3,5 mm, dł. 10-50mm skok co 2mm, stal | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
79 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane gąbczaste o średnicy 3,5 mm, dł. 10-75mm (dł. 10-60 skok co 2mm a dł. 60-75mm skok co 5mm), stal | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
80 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane gąbczaste o średnicy 4,5 mm, dł. 10-70mm (dł. 10-30 skok co 2mm a dł. 30-70mm skok co 5mm), stal | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
81 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane gąbczaste o średnicy 5,0 mm, dł. 25-70mm dla gwintu 16mm i dł. 40-70mm dla gwintu 32mm, skok co 5mm, stal | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
82 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane gąbczaste o średnicy 7,0 mm, dł. 70-130mm skok co 5mm, stal | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
83 | system śrub kaniulowanych - podkładki | Podkładki do śrub kaniulowanych, stal | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
84 | System kabli ortopedycznych z zaciskami | Drut/linka do cerklarzu wyposażona w zacisk śrubowy do płyt okołoprotezowych. Drut/linka wykonana ze splotu 75 włókienkowego zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu. Śrubowy zacisk linki umożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu linki. Linka jak i zacisk wykonany ze stopu kobaltu. Długość linki 600mm, średnica linki 2,0mm. Gniazdo w śrubie zacisku typu Torx. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
85 | System kabli ortopedycznych z zaciskami | Drut/linka do cerklarzu wyposażona w zacisk śrubowy do płyt okołoprotezowych. Drut/linka wykonana ze splotu 75 włókienkowego zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu. Śrubowy zacisk linki umożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu linki. Linka jak i zacisk wykonany ze stopu kobaltu. Długość linki 600mm, średnica linki 2,0mm. Gniazdo w śrubie zacisku typu Torx. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
86 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 7,3mm kaniulowane blokowane z gwintowaną głową dł. 30-100mm, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
87 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 7,3mm kaniulowane blokowane stożkowe dł. 50-95mm, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
88 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 7,3mm kaniulowane blokowane stożkowe dł. 50-95mm, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
89 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 5,0mm blokowane z gwintowaną głową dł. 16-95mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
90 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 5,0mm blokowane z gwintowaną głową dł. 16-95mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
91 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 5,0mm blokowane stożkowe dł. 30-90mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
92 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 5,0mm blokowane z gwintowaną głową dł. 16-95mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
93 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 5,0mm blokowane z gwintowaną głową do płyt okołoprotezowych dł. 16-85mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
94 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 5,0mm blokowane z gwintowaną głową zmienno-osiowe, samogwintujące, dł. 16-110mm, kobalt, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
95 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 5,0mm blokowane z gwintowaną głową zmienno-osiowe, samogwintujące, dł. 16-110mm, kobalt, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
96 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 5,0mm blokowane z gwintowaną głową zmienno-osiowe, samogwintujące, dł. 16-110mm, kobalt, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
97 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 4,5mm korowe dł. 20-95mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
98 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 4,5mm korowe dł. 20-95mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
99 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 4,5mm korowe dł. 20-95mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
100 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 3,5mm blokowane z gwintowaną głową dł. 12-85mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
101 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 3,5mm blokowane z gwintowaną głową | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
102 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 3,5mm blokowane z gwintowaną głową zmienno-osiowe dł. 12-95mm, samogwintujące, kobalt, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
103 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 3,5mm korowe dł. 12-85mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
104 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 3,5mm korowe dł. 12-85mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
105 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 3,5mm korowe dł. 12-85mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
106 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 3,5mm korowe dł. 12-85mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
107 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 3,5mm korowe dł. 12-85mm, samogwintujące, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
108 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 2,7mm blokowane z gwintowaną głową dł. 6-40mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
109 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 2,4mm blokowane z gwintowaną głową zmienno-osiowe dł. 6-40mm, samogwintujące, kobalt, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
110 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 2,7mm korowe dł. 6-40mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
111 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 2,7mm korowe dł. 6-40mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
112 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 2,7mm korowe dł. 6-40mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
113 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 2,4mm blokowane z gwintowaną głową dł. 6-40mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
114 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 2,4mm blokowane z gwintowaną głową zmienno-osiowe dł. 6-40mm, samogwintujące, kobalt, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
115 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 2,4mm blokowane z gwintowaną głową zmienno-osiowe dł. 6-40mm, samogwintujące, kobalt, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
116 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 2,7mm korowe dł. 6-40mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
117 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 2,7mm korowe dł. 6-40mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
118 | system śrub hcs | Śruba kaniulowana kompresyjna 2,0/3,0. Długości dostępne od 10 do 30 mm co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 2,0mm, rdzeń o średnicy 1,5mm. W części dalszej gwint o średnicy 3,0mm na długości 4mm. Kaniula 0,95mm, Gniazdo T7 | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
119 | system śrub hcs | Śruba kaniulowana kompresyjna 2,5/3,2. Długości dostępne od 10 do 30 mm co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu. W części bliższej gwint o średnicy 2,5mm, rdzeń o średnicy 1,7mm. W części dalszej gwint o średnicy 3,2mm na długości 4mm. Kaniula 0,95mm , Gniazdo T7 | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
120 | system śrub hcs | Śruba kaniulowana kompresyjna 4,5/5,0 Kaniula: 1,6 gniazdo T15. Śruby w długościach od 20 do 110 mm ze skokiem co 2 mm przy długościach od 60 do 110mm skok długości co 5mm. W części dalszej długość gwintu zależna od długości śruby w zakresie 6-44mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
121 | system śrub hcs | Śruba kaniulowana kompresyjna 6,5/7,5mm. Kaniula: 1,7mm, gniazdo T25. Długości stopniowane co 5mm w zakresie 30-150mm. W części dalszej gwint 16 lub 32mm. Materiał: stop tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
122 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane korowe o średnicy 3,5 mm, dł. 10-50mm skok co 2mm, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
123 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane korowe o średnicy 3,5 mm, dł. 10-50mm skok co 2mm, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
124 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane gąbczaste o średnicy 3,5 mm, dł. 10-50mm skok co 2mm, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
125 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane gąbczaste o średnicy 3,5 mm, dł. 10-75mm (dł. 10-60 skok co 2mm a dł. 60-75mm skok co 5mm), tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
126 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane gąbczaste o średnicy 4,5 mm, dł. 10-70mm (dł. 10-30 skok co 2mm a dł. 30-70mm skok co 5mm), tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
127 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane gąbczaste o średnicy 5,0 mm, dł. 25-70mm dla gwintu 16mm i dł. 40-70mm dla gwintu 32mm, skok co 5mm, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
128 | system śrub kaniulowanych | Śruby kaniulowane gąbczaste o średnicy 7,0 mm, dł. 70-130mm skok co 5mm, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
129 | system śrub kaniulowanych | Podkładki do śrub kaniulowanych tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
130 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 5,0mm blokowane z gwintowaną głową dł. 16-95mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
131 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 5,0mm blokowane z gwintowaną głową do płyt okołoprotezowych dł. 16-85mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
132 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 5,0mm blokowane z gwintowaną głową do płyt okołoprotezowych dł. 16-85mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
133 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 4,5mm korowe dł. 20-95mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
134 | śruby do zespoleń płytkowych | Śruby 4,5mm korowe dł. 20-95mm, samogwintujące, tytan, gniazdo torx | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
135 | tytanowe gwoździe elastyczne | Gwoździe śródszpikowe elastyczne przeznaczone do złamań trzonowych i przynasadowych kości długich u dzieci i dorosłych. Wprowadzane metodą ante i retrograde, bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową. Gwóźdź prosty na całej długości ze spłaszczonym końcem wygiętym pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiającym wprowadzanie, zapobiegającym perforacji ściany dalszej kości korowej oraz zapewniającym lepsze zakotwiczenie implantu. Możliwość profilowania gwoździa do kształtu kości. Wykonane z tytanu. Kodowanie kolorystyczne w zależności od średnicy. Oznaczenie laserowe zgodne ze spłaszczonym końcem, ułatwiające pozycjonowanie gwoździa przy wprowadzaniu. Rozmiary: średnica 1,5mm dł. 300mm; średnica 2mm, 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; długość 440mm. Instrumentarium do zakładania gwoździ elastycznych według własnych rozwiązań konstrukcyjnych. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
136 | tytanowe gwoździe elastyczne - zaślepka | Śruba zaślepiająca do zabezpieczenia końca gwoździa elastycznego z zewnętrznym gwintem, o właściwościach samogwintujących umożliwiających wkręcenie jej w kość, zapewniające dodatkową stabilność osiową. Zakończenie półokrągłe, o atraumatycznym kształcie zabezpieczające tkanki miękkie przed podrażnieniem. Gniazdo sześciokarbowe śruby do połączenia z wkrętakiem. Tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
137 | gwóźdź ramienny | Gwóźdź śródszpikowy ramienny uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość dla gwoździ krótkich L=150mm, średnica 8÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej 2 otwory dla gwoździ krótkich. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. W gwoździach o średnicy 6 i 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej, 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej i dalszej. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-5mm stopniowane co 2,5mm. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
138 | gwóźdź ramienny | Gwóźdź śródszpikowy ramienny uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm, średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania dla gwoździ długich. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. Dla średnic 8 mm i większych w części dalszej otwory gwintowane. W gwoździach o średnicy 6 i 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej, 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej i dalszej. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-5mm stopniowane co 2,5mm. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
139 | gwóźdź ramienny | Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 3,0 dł. 20-50mm; 4,0mm; skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
140 | gwóźdź ramienny | Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4,5mm dł. 25-70mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
141 | gwóźdź ramienny | śruba zaślepiająca kaniulowana dł. 0; 2,5; 5,0mm, śruba kompresyjna, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
142 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Gwóźdź śródszpikowy ramienny uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość dla gwoździ krótkich L=150mm, średnica 8÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej 2 otwory dla gwoździ krótkich. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. W gwoździach o średnicy 6 i 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej, 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej i dalszej. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-5mm stopniowane co 2,5mm. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
143 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Gwóźdź śródszpikowy ramienny uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm, średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania dla gwoździ długich. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. Dla średnic 8 mm i większych w części dalszej otwory gwintowane. W gwoździach o średnicy 6 i 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej, 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej i dalszej. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-5mm stopniowane co 2,5mm. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
144 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4,5mm dł. 25-70mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
145 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4,0mm dł. 25-70mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
146 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 3,0 dł. 20-50mm i średnica 4,0mm dł. 25-70mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
147 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | śruba zaślepiająca kaniulowana dł. 0; 2,5; 5,0mm, śruba kompresyjna, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
148 | gwóźdź piszczelowy | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy- Długość L=270-390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-12mm ze skokiem (co 1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym 4 otwory gwintowane oraz jeden dynamiczny) zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy od ø10). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. System wykonany ze stopu tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
149 | gwóźdź piszczelowy | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy- Długość L=270-390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-12mm ze skokiem (co 1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym 4 otwory gwintowane oraz jeden dynamiczny) zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy od ø10). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. System wykonany ze stopu tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
150 | gwóźdź piszczelowy | Śruby blokujące śr. 4,0 i 4,5mm dł. 30-90mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
151 | gwóźdź piszczelowy | Śruby blokujące śr. 5,0mm dł. 30-90mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
152 | gwóźdź piszczelowy | Śruby blokujące śr. 5,5mm dł. 30-90mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
153 | gwóźdź piszczelowy | Śruba zaślepiająca dł. 0-15mm co 5mm, śruba kompresyjna, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
154 | gwóźdź udowy boczny | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego): Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷460mm (ze skokiem co 20mm) do długości 460mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷12mm ze skokiem (co 1mm). W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 4 otwory gwintowane), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy 7,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø4,0÷5,5mm. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø4,0÷5,5mm, Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. System wykonany ze stopu tytanu. Sterylne. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
155 | gwóźdź udowy boczny | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego): Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷460mm (ze skokiem co 20mm) do długości 460mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷12mm ze skokiem (co 1mm). W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 4 otwory gwintowane), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy 7,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø4,0÷5,5mm. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø4,0÷5,5mm, Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. System wykonany ze stopu tytanu. Sterylne. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
156 | gwóźdź udowy boczny | Śruby blokujące śr. 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm dł. 30-90mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
157 | gwóźdź udowy boczny | Śruby blokujące śr. 5,5mm dł. 30-90mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
158 | gwóźdź udowy boczny | Śruba zaślepiająca dł. 0-15mm co 5mm, śruba kompresyjna, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
159 | gwóźdź udowy boczny | Śruba rekonstrukcyjna kaniulowana szyjkowa śr. 7,5mm dł. 50-120mm skok co 5mm, tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
160 | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny krótki (zakładany z boku krętarza większego): jeden do prawej i lewej kończyny. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. W części dalszej posiadający 1 otwór dynamiczny. Długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm.) Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny długi (zakładany z boku krętarza większego): Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷460mm (ze skokiem co 20mm) do długości 460mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷12mm ze skokiem (co 1mm). W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 4 otwory gwintowane), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy 7,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø4,0÷5,5mm. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø4,0÷5,5mm, Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. System wykonany ze stopu tytanu. Sterylny | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
161 | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny | Śruby blokujące śr. 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm dł. 30-90mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
162 | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny | Śruba zaślepiająca dł. 0-15mm co 5mm, śruba kompresyjna, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
163 | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny | Śruba rekonstrukcyjna kaniulowana szyjkowa śr. 7,5mm dł. 50-120mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
164 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Gwóźdź udowy wsteczny kondylarny. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej używany przy metodzie wstecznej. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Promień gięcia w części bliższej R=2000mm. Długość L=180÷420mm (ze skokiem co 20mm) do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Jeden uniwersalny do lewej i prawej kończyny. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu max. 5mm od końca gwoździa. W części dalszej posiadający min. 8 otworów w tym: -2 otwory o średnicy 6,5mm w płaszczyźnie strzałkowej, pierwszy na wysokości max 8 mm od końca gwoździa, -2 otwory o średnicy 5mm gwintowane w płaszczyźnie strzałkowej , -2 otwory skośne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej wynoszącym 30° , -2 otwory kondylarne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej 30° i jednocześnie w płaszczyźnie AP – 30°. Śruba zaślepiająca z gniazdem typu torx, lita. Wystająca ponad koniec gwoździa max 1mm. Z możliwością blokady pierwszej śruby 6,5mm. Z wykonanym ograniczeniem w przypadku braku śruby 6,5. Otwory w gwoździu o średnicy 6,5mm blokowane zestawem blokującym lub wkrętem 6,5mm z nakrętkami. Zestaw blokujący o średnicy 6,5 mm w zakresie długości 50-105mm. Wkręty blokujące w zakresie długości 50-120mm. Gwoździe barwione na kolor w zależności od średnicy. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gniazda w elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
165 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Śruby blokujące śr. 5,0mm, 5,5mm dł. 30-90mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
166 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Śruby blokujące śr. 6,5mm, dł. 50-120mm skok co 5mm, gniazdo torx, nakrętka 6,5mm, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
167 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Zestaw blokujący śr. 6,5mm, dł. 50-90mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
168 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Śruba zaślepiająca M8, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
169 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Śruba zaślepiająca M8, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
170 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Gwóźdź piszczelowy wsteczny (odpiętowy) kaniulowany przeznaczony do stabilnej osteosyntezy kości stępu oraz dalszej części kości piszczelowej, do leczenia zwyrodnień oraz deformacji stawów stępu. Gwóźdź do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa po promieniu w części piętowej. Długość L=180÷320 stopniowana co 20 mm. Średnica 10÷12mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części piętowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. Otwór podłużny (kompresyjny) o długości 13mm, wykonany pod kątem 20° pozwalający na wprowadzenie wkręta blokującego w kość skokową. W części piszczelowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. Gwoździe blokowane wkrętami 5,0 lub 5,5 mm zarówno w części piętowej jak i piszczelowej. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. System wykonany ze stopu tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
171 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Śruby blokujące śr. 5,0mm, dł. 30-100mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
172 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Śruby blokujące śr. 5,5mm dł. 30-100mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
173 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Śruby blokujące śr. 5,5mm dł. 30-100mm skok co 5mm, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
174 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Śruba zaślepiająca, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
175 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Śruba kompresyjna, gniazdo torx, tytan | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
176 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy, krótki, długość L=180 i 200mm z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną o średnicy 8mm, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór statyczny gwintowany dla długości 180 oraz 1 otwór dynamiczny i 1 statyczny gwintowany dla długości 200. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Dodatkowe spłaszczenie w obszarze wygięcia gwoździ dla łatwiejszego wprowadzenia. System wykonany stopu tytanu. Gwoździe sterylne. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
177 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy, długi, długość L=280÷420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º ), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną o średnicy 8mm, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Dodatkowe spłaszczenie w obszarze wygięcia gwoździ dla łatwiejszego wprowadzenia. Pierwszy otwór do blokowania w części dalszej gwoździa w odległości 5 mm od jego końca dla zapewnienia niskiego blokowania. System wykonany stopu tytanu. Gwoździe sterylne. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
178 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | Śruba doszyjkowa, zespalająca kaniulowana z kołnierzem zabezpieczającym przed migracją śr.11mm L-70-120 mm, skok co 5 mm, tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
179 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem zabezpieczającym przed migracją śr.6,5mm L-70-120 mm, skok co 5 mm, tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
180 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | Śruba zaślepiająca dł. 0-15mm co 5mm, śruba kompresyjna tytan. Sterylne | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
181 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | Śruby blokujące śr. 4,5mm, 5,0mm dł. 30-100mm skok co 5mm, tytan. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
182 | płyty lcp do osteotomii k. udowej i piszczelowej - w wersji sterylnej tytan | Płytka klinowa do osteotomii – bliższa piszczelowa Płytka dystansowa klinowa blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷17,5mm oraz przewężenie w części środkowej do szerokości 18mm. Grubość płytki z klinem 10,5mm; grubość w miejscu otworów mocujących 3,5mm; długość płytki zależna od rozmiaru klina 37÷49,5mm. Otwór na środku klina ułatwiający jej aplikację. 2 otwory pod wkręty blokowane 5mm, oraz 2 otwory na wkręty blokowane gąbczaste 6,5mm o ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Stop tytanu. Oraz Płytka klinowa do osteotomii – dystansowa udowa T Płytka dystansowa klinowa T do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej. Posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷17,5mm. Grubość płytki z klinem 10,5mm; grubość w miejscu otworów mocujących 3,5mm; otwór na środku klina ułatwiający jej aplikację. Długość płytki 125mm. W części trzonowej 3 otwory blokowane i 4 kompresyjne. W części nasadowej 3 otwory blokowane o zbieżnym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych w części trzonowej wkręty blokowane 5mm, w części nasadowej wkręty gąbczaste 6,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Stop tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
183 | płyty lcp do osteotomii k. udowej i piszczelowej - tytan | Płytka klinowa do osteotomii – bliższa piszczelowa Płytka dystansowa klinowa blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷17,5mm oraz przewężenie w części środkowej do szerokości 18mm. Grubość płytki z klinem 10,5mm; grubość w miejscu otworów mocujących 3,5mm; długość płytki zależna od rozmiaru klina 37÷49,5mm. Otwór na środku klina ułatwiający jej aplikację. 2 otwory pod wkręty blokowane 5mm, oraz 2 otwory na wkręty blokowane gąbczaste 6,5mm o ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Stop tytanu. Oraz Płytka klinowa do osteotomii – dystansowa udowa T Płytka dystansowa klinowa T do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej. Posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷17,5mm. Grubość płytki z klinem 10,5mm; grubość w miejscu otworów mocujących 3,5mm; otwór na środku klina ułatwiający jej aplikację. Długość płytki 125mm. W części trzonowej 3 otwory blokowane i 4 kompresyjne. W części nasadowej 3 otwory blokowane o zbieżnym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych w części trzonowej wkręty blokowane 5mm, w części nasadowej wkręty gąbczaste 6,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Stop tytanu. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | "ChM" sp. z.o.o. | 3.3537.xxx, 3.3538.xxx,
184 | Płyta do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych | Płytka Y kształtowa, tytanowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 5÷12 otworowej. Dł. odpowiednio 116-207mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. W części nasadowej podcięcia rekonstrukcyjne ułatwiające profilowanie. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm kobaltowe. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0