Numer referencyjny postępowania:
ZP.272.09.2022
Załącznik nr 2.4 do SWZ (dot. Części 4)

FORMULARZ CENOWY
ORAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą w podziale na części” w zakresie CZĘŚCI 4 – Dzierżawa 3 analizatorów parametrów krytycznych wraz z odczynnikami (laboratorium, Ogólna Izba Przyjęć, Blok operacyjny) na okres 36 miesięcy oraz wirówki laboratoryjnej do standardowego wirowania próbek krwi, oferujemy dostawę, spełniającego nw. wymagania:

Tabela nr 1
Lp.	PARAMETRY WYMAGANE DLA DWÓCH Z TRZECH ANALIZATORÓW OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM (4a) / (umiejscowienie Laboratorium i Ogólna Izba Przyjęć)			Parametr wymagany/ Odpowiedź wymagana		Parametr oferowany przez Wykonawcę/Odpowiedź oferowana
Producent (marka) .................................................................................................. (Należy podać) / Model ...................................................................................................................... (Należy podać)
1		Analizatory z certyfikatem CE dla aparatu i wszystkich odczynników. / Jeden z dwóch fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2020), drugi nie starszy niż z roku 2018.		TAK	TAK/NIE / ...................... / należy podać
2		Minimalna ilość parametrów mierzonych: pH, pCO2, pO2,Na,K, Cl/Ca++,		TAK	TAK/NIE / ......................
3		Parametry wyliczane ( minimum ) O2 sat, O2 ct, HCO3 – (akt i std ), ctCO2, BE b, BE ecf, pO2/FiO2, pO2 (A-a), ctHb(est), / luka anionowa.		TAK	TAK/NIE / ......................
4		Możliwość oznaczeń bez adapterów z próbki podanej bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary.		TAK	TAK/NIE / ......................
5		Objętość próbki nie przekraczająca 200 µl dla strzykawki, 100 µl dla kapilary.		TAK	TAK/NIE / ......................
6		Opcja automatycznej mikropróbki ( objętość max. 50 µl )		TAK	TAK/NIE / ......................
7		Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym.		TAK	TAK/NIE / ......................
8		Widoczny, podświetlany pojedynczy tor pomiarowy próbki z jedną elektrodą referencyjną.		TAK	TAK/NIE / ......................
9		Możliwość wykonywania badań z krwi pełnej tętniczej i żylnej (heparynizowanej )		TAK	TAK/NIE / ......................
10		Kalibratory, kontrole i odczynniki gotowe do użycia.		TAK	TAK/NIE / ......................
11		Automatyczna kalibracja.		TAK	TAK/NIE / ......................
12		Komunikacja jednokierunkowa z siecią informatyczną – podłączenie 1 analizatora do LIS ramach oferty. (System informatyczny PROMETEUSZ )		TAK	TAK/NIE / ......................
13		Elektrody bezobsługowe (nie wymagające wymiany membrany), wymieniane oddzielnie, zależnie od zużycia.		TAK	TAK/NIE / ......................
14		Flagowanie wyników patologicznych.		TAK	TAK/NIE / ......................
15		Skaner kodów kreskowych.		TAK	TAK/NIE / ......................
16		Wbudowana drukarka .		TAK	TAK/NIE / ......................
17		Instrukcja obsługi i oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi komunikację z analizatorem - w języku polskim.		TAK	TAK/NIE / ......................
18.		Odczynniki z co najmniej 4-miesięcznym terminem ważności od daty dostawy.		TAK	TAK/NIE / ......................
19		Możliwość drukowania raportów dotyczących próbek pacjentów, kalibracji oraz kontroli jakości.		TAK	TAK/NIE / ......................
20		Zewnętrzny UPS gwarantujący prace analizatora przez minimum 15 minut, w przypadku braku zasilania.		TAK	TAK/NIE / ......................
21		Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie odpowiednią ilość wychwytów skrzepu, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania zakontraktowanej liczby badań.		TAK	TAK/NIE / ......................
22		Dostęp do nowych, oryginalnych, tj. pochodzących od producenta aparatu, odczynników i części zamiennych przez cały okres trwania umowy.		TAK	TAK/NIE / ......................
23		Bezpłatny serwis gwarancyjny dzierżawionych aparatów w okresie obowiązywania umowy, obejmujący naprawy, części zamienne i dojazd inżyniera serwisu oraz wykonanie bezpłatnego przeglądu technicznego analizatora przynajmniej raz w roku lub częściej jeśli wymagania producenta są inne.		TAK	TAK/NIE / ......................
24		Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu aparatu (udokumentowane certyfikatami) oraz merytoryczne szkolenie dla lekarzy z zakresu interpretacji wyników badań.		TAK	TAK/NIE / ......................
25		Wykonawca gwarantuje przysłanie do Laboratorium Zamawiającego (po podpisaniu umowy), wraz z pierwszą dostawą odczynników wydrukowanych kart charakterystyki substancji zawartych w proponowanych odczynnikach., w języku polskim. Karty charakterystyki oraz oznakowanie opakowań odczynników powinny uwzględniać obowiązujące przepisy prawa.		TAK	TAK/NIE / ......................
Ilość badań / dla dwóch analizatorów z Tabeli nr 1			Ilość badań w ciągu 36 miesięcy
Liczba badań			9 000
Kontrole			kontrola wewnętrzna na trzech poziomach, codziennie na jednym poziomie (na oba aparaty)

Tabela nr 2
Lp.	Nazwa produktu	Nr katalogowy	Cena jedn. opakowania netto	Cena jedn. opakowania brutto	Liczba opakowań / sztuk na 36 miesiące	Wielkość opakowania	Wartość netto	Stawka VAT / %	Wartość brutto
	Odczynniki
1.
2.
3.
	Materiały eksploatacyjne
1.
2.
3.
4.
					Razem			x

W tabeli nr 2 należy umieścić odczynniki i kontrole, kalibratory oraz materiały eksploatacyjne (części zużywalne) w liczbie koniecznej do realizacji umowy w zakresie dwóch analizatorów wskazanych w Tabeli nr 1.
Ilość odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca oblicza samodzielnie na podstawie Tabeli nr 1.
Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika na pokładzie analizatora po otwarciu, zgodnie z oficjalna instrukcją podaną na opakowaniu.

Tabela nr 3
Lp.			PARAMETRY WYMAGANE DLA TRZECIEGO Z TRZECH ANALIZATORÓW OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM (4b) / (umiejscowienie Blok Operacyjny)		Parametr wymagany/ Odpowiedź wymagana		Parametr oferowany przez Wykonawcę/Odpowiedź oferowana
Producent (marka) .................................................................................................. (Należy podać) / Model ...................................................................................................................... (Należy podać)
	1	Analizatory z certyfikatem CE dla aparatu i wszystkich odczynników, fabrycznie nowy (rok produkcji 2020 lub nowszy).			TAK	TAK/NIE / ...................... / należy podać
	2	Minimum wymaganych parametrów (mierzonych i wyliczanych) pH, pCO2, pO2, Na,K, Cl/Ca++, glukoza, mleczany, tHb, FCOHb, FMetHb, O2 sat, HCO3 – (akt i std ), ctCO2, BE b, BE ecf, pO2, Hct, luka anionowa.			TAK	TAK/NIE / ......................
	3	Możliwość oznaczeń z próbki krwi pełnej (tętniczej, żylnej, kapilarnej) oraz z płynu opłucnowego.			TAK	TAK/NIE / ......................
	4	Objętość próbki: kapilara – 100 µl, 200 µl.			TAK	TAK/NIE / ......................
	5	Port umożliwiający podanie próbki ze strzykawki i kapilary, bez użycia adapterów.			TAK	TAK/NIE / ......................
	6	Bezpieczny system aplikacji próbki bez ryzyka przypadkowego zakłucia przez operatora, bez konieczności przytrzymywania medium w trakcie pobierania próbki.			TAK	TAK/NIE / ......................
	7	Czas uzyskania wyniku nie przekraczający 90 sekund.			TAK	TAK/NIE / ......................
	8	System detekcji skrzepów i pęcherzyków powietrza.			TAK	TAK/NIE / ......................
	9	Czytnik kodów kreskowych, port USB oraz RS232.			TAK	TAK/NIE / ......................
	10	Materiały do kontroli jakości na trzech poziomach, ampułkowe.			TAK	TAK/NIE / ......................
	11	Analizator niewymagający czynności konserwacyjnych, oparty na wymiennych kasetach.			TAK	TAK/NIE / ......................
	12	Automatyczna kalibracja.			TAK	TAK/NIE / ......................
	13	Brak dodatkowych, zewnętrznych kalibratorów dla kalibracji i waliadacji jakichkolwiek parametrów w ramach procedur wymaganych i zalecanych przez producenta.			TAK	TAK/NIE / ......................
	14	Możliwość zaprogramowania ID, imienia i nazwiska, płci, daty urodzenia pacjenta.			TAK	TAK/NIE / ......................
	15	Pamięć minimum 250 próbek pacjenta i 250 próbek kontroli jakości.			TAK	TAK/NIE / ......................
	16	Zewnętrzny UPS gwarantujący prace analizatora przez minimum 15 minut, w przypadku braku zasilania.			TAK	TAK/NIE / ......................
	17	Dostęp do nowych, oryginalnych, tj. pochodzących od producenta aparatu, odczynników i części zamiennych przez cały okres trwania umowy.			TAK	TAK/NIE / ......................
	18	Bezpłatny serwis gwarancyjny dzierżawionych aparatów w okresie obowiązywania umowy, obejmujący naprawy, części zamienne i dojazd inżyniera serwisu oraz wykonanie bezpłatnego przeglądu technicznego analizatora przynajmniej raz w roku lub częściej, jeśli wymagania producenta są inne.			TAK	TAK/NIE / ......................
	19	Wraz z analizatorem wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.			TAK	TAK/NIE / ......................
Ilość badań / dla analizatora z Tabeli nr 3				Ilość badań w ciągu 36 miesięcy
Liczba badań				2 000
Kontrole				kontrola wewnętrzna na trzech poziomach, codziennie na jednym poziomie

Tabela nr 4
Lp.	Nazwa produktu	Nr katalogowy	Cena jedn. opakowania netto	Cena jedn. opakowania brutto	Liczba opakowań / sztuk na 36 miesiące	Wielkość opakowania	Wartość netto	Stawka VAT / %	Wartość brutto
	Odczynniki
1.
2.
3.
	Materiały eksploatacyjne
1.
2.
3.
4.
					Razem			x

W tabeli nr 4 należy umieścić odczynniki i kontrole, kalibratory oraz materiały eksploatacyjne (części zużywalne) w liczbie koniecznej do realizacji umowy w zakresie analizatora wskazanego w Tabeli nr 3.
Ilość odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca oblicza samodzielnie na podstawie Tabeli nr 3.
Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika na pokładzie analizatora po otwarciu, zgodnie z oficjalna instrukcją podaną na opakowaniu.

Tabela nr 5
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Ilość miesięcy	Cena netto / za miesiąc	Wartość netto	Stawka VAT / %	Wartość brutto
1	2	3	4	5 =(3x4)	6	7=(5+VAT)
1	Dzierżawa dwóch analizatorów, zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Tabeli nr 1	36
2.	Dzierżawa trzeciego analizatora, zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Tabeli nr 3	36
3.	Dzierżawa fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej na minimum 20 probówek, z możliwym programowaniem obrotów w granicach 100-4500 rpm (obrotów na minutę ), wraz z jej instalacją, szkoleniem oraz obowiązkowymi przeglądami technicznymi, zgodnie z zaleceniami producenta.	36
Razem

Tabela nr 6 - Podsumowanie
L.p.	Nazwa	Całkowita / wartość netto	Całkowita / wartość / brutto
1	Tabela 2
2	Tabela 4
3	Tabela 5
	RAZEM