Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mikroskop mobilny

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Producent …………………………… Model …………………………… Typ …………………………… |
|  | Mikroskop przeznaczony do operacji krtani |  |
|  | Parametry wymagane: |  |
| 1 | Zmotoryzowany układ wewnętrznego ogniskowania umożliwiający uzyskiwanie ostrego obrazu w odległości roboczej od co najwyżej 225 do co najmniej 450 mm. Optyka apochromatyczna. |  |
| 2 | Zmotoryzowany układ ciągłej zmiany powiększenia (zoom). |  |
| 3 | Szeroka baza stereoskopii o wartości co najmniej 24 mm dla uzyskania odpowiedniej głębi ostrości i orientacji przestrzennej w polu operacyjnym. |  |
| 4 | Nasadka okularowa operatora głównego o regulowanym pochyleniu w zakresie co najmniej 180 stopni dla szybkiego przestawienia do wybranej pozycji głowicy mikroskopu. |  |
| 5 | Okulary szerokokątne dla operatora 10x z regulacją korekcji sferycznej w zakresie od – 5 Dioptrii do + 5 Dioptrii |  |
| 6 | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich osi swobody głowicy mikroskopu. Proste i szybkie wyważanie głowicy mikroskopu. |  |
| 7 | Zakres regulacji ustawienia głowicy: Rotacja wokół osi pionowej 540 stopni. Boczny przechył 40 stopni w lewo i 40 stopni w prawo. Pochylenie do przodu 30 stopni Pochylenie do tyłu 120 stopni |  |
| 8 | Rękojeści z przyciskami do regulacji następującymi funkcjami: zmotoryzowany zoom, zmotoryzowane ogniskowanie, zwolnienie hamulców elektromagnetycznych, ciągła regulacja jasności światła. |  |
| 9 | Główne źródło światła z lampą ksenonową o mocy 300 W. |  |
| 10 | Zawężanie wiązki światła do pracy w wąskich kanałach. |  |
| 11 | Mobilna, stabilna, kolumna podłogowa na kołach, zapewniająca możliwość łatwego przemieszczania mikroskopu. |  |
| 12 | Wszystkie koła statywu skrętne. Każde z kół wyposażone w blokadę ruchu. |  |
| 13 | Hamulce elektromagnetyczne na wszystkich osiach swobody statywu. |  |
| 14 | Zasięg ramion nośnych statywu liczony od osi statywu do osi głowicy mikroskopu ustawionej pionowo co najmniej 1320 mm. |  |
| 15 | Prosty i szybki system wyważania statywu. |  |
| 16 | Układ samotestowania uruchamiany po włączeniu mikroskopu i układ automatycznego ustawienia pozycji startowej mikroskopu. |
| 17 | Łatwa dezynfekcja i czyszczenie statywu. |  |
| 18 | Podgląd asysty, boczny, łamany w trzech osiach z prostowaniem obrazu. |  |
| 19 | Pochylana nasadka bocznej asysty w zakresie co najmniej 120 stopni |  |
| 20 | Menu ekranowe mikroskopu. |  |
| 21 | Możliwość montażu mikromanipulatora laserowego. |  |
| 22 | Przycisk nożny, bezprzewodowy, sterujący funkcjami: powiększenie, ogniskowanie, zmiana natężenia światła, start/stop nagrywania. |  |
| 23 | Zapasowy moduł z lampą ksenonową 300 W do szybkiej wymiany – 2 szt. |  |
| 24 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny, e-mail |  |
| 25 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 26 | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia |  |
| 27 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia |  |

KRYTERIA OCENNE

| L.p. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baza stereoskopii mikroskopu równa 24 mm – 0 pkt. Baza stereoskopii mikroskopu większa niż 24 mm – 5 pkt. |  |
| 2 | Zakres pochylenia nasadki okularowej operatora głównego równy 180 stopni – 0 pkt. Zakres pochylenia nasadki okularowej operatora głównego większy od 180 stopni – 5 pkt. |  |
| 3 | Zakres pochylenia nasadki okularowej podglądu bocznego równy 120 stopni – 0 pkt. Zakres pochylenia nasadki okularowej podglądu bocznego większy od 120 stopni – 5 pkt. |  |
| 4 | Mechaniczne wyważanie statywu – 0 pkt. Zmotoryzowane wyważanie statywu – 5 pkt. |  |
| 5 | Menu ekranowe statywu i systemu nagrywania w języku polskim – 5 pkt. Menu ekranowe statywu i systemu nagrywania w innym języku – 0 pkt. |  |

_______ dnia __ __ __ roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy ……………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na dostawę mikroskopu mobilnego oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OFEROWANY OKRES GWARANCJI: …………miesięcy*

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach

* kryterium podlegające ocenie (punktowane), należy wypełnić

## producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ………………………..

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3
do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie2.

__________ dnia __ __ 2021 roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mikroskopu mobilnego” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                             na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

_____________________, dnia ________________ r.

____________________________________

CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________ dnia ___________.2021r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa mikroskopu mobilnego”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

- nie zawarłem z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

- Oświadczam, że należąc do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca …………………………………                 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożona oferta została przygotowana odrębnie i przygotowana  niezależnie od oferty wykonawcy ……………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

wypełnia wykonawca

należy wypełnić jeżeli zostały złożone oferty wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej