## Zad.2
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.18.2.2023
Formularz asortymentowo-cenowy Zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego pasków testowych i materiałów kontrolnych do wykonania 500 000 pomiarów glukozy we krwi kapilarnej, krwi żylnej, tętniczej na glukometrach wymienionych w punkcie b, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa 100 glukometrów, zwanych dalej urządzeniami, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3, 2. Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 3 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 3. Wykonawca, oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania 2 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy ( m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne,) poprzez autoryzowany serwis. b) przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi, przeprowadzania kontroli dokładności i konserwacji codziennej urządzenia oraz interpretacji wyników. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………* 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia: | Jm. | Ilość | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/5 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11=10/6 | 12
1. | Paski do glukometrów | szt. | 500000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2. | Materiał kontrolny do glukometrów: 2 poziomy niski i wysoki, w opakowaniu min 2ml poziomu niskiego i 2 ml poziomu wysokiego | op. | 30 | X | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Netto: | #DIV/0! | Razem Brutto: | #DIV/0!
TABELA NR 2 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość (szt.) |  | Okres dzierżawy ( m-ce) |  | Cena jednostkowa netto (zł/m-c) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Cena jednostkowa brutto | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6=3x4x5 | 7 | 8=6+7 | 8=7/3 | 9
1. | Glukometr | 100 |  | 36 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne asortymentu objętego przedmiotem zamówienia :
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe glukometrów oraz pasków do glukometru | [5 empty] | Czy Wykonawca spełnia wymagania TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |  | Wartość oferowana (Wypełnia Wykonawca)
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4
1 | Paski do glukometru automatycznie zasysające krew do punktu pomiarowego tak, aby podczas nakładania krwi na pasek nie dochodziło do zabrudzenia glukometru
2 | Glukometr fabrycznie nowy, rok produkcji max 2022, oznakowany symbolem CE współpracujący z oferowanymi paskami, spełniający następujące parametry: a) automatyczna kalibracja urządzenia bez kluczy, chipów, ustawiania kodów b) zakres pomiarowy: 20- 600 mg/dl lub 10-600 mg/dl, c) zakres hematokrytu: 20-60% lub 10-65%, d) brak możliwości wykonania badania w przypadku nieodpowiedniej ilości materiału (zbyt mała objętość krwi), e) ilościowe oznaczenie poziomu glukozy we krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej, f) czas wykonania pomiaru – do 5 sekund, g) objętość pobierania krwi do badania – poniżej 2 mikrolitrów; h) wynik wyrażony w mg/dl, i) wyposażony w przycisk do automatycznego wyrzutu paska, Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi. Do wszystkich w/w punktów należy wskazać odpowiednią stronę i zaznaczyć punkt potwierdzający spełnienie wymagań
3 | Wszystkie akcesoria do glukometru (paski, materiały kontrolne) ze znakiem IVD
4 | W przypadku zaoferowania glukometrów z niewymienną baterią Wykonawca dokonuje wymiany (na swój koszt) uszkodzonego urządzenia na nowe, w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia
5 | W przypadku zaoferowania glukometrów z wymienną baterią Wykonawca ma obowiązek dostarczyć (na swój koszt) nowe baterie w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia
6 | Wymagania dotyczące materiału kontrolnego (roztworów kontrolnych do glukometrów): - opakowanie zawierające 2 poziomy: niski i wysoki (minimum po 2 ml z każdego poziomu) - poziom niski – poniżej 100 mg/dl, gdzie wartość minimalna i maksymalna znajduje się poniżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 30 mg/dl, - poziom wysoki – powyżej 100 mg/dl gdzie wartość minimalna i maksymalna znajduje się powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 100 mg/dl Należy dołączyć potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących zakresu i objętości proponowanych materiałów kontrolnych w formie ulotki, oświadczenia producenta lub fotografii opakowania pasków testowych z ww informacjami
7 | Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z bieżącej obsługi i wykonywania badań kontrolnych we wszystkich miejscach użytkowania glukometrów ( oddziały szpitalne), w terminie wskazanym przez Zamawiającego
8 | Zaoferowane przez Wykonawcę glukometry oraz paski do glukometrów posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE, zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub przeniesienia danych z rejestru wyrobów medycznych).Glukometry zwalidowane przez Wykonawcę / Producenta na dwóch poziomach ( niski max 110 mg/dl ) i dostarczone wraz z dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie walidacji – ważność walidacji minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 | [5 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 | [6 empty] | 0
| Razem netto: | #DIV/0! | [5 empty] | Razem Brutto: | #DIV/0!