## Pakiet nr 1
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 1 -Sprzęt diagnostyczny I
| Kod CPV: 33111730-7 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowana naczyń, końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak, aby umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic, typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac TrunkVertebral, Straight, Pigtail, cewnik zbudowany z poliuretanu, cewnik zbrojony oplotem stalowym, marker na końcu cewnika – „świecąca” w RTG końcówka cewnika, dobra sterowalność 1:1, średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” i przepływie powyżej 16,7 ml/s, średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21 m/s, średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26 ml/s. | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń, końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak, aby umozliwić wybiórcze zacewnikowanie tętnic. Typy ukształtowania końcówki: MPA, C1, C2, SIM1, SIM2, H1, BER, VERT, długości 65 i 100 cm. Shaft dystalny o pokryciu hydrofilnym. Dostępne średnice 4F i 5F | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Cewnik angiograficzny znakowany typu „Pig-Tail”, długość cewnika 65 cm, 70 cm, 110 cm, średnica cewnika 5F, od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym, znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku przynajmniej 10 i/lub 20cm, markery dobrze widoczne w obrazie RTG, lokalizowane co 1 cm na znakowanym odcinku. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym lub z PTFE, typu Amplaz, Super Stiff, końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, długości 150, 180 i 260 cm, średnica 0,035” i 0,038”, dobre kontrastowanie w RTG. | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Prowadniki diagnostyczne z nieruchomym rdzeniem, fabrycznie powlekane PTFE, jednolite wykończenie powierzchni. Łatwe manewrowanie. Średnice od .018" do .065", długości 150, 175, 180 i 260 cm, typy ukształtowania końcówek prosta i "J", miękkie. | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Introduktor długi do badań naczyniowych, średnica F5, F6, F7, F8, F9 - dł. 55 cm bez mini prowadnika oraz z widocznym markerem na końcu koszulki, średnica F6, F7, F8 - długość 90 cm bez mini prowadnika oraz z widocznym markerem na końcu koszulki. Duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, silikonowa zastawka uszczelniająca, pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, duża odporność na zagięcie, dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, marker 3 mm na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie RTG, koszulka zbrojona oplotem stalowym. | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Introduktory z markerem, średnica F4, F5, F5,5 , F6, F6,5 , F7, F8 - długość 5,5 cm z mini prowadnikiem, średnica F4, F5, F5,5 , F6, F6,5 , F7, F7,5 , F8, F8,5 , F9, F10, F11 - długość 11 cm z mini prowadnikiem, średnica F4, F5, F5,5 , F6, F 6,5, F7, F8 - długość 5,5 cm z mini prowadnikiem oraz widocznym markerem na końcu koszulki, średnica F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 - długość 11 cm z mini prowadnikiem oraz widocznym markerem na końcu koszulki, duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, silikonowa zastawka uszczelniająca, pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, duża odporność na zagięcie, dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, marker 3 mm na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie RTG, koszulka zbrojona oplotem stalowym. | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Rozszerzacze naczyniowe, średnica od 4F do 9F, akceptujące prowadnik 0,035”, dł. 17 cm. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Przedłużacze wysokociśnieniowe dł. 25 - 120 cm, giętkie, wykonane z przezroczystego poliuretanu, zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, końcówki typu Luer, odporne na zginanie, stosowane przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu, długości od 25 cm do 120 cm. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Filtr przeciwzatorowy do żyły głównej, stało-czasowy, możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe, filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego, konstrukcja koszyczka filtru symetryczna, SDS (system wprowadzający) 6F, filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem, prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem 0,035” z 3 mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260 cm długości, koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie RTG, możliwość wprowadzenia przez śluzę 7F, zestaw do usuwania. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Zestaw do usuwania filtra z żyły, 10F, dł. 80 cm | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofilnym lub z PTFE, końcówka prowadnika atraumatyczna, prosta, J-curve, prowadnik o trzonie nitinolowym, długości 150, 180 i 260 cm, średnica 0,035”, dobre kontrastowanie w RTG, typy końcówek standardowa i sztywna, w zestawie torquer. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Prowadniki angioplastyczne sterowalne, hydrofobowe, średnica prowadnika 0,018” i 0,035”, długość prowadnika 180 cm i 300 cm, platynowy oplot (dobrze kontrastujący w promieniach RTG) o długości 5 cm, 8 cm, 14 cm, długość końcowych odcinków do kształtowania 4 cm, 8 cm oraz 14 cm. Prowadnik oferowany w kształtach końcówki: „J”, Angled i prosty, miękka atraumatyczna końcówka typu Super Soft, Soft oraz Standard, pokrycie PTFE lub teflonem. Dobra manewrowalność, dobre kontrastowanie końcówki w obrazie RTG. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Cewnik prowadzący z zastawką hemostatyczną typu contralateral, dł. 55 cm, z widocznym markerem na końcu. | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Prowadnik obwodowy 0,014", końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve, prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem, prowadniki sterowalne w ofercie, długości od 180, 195 i 300 cm, dobre kontrastowanie w RTG. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Stent szyjny, stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu, wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach, długość systemu wprowadzającego 135 cm, średnica systemu wprowadzającego 6F, średnica kanału wewnętrznego 0,014”, system monorail, średnica stentu 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie RTG, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w RTG, pozwalające kontrolować implantację stentu, segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia, małe skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie, duża siła radialna stentu. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ……………………… podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 2 -Sprzęt diagnostyczny II
| Kod CPV: 33111730-7 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Prowadnik hydrofilny nitinolowy, 180 - 300, standardowe, półsztywne, sztywne, średnice od 0,018” do 0,038”, długości od 50 do 300 cm, dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia, końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia. Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, odporny na odkształcenia i na załamanie. W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu, dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką. | szt. | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F, zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki, materiał wchłaniający się do 90 dni. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 7 Fr, biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia, połączone nicią, materiał wchłaniający się do 90 dni. | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Stent szyjny nitinolowy o strukturze plecionej z dwuwartwową konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji. Zakres średnic: od 5 do 10 mm,zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 3
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 3 -Sprzęt interwencyjny I
| Kod CPV: 33111730-7 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | System kierunkowej aterektomii wewnątrznaczyniowej. Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym, do wycinania zwapniałej blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. Aterotom wyposażony w cztery widiowe ząbki na krawędzi ostrza. Cewniki w 2 rozmiarach umożliwiające aterektomię tętnic o rozmiarach od 3,5 mm do 7 mm. Cewnik o długości 110 / 113 cm, kompatybilny z koszulką 8 F. Zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pętla do usuwania ciał obcych. Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego. W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli. Rozmiary pętli: 1. pętla standardowa: średnice 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm, długości prowadnika 65 lub 120 cm, cewnik prowadzacy 4 lub 6 F, 2. mikropętla: średnice 2 / 4 / 7 mm, długości prowadnika 175 / 200 cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3 F prox/dyst. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Stent montowany na balonie, stent obwodowy wykonany ze stali medycznej w technice wycinania z tuby. Stent dostarczany na cewniku balonowym o długości korpusu 80 oraz 135 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Stent posiadający po 4 tantalowe markery na końcach stentu, rozmiary stentu 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm, długości 12 / 17 / 27 / 37 / 57 mm. Stenty do rozmiaru 8 x 57 mm włącznie kompatybilne z introducerem 6F powyżej 8 x 57 - 7F. RBP 12 atm, tabela rozprężalnosci dołączona do opakowania, możliwość użycia tablicy w sterylnym polu. Balon systemu dostawy złożony w pięć zakładek. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Cewnik balonowy obwodowy, długość cewnika 40 / 80 / 130 / 135 cm. Kompatybilny z koszulką 5, 6, 7 F w zależności od średnicy balonu. Rozmiary balonu: średnica 3 / 4 / 5 / 6 / 7 - długości balonu 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 mm, dodatkowo długości 250 mm oraz 300 mm dla średnic 4, 5, 6 mm, średnica 8 i 9 mm - długości: 20, 30, 40, 60, 80 mm, średnica 10 mm – długości: 20,30,40,60 mm, średnica 12 mm – długości: 20, 40, 60 mm. Ciśnienie nominalne 7, 8, 10 atm w zależności od średnicy balonu, RBP 10 - 20 bar. Pokrycie hydrofilne cewnika, 2 doskonale widoczne w skopi markery platynoirydowe. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Stent szyjny, stent wykonany z nitinolu, w postaci tuby, posiadający tantalowe markery na końcach, typu otwartokomórkowego. Stent dostarczany w cewniku typu: „rapid exchange” kompatybilnym z cewnikiem prowadzącym 6 F, dla wszystkich rozmiarów, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”. Stenty proste o rozmiarach 6 / 7 / 8 / 9 / 10 m i długościach 20 / 30 / 40 / 60 mm. Stenty zwężające się o rozmiarach 8 x 6 m oraz 10 x 7 mm i długościach 30 / 40 mm. Stenty zwężające się posiadające dodatkowy marker na cewniku wewnętrznym systemu dostawczego obrazujący segment środkowy stentu między częścią węższą, a szerszą. Stent o zerowej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Stent samorozprężalnt do naczyń obwodowych 200mm. Stent obwodowy niskoprofilowy wycinany z tuby nitinolowej - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i introduktorem 5F dla średnic 5, 6, 7, 8mm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i introduktorem 6F dla średnic 9, 10, 12, 14mm - długości 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 oraz 200mm - długość systemu dostarczającego 80cm, 120cm oraz 150cm - tantalowe markery na obu końcach stentu i na systemie dostawczym | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 4
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 4 -Sprzęt interwencyjny II
| Kod CPV: 33111730-7 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Strzykawka ciśnieniowa z manometrem o pojemności 20 cc, zakres atmosfer 0 – 25 AT. | szt. | 800 |  | 8% | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 5
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 5 -Sprzęt interwencyjny III
| Kod CPV: 33111730-7 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji, prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra. Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem / membraną o porowatości 110 mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5 mm. Koszulka dostawcza w systemie monorail o profilu przejścia 3,2 F. | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | FlowSwitch, przełącznik wysokociśnieniowego przepływu uruchamiany jedna ręką. Ciśnienie przepływu w pozycji otwartej do 7,24 kPa. Dostępne dwa rodzaje przejściówek: przedni „męski”, tylny „damski”. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Stent szyjny samorozprężalny metalowy. Stent dostosowany do naczyń szyjnych. Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem. System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135 cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9 F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o geometrii zamkniętych cel. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy (tętnica szyjna wspólna, tętnica szyjna wewnętrzna). Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice: 4 - 10mm, długości: 30 / 40 / 50mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Cewnik balonowy do tetnicy szyjnej monorail i ultra-soft. Cewnik w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm. Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018”. Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm. Długości: 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 60 mm. Kompatybilne z koszulką 4F lub 5F w zależności od średnicy. Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm. | szt. | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby. Stent o zamkniętych celach na obu końcach i otwartych celach w części środkowej. Średnice stentu: 5 - 14 mm. Długości stentu: 20 - 120 mm. Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6 F dla wszystkich rozmiarów. Markery na końcach: 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru. | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Cewnik balonowy obwodowy, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – 200 mm. Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm. Kompatybilny z koszulkami: 5F (śr. 3-7 mm), 6F (śr. 8 – 10 mm) i 7F (śr. 12 mm). Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM. Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm. Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Rozgałęźnik Y. Zawór hemostatyczny Y-adapter zaprojektowany w celu zapewnienia pewnego uszczelnienia wokół urządzeń i stabilizacji pozycji prowadnika. Duża średnica wewnętrzna 0,118 cala (2,997 mm) ułatwia przejście urządzenia do 9Fr. Obrotowy łącznik ustawia port iniekcji w optymalnym miejscu podczas całej procedury. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Diagnostyczne cewniki selektywne o profliu 5Fr, świetle wewnętrznym 0,035”i 0,038”. O 14 różnych typach/krzywiznach końcówek (ST, BARN, H1. SIM1, SIM2, SIM3, CHGB, CONTRA, C1, C2, C3, MIK, SHK1.0, RC2, RDC). Długości 65cm i 100cm. Dla końćówki BERN 40cm, 65cm i 100cm. Materiał i konstrukcja umożliwiające stosowanie do dostarczania samoodczepialnych spiral embolizacyjnych. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Prowadnik specjalistyczny 0.014” i 0.018”. Długości: 130, 190 i 300 cm Końcówka prowadnika: prosta - kształtowalna bądź zagięta ‘’J”. Dedykowany do tętnic nerkowych bez powłoki hydrofilnej. Prowadnik z dostępny w wersji z długim i krótkim taperowaniem. Wersja 0.014" posiadająca platynowy dystalny marker o długości 3cm, 0.018" o długości 5cm a następnie 3 platynowe znaczniki cieniujące w odległościach 5mm dla obydwu wersji. Tip Load końcówek 1,3g i 1,7g dla wersji 0,014" oraz 2g i 4g dla wersji 0,018". | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | \ |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 6
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 6 -Sprzęt interwencyjny IV
| Kod CPV: 33111730-7 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Stent szyjny, hybrydowa struktura stentu, platynowe markery na końcach stentu, dostępne dwa rodzaje stentu, „taperowany” i prosty, długość systemu doprowadzającego 135 cm, długości: 20, 30, 40, 50, średnice dla stentu prostego od 4 do 10 mm, wymagane średnice graniczne, średnice dla stentu „taperowanego”, distal / proximal: 5 / 7, 6 / 8, 7 / 9, 7 / 10, 8 / 10. | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Filtr do neuroprotekcji, dostępne dwa systemy RX (długośc prowadnika 170 cm) i OTW (długośc prowadnika 300 cm), średnice „parasola”: 4, 5, 6, 7, 8 mm, markery na końcu dystalnym i proksymalnym „parasola” oraz na ramionach dla dobrej wizualizacji położenia oraz otwarcia systemu. Wielkośc otworów 100 – 120 mikrometrów. Obecność markera na dystalnym końcu systemu wyprowadzającego, umożliwiającego precyzyjne określenie położenia i stopnia złożenia „parasola”. | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Cewnik z balonem do angioplastyki naczyń obwodowych: dostępne średnice od 3 do 12 mm (OTW), dostępne długości: 20, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 mm, ciśnienie nominalne 6 atm (dla balonu 3 mm ciśnienie nominalne 10 atm). Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 10 atm. Długość systemu wprowadzającego: 80, 110, 135, 170 cm. Rozmiar katetera 5 F. Dla średnic balonu 3 - 6 mm możliwość stosowania systemu z prowadnikiem 0,025”. Dla systemu RX dostępne średnice od 1,25 do 7 mm, w tym od 1,25 do 4 mm średnice co 0,25 mm. Dla systemu RX możliwość użycia prowadnika 0,014”. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Stent na balonie do naczyń obwodowych kobaltowo - chromowy, dostępne długości stentu: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 mm, dostępne średnice stentu 4 - 10 mm, systemy wprowadzania 80, 110 i 135 cm. Utrata długości stentu podczas rozprężania poniżej 5%. Ciśnienie nominalne 6 atm, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 10 atm. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Introduktor długi do zabiegów obwodowych, zbrojony, w zestawie dodatkowo: igła angiograficzna 18G oraz rozszerzadło, dostępne długości od 55 cm do 90 cm, min. 5 różnych w przedziale, dostępne średnice od 5 do 8 F, dostępne introduktory ze zbrojeniem typu „coil” oraz pokryciem hydrofilnym, końcówka prosta i z krzywizną „fajka”, możliwość zamówienia introduktora z markerem w końcu dystalnym. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr 7
| Znak sprawy: 25/2024 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 7 - Igła do biopsji
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS typ FNB. Wykonana z nitinolu pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery ”V” wykonanym laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Unikalna końcówka typu z trzema ostrzami, o zróżnicowanym kącie ścięcia i różnych długościach, zapewniająca optymalne pobieranie próbek tkanek o jakości histologicznej. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Średnica osłonki 2,2mm, regulowana długość osłonki igły w granicach 0 - 40 mm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm co 1mm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Dostępne średnice: 22 G. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Rękojeść igły wykończona gumą. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 8
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 8-Akcesoria endoskopowe I
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 5mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600mm - przy średnicy narzędzia 1,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek aligator o rozwarciu 11mm Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, kształt okrągły, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 9.
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 9-Akcesoria endoskopowe II
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Nasadki przedłużające; jednorazowego użytku; wykonane z przezroczystego silikonu; typ prosty; otwór boczny; kompatybilne z posiadanmi przez zamawiającego endoskopami. Nasadki w zależności od średnicy, posiadają kolorowe oznaczenia na opakowaniach: różowy, niebieski, pomarańczowy, jasny zielony, żółty oraz ciemno zielony. | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cystotom jednorazowego użytku, cewnik o średnicy 6Fr zakończony metalowym pierścieniem koagulacyjnym. Uchwyt posiadający standardowe przyłącze HF. Długość narzędzia 180cm. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, jednorazowego użytku, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 8,5Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm (do wyboru przez zamawiającego), w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego endoskopu. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, jednorazowego użytku, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 10Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm (do wyboru przez zamawiającego), w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego endoskopu. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typu podwójny pigtail, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 7Fr; 8,5Fr; 10Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 10cm; 12cm, 15cm, w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzenie protezy do kanału roboczego. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5Fr. Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Markery RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 10Fr. Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Markery RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25 mm, średnica cewnika 2,2 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,8mm, dł. noska 5 mm, dla kanału o śr. min. 2,8 mm. Akceptujący prowadnik 0,035”. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Stent przełykowy samorozprężalny, całkowicie pokrywany, przeznaczony do tamowania krwawień z żylaków przełyku. Zestaw wprowadzający wyposażony w balon mający na celu utrzymanie pozycji zestawu podczas uwalniania stentu. Długśc 135mm, średnica wewnętrzna (korpus) 25mm i średnica kołnierza 30mm. Zróżnicowana gęstość oplotu na całej długości stentu. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Stent do dróg żółciowych - samorozprężalny, nitinolowy, całkowicie powlekany o doskonałej elastyczności umożliwiającej bezproblemowe wprowadzenie do zmienionych struktur anatomicznycn. Na obu końcach stentu siatka ulega zagęszczeniu w celu zmniejszenia wskaźnika migracji; atraumatyczne końcówki zapobiegające urazom ścian dróg żółciowych. Długość całkowita protezy 40, 60, 80, 100mm, średnica 8mm lub 10mm ; Aplikator o długości 175cm i średnicy 9 Fr.; System wprowadzający zbrojony oplotem odpornym na załamania; Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; Duże markery RTG na obu końcach oraz w części środkowej; Możliwość cofnięcia stentu do zestawu podczas implantacji (50% długości uwolnionego stentu); Pakowane pojedynczo. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Balon bariatryczny z medycznego silikonu, zakładany na maksimum 12 miesięcy, możliwość wypełnienia balonu solą fizjologiczną z wymaganym zakresem min. 400 ml - max 700 ml, możliwość odessania lub dopełnienia zawartości balonu w okresie trwania terapii, średnica maksymalna po napełnieniu 11 cm. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Aspirator igłowy do opróżniania balonu żołądkowego: Jednorazowy endoskopowy aspirator igłowy dedykowany do nakłucia balonu wewnątrzżołądkowego i usunięcia wypełniającego go roztworu soli za pomocą standardowego odsysacza. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Padlock system do endoskopowego zamykania perforacji w przewodzie pokarmowym, hemostazie lub leczeniu uszkodzeń w ścianie narządów układu pokarmowego. System z załadowanym klipsem, posiadający markery RTG. Klips wykonany z nitinolu, cięgno biegnące poza kanałem roboczym endoskopu. Średnica zewnętrzna 16 i 19mm. Długość zestawu 177cm. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 10.
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 10-Akcesoria endoskopowe III
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Pętla do polipektomii monofilamentna, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długośc robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm,średnica przewodu 0,24 mm. | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pętla do polipektomii monofilamentna, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długośc robocza 2300 mm, średnica pętli 15 mm,średnica przewodu 0,24 mm. | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pętla do polipektomii na zimno, jednorazowa, heksagonalna, CWT; średnica pętli 7 mm, długość 220 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pętla do polipektomii EMR, jednorazowa, owalna, płaska taśma metalowa; średnica pętli 10 mm, długość 220 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pętla z siatką do usuwania polipów, rotacyjna, jednorazowego użytku, średnica korpusu 2,3 mm, rozmiar pętli 30 mm, długość narzędzia 230 cm; | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską, szerokość 30 mm, wysokość 22 mm. | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16 mm. | szt. | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne średnica włosia 5 mm i 10 mm. Dł. Narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,7 mm. Główka pierwsza wymiary: dł. Szczoteczki 30 mm, szerokość 10 mm, dł. włosia 5 mm, główka druga wymiary: dł. szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 5 mm, dł. włosia 3 m. | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 11
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 11-Akcesoria endoskopowe IV
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Peptydowy środek hemostatyczny o konsystencji płynnego, przezroczystego żelu, łatwo pokrywającego tkankę śluzówki. Gotowy do użycia, nie wymaga przygotowania. Działa natychmiastowo po zaaplikowaniu na tkankę. Tworzy fizyczną barierę tamującą krwawienie. Środek hemostatyczny jest biowchłanialny i znajduje zastosowanie w leczeniu chirurgicznym różnego typu. W komplecie dedykowany cewnik o długości 220cm, 2- elementowa, składająca się z szaftu zewnętrznego i wewnętrznego. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 12
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 12 - Akcesoria endoskopowe V
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonana ze stali kobaltowo-chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, zaokrąglone końcówki osłonki. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, długość wysunięcia igły w granicach: 0 - 8 cm, dostępne średnice: 25, 22 i 19 Gauge. Długość robocza narzędzia: 137,5 cm do 141,5 cm, średnica osłonki: 1,52 mm, 1,65 mm, 1,83 mm w zależności od średnicy. | szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Igła jednorazowego użytku 19,22,25 G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długość wysunięcia igły w granicach: od 0 mm do 80 mm, igła zaostrzona trójstorzkowo (posiadająca trzy równe ostrza na końcówce igły), wykonana ze stali kobaltowo - chromowej (rozmiar 19Ga wykonana cała z nitionlu) - na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy: 1,65 mm, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza: 1375 mm - 1415 mm (regulacja długości osłonki w graniach +/- 4 cm), min. średnica kanału roboczego: 2,4 mm. Dostępne w wersji z ostrym i atraumatycznym mandrynem. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Giętka igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): igła wykonana z nitinolu - sprężysta, giętka, odporna na deformację, zagięcia i załamania, na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Zaokrąglona końcówka osłonki, miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm. Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 - 8 cm, średnica igły: 19 Gauge = 1,14 mm. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 13
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 13 - Akcesoria endoskopowe VI
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza: min. 240 cm, średnica osłonki: 2,4 mm, średnica otwartej pętli: 10, 11, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 33 mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii (znak CE). | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania, wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły: 25 - 23 G, długość ostrza: 4 - 6 mm, długość całkowita: 200 -240 cm, dodatkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Wewnątrzny kateter o przekroju gwiazdy. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, długość robocza: 160 i 240 cm, średnica szczęk: 1,8 mm, 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm. Łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze, przy każdym zagięciu, sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika: z igłą i bez igły, cztery rozmiary łyżeczek biopsyjnych (standardowe, powiększone, pediatryczne, jumbo), współpracujące z kanałem roboczym: od 2,0 mm do 3,2 mm. | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa: 11 i 17mm z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach 155 oraz 235, min. średnica kanału roboczego: 2,8 mm. | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Siatka do zbierania polipów, jednorazowego użytku, jałowa, z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2,5 mm, długość 230cm; rozmiar 3x5,5cm. Narzędzie z dostępną manualną funkcją regulacji rozmiaru wielkości rozwarcia pętli w trzech rozmiarach: 10,20 oraz 30mm przy użyciu dedykowanego stopera wbudowanego w rękojeść. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Ustnik do gastroskopii w rozmiarach: 60 Fr, 54 Fr, dostępność wersji z retencją lub bez. | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych.Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych: dwustronna, dł.: 240 cm, śr. każdej z główek: 5 mm i długości: 13 mm, śr.teflonowego cewnika: 1,65 mm. Szczotka krótka do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr.: 10 mm oraz długości: 40 mm. | zest. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Czterokomorowa pułapka na polipy. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Gąbka do mycia i zabezpieczania endoskopów. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do usuwania ciał obcych; średnica narzędzia 2,4mm i 1,8mm, długość robocza 180 i 230 cm, zakończenie łyżeczek w kształcie aligatora lub ząb szczura, średnica rozwarcia szczęk: 4,5mm; 7mm; 8mm; 9mm. | szt. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Strzykawki 60 ml z manometrem jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 14
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 14 - Akcesoria endoskopowe VII
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Balon do ekstrakcji złogów o skwadratowionych ramionach, balon o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm, dostępny z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu, współpracujący z prowadnikiem: 0,035”, o długości: 450 cm, w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji. Proksymalny marker sygnalizujący położenie balonu, średnica cewnika zmniejszająca się w przedziale 7-5 Fr. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Niskociśnieniowy balon do achalazji pompowany powietrzem w komplecie z prowadnikiem, długość balonu: 10 cm, śr. balonu: 30, 35 i 40 mm, dł. robocza: max. 90 cm, markery na obu końcach balonu pozwalające na radiologiczną weryfikację położenia balonu. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Balon do rozszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowy, z zaokrąglonymi końcami, dł. balonu: 2 cm i 4 cm, średnica balonu: 4, 6, 8, 10 mm (do wyboru), współpracuje z prowadnikiem: 0,035”, o dł.: 260 oraz 450 cm. Ciśnienie robocze: od 8 - 12 ATM. | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Balon do poszerzania zwężeń jelitowych (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu - trójstopniowy, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu: 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8, 8 – 10, 10 – 12, 12 – 15, 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy: 7,5 Fr i długości: 240 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.: 2,8 mm. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu - trójstopniowy, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu: 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8, 8 – 10, 10 – 12, 12 – 15, 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy: 7,5 Fr i długości: 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.: 2,8 mm. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Balony do poszerzania zwężeń przełyku o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu - trójstopniowy (mocowany na drucie), z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu: 8 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8, 8 – 10, 10 – 12, 12 – 15, 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy: 6 Fr i długości: 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.: 2,8 mm. Zakres podawanego ciśnienia w balonach: od 3 - 10 ATM. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Cewnik do ERCP dwu lub trzykanałowy do wyboru, długość: od 190 cm i średnica: od 5 Fr, końcówka prosta lub zakrzywiona. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Polimerowa proteza: 1 - cienkościenna do drenażu dróg żółciowych, z endoskopowym znacznikiem od strony XII-cy, w dwóch wersjach, centralnie gięta i z zagięciem XII-czym, o śr. 7 Fr (o śr. wew.: 1,7 mm), 8,5 Fr (o śr. wew.: 2,1 mm) i 10 Fr (o śr. wew.: 2,3 mm) 2 - cienkościenna do drenażu dróg żółciowych, z endoskopowym znacznikiem od strony XII-cy, w kształcie podwójnego pigtail, o śr. 7 Fr (o śr. wew.: 1,7 mm) i 10 Fr (o śr. wew.: 2,3 mm). | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, fabrycznie zmontowany, zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, współpracuje z prowadnikiem o średnicy: 0,035”. Dostępne długości protez: 5, 7, 10, 12 i 15 cm, średnice protez: 7 - 8,5 - 10 i 11,5 Fr. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Jednorazowy zestaw do wprowadzania stentów plastikowych: 7;8,5;10Fr | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Papillotom igłowy - trójkanałowy, długość igły: 4 - 6 mm, średnica końcówki: 4,8 Fr, zalecany prowadnik: 0,035". | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, współpracuje z prowadnikiem o średnicy: 0,035”, min. średnica kanału roboczego: 3,2 mm, wymagane rozmiary kosza: 1,5 x 3, 2 x 4 cm 2,5 x 5 i 3 x 6 cm. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Dwukanałowa szczotka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości, średnica katateru: 8 Fr, średnica szczoteczki: 2,1 mm, zalecany prowadnik: 0,035". | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Sfinkterotom jednorazowego użytku, z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza: 200 cm, dł. cięciwy tnącej: 20 i 30 mm, nos: 5 mm, średnica noska do wyboru: 3,9 mm, 4,4 mm, 4,9 mm. | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Prowadnik endoskopowy: dostępne średnice: 0,025, 0,035 i 0,038”, dostępne długości: 260 i 450 cm, dostępne trzy wersje prowadników z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości: 5 cm, 10 cm, 5 cm i 10 cm (po obu stronach prowadnika), sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne końcówki: prosta i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, uwalniany dystalnie, znaczniki RTG na zestawie wprowadzajacym, wykonany z grubego drutu nitinolowego - dobra widoczność całego stentu pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75% znacznik repozycyjny na rękojeści, możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długość: 10 cm, 12 cm, 15 cm, średnica robocza: 18 mm i 23 mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 25 / 23, 28 / 28 mm, zalecany prowadnik: 0,038". W przypadku stosowania stentu całkowicie pokrytego możliwa jest jego implantacja w zwężeniach łagodnych. W takim przypadku może on być implantowany na okres do 8 tygodni, a następnie bezpiecznie usunięty. | szt. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Samorozprężalny, platinolowy, pokrywany stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), z petlą do repozycji, średnica stentu: 10 mm, dł: 4, 6, 8, 10, 12 cm oraz 8 mm, dł: 6, 8, 10, 12 cm, średnica zestawu wprowadzającego: 8,5 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Zalecany prowadnik: średnica 0,035", długość: 260 / 450 cm. Możliwość usuniecia stentu w wersji całkowicie krytej od 12 miesięcy od implantacji. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Samorozprężalny, nitinolowy stent do protezowania zwężeń jelitowych. Stent: średnica 25 / 30 mm oraz 22 / 27mm, długość: 6, 9, 12 cm. System wprowadzający: długość robocza: 135 cm i 230 cm, średnica: 10 Fr. Zalecany prowadnik: 0,035". | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Samorozprężalny, nitinolowy stent do protezowania zwężeń dwunastnicy. Stent: średnica 22 / 27 mm, długość: 6, 9, 12 cm. System wprowadzający: długość 230 cm, średnica 10 Fr. Zalecany prowadnik: 0,035". | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Zestaw zawierający 6 opasek wykonanych z materiału hypoalergicznego, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w port, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, dźwiękowa sygnalizacja momentu uwolnienia opaski, pętla przystosowana do zimnej i gorącej polipektomii z plecionego drutu w rozmiarze 25 mm o kształcie heksagonalnym, próbnik na materiał do badania histopatologicznego, możliwość stosowania narzędzi do hemostazy bez konieczności demontażu zestawu, dostępny w dwóch wersjach: dla endoskopu diagnostycznego oraz dla endoskopu terapeutycznego. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (nie zawiera latexu), głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy: 8,6 - 11,5 mm. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Urządzenie do inflacji i deflacji balonów do achalazji w komplecie z manometrem. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Urządzenie wielorazowego użytku do obsługi balonów, do poszerzania zwężeń oraz współpracujące z koszykiem z funkcją litotrypsji. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Urządzenie do inflacji z manometrem, posiadające funkcję szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Cewnik do termicznej ablacji dróg żółciowych: elektroda o długości 2x8 mm oraz średnicy 8 Fr, długość cewnika 180 cm. kompatybilna z posiadanym w pracowni generatorem Erbe Vio | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 15
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 15-Akcesoria endoskopowe VIII
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Jednorazowy endoskop do choledoskopu terapeutycznego: pole widzenia 120 stopni, średnica końcówki dystalnej 10,5Fr; maksymalna średnica robocza 10,8Fr; długość robocza 214 cm; średnica kanłu roboczego 1,2mm. Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia Zamawiającemu na okres realizacji umowy generatora kompatybilnego z zaoferowanymi endoskopami. | szt. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kleszcze biopsyjne współpraujące z jednorazowymi endoskopami choledeoskopu cyfrowego o średnicy zewnętrznej 1,0mm | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Koszyk 15mm współpracujący z jednorazowymi endoskopami choledoskopu cyfrowego | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pętla 9mm współpracująca z jednorazowymi endoskopami choledoskopu cyfrowego | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Zestaw drenów do choledoskopu cyfrowego. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Sonda do litotrypsji w drogach żółciowych - średnica 1.9 Fr, długość 375 cm. Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia Zamawiającemu na okres realizacji umowy generatora kompatybilnego z zaoferowaną sondą. | szt. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 16
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 16 - Akcesoria endoskopowe IX
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Proteza plastikowa typu Cotton-Leung stosowana do drenażu zablokowanych przewodów żółciowych. Produkt zawiera: protezę wykonaną z PE lub EVA oraz osłonkę ułatwiającą wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu. Rozmiary: średnica 7, 8.5, 10 lub 11.5 Fr, długość od 5 do 18 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Proteza plastikowa do drenażu dróg żółciowych typu „podwójny pigtail” do zablokowanych dróg żółciowych. Produkt zawiera protezę wykonaną z polietylenu oraz osłonkę prostującą, ułatwiającą wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu. Temperowana końcówka (6 Fr – 10 Fr) ułatwia gładką kaniulację. Rozmiary: średnica 5, 7, 8 lub 10 Fr, dł. od 3 do 15 cm. Produkt jałowy, przeznaczony do jednorazowego użytku. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Proteza plastikowa typu Zimmon do drenażu kanałów trzustkowych z pojedynczym pigtailem, otworami drenującymi ułożonymi spiralnie na całej długości, języczkiem minimalizyjącym przemieszczanie oraz cieniodajną opaską. Rozmiary: średnica 5 lub 7 Fr, długość od 2 do 12 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Proteza plastikowa do drenażu niedrożnych kanałów trzustkowych ze spiralnie ułożonymi otworami ułatwiającymi drenaż oraz 4 języczkami minimalizującymi przemieszczanie. Rozmiary: średnica 3, 5, 7 lub 10 Fr, długość od 3 do 15 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Jednofazowy system do wprowadzania protez do dróg żółciowych, akceptujący prowadnik o średnicy 0.035". Posiada 4 cieniodajne opaski ułożone co 5 cm na odcinku 20 cm. Rozmiary: średnica cewnika popychającego/prowadzącego 8.5/5, 10/6 lub 11/6 Fr o długości cewnika prowadzącego 205 cm. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Jednofazowy system do wprowadzania protez do dróg żółciowych, akceptujący prowadnik o średnicy 0.035" i współpracujący z ultrakrótkim prowadnikiem 205 cm. Możliwośc zakładania kilku protez bez konieczności rekaniulacji, co skraca czas zabiegu. Rozmiary: średnica cewnika popychającego/prowadzącego 8.5/5 lub 9/5.5 Fr o długości cewnika popychającego/prowadzącego 170/195 cm. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Endoskopowy przyrząd hemostatyczny z kartridżem z CO2 stosowany do uzyskiwania hemostazy w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego. Zawiera obojętny proszek bentonitowy podawany przez cewnik o długości 220 cm i średnicy 7 lub 10 Fr. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Zestaw zawiera magazynek z plecionym sznurem zapadkowym, gumki do obliteracji, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny. Przedostatnia gumka przezroczysta. Ilość gumek: 4, 6 lub 10. Średnica zewnętrzna endoskopu: 8.6-9.2, 9.5-11.5, 9.5-13 lub 11-14 mm. Niesterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Ligator wielopodwiązkowy do mukozektomii z miękką, plecioną pętlą heksagonalną stosowany do wykonywania endoskopowej resekcji w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zawiera sześć lateksowych opasek do usuwania dużych zmian. Rozmiary: zewnętrzna średnica endoskopu 9.5-13 lub 11-14 mm, średnica koszulki 5 lub 7 Fr, rozmiar pętli 1.5x2.5 cm. Minimalna średnica kanału roboczego 3.7. Ligator niesterylny, pętla sterylna. Jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Cystotom stosowany do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego nakłucia elektrochirurgicznego torbieli rzekomej trzustki. Połączenie noża igłowego i pierścienia diatermicznego eliminuje potrzebę wymiany narzędzi, co skraca czas zabiegu. Rozmiary: długość/średnica cewnika wewnętrznego 190 cm/5 Fr, długość/średnica cewnika zewnętrznego 165 cm/10 Fr, średnica pierścienia diatermicznego 10 Fr. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Sonda nosowo-żółciowa stosowana do czasowego drenażu dróg żółciowych. Zestaw zawiera cewnik do przekładania przez nos (o długości 50 cm) z PCV, cewnik do podłączenia drenażu wykonany z PCV, ułatwiający płukanie i drenaż, prowadnik ze stali nierdzewnej powlekanej TFE oraz cewnik drenujący z PE zakończony pigtailem lub pigtailem z pętlą alfa. Rozmiary: długość cewnika 235 lub 250 cm, średnica cewnika 5, 6, 7, 8.5 lub 10 Fr. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Endoskopowa igła ultrasonograficzna typu FNA stosowana do wykonywania biopsji podśluzówkowych zmian żołądkowo-jelitowych. Posiada specjalne wgłębienia wspomagające widoczność igły w obrazie USG. Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną kontrolę nad igłą oraz stabilność, wyposażony w pierścień zabezpieczający i blokujący. Znacznik referencyjny "zero" zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Strzykawka o objętości 10 ml posiada dwie blokady tłoczka. Mandryn z zaokrągloną końcówką. Rozmiary: średnica igły/średnica koszulki 19 G/5.2-4.3 Fr, 22 G/5.2 albo 5.4 Fr lub 25 G/5.2 Fr; nastawne przedłużenie igły 0-8 cm, nastawna długość koszulki 0-5 cm, długość narzędzia ok. 1400 mm, regulowana w zakresie 1380-1430 mm. Sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Poszerzadło do dróg żółciowych, stosowane do poszerzania zwężonych dróg żółciowcyh i trzustkowych, wyposażone w cieniodajną opaskę widoczną we fluoroskopii. Rozmiary: średnica temperowanego cewnika 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6 lub 11.4-7 Fr o długości 195 cm; długość zwężonej końcówki 4 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Igłowy sfinkterotom trójkanałowy, stosowany do uzyskania dostępu do przewodu żółciowego, posiadający temperowany koniec dystalny 7.5-6 Fr. Wysunięcie igły 4 +/- 2 mm, osobne kanały dla prowadnika 0.035" i do podawania kontrastu, długość cewnika 177 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Coile naczyniowe typu Tornado z mikro włoskami hemostatycznymi, średnicy 0,035"". Długość coila przed inplantacją : ….cm / średnica zwiniętego coila po inplantacji : ….mm dł. 2,6 cm / śr. 4-3 mm dł. 4,1 cm / śr. 5-3 mm dł. 5,8 cm / śr. 6-3 mm dł. 8,0 cm / śr. 7-3 mm dł. 8,0 cm / śr. 8-4 mm dł. 14,0 cm / śr. 10-3 mm dł. 12,5 cm / śr. 10-4 mm dł. 12,5 cm / śr. 10-5 mm" | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
........................................................
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 17
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
po modyfikacji
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 17 - Akcesoria endoskopowe X
| Kod CPV: 33168000-5 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Nakładka rozszerzająca, jednorazowa, umożliwia rozszerzanie pod kontrolą wzroku. Nakładka z otworem na prowadnik. Dostępne średnice nakładek: 7.1mm, 8.1mm i 10.1mm dla gastroskopów o średnicy 5,5 - 6,0 mm oraz 12mm, 14mm, 16mm dla gastroskopów o średnicy od 9,8mm do 10,3 mm. W zestawie taśma mocująca. |  | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Nasadka endoskopowa do argonu. |  | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Silikonowy kapturek do usuwania ciał obcych. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm, okrągły gotowy do założenia, szczęki z zębami (zęby gładkie lub z małym kolcem do wyboru przez Zamawiającego), z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm do endoskopów o średnicy 8,5-11,00 mm. |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Szczypce dwustronne. Zamykana niezależnie od siebie bransza prawa i lewa. Do mocowania brzegów perforacji. |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna nitinolowa, przeznaczona do tymczasowego zakładania w zwężeniach po transplantacji wątroby, pokrywana, ze zwężeniem w części środkowej o 20% w stosunku do końców, z lassem o długości 10 cm. Po trzy znaczniki platynowe na obu końcach, widoczne w RTG. Zestawu do wprowadzania o wymiarach 8,5 - 9 Fr, długość 180 cm | Rozmiary protez: śr. 6 mm, w min. 3 długościach od 4 cm do 8 cm, do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 8 mm, w min. 3 długościach od 4 cm do 8 cm, do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 10 mm, w min. 3 długościach od 4 cm do 8 cm, do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Stent nitinolowy do drenażu torbieli trzustki. Posiadający dwa kołnierze zapobiegające przemieszczaniu się stentu. Zestaw do wprowadzania o parametrach: śr. 10 Fr i dł. 180 cm. | Rozmiary protez: śr. protezy po rozprężeniu 14 mm, dł 2 i 3 cm. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. protezy po rozprężeniu 16 mm, dł 2 i 3 cm. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem, z atraumatycznymi końcami, z lassem do usunięcia stentu w części proksymalnej lub proteza z dodatkowymi kołnierzami parametry jw. do wyboru przez Zamawiającego. Możliwość częściowego schowania protezy przy wysunięciu w celu repozycjonowania. Po 3 znaczniki platynowe na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. 8,5 Fr, długość zestawu do wprowadzania 180cm. | Rozmiary protez: śr. 6 mm, w min. 8 długościach od 4 cm do 14 cm, do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 8 mm, w min. 8 długościach od 4 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 10 mm, w min. 8 długościach od 4 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Stent samorozprężalny nitinolowy, przełykowy z dwiema głowami na końcach, zapobiegającymi migracji. Pokrywany całkowicie membraną silikonową lub głowy niepokryte. Po 4 znaczniki platynowe na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG. Uwalnianie stentu z zestawu w sposób proksymalny i dystalny. Zestaw do wprowadzania dł. 70 cm. | Rozmiary protez: śr. 20mm, w min. 4 długościach od 6 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 22 mm, w min. 4 długościach od 8 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Stent przełykowy samorozprężalny, wykonany z nitinolu, pokryty w całości łącznie z kielichami silikonem, po 4 markery platynowe na każdym końcu i 2 w środku widoczne w RTG. Zabezpieczenie antymigracyjne w postaci dodatkowej niepowlekanej siatki wykonanej z nitinolu i mocowanej do właściwej protezy tylko pod górnym kielichem, lasso na górnym kielichu umożliwiające repozycjonowanie. Zestaw do wprowadzania o śr od 20 do 22Fr, długość 70cm. Uwalnianie stentu z zestawu do wprowadzania od końca dystalnego lub proksymalnego. | Rozmiary protez: śr. 20 mm, w min. 3 długościach od 8 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 22 mm, w min. 3 długościach od 8 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 24 mm, w min. 3 długościach od 8 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Stent przełykowy samorozprężalny, wykonany z nitinolu, pokryty w całości łącznie z kielichami silikonem, po 4 markery platynowe na każdym końcu i 2 w środku widoczne w RTG. Dodatkowa zastawka antymigracyjna w postaci niepowlekanej siatki wykonanej z nitinolu i mocowanej do właściwej protezy tylko pod górnym kielichem oraz zastawka antyrefluskowa. | Rozmiary protez: śr. 20 mm, w min. 3 długościach od 8 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 22 mm, w min. 3 długościach od 8 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 24 mm, w min. 3 długościach od 8 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Proteza przełykowa samorozprężalna, nitinolowa, z dwiema głowami. Głowa proksymalna krótka, co umożliwia wysokie pozycjonowanie i zapobiega uszkodzeniom strun głosowych. Zestaw do wprowadzania o dł. 70 cm i śr. 16 Fr do wyboru przez Zamawiającego. | Rozmiary stentu: śr. 18 mm, w min. 3 długościach od 6 cm do 12 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Proteza samorozprężalna stosowana do zamykania nieszczelności po zabiegach typu b-pass. Proteza powlekana, usuwalna, posiadająca 2 powlekane kołnierze antymigracyjne. Odstęp pomiędzy kołnierzami 25 mm. Zestaw do wprowadzania o średnicy 22 Fr i dł. 70 cm. | Rozmiary protez: śr. 22 mm, w min. 3 długościach od 10 cm do 15 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 24 mm, w min. 3 długościach od 10 cm do 15 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Proteza samorozprężalna stosowana do zamykania nieszczelności po gastrektomii. Proteza powlekana, usuwalna. Średnica protezy 24 mm, długość 230 mm. Zestaw do wprowadzania o średnicy 20 Fr, dł. 70 cm. |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Proteza samorozprężalna do drenażu dróg żółciowych od strony żołądka. Powlekana w 70%, z jednym kołnierzem antymigracyjnym, od strony żołądka, nitinolowa. Zestaw do wprowadzania o śr. 8,5 Fr i dł 180 cm. | Rozmiary protez: śr. 8 mm, w min. 2 długościach od 8 cm do 12 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 8 mm, w min. 2 długościach od 8 cm do 12 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Zestaw do pełnościennej resekcji ściany jelita w składzie: klips gotowy do założenia, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym,rękaw na endoskop, pętla do odcięcia oraz sonda do znakowania zmiany, szczypce do usunięcia materiału. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00mm. |  | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zestaw do połnościennej resekcji ściany żołądka-dwunastnicy w kładzie: klips gotowy do założenia, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym, rękaw na endoskop, pętla do odciecia. Oraz sonda do znakowania zmiany, szcypce do usunięcia materiału, prowadnik i balon. Długość robocza balonu 180 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5-12,0 mm. |  | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Proteza jelitowa samorozprężalna wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni niepokrywana. Po 4 znaczniki platynowe na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania przez endoskop o śr. 10 Fr i dł. 220 cm. | Rozmiary protez: śr. 20 mm, w min. 3 długościach od 10 cm do 15 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 22 mm, w min. 3 długościach od 10 cm do 15 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5-12,0 mm. |  | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm. |  | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Proteza samorozprężalna, nitinolowa do drenażu torbieli trzustki i pęcherzyka żółciowego. Usuwalna, posiadająca dwa kołnierze zapobiegające migracji. Długość protezy 2 cm, średnica: 16mm. Znaczniki widoczne w rtg zestawie i na protezie. Zestaw do wprowadzenia o parametrach: śr. 10 Fr, dł.180 cm. |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Proteza samorozprężalna, nitinolowa do drenażu torbieli trzustki i pęcherzyka żółciowego na zestawie z klońcówką palącą. Usuwalna, posiadająca dwa kołnierze zapobiegające migracji. Długość protezy 2 cm, średnica: 16mm. Znaczniki widoczne w rtg zestawie i na protezie. Zestaw do wprowadzenia o parametrach: śr. 10 Fr, dł.180 cm |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Stent nitinolowy w formie połączonych pierścieni, samorozpreżalny, do dróg żółciowych, niepowlekany. Duze oczka siatki – 6mm- umożliwiajace zakładanie dwóch stentów, aby uzyskać kształt Y. Zestaw do wprowadzania o śr. max. 8 Fr i dł. 180 cm. | Rozmiary protez: śr. 8 mm, w min. 3 długościach od 6 cm do 8 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 10 mm, w min. 3 długościach od 6 cm do 8 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Proteza somorozprężalna do dróg żłciowych, pokrywana,usuwalna. Wykonana z drutu nitinolowego w formie połączonych pierścieni, końce powlekane silikonem, część środkowa i wnętrze powlekane PTFE. System antymigracyjny w postaci rozszerzeń na końcach protezy. Możliwość zakładania do przewodu trzustkowego. Zakładanie przez endoskop, średnica systemu uwalniania 8,5 Fr, dł. 180 cm. Rozmiary stentu: śr. 8 mm, dł. 5,6 cm. | Rozmiary protez: śr. 6 mm, w min. 5 długościach od 4 cm do 12 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 8 mm, w min. 5 długościach od 4 cm do 12 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 10 mm, w min. 5 długościach od 4 cm do 12 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Jednorazowa elektroda typu cylindrycznego, bipolarna, przeznaczona do ablacji zmian w zwężeniach dróg żółciowych podczas ECPW. Wyposażona w system monitorowania temperatury części roboczej elektrody. |  | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Jednorazowa elektroda typu igłowego, monopolarna, przeznaczona do ablacji zmian w trzustce pod kontrolą EUS. Wyposażona w system chłodzenia pancerza wymuszonym obiegiem cieczy. Regulowana głębokość wprowadzenia ostrza do zmiany. |  | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Klips nitinilowy do mocowania protez przełykowych. |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Koparka umożliwiająca łatwe i skuteczne usuwanie tkanki martwiczej (trzustki), skrzepów krwi, bolusów pokarmowych i ciał obcych. Do endoskopów o średnicach od 9,5–10,5 mm. Długość robocza 165 cm. |  | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Proteza samorozprężalna nitinolowa przełykowa, powlekany, koniec proksymalny rozszerzony. Średnica zestawu do wprowadzania max 16Fr, długość zestawu do wprowadzania 70cm. | Rozmiary protez: śr. 10 mm, w min. 3 długościach od 6 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 12 mm, w min. 3 długościach od 6 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 14 mm, w min. 3 długościach od 6 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozmiary protez: śr. 16 mm, w min. 3 długościach od 6 cm do 14 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
........................................................
| …....................., dnia ........................... |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 18
| Znak sprawy: 25/2024 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 18-Soczewka
| Kod CPV: 33731110-7 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Soczewka z haptykami typu harpun T, wskazana w przypadku oczu bezsoczewkowych, w których nie ma wsparcia torebkowego lub u pacjentów z zespołem Marfana lub innymi stanami klinicznymi, w których inne rodzaje soczewek są nieodpowiednie. Średnica optyczna 6,5 mm, średnica ogólna 13,4 mm, haptyka 10°, zawartość wody 25%. Geometria soczewki: asferyczne, dwuwypukłe, kwadratowe krawędzie 360°, bariera przeciwodblaskowa, materiał ultrapuryfikowany kopolimer PolyHema, bez połysku, z filtrem UV i naturalnym żółtym filtrem, soczewka hydrofilna z powłoką hydrofobową. Stała A 118,0 soczewka preloaded, mozliwa produkcja dioptrazu pod zamowienie. Index refrakcji 1,46 | Zakres dioptrii Od +10,0 Dpt do +30,0 Dpt (co 0,5 Dpt), | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej