Znak sprawy: SZPZLO / ZP / 03 / 21 						Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Zakup i dostawa aparatu USG z czterema głowicami – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Grochowskiej 339 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Warunki oferowane przez WYKONAWCĘ (należy wypełnić podając zakres oferowanych parametrów) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi). | TAK |  |
|  | Rok produkcji aparatu | Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r. |  |
|  | Wszystkie urządzenia systemu (aparat, głowice, printer, osprzęt) odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia |  |  |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 500 000 |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 250 dB |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości. | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic współpracujących z aparatem | Min. od 2 MHz do 18 MHz |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 19 000 obrazów – 0 pkt ≥ 39 000 obrazów – 2 pkt ≥ 59 000 obrazów – 4 pkt |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 34 cm |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania co najmniej dwóch kół | TAK, Min. 2 koła |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1 100 obrazów/s – 0 pkt ≥ 1 500 obrazów/s – 2 pkt ≥ 2 000 obrazów/s – 4 pkt |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 300 obrazów/s – 0 pkt ≥ 350 obrazów/s – 2 pkt ≥ 400 obrazów/s – 4 pkt |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 3,0 m/s |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD), przy zerowym kącie bramki | Min. +/- 7,0 m/s – 0 pkt ≥ +/- 15,0 m/s – 2 pkt |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm – 0 pkt ≥ 0,5 mm do 25 mm – 2 pkt |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Obrazowanie elastograficzne typu STRAIN min. na obu głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze | Min. 12 map |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem SSD o pojemności min. 500 GB | TAK |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazu na wewnętrznym dysku twardym i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x 8 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x 8 |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 8 |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań z wgranymi presetami fabrycznymi: Brzusznych (w tym badanie ogólne brzucha, badanie urologiczne) Ginekologiczno-położniczych Małych narządów (w tym jądra, tarczyca, piersi, jelita) Naczyniowych (w tym tętnice szyjne, tętnice kończyn, żyły kończyn dolnych ) Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Pediatrycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne – 4 szt. |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min. 800 w techn. matrycowej lub Min. 160 w techn. monokryształu |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 70 stopni |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 9,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 – 0 pkt ≥ 580 – 2 pkt |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 45 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 5,0 – 13,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 – 0 pkt ≥ 230 – 2 pkt |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Min. 50 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głowica Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 9,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 150 stopni |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer, osprzęt) | Min. 24 miesiące – 0 pkt ≥ 36 miesięcy – 5 pkt ≥ 48 miesięcy – 10 pkt |  |
|  | Dostawa aparatu max. do 28 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 22.11.2021 r. | Max. 28 dni – 0 pkt ≤ 21 dni – 5 pkt ≤ 14 dni – 10 pkt |  |
|  | Aparat skonfigurowany do współpracy z systemem PACS. Obsługa Worklisty poprzez protokół HL7. Archiwizacja obrazów w jakości diagnostycznej DICOM. Adresacja IP i inne parametry ustalone wg wytycznych zamawiającego na etapie instalacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Licencja na wpięcie aparatu do systemu archiwizacji PACS używanego przez Zamawiającego. (system ArPACS firmy Synektik S.A) Wykupienie licencji na jedno urządzenie (USG) oraz Integracja z PACS leży po stronie wykonawcy. | TAK |  |
|  | Od Wykonawcy w ramach wynagrodzenia wymaga się przed zatwierdzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego, dostarczenia (wraz z wniesieniem), zainstalowania, uruchomienia aparatu i przetestowania jego prawidłowości działania, a także przeprowadzenia instruktażu personelu obsługującego. Zamawiający, w ramach realizacji zamówienia, zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego instruktażu pracowników w późniejszym terminie w trakcie gwarancji, jeżeli wystąpi taka konieczność. Instruktaż zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, w terminie uprzednio ustalonym przez obie Strony. |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że oferowane USG wraz głowicami spełniają poniższe wymogi: 1) są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski/ Unii Europejskiej i posiadają oznaczenie CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.; 2) zostały zgłoszone (powiadomienie lub zgłoszenie) do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020, poz. 186 z późn. zm.); 3) są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych lub dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych; (deklaracja zgodności) 4) niezależna jednostka notyfikowana poświadczyła przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi ( certyfikat zgodności) i zobowiązuje się do przedłożenia ww. dokumentów najpóźniej w dniu zawarcia umowy. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu 10) wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanego systemu (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, telefon) oraz załączyć kopię umowy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) gwarantującą serwis przez cały okres gwarancji, jeśli autoryzowany serwis świadczy podmiot inny niż Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonanie w ramach gwarancji obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż 1 w roku, w terminie ustalonym z Zamawiającym |  |  |
|  | W ramach gwarancji Wykonawca (lub serwis wskazany przez Wykonawcę) będzie świadczył bezpłatnie, w szczególności: interwencje serwisowe; konserwację całego systemu tzn. utrzymanie w pełnej zdolności techniczno–eksploatacyjnej, naprawy, transport, dojazdy oraz wymianę części zamiennych (wraz z tymi częściami), aktualizacje oprogramowania aparatu. |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze od momentu wpłynięcia zgłoszenia, rozumiany jako podjęcie działań naprawczych |  |  |
|  | Czas dokonania naprawy do 48 godzin w dni robocze od momentu podjęcia działań naprawczych |  |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 5 dni roboczych, w przypadku gdy taka naprawa nie będzie wymagała sprowadzenia części z zagranicy oraz nie może przekroczyć 10 dni roboczych w przypadku gdy do naprawy będzie wymagana konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. |  |  |
|  | Gwarancja dostarczenia i instalacji zastępczego aparatu USG o parametrach technicznych nie gorszych od zakupionego aparatu USG |  |  |
|  | Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych – minimum 10 lat od daty dostarczenia sprzętu |  |  |

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub ich niespełnienie, oraz brak odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach podanych w niniejszym Załączniku. Inne jednostki nie będą przeliczane, co w konsekwencji spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta (dokumenty potwierdzające powyższe stanowią załączniki do oferty). oraz przyjmuję do wiadomości że Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytaniem bezpośrednim do producenta.

- Oświadczam, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.

……………………….. 						…………..…………………………………………

Data, miejscowość						Uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy