Kraków, dnia 12.07.2022r.

ZZP-271-31-27/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-27/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 11.07.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza że panele nadłóżkowe  należy podłączyć  do istniejącej instalacji tlenu medycznego?

Odpowiedź:

Tak, panele nadłóżkowe  należy podłączyć  do istniejącej instalacji tlenu medycznego, demontując istniejące ścienne punkty poboru tlenu (parter).

Pytanie nr 2

Jeśli nie ma instalacji tlenu i należy ją wykonać jako nową, to czy Zamawiający udostępni jej projekt.

Odpowiedź:

Na parterze budynku instalacja tlenu istnieje. Na I piętrze jest w trakcie realizacji (niezależna umowa).

Pytanie nr 3

Jeśli należy wykonać nową instalację tlenu to proszę wskazać na projekcie architektonicznym miejsce jej wpięcia.

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga dostawy paneli nadłóżkowych jako wyrobów medycznych klasy IIb zgodnych z PN ISO 13485 oraz PN ISO 11197 w których punkt poboru tlenu wraz z instalacją zasilającą znajduje się w osobnym odseparowanym mechanicznie kanale poniżej instalacji z gniazdkami oraz instalacją 230V.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga dostawy paneli nadłóżkowych jako wyrobów medycznych klasy IIb zgodnych z PN ISO 13485 oraz PN ISO 11197 w których punkt poboru tlenu wraz z instalacją zasilającą znajduje się w osobnym odseparowanym mechanicznie kanale poniżej instalacji z gniazdkami oraz instalacją 230V.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)