Grodzisk Mazowiecki  10.11.2021

SPS – V. 262.74.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na  dostawę rękawiczek medycznych (Nr procedury SPSSZ/39/D/21) .

Pakiet nr 3 poz. 1 Rękawiczki nitrylowe:

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuści rękawice spełniające normy EN ISO 374-5. Przytoczone normą jest normą równoważną z ASTM F1671 , z tą różnicą, iż norma ASTM F1671 jest normą obowiązującą wyłącznie na rynku amerykańskim.

Odpowiedź : Tak.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek pakowanych a`200 sztuk w opakowaniu wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź : Tak.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o sile zrywania min. 6N po starzeniu.

Odpowiedź : Tak.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o następującej specyfikacji: Rolowany mankiet o grubości 0,05 mm; Grubość: na dłoni – 0,05 mm, na palcu – 0,08 +/- 0,03 mm.

Odpowiedź : Nie.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o rozmiarach S-XL.

Odpowiedź : Tak.

- Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości rękawicy w części dłoniowej 0,06 mm +/- 0,01 mm, na palcach 0,10 mm+/- 0,02mm,na mankiecie 0,05 mm +/-0,01 mm, minimalna długość rękawicy 240 mm. Siła zrywania min. 6,0 N po starzeniu, AQL ≤1,5, charakteryzujące się odpornością na przenikanie 70 % isopropanolu powyżej 30 minut – potwierdzone badaniami jednostki niezależnej zgodnie z normą EN 374-3 lub EN 16523 o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź : Tak.

………………………………..