Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Parametr |  | Parametr graniczny |  | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / |  | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gammakamera do pomiaru jodochwytności |  |  |  |  |  |  |  |
| - I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / |  | Podać |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2020 roku, nie powystawowy, nierekondycjonowany |  | Tak Podać |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE na cały aparat |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Gammakamera wysokiej rozdzielczości o prostokątnym polu widzenia m. in. do badań tarczycy, serca oraz małych narządów |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
| - II DETEKTOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETEKTOR (kryształ scyntylacyjny NaI(TL)) - możliwość wyboru 6,5 mm lub 9,5 mm |  | TAK, podać |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Fotopowielacze – minimum 30szt. |  | TAK, podać szt. |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Grubość osłony ołowianej detektora minimum 10mm |  | TAK, podać [mm] |  |  |  | Bez punktacji |
| - III KONSOLA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na wyposażeniu system komputerowy zawierający co najmniej: − system operacyjny klasy Windows 10, − procesor Intel® Core™ i5 − 2 [GB] RAM DDR3 1333 [MHz], − dysk twardy min.500 [GB], − nagrywarka CD-DVD, − klawiatura, myszka, − pełna kompatybilność z DICOM 3.0, − monitor LCD min. 19’’, rozdzielczość 1280 x 1024 |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Min. 3 niezależne kanały energetyczne |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Aparat umożliwiający analizę wielokanałową (do 1024 kanałów) w zakresie 50-400 [keV] |  | Tak,podać [keV] |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Matryca akwizycyjna min.1024x1024 pix |  | TAK, podać [piksel x piksel] |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Korekcja cyfrowa w czasie rzeczywistym: − korekcji liniowości − korekcja energii, − korekcja jednorodności bez utraty ilości zliczeń, − korekcja jednorodności zewnętrznej dla różnych kolimatorów |  | Tak, podać |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania akwizycji statycznej i dynamicznej |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość oznaczenia anatomicznych punktów pacjenta (markerowanie) bezpośrednio na obrazie akwizycyjnym |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wystartowania akwizycji z panelu sterowania na gantry (np. podczas pozycjonowania pacjenta) |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wywołania opcji „markerowania” z panelu sterowania na gantry (np. podczas pozycjonowania pacjenta) |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) poprzez protokół DICOM, z obsługą poniższych klas: - DICOM Send - wysyłanie badań - DICOM Receive - otrzymywanie badań - DICOM Query - zapytanie o badania |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca z systemem RIS/PACS funkcjonującym w szpitalu |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| - IV STACJA OPRACOWYWANIA BADAŃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niezależna stacja robocza dedykowana do medycyny nuklearnej z pakietem oprogramowania działającym na systemie Windows 10, zawierająca co najmniej: − procesor Intel® Core™ i5, − 2 [GB] RAM DDR3 1333 [MHz], − dysk twardy 500 [GB], − nagrywarka CD-DVD, − klawiatura, myszka, − pełna kompatybilność z DICOM 3.0, − monitor LCD min. 22’’ |  | Tak, podać |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie kliniczne: − Obliczanie wychwytu tarczycy dla Tc-99m − Obliczanie wychwytu tarczycy dla I-131 − Opracowanie badania przytarczyc metodą subtrakcyjną − Obliczanie masy, objętości i długości płatów wg różnorodnych metod szacunkowych − Opracowanie badania scyntygrafii ślinianek |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| - V GANTRY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gantry łatwe do pozycjonowania |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Pionowy ruch detektora (min. 450 [mm]), z napędem elektrycznym oraz cyfrowym odczytem wysokości. |  | TAK |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Ręczne ustawianie detektora względem pacjenta, obrót w obu kierunkach (tilt, rotate) |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Powierzchnia instalacyjna < 3 m2 |  | Tak, podać [m2] |  |  |  | Bez punktacji |
| VI KOLIMATORY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolimatory – łatwe do wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | − niskoenergetyczny wysokiej rozdzielczości (do Tc-99m), LEHR − czułość >160cpm/ µCi − rozdzielczość FWHM@10cm<7,5mm |  | Tak, podać cpm/µCi mm |  |  |  | Bez punktacji |
|  | − niskonergentyczny ogólnego zastosowania (do Tc-99m), LEGP − czułość >280cpm/ µCi − rozdzielczość FWHM@10cm<8,5mm |  | Tak, podać cpm/µCi mm |  |  |  | Bez punktacji |
|  | − wysokoenergetyczny ogólnego zastosowania (do I-131), HEGP − czułość >60cpm/ µCi, − rozdzielczość FWHM@10cm<12mm |  | Tak, podaqć cpm/µCi mm |  |  |  | Bez punktacji |
| VII SPECYFIKACJA STANDARDÓW NEMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prostokątne pole widzenia detektora FOV min. 215x215 |  | Tak, podać [mm] |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres energetyczny min. 50-400keV |  | Tak, podać [keV] |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Wewnętrzna rozdzielczość energetyczna dla Tc -99m ≤ 9,9% |  | Tak, podać [%] |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Wewnętrzna jednorodność: − różniczkowa CFOV: ≤2,0 [%], − całkowa CFOV: ≤2,5 [%], − różniczkowa UFOV: ≤2,5 [%], − całkowa UFOV: ≤3,0 [%]. |  | Tak, podać [%] |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Wewnętrzna rozdzielczość przestrzenna FWHM: − CFOV: ≤3,5 [mm] |  | Tak, podać [mm] |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Wewnętrzna rozdzielczość liniowa: − różniczkowa UFOV: ≤0,20 [mm], − bezwzględna UFOV: ≤0,40 [mm]. |  | Tak, podać [mm] |  |  |  | j. polski – 20 pkt. j. angielski – 0 pkt. |
|  | Maksymalna liczba zliczeń przy pełnej korekcji min. 300 |  | Tak, podać [kcps] |  |  |  | Bez punktacji |
| VIII WARUNKI INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga całego systemu z detektorem ≤220kg |  | Tak, podać [kg] |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary urządzenia (WxDxH) nie większe niż 100x100x180 |  | Tak,podać [cm] |  |  |  | Bez punktacji |
| VIII INNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niezależny zasilacz bezprzerwowy typu UPS do podtrzymania pracy urządzenia (umożliwiający zakończenie badania przy braku zasilania o mocy co najmniej 2500VA |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźnik Pen-point marker Co-57 o aktywności 3,7 [MBq] |  | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Komplet osłon : - fartuch dwustronne (0,35 mmPb) – 4 szt. - fartuch jednostronne (0,35 mmPb) – 2 szt. - okulary ochronne bez dioptrii – 6 szt. - osłona tarczycy (0,5 mmPb) – 6 szt. - parawan ochronny – 2 szt. |  | Tak, podać |  |  |  | Bez punktacji |
| IX POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Parametr |  | Parametr graniczny |  | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
|  |  | Okres GWARANCJI na wszystkie oferowane komponenty systemu |  | Min. 24 miesięcy |  |  | 24 mies. – 0 pkt. Za wydłużenie gwarancji o każde 6 miesięcy – 5 pkt. |
|  |  | Wykonanie projektu osłon stałych dla nowej pracowni w Budynku nr 4 COZL. Zatwierdzenie projektu w Sanepid Lublin. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Wykonanie testów odbiorczych zgodnie z polskim ustawodawstwem |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Podłączenie do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS/RIS . Zamawiający posiada niezbędne licencje. Konfiguracja wg wymagań Zamawiającego przez okres trwania gwarancji. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych systemu |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę (lekarze, technicy, elektronicy, informatycy) - w siedzibie Zamawiającego, w okresie wdrażania oraz 4 szkolenia uzupełniające w okresie obowiązywania gwarancji. |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do zaoferowanego sprzętu medycznego licząc od daty upływu terminu rękojmi (podać w latach). |  | 10 lat |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę |  | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  |  | Serwis autoryzowany w Polsce (nazwa i adres) |  | TAK |  |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................