|  |
| --- |
| **Komenda Wojewódzka** **Państwowej Straży Pożarnej** **w Katowicach**  |
| WL.2371.1.2023 |
|  |

 Katowice, 5 wrzesień 2023 r.

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne na realizację zadania p.n. **„Dostawa 1 szt. samochodu wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE**” numer postępowania WL.2371.1.2023

 **Pytanie nr 1** do pkt II ppkt 24 nr 1 do SWZ

Prosimy o informację czy nie nastąpiła omyłka dot. pojemności zbiornika paliwa zapewniającej 4 godz. pracy autopompy biorąc pod uwagę fakt, że samochód nie posiada autopompy?

**Ad.1.**

W pkt II ppkt 24 nr 1 do SWZ nastąpiła omyłka pisarska. Powinno być: „Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracy, przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 70 litrów pojemności rzeczywistej zbiornika.

**Pytanie nr 2** do rozdziału VII pkt 2 ppkt 4 SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunków zdolności technicznej i zawodowej potwierdzenie należytego wykonania co najmniej 1 samochodu specjalnego o wartości nie mniej niż 800 000,00 zł brutto?

**Ad.2.**

Zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunków zdolności technicznej i zawodowej potwierdzenie należytego wykonania co najmniej 1 samochodu specjalnego o wartości nie mniej niż 800 000,00 zł brutto.

**Pytanie nr 3** dot. Pkt. III ppkt. 7 zał. nr 1 do SWZ.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drzwi schowka na tzw. wyposażenie ortopedyczne, których kąt otwarcia wynosi około 170⁰. Nadmieniamy, że blokada położenia drzwi w pozycji otwartej uniemożliwia otwarcie spełniające wymóg SWZ.

**Ad.3.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 4** dot. Pkt. III ppkt. 18. zał. nr 1 do SWZ (Minimalna zabudowa na ścianie prawej).

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy wiszącej z czterema komorami z przeźroczystymi frontami

z podświetleniem uruchamianym po ich otwarciu, bez dodatkowych lamp ze światłem punktowych, montowanych pod szafką. Pragniemy nadmienić, że w zasięgu ręki osoby zajmującej miejsce na prawym fotelu, pod szafką, znajduje się panel sterujący umożliwiający załączenie punktowego oświetlenia sufitowego jak również oświetlenia głównego z możliwością zmniejszenia natężenia światła do 30%.

**Ad.4.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 5** dot. Pkt. III ppkt. 19 zał. nr 1 do SWZ.

Prosimy o dopuszczenie szafek wewnętrznych otwieranych i zamykanych jednym ruchem ręki, w zakresie na jaki pozwala test dynamiczny. Chcielibyśmy zaoferować Państwu ambulans, w którym system zamykania szafek tzw. „push” zastosowany zostanie w szafkach na prawej oraz lewej ścianie, natomiast szafki montowane na ścianie działowej wyposażone będą w inny, ergonomiczny oraz bezpieczny system zamykania

**Ad.5.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zabezpieczeniem przed zalaniem wodą i pyłoszczelnością IP44?

**Ad.6.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wykonania EKG 7 odprowadzeniowego przy pomocy kabla 5- żyłowego?

**Ad.7.**

Zamawiający **nie dopuszcza** rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga możliwości wykonania 12 odprowadzeniowego EKG.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o wadze około 7,5 kg?

**Ad.8.**

Zamawiający dopuszcza defibrylator o wadze około 7,5 kg pod warunkiem., że defibrylator będzie modułowy.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wydruku 3 odprowadzeń jednocześnie, przy czym urządzenie drukuje wszystkie 12 odprowadzeń  wraz z analizą i interpretacją wg. Algorytmu Glasgow.

**Ad.9.**

Zamawiający dopuszcza defibrylator zaproponowany przez Wykonawcę pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków OPZ.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o doprecyzowanie Czy zamawiający oczekuje możliwości wykonania teletransmisji za pomocą sieci WLAN czy sieci komórkowej ?

**Ad.10.**

Zamawiający wymaga aby moduł do wykonania teletransmisji był wbudowany w defibrylator. Teletransmisja **nie może** odbywać się z użyciem dodatkowego urządzenia zewnętrznego np. telefonu.

**Pytanie nr 11** dot. §8 ust. 7 Wzoru Umowy.

Pragniemy zauważyć, że zapis dotyczy przedmiotu zamówienia, tj. pojazdu bazowego, zabudowy specjalnej oraz wyposażenia medycznego. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z tego terminu pojazdu bazowego. Brak w krajowych magazynach części zamiennych do naprawy np. silnika może uniemożliwić dotrzymanie tego terminu tj. 14 dni, a w konsekwencji naliczenie kar za opóźnienie w naprawie wykonawcy, który jest producentem zabudowy i nie ma wpływu na czas naprawy pojazdu na którym wykonana zostanie adaptacja specjalna.

**Ad.11.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 12** dot. §9 ust. 3 Wzoru Umowy.

Prosimy o obniżenie zaproponowanej kary umownej do max. 10% wartości umowy brutto. Pragniemy zauważyć, że jest to powszechnie stosowana wysokość kar w przetargach na dostawy pojazdów specjalnych a ich ponadprzeciętna wysokość nie jest merytorycznie uzasadniona.

**Ad.12.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 13**

Zamawiający ogłosił postępowanie na „samochód wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych …), jednoczenie żądając by spełniał on m.in. wymagania Polskiej Normy PN-EN 178:2008 minimum typ B (nieaktualną na dzień dzisiejszy) i służył do transportu pacjenta w środku ambulansu np. do szpitala. Zamawiający jednocześnie wymaga by oferowany pojazd był w kolorze czerwonym.

Pragniemy poinformować iż Zamawiający określił wymagania co do przedmiotu zamówienia w sposób naruszający obowiązujące w Polsce przepisy (Ustawa prawo o ruchu drogowym), posługując się nieistniejącymi w obrocie prawnym normami, formułując wzajemnie wykluczające się wymagania.

- Zamawiający wymaga by oferowany pojazd spełniał wymagania Polskiej Normy PN-EN 1789:2008 dla ambulansu minimum typ B mimo iż obecnie obowiązuje norma EN 178:2020 (nr ref. PN-EN 1789:2021-02). Wnosimy o powoływanie się na obowiązujące na dzień ogłoszenia akty prawne.

- Zamawiający wymaga by oferowany pojazd spełniał wymagania Polskiej Normy PN-EN 1789 nie żądając dostarczenia jakichkolwiek dowodów potwierdzających powyższy fakt. Norma PN-EN 1789 jasno i precyzyjne formułuje wymagania jakie powinien spełniać pojazd służący do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów (typ B) oraz określa jakie badania powinny zostać przeprowadzone. Badanie te przeprowadzają notyfikowane w zakresie normy PN-EN 1789 instytuty badawcze (laboratoria), które potwierdzają zgodność pojazdu z ww. normą. Zamawiający winien żądać dołączenia do oferty certyfikatu wydanego przez notyfikowaną jednostkę badawczą potwierdzające zgodność oferowanego pojazdu z przywołaną normą PN-EN 1789. Brak takiego żądania oznacza iż wymóg zaoferowania pojazdu zgodnego z normą PN-EN 1789 JEST MARTWY (jedynie wprowadzający potencjalnych Wykonawców w błąd) ponieważ Zamawiający nie ma uprawnień do potwierdzania zgodności pojazdów z normą PN-EN 1789.

Co więcej jako podmiot specjalizujący się od ponad trzydziestu lat w produkcji pojazdów specjalnych sanitarnych (ambulansów) nie spotkaliśmy się z pojazdem „samochodem wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych” spełniającym wymagania normy PN-EN 1789.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu z badań foteli w przedziale medycznym pomijając pozostałe wymagane normą raporty z badań (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, kompatybilność elektromagnetyczna itd.). Wnosimy o konieczność dołączenia wszystkich raportów z badań wymaganych normą PN-EN 1789.

- Zamawiający wymaga by oferowany pojazd spełniał wymagania normy PN-EN 1789 a jednocześnie był w kolorze czerwonym co stoi w sprzeczności z zapisami ww. normy.

- Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był pojazdem specjalnym sanitarnym służącym do transportu pacjenta do szpitala (czyli był ambulansem, karetką) a był w kolorze czerwonym co stoi w sprzeczności z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, gdzie kolor karetki to biały lub żółty.

**Ad.13.**

Zamawiający wycofuje wymóg dotyczący zgodności przedmiotu postepowania z normą
PN-EN 1789. Pozostałe wymagania SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 14**

Zamawiający wymaga by podwozie pojazdu posiadało aktualne świadectwo homologacji a przedmiotem postępowania nie jest pojazd bez zabudowy a pojazd, który ma służyć do transportu pacjenta na noszach!

Transport osób w pozycji leżącej dopuszczony jest w pojazdach medycznych (ambulansach) posiadających świadectwo homologacji pojazdu specjalnego skompletowanego M1. Wnosimy by Zamawiający wymagał by oferowany pojazd posiadał świadectwo homologacji pojazdu specjalnego sanitarnego, na podstawie którego będzie możliwość rejestracji dostarczonego pojazdu jako umożliwiającego transport pacjenta leżącego na noszach.

**Ad.14.**

Zamawiający podtrzymuje wymóg SWZ i wymaga dostawy pojazdu wraz z homologacją pojazdu bazowego na którym będzie wykonana zabudowa specjalna samochodu wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający jest wpisany do Rejestru Podmiotów Leczniczych? Od tego zależy czy do oferty należy doliczyć wartość podatku akcyzowego od ambulansów drogowych.

**Ad.15.**

Przedmiotem postepowania nie jest ambulans drogowy.

**Pytanie nr 16**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze elektryczne europejskiego producenta wyposażone w koła na otwartej feldze, dedykowanej do przenoszenia obciążeń związanych z noszami elektrycznymi – 320 kg udźwigu, koła mają średnicą 15 cm, szerokość 5 cm, wszystkie skrętne o 360º, 2 wyposażone w hamulce oraz blokadę do jazdy na wprost, wyposażone w duży 5 Ah wbudowany na stałe akumulator umożliwiający ok 20-25 misji bez ładowania (waga pacjenta ok 100 kg), dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany w trakcie na zapasowy akumulator w trakcie prowadzenia działań ratunkowych, nosze automatycznie ładują się po wpięciu w mocowanie, w zestawie nosze z wbudowanym akumulatorem, zasilacz zewnętrzny 230V do zapasowego ładowania noszy poza ambulansem (ładowarka może być przechowywana w jednym ze schowków przez co nie traci się miejsca na ścianie ambulansu)?

**Ad.16.**

Zamawiający dopuszcza każde nosze spełniające wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wymaga dostarczenia noszy zastępczych, w przypadku ewentualnej usterki, której autoryzowany serwis nie będzie w stanie usunąć w miejscu stacjonowania pojazdu.

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający wymaga, aby nosze elektryczne były zamocowane na platformie z przesuwem bocznym, umożliwiającej poprzez funkcję przesuwną łatwy dostęp do pacjenta z każdej strony w razie konieczności.

**Ad.7**

Zamawiający dopuszcza brak przesuwu bocznego w noszach w sytuacji gdy montaż noszy głównych umożliwi dostęp do pacjenta minimum z 3 stron.

**Pytanie nr 18**

W związku z sytuacją, że obecnie opis respiratora transportowego wskazuje na konkretny model respiratora producenta chińskiego czy Zamawiający dopuści respirator Medumat Easy CPR z wbudowanym przewodnikiem w języku polskim -producenta WEINMANN - wyposażony w niewymagającą ładowania główną baterię, wystarczającą na około 100 godzin aktywnej pracy jako respirator ratunkowy, bez ładowarki (w związku z brakiem konieczności ładowania), respirator umożliwia wentylację dorosłych, dzieci od 10 kg (1 rok), nie zużywa tlenu na własną pracę ( tlen jest zużywany wyłącznie na pacjenta) i spełnia pozostałe wymagania OPZ?

**Ad.18**

Zamawiający nanosi poprawki do punktu V ppkt 4 nr 1 do SWZ

Było:

Respirator transportowy/ratunkowy – 1 szt. (np. ALL6000M)

* możliwość manualnej i automatycznej wentylacji pacjenta,
* głosowy przewodnik w języku polskim prowadzący przez wszystkie etapy wentylacji,
* wentylacja inwazyjna i nie inwazyjna,
* akumulator litowo-jonowy pozwalający na minimum 12h ciągłej pracy,
* certyfikat jakości zgodny z normą EN1789,
* zastawka pacjenta,
* zestaw przewodów jednorazowego użytku ( komplet) – 2 komplety,
* ładowarka,
* możliwość wyboru niemowlę, dziecko, dorosły,

Jest:

Respirator transportowy/ratunkowy – 1 szt.

* możliwość manualnej i automatycznej wentylacji pacjenta,
* głosowy przewodnik w języku polskim prowadzący przez wszystkie etapy wentylacji,
* wentylacja inwazyjna i nie inwazyjna,
* czas pracy baterii minimum 2 lata
* certyfikat jakości zgodny z normą EN1789,
* zastawka pacjenta,
* zestaw przewodów jednorazowego użytku ( komplet) – 2 komplety,
* możliwość wyboru dziecko, dorosły,
* paszport techniczny.

**Pytanie nr 19**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy opisując parametr: Możliwość wyboru niemowlę, dziecko, dorosły, wymaga takich parametrów wentylacji, które umożliwią prawidłową wentylację wymienionych grup wiekowych, co oznacza, że w przypadku niemowląt dostarczony respirator powinien zapewnić prawidłową wentylację od ok 4.2 kg wagi pacjenta (średnia waga niemowlęcia), oraz odpowiednią częstotliwość oddechową tj. przynajmniej 50 odd/min, czy też Zamawiający oczekuje respiratora umożliwiającego wentylację dorosłych i dzieci od ok 10 kg wagi pacjenta i dopasowane do tych grup wiekowych parametry?

**Ad.19.**

Zamawiający oczekuje respiratora umożliwiającego wentylację dorosłych i dzieci od ok 10 kg wagi pacjenta i dopasowane do tych grup wiekowych parametrów.

**Pytanie nr 20**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczony respirator miał możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji, tak aby jedna osoba mogła jednocześnie prowadzić wentylację manualną i uszczelniać maskę do wentylacji 2 dłońmi, zgodnie z zaleceniami ERC?

**Ad.20.**

Zamawiający wymaga aby była możliwość wentylacji pacjenta poprzez maskę twarzową oraz zmiana trybu w przypadku intubacji pacjenta.

**Pytanie nr 21**

W związku z ogłoszonym postępowaniem oraz mając na uwadze warunki środowiskowe pracy pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczony respirator transportowy miał możliwość pracy w zakresie temperatur przynajmniej -15°C do +50°C, odporność na pył i wodę przynajmniej IP54, brak zużycia tlenu na własną pracę respiratora?

**Ad.21.**

Zamawiający oczekuje spełnienia powyższych wymagań.

**Pytanie nr 22**

Prosimy Zamawiającego o informacje, czy oferowany respirator podobnie jak ssak elektryczny, z uwagi na bezpieczeństwo osób ( pacjenta, ratowników) na czas transportu w ambulansie powinien być dostarczony w obudowie transportowej z mocowaniem ściennym do ambulansu zgodnej z normą EN 1789 obowiązującą dla ambulansów medycznych.

**Ad.22.**

Zamawiający wymaga, dostarczenia respiratora i ssaka eklektycznego w obudowie transportowej z mocowaniem ściennym.

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o wydajności ssania przy pracy z pacjentem z zamontowanym systemem pojemnika 30 l +/- 3 litry ? Przy zachowaniu pozostałych wymagań OPZ.

Pragniemy zwrócić uwagę, że producenci za każdym razem stosują margines tolerancji.

**Ad.23.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 24**

podpunkt:„ wymienna przyssawka minimum 3 szt. w zestawie ( element dotykający pacjenta)”

Czy Zamawiający po przez ten zapis rozumie i dopuszcza element wymienny, mający bezpośredni kontakt z klatką piersiową pacjenta podczas prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej?

**Ad.24.**

Zamawiający dopuszcza element wymienny, mający bezpośredni kontakt z klatką piersiową pacjenta podczas prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej

**Pytanie nr 25**

Podpunkt: zakres energii 1 – 200 J,

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora posiadającego zakres energii od 2 do 200 J. Pragniemy zwrócić uwagę, że różnica 1 J, szczególnie w wartościach początkowych nie ma znaczenia z medycznego punktu widzenia.

Zgodnie z wytycznymi z 2021 roku energia defibrylacji dla dzieci powinna wynosić 4 J/ kg masy ciała. W związku powyższym stosowanie energii 1 J nie ma uzasadnienia z medycznego punktu widzenia.

**Ad.25.**

Zamawiający dopuści defibrylator posiadający zakres energii 2-200 J

**Pytanie nr 26**

Podpunkt: czas ładowania do energii maksymalnej < 6 sek

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzemienia powyższego parametru z obecnego na następujący: „czas ładowania do energii maksymalnej < 6 sek +/- 2 sek”

Pragniemy zwrócić uwagę, że producenci za każdym razem stosują margines tolerancji.

**Ad.26.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Zmiana zapisu z obecnego na „czas ładowania do energii maksymalnej < 6 sek +/- 2 sek”

**Pytanie nr 27**

Podpunkt „elektrody jednorazowe do wykonania EKG – 5 paczek dorośli, 1 paczka dzieci,”

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności uniwersalne elektrody EKG dedykowane dla dorosłych oraz dzieci?

**Ad.27.**

Zamawiający dopuszcza elektrody uniwersalne pod warunkiem, że ilość paczek tych elektrod będzie wynosiła 6.

**Pytanie nr 28**

Podpunkt: „drukarka z wydrukiem do 6 krzywych w czasie rzeczywistym EKG”

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowana drukarka była zarejestrowana jako wyrób medyczny?

Pragniemy zwrócić uwagę, że tylko na podstawie wyrobu medycznego można podejmować decyzję o leczeniu pacjenta.

**Ad.28.**

Zamawiający oczekuje aby drukarka była zarejestrowana jako wyrób medyczny.

**Pytanie nr 29**

Podpunkt: 1-2-3 obsługa trybu defibrylacji,

Czy Zamawiający przez ten parametr rozumie: krok 1: wybór energii, krok 2: ładowanie, krok 3: defibrylacja?

**Ad.29.**

Zamawiający przez ten parametr rozumie:

 krok 1: wybór energii; krok 2: ładowanie; krok 3:defibrylacja

**Pytanie nr 30**

Podpunkt: waga urządzenia < 3 kg,

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator o kompletnej wadze ok 7,5 kg, umożliwiający pracę jako urządzenie kompaktowe oraz jako urządzenie modułowe. W tym drugim wariancie istnieje możliwość rozłożenia ciężaru poszczególnych modułów ( każdy waży poniżej 3 kg) na członków zespołu. Każdy otrzymuje jeden wyposażony w samodzielny system zasilania moduł umożliwiający: obsługę urządzenia, monitorowanie parametrów pacjenta oraz defibrylację. Oferowane przez nas rozwiązanie może, w znaczący sposób ułatwić pracę załodze po przez bezprzewodową komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami- ma to ogromne znaczenie na zachowanie ciągłości monitorowania pacjenta zwłaszcza w warunkach CBRN.

**Ad.30.**

Zamawiający dopuszcza defibrylator zaproponowany przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 31**

Podpunkt: funkcja teletransmisji – bez wykorzystywania dodatkowego urządzenia do przesyłu danych,

Czy Zamawiający oczekuje w tym punkcie by transmisja danych EKG nie generowała dla żadnej ze stron (nadawca oraz odbiorca transmisji) przez cały okres użytkowania defibrylatora kosztów związanych z utrzymaniem aplikacji, serwera lub innych niezbędnych do transmisji urządzeń peryferyjnych?

**Ad.31.**

Zamawiający oczekuje aby w defibrylatorze ratownicy mogli wykonać teletransmisje (wybór opcji na panelu) bez potrzeby wykorzystywania do tego np. zewnętrznego telefonu.

**Pytanie nr 32**

Podpunkty:

- wykorzystujący elektrody samoprzylepne dorośli – 3 szt. (w komplecie),

- wykorzystujący elektrody samoprzylepne dzieci – 2 szt. (w komplecie),

Czy Zamawiający z uwagi dynamiczną sytuację na świecie, będzie wymagał aby oferowane urządzenie zostało dostarczone bądź posiadało możliwość dostarczenia łyżek twardych - proponowane rozwiązanie uniezależni i zabezpieczy Zamawiającego na wypadek różnych sytuacji losowych/nadzwyczajnych/kryzysowych?

**Ad.32.**

Zamawiający dopuszcza jako alternatywę użycie twardych łyżek natomiast defibrylator musi posiadać możliwość użycia elektrod samoprzylepnych dla dorosłych lub dzieci (w zależności od defibrylowanego pacjenta).

**Pytanie nr 33**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści deskę ortopedyczną nieskładaną spełniającą pozostałe parametry OPZ?

**Ad.33.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania deski, która posiada wbudowane w konstrukcję elementy ze stali nierdzewnej i wewnętrzne aluminiowe prowadnice przy zachowaniu pozostałych wymagań OPZ?

**Ad.34.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 35**

Materac próżniowy:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści materac próżniowy wyposażony w 8 uchwytów spełniający pozostałe parametry OPZ?

**Ad.35.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. Wymaga minimum 8 uchwytów.

**Pytanie nr 36**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy nie doszło do omyłki pisarskiej i obciążenie noszy transportowych powinno wynosić minimum powyżej 100 kg?

**Ad.36.**

Zamawiający wymaga, aby nosze transportowe posiadały minimum 8 uchwytów dla ratowników. Minimalna nośność minimum 150kg.

**Pytanie nr 37**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści jedno z częściej używanych i cenionych krzesełek transportowych z systemem gąsienicowym wyposażone w teleskopowe uchwyty przednie, w zintegrowane uchwyty tylne z ramą krzesełka, bez podłokietników, o wadze poniżej 15 kg, krzesełko spełnia pozostałe parametry OPZ?

**Ad.37.**

Zamawiający dopuszcza krzesełko bez podłokietników spełniające pozostałe parametry OPZ.

**Pytanie nr 38**

Czy przy spełnieniu pozostałych parametrów Zamawiający dopuści urządzenie oferujące poziom hałasu do 45dB ? Jest to wartość maksymalna deklarowana przez producenta podczas ozonowania poza obecnością ludzi, co nie ma znaczenia dla komfortu pracy.

**Ad.38.**

Zamawiający dopuszcza poziom hałasu maksymalnie 45 dB.

**Pytanie nr 39**

Czy Zamawiający dopuści nowe urządzenie z rokiem produkcji 2022?

**Ad.39.**

Zamawiający dopuści fabrycznie nowe urządzenie z rokiem produkcji 2022.

**Pytanie nr 40**

Plecak ratownika medycznego

Czy Zamawiający odstąpi od wyposażenia plecaka w leki i lidokainę w żelu? Są to produkty wymagające koncesji na sprzedaż leków, której nie mają firmy zabudowujące oraz dostarczające sprzęt medyczny.

**Ad.40.**

Zamawiający odstępuję od wyposażenia plecaka w produkty wymagające koncesji na sprzedaż leków.

**Pytanie nr 41**

Zestaw pediatryczny w formie plecaka modułowego

Czy Zamawiający odstąpi od wyposażenia zestawu w leki? Są to produkty wymagające koncesji na sprzedaż leków, której nie mają firmy zabudowujące oraz dostarczające sprzęt medyczny.

**Ad.41.**

Zamawiający odstępuję od wyposażenia plecaka w produkty wymagające koncesji na sprzedaż leków.

**Pytanie nr 42**

Zestaw pediatryczny w formie plecaka modułowego

Czy przy spełnieniu pozostałych parametrów Zamawiający dopuści ofertę na zestaw pediatryczny w formie modułowej torby na ramię lub trzymania w dłoni?

**Ad.42.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający dopuści oferty tylko w formie plecaka.

**Pytanie nr 43**

Nosze próżniowe i materac próżniowy

Czy Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej i opisał przypadkowo dwa razy ten sam przedmiot zamówienia, ale pod inną nazwą, czy jednak oczekuje dwóch różnych produktów próżniowych o takich samych parametrach lub może dwóch takich samych materacy próżniowych?

**Ad.43.**

Zamawiający rezygnuje z dostawy noszy próżniowych (dotyczy punktu V ppkt 4 nr 1 do SWZ).

**Pytanie nr 44**

Opatrunek indywidualny typu izraelskiego

Czy w związku z sytuacją, że Zamawiający wskazuje nazwę handlową produktu TRAUMA KIT dopuści na zasadzie równoważności możliwość zaoferowania oryginalnego opatrunku izraelskiego o szerokości 10 cm i długości około 4 metry?

**Ad.44.**

Zamawiający dopuszcza dostawę oryginalnego opatrunku izraelskiego o szerokości 10 cm i długości około 4 metry.

**Pytanie nr 45**

W związku z sytuacją, że Zamawiający wskazuje nazwę własną produktu tj. nazwę handlową CELOX, czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności możliwość zaoferowania wysokiej jakości gazę hemostatyczną ChitoGauze XR PRO używaną od lat w ratownictwie medycznym i taktycznym , składaną również w "Z" przy zachowaniu pozostałych wymagań OPZ.

**Ad.45.**

Zamawiający odstępuję od wyposażenia plecaka w produkty wymagające koncesji na sprzedaż leków.

**Pytanie nr 46**

Videolaryngoskop

Czy przy spełnieniu pozostałych parametrów Zamawiający dopuści ofertę na wideolaryngoskop z kolorowym ekranem LCD 3” o rozdzielczości HD (720 x 480px), z powłoką "anti-fog" na powierzchni łyżek, z łyżkami w 5 rozmiarach: 3 rozmiary dla dzieci, 2 rozmiary dla dorosłych i otyłych (trudne intubacje).

**Ad.46.**

Zamawiający dopuści videolaryngoskop o powyższych parametrach z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków OPZ w tym łączna ilość łyżek wyniesie 5szt.: 2 szt. do dzieci, 2 szt. do dorosłych i 1 szt. do trudnej intubacji

**Pytanie nr 47**

Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej

Czy jako "buty ochronne, wysokie, z gumką ściągająca wokół kostek plus wiązanie (para)" Zamawiający ma myśli jednorazowe osłony na obuwie, które są elementem dodatkowym kombinezonu ochronnego?

**Ad.47.**

Zamawiający wymaga dostawy jednorazowych osłon na obuwie, które są elementami dodatkowymi kombinezonu ochronnego.

**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający dopuści osłony na buty, wysokie, z gumką ściągającą na łydce, z wiązaniem wokół kostek? Jest to rozwiązanie najbardziej popularne, gdyż gumki ściągające na kostkach znajduje się w nogawkach kombinezonów ochronnych.

**Ad.48.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 49**

Dotyczy wyposażenie medyczne - pozycja nr 3 Zestaw do tlenoterapii.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę niesterylnych masek tlenowych z nebulizatorem z drenem, niesterylnych masek tlenowych z rezerwuarem z drenem oraz niesterylnego cewnika do podawania tlenu przez nos?

**Ad.49.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga produktu sterylnego/jałowego.

**Pytanie nr 50**

Dotyczy wyposażenie medyczne – pozycja 23 Opatrunki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych niż ACS opatrunków wentylowych na rany klatki piersiowej? Uprzejmie informujemy, iż opatrunki ACS zostały wycofane z produkcji.

**Ad.50.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga aby był to opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej, 5szt.

**Pytanie nr 51**

Dotyczy wyposażenie medyczne – pozycja nr 28 worki na zwłoki

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worków na zwłoki zapinanych na zamek czy wymaga zaoferowania folii do przykrycia zwłok?

**Ad.51.**

Zamawiający dopuszcza zarówno worki zamykane na zamek jak i folie do przykrywania zwłok. Ilość zgodna z OPZ.

**Pytanie nr 52**

Dotyczy wyposażenie medyczne – pozycja 35 płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk kanister 5 litrów – 2 sztuki .

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie płynu spełniającego opisane parametry , przy czym dezynfekcja chirurgiczna (EN 12791) – działanie po 3 minutach – doza 2\*5 ml na wilgotne dłonie.?

**Ad.52.**

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę płynu o parametrach: „dezynfekcja chirurgiczna (EN 12791) – działanie po 3 minutach – doza 2\*5 ml na wilgotne dłonie.”

**Pytanie nr 53**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie/potwierdzenie, że przedmiotowy pojazd jako samochód pożarniczy z przeznaczeniem do działań wsparcia medycznego dla jednostki straży pożarnej (grupy medycznej) będzie samochodem który musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz, że samochód ten będzie oprócz wsparcia medycznego mógł prowadzić skuteczną ewakuację osób do miejsc dostępnych dla karetek pogotowia.

**Ad.53.**

Zamawiający wymaga dostarczenia samochodu pożarniczego wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikami CBRNE z aktualnym świadectwem dopuszczenia CNBOP jako wyrobu służący zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonego do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej

ZMIANY W OGŁOSZENIU

**Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** II
**Punkt:** 1.1.

**W ogłoszeniu jest:**

Dostawa 1 szt. samochodu wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE

Numer referencyjny: WL.2370.14.2023

**W ogłoszeniu powinno być:**

Dostawa 1 szt. samochodu wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE

Numer referencyjny: WL.2371.1.2023

**Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** III
**Punkt:** 1.3

**W ogłoszeniu jest:**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawę co najmniej 1 samochodu o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

UWAGA: Jeżeli wartość dostawy jest podana w innej walucie niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć ją na PLN według kursu z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

**W ogłoszeniu powinno być:**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawę co najmniej 1 samochodu specjalnego o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

UWAGA: Jeżeli wartość dostawy jest podana w innej walucie niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć ją na PLN według kursu z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 Podpisał:

z up.

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. Rafał Świerczek

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej