## Załacznik nr 2A
Załącznik nr 2A do SWZ
Zestawienie wymagań granicznych:
Lp. | Warunki wymagane (graniczne) |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań
1. | Dwa analizatory koagulologiczne. Każdy z nich wykonujący wszystkie wyspecyfikowane badania. Jeden aparat nowy (rok produkcji 2023), drugi nowy bądź używany nie starszy niż rok produkcji 2020, po pełnym przeglądzie technicznym. Oba aparaty oparte o te same odczynniki i materiały zużywalne.
2. | W pełni zautomatyzowane analizatory koagulologiczne, wykonujące oznaczenia metodą wykrzepiania, chromogenną i immunologiczną. Detekcja powstającego skrzepu na zasadzie optycznej.
3. | Aparaty posiadają funkcję przedanalitycznego sprawdzania jakości próbki pod kątem prawidłowej objetości wypełnienia probówki, obecności skrzepu oraz wskaźników osoczowych (hemolizy, lipemii, ikterii). Możliwość ustawienia indywidualnych progów ostrzegawczych interferencji HIL dla każdego parametru.
4. | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu.
5. | Czujniki poziomów cieczy dla odczynników i próbek.
6. | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla odczynników oraz próbek. Aparat czyta kody automatycznie przy załadowywaniu statywu, bez konieczności indywidualnego skanowania kodów przed umiejscowieniem statywu w aparacie.
7. | Możliwość używania oprócz aktywnej bieżącej krzywej kalibracyjnej dodatkowo co najmniej jednej alternatywnej krzywej kalibracyjnej - aktywowanej w razie potrzeby.
8. | Możliwość swobodnego doładowywania odczynników, kuwet i próbek w trakcie pracy analizatora.
9. | Każdy z dwóch aparatów wyposażony w UPS o możliwości podtrzymania napięcia przez conajmniej 30 minut pracy.
10. | Każdy aparat posiada drukarkę zewnętrzną. Opcjonalnie każdy aparat posiada wbudowaną drukarkę wewnętrzną.
11. | Możliwość współpracy z system informatycznym - dwukierunkowa komunikacja. Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia obu analizatorów do systemu e-LAB. Autorem Laboratoryjnego Systemu Informatycznego jest firma Eclipse Sp. z o. o. Koszty podłączenia pokrywa Wykonawca.
12. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim.
13. | Możliwość pracy bezpośrednio z probówek (próbki pierwotne) bez konieczności zdejmowania korków oraz z "kubeczków".
14. | Odczynniki tego samego producenta co producent aparatu.
15. | Możliwość podglądu krzywych krzepnięcia dla każdej reakcji.
16. | Kontrole o stałym numerze LOT przez co najmniej rok.
17. | Możliwość zamrażania materiałów kontrolnych i kalibratorów - gwarancja producenta.
18. | Stabilność materiału kontrolnego na pokładzie aparatu nie mniej niż 12 godzin.
19. | Zawartość czynnika deficytowego w osoczach deficytowych nie większa niż 1%. Osocza deficytowe w fiolkach o pojemności do 1 ml.
20. | Trwałość osoczy deficytowych w warunkach przechowywania na pokladzie aparatu nie krócej niż 24 godziny. Możliwość zamrażania osoczy deficytowych.
21. | Termin ważności oferowanych odczynników nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostawy.
22. | Dostawa odczynników w ciągu max. 5 dni od złożenia zamówienia.
23. | Wymagane zorganizowanie w siedzibie zamawiającego bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi aparatów dla personelu
24. | W przypadku awarii czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 h.
25. | Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy. Serwis obejmuje m in. aktualizację oprogramowania, przeglądy okresowe oraz usuwanie awarii i usterek.
26. | Instrukcje obsługi aparatów w języku polskim zostaną dostarczone wraz z dostawą aparatów.
27. | Dostawa i instalacja aparatów w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.
28. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 14 dni lub w przypadku braku możliwości naprawy któregokolwiek aparatu Wykonawca dostarcza aparat zastępczy.
UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Parametry oceniane:
Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia wymagania | Punktacja
1. | Wyposażenie aparatów w dodatkowy modem umożliwiający internetowy kontakt z serwisem. |  | 30
2. | Odczynnik do oznaczania fibrynogenu odporny na interferencję ze strony dabigatranu - dołączyć ulotkę potwierdzającą spełnienie wymagania. |  | 20
3. | Brak konieczności używania wody jako płynu systemowego. |  | 20
4. | Liniowość d-dimerów w pierwszym oznaczeniu co najmniej 7000 ng/FEU |  | 30
5. | Liniowość d-dimerów w pierwszym oznaczeniu co najmniej 5000 ng/FEU |  | 15