## Arkusz1
	Materiały zużywalne + najem aparatu
L.p	Opis produktu/usługi	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku
2.	Najem aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii
RAZEM
	Materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku
LP	Opis produktu	Jedn.miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa, Producent,	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego
1	Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów, niezbędnych do wykonywania operacji witrektomii tylnej metodą 25g. / Zestaw zawierający: / 1x obożenie pacjenta 140x160cm / 1x osłonka plastikowa na oko / 1x pęsetka ILM 25G / 1x igła fletowa 25G / 1x kaseta kompatybilna z użyczanym aparatem do zabiegów witrektomii i zaćmy z nożem 20 000cc/min 25G, z trokarami, z drenami, linią infuzyjną / 2x kaniula 27G / 1x kaniula 25G / 1x soft tip 25G / 2x podłokietniki / 1x igła 23G / 1x obłożenie na stolik 140x140cm / 1x Fartuch L / 1x kaniula 21 G / 1x kubek plast. 60cc / 1x Fartuch L / 10x gaziki 8x8cm / 1x ręcznik papierowy / 1x ocznik / 1x obłożenie 80x140cm / 1x Patyczki spongowe 6szt / 1x plaster / 1x strzykawka LL 20cc / 2x strzykawka LL 3cc / 1x strzykawka LL 5cc / 1x pęseta plastikowa do mycia oka 13cm	kpl.	160
2	Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów , niezbędnych do wykonywania operacji witrektomii tylnej metodą 23g. Zestaw zawierający: / 1x końcówka do endolasera 25G zagięta / 1x oświelacz żyrandolowy 25G / 1x zestaw do podawania i odsysania oleju silikonowego z końcówka 23G, 25G, 20G / 1x obożenie pacjenta 140x160cm / 1x osłonka plastikowa na oko / 1x pęsetka ILM 23G / 1x igła fletowa 23G / 1x kaseta kompatybilna z użyczanym aparatem do zabiegów witrektomii i zaćmy z nożem 10 000 cc/min 23G, z trokarami, z drenami, linią infuzyjną / 3x kaniula 27G / 1x kaniula 25G / 1x soft tip 23G / 2x podłokietniki / 1x igła 23G / 1x obłożenie na stolik 140x140cm / 1x Fartuch L / 1x kaniula 21 G / 1x kubek plast. 60cc / 1x Fartuch L / 10x gaziki 8x8cm / 1x ręcznik papierowy / 1x ocznik / 1x obłożenie 80x140cm / 1x Patyczki spongowe 6szt / 1x plaster / 1x strzykawka LL 20cc / 2x strzykawka LL 3cc / 1x strzykawka LL 5cc / 1x pęseta plastikowa do mycia oka 13cm	kpl.	160
3	Sonda do diatermii 25G kompatybilna z uzyczanym aparatem	szt	72
4	Zestaw do podawania i odsysania oleju silikonowego z końcówką 25G, 23G,20G kompatybilny z użyczanym aparatem	szt	48
5	Sonda do lasera 25G z zagiętą końcówką kompatybilna z użyczanym aparatem	szt	48
6	Nóż slit o szerokości 2,4 mm	szt	60
7	Nóż do paracentezy grotowy 1,2 mm	szt	60
8	Nóż skośny 15stopni	szt	60
9	Nóż crescent 2,3 mm	szt	60
10	Tipy do głowicy zagięte, kąt ścięcia 30stopni	szt	18
11	Tipy do głowicy zagięte, kąt ścięcia 45stopni	szt	6
12	Tipy do fakofragmatonu	szt	12
13	Osłonki na tip do głowicy	szt	18
						SUMA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Najem aparatu (na czas trwania umowy)
	Opis produktu	Jedn.miary	Ilość	Cena czynszu miesięcznego netto	Stawaka VAT	Cena czynszu miesięcznego brutto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
	Najem 1 szt. aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej wraz z osprzętem, nowy, zgodny z poniższą specyfikacją:	miesiąc	36
	Konsola aparatu z wbudowanym laserem do fotokoagulacji – 1 szt.
	Filtr do lasera – 1 szt.
	Pilot zdalnego sterowania -1 szt.
	Taca narzędziowa – 1 szt.
	Pedał sterujący -1 szt.
	Pokrowiec – 1 szt.
	Kabel zasilający – 1 szt.
	Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej – 2 szt.
	Komplet końcówek bimanualnych – 2 kpl.
	Pęseta diatermiczna z przewodem – 2 szt.
	Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi - jedna zamykająca, druga otwierająca port aspiracyjny.
	Zakres prędkości pracy noża 100-20 000 cięć/minutę
	Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć
	Zakres wytwarzanego podciśnienia 0-650 mmHg
	Możliwość pracy z nożem 23,25 i 27 Ga
	System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej.
	Ksenonowe źródło światła - 2 porty
	Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu
	Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach - np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy.
	Możliwość automatycznego przełączenia z przełącznika nożnego pomiędzy podawaniem płynu i powietrza przez kaniulę infuzyjną
	Możliwość regulacji przepływu
	Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu
	Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego)
	Funkcja refluksu liniowego - wielkość refluksu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny.
	Możliwość zapamiętania informacji o poszczególnych zabiegach (np. czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii)
	Pompa – system pracujących razem dwóch pomp (perystaltyczna i venturi) - w zależności od ustawień pozwala na pracę z kontrolą przepływu lub podciśnienia
	Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym
	Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla minimum 5 operatorów
	Sterowanie bezprzewodowe
	Wbudowany laser o długości fali 532nm
	Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim
	Wbudowany moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi (np.: mikronożyczki, pęsety).
	Zasilanie 220H-240 V /50-60 Hz
	Obsługa serwisowa przez cały okres trwania umowy -36miesięcy
						SUMA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Producent:
	Kraj pochodzenia:
	Oferowany model:
	Rok produkcji: