Załącznik nr 1a do SWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego systemu, system fabrycznie nowy, rok produkcji (nie starszy niż 2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i instalacja poczty pneumatycznej łączącej SOR z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej | kpl/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania systemu transportu próbek zasilanego sprężonym powietrzem |  |  |
|  | Stacja nadawcza z modułem orientacji probówek, | TAK |  |
|  | Wszystkie procesy przesuwania, ustawiania oraz rejestrowania pojedynczej probówki w stacji nadawczej odbywają się w sposób automatyczny, | TAK |  |
|  | Stacja odbiorcza wraz z dotykowym ekranem z możliwością sterowania do 4 stacji nadawczych, zdalny dostęp, sygnalizacja przybycia próbek np. lampa, sygnał dźwiękowy | TAK |  |
|  | System transportu o średnicy przewodu min. 2 cm, max. 5 cm, wykonany z rur z tworzywa sztucznego o zwiększonej odporności ściernej, | TAK |  |
|  | Brak potrzeby stosowania pojemników transportowych do probówek lub innego pakowania probówek przed włożeniem do urządzenia, zapewniający minimalnym czas przesyłania materiału biologicznego bez jakiegokolwiek przygotowania probówki do transportu, | TAK |  |
|  | Wydajność transportu probówek z miejsca nadania do miejsca odbioru min. 500 szt. na godzinę, | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji kolejki wysyłanych probówek oraz wysyłania pojedynczej próbki pilnej poza kolejką, | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia całego przewodu transportującego do wykonania przez personel, | TAK |  |
|  | Brak łączeń i krzyżowań przewodu transportującego, | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnej kontroli z poziomu laboratorium dotyczącej podstawowych parametrów pracy systemu transportowego oraz możliwość takiej kontroli poprzez aplikację na urządzenia mobilne – oferent dostarczy tablet wraz z zainstalowaną aplikacją do zdalnego zarządzania systemem bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Stacja musi gwarantować dostarczanie pojedynczych probówek w sposób ustabilizowany zgodnie z FIFO (first „in”, first „out”) lub CITO również po podłączeniu następnych (kolejnych) linii transportowych. | TAK |  |
|  | Prace montażowe |  |  |
|  | Opracowanie koncepcji systemu transportu probówek, | TAK |  |
|  | Przebieg linii transportowej (orurowania) prowadzony od stacji nadawczej z SOR-u, do stacji odbiorczej w punkcie przyjęć materiału Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ok. 60 mb , proponowany przebieg linii zaznaczono na rzutach – załączniki nr 1 i 2 do załącznika 1a, | TAK |  |
|  | Montaż orurowania na wieszakach sufitowych i ściennych, | TAK |  |
|  | Wykonanie przewiertów przez ściany, | TAK |  |
|  | Prace instalacyjne związane z przyłączeniem systemu do instalacji elektrycznej, | TAK |  |
|  | Prace instalacyjne związane z przyłączeniem systemu transportującego probówki do instalacji sprężonego powietrza, | TAK |  |
|  | Wykonanie instalacji zarządzającej i sterującej systemem (LAN) z przyłączeniem do sieci teleinformatycznej szpitala. | TAK |  |
|  | Wymagania w zakresie sieci komputerowej LAN: Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia wykona wydzieloną sieć LAN łączącą stację nadawczą ze stacją odbiorczą wraz z dostawą niezbędnych urządzeń sieciowych oraz ich konfiguracją. Wykonawca poprowadzi ww. okablowanie sieciowe (kabel sieciowy kat. 6 miedziany, ekranowany) zgodnie z przebiegiem linii transportowej poczty pneumatycznej. Wymaganym jest aby okablowanie zostało poprowadzone w niepalnej osłonie (rurach). Kabel sieciowy po stronie stacji nadawczej zostanie zakończony gniazdem RJ45 ekranowanym min. kat. 6, a po stronie stacji odbiorczej zostanie zamontowana szafka rack 19” min. 4U, w której zostanie zainstalowany panel krosowy min. kat. 6, w której zostanie zakończony prowadzony kabel sieciowy. Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i zainstaluje w ww. szafce przełącznik sieciowy przystosowany do montażu w szafce rack 19” z minimum 8 portami RJ45 o prędkości do 1Gbps. Wykonawca dodatkowo po stronie stacji odbiorczej zamontuje gniazdo RJ45 ekranowane min. kat. 6 połączone kablem min. kat. 6 połączone z zainstalowanym w szafce panelem krosowym. Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy i skonfiguruje również router obsługujący sieć GSM z minimum 1 portem RJ45 do podłączenia sieci LAN (dostarczone urządzenie zapewni możliwość zestawienia bezpiecznego połączenia VPN – do celów zarzadzania i bieżącego serwisu poczty). Po zakończeniu prac instalacyjnych, Wykonawca przeprowadzi testy wszystkich połączeń sieci LAN pod względem zgodności z obowiązującymi normami. Wyniki testów zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie papierowych Wydruków z urządzenia testującego. Wszystkie wymagane i niezbędne do prawidłowego działania sieci LAN prace instalacyjne, materiały, urządzenia wraz z ich konfiguracją – zostaną zrealizowane i dostarczone przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia – bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 12 m-cy |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 48 godzin |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 7 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.