**Załącznik nr 1.3 do SWZ**

**PARAMETRY TECHNICZNE**

**Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać):**

**Producent (podać):**

**Rok produkcji** 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **Parametry Wymagane** | | **Parametry oferowanego urządzenia**  **PODAĆ/OPISAĆ** |
|  | **Nasofaryngoskop - urządzenie optyczne służące do badań diagnostycznych w przestrzeni nosowo-gardłowej – 1 szt.** | | | |
| **1** | Zintegrowany okular umożliwiający podłączenie kamer endoskopowych różnych producentów | TAK | |  |
| **2** | Zintegrowany pierścień do regulacji ostrości obrazu | TAK | |  |
| **3** | Zintegrowane gniazdo światłowodu endoskopowego wraz z adapterami, umożliwiające podłączenie światłowodów lub źródeł światła różnych systemów/producentów | TAK | |  |
| **4** | Dźwignia do regulacji wygięcia końcówki | TAK | |  |
| **5** | Tester szczelności | TAK | |  |
| **6** | Wentyl ciśnieniowy | TAK | |  |
| **7** | Walizka transportowa na urządzenie wraz z akcesoriami | TAK | |  |
| **8** | Długość sondy: 300 mm | TAK | |  |
| **9** | Średnica sondy nie większa niż 2,8 mm | TAK | |  |
| **10** | Kąt patrzenia: 0° | TAK | |  |
| **11** | Pole widzenia minimum 70° | TAK | |  |
| **12** | Regulowane wygięcie końcówki w zakresie minimum 150° w górę i w dół | TAK | |  |
| **13** | Głębia ostrości w zakresie minimum od 5 mm do 50 mm | TAK | |  |
| **14** | Rozdzielczość optyczna (ilość światłowodów w torze optycznym) minimum 18 000 pikseli | TAK | |  |
| **15** | Możliwość stosowania dostępnych w handlu środków specjalnie przeznaczonych do czyszczenia/dezynfekcji medycznych nosofaryngoskopów | TAK | |  |
|  | | | | |
| **16** | Wykonawca musi podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny na urządzenia. | TAK |  | |
| **17** | Szkolenie z obsługi urządzeń w siedzibie Zamawiającego Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami. | TAK |  | |
| **18** | Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu | TAK |  | |
| **19** | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | |