Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 383/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa nowego inkubatora z wytrząsaniem na potrzeby Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie”

Inkubator z wytrząsaniem

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pojemność użytkowa | 65 - 70 l |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2. | Zakres temperatur | od ok. 8°C powyżej temp. otoczenia do 70°C lub więcej, możliwość ustalenia temperatury pracy poniżej temperatury pokojowej |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Min. temperatura otoczenia | 10 °C |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Platforma z otworami o wymiarach | Przynajmniej 440 x 440 mm |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nośność maks. | Minimum 12 kg |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ruch wytrząsania | orbitalny, z możliwością wyłączania |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maks. częstotliwość wytrząsania | Przynajmniej 240 min-1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Min. częstotliwość wytrząsania | Minimalnie 20 min-1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Amplituda wytrząsania | 20-40 mm |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Liczba wytrząsanych kolb o pojemności 250 ml (jednocześnie) | Minimum 16 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Uchwyty do zamontowania do platformy kolb o pojemności 250 ml | Minimum 16 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wbudowany mechanizm bezpieczeństwa zatrzymujący zarówno wytrząsanie jak i ogrzewanie po otwarciu drzwi podczas pracy urządzenia | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ustalany czas pracy | Od 1 minuty do 900 godzin |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Urządzenie wyposażone w czytelny wyświetlacz przedstawiający temperaturę pracy, szybkość wytrząsania i czas pracy | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wymagania dodatkowe: GWARANCJA | 12 miesięcy (gwarancja producenta) |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ