Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Wideogastroskop zabiegowy  HDTV – 1 szt.

- Wideokolonoskop HDTV – 1 szt.

| Wideogastroskop zabiegowy HDTV – 1 szt. |
| --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej max. 11,0 mm | TAK, podać |  | 11,0 mm – 0 pkt < 11,0 mm – 10 pkt |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 10,0 mm | TAK, podać |  | 10,0 mm – 0 pkt < 10,0 mm – 10 pkt |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głębia ostrości min. od 2 mm do 100 mm dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max.3 mm od końcówki sondy endoskopowej | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła góra/dół | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pole widzenia min. 140o | TAK, podać |  | 140o – 0 pkt. >140o – 5 pkt |
|  | Min. 4 przycisków na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość sondy roboczej 1030 – 1050 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość całkowita 1350 – 1400 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zatrzymania wstępnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczna funkcja zoom | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja migawki elektronicznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z torem wizyjnym evis exera III będącym na wyposażeniu pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2,ETD-4 Mini, ETD-2 GA i ETD 4 GA produkcji Olympus | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 36 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw – w tym naprawa uszkodzeń mechanicznych oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowani urządzeń nie zgodnie z instrukcja obsługi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i max. do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku endoskopów sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 8 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| Wideokolonoskop HDTV – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej równa max. 13,0 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu | TAK, podać |  | 13,0 mm – 0 pkt < 13 mm – 10 pkt |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 13,2 mm | TAK, podać |  | 13,2 mm – 0 pkt < 13,2 mm – 10 pkt |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Podstawowa głębia ostrości min. od 5 mm do 100 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Głębia ostrości od 2 mm do 6 mm dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max. 4 mm od końcówki sondy endoskopowej | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. : G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła góra/dół | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pole widzenia min 160o w celu zwiększenia wykrywalności zmian nowotworowych usytułowanych za fałdami oraz w zagięciach jelita | TAK, podać |  | 160o – 0 pkt. >160o – 5 pkt |
|  | Min. 4 przycisków na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Długość sondy roboczej 1330 – 1400 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Długość całkowita 1650 – 1700 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja sondy z zastosowaniem wspomagania przełożenia siły popychania i obrotu wzdłuż endoskopu w celu zmniejszenia ilości niepełnych kolonoskopii, przerwanych z powodu trudnej anatomii jelita grubego powstałej na skutek, zrostów pooperacyjnych lub deformacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pasywne zgięcie w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek nacisku końca endoskopu na ścianę jelita podczas przechodzenia przez zagięcia śledzionowe i wątrobowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowane cewki elektromagnetyczne do wirtualnego pozycjonowania endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zatrzymania wstępnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczna funkcja zoom | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja migawki elektronicznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z torem wizyjnym evis exera III będącym na wyposażeniu pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2,ETD-4 Mini, ETD-2 GA i ETD 4 GA produkcji Olympus | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 36 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw – w tym naprawa uszkodzeń mechanicznych oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowani urządzeń nie zgodnie z instrukcja obsługi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i max. do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku endoskopów sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 8 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy