Załącznik nr 3.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i instalacją aparatury specjalnej wraz z przeszkoleniem personelu na potrzeby projektu „Badania zmierzające do opracowania nowej, innowacyjnej postaci farmaceutycznej do leczenia miejscowego łuszczycy zwykłej”.

Wymagane minimalne parametry techniczne - część 1 - wirówka (1 szt.):

Oferuję:

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj	………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz kalibracja i szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Siła wirowania min. rcf 20913 x g (14000 rpm) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm co najmniej w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość dostępu wynosząca 29 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość z otwartą pokrywą nie większa niż 100cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera | TAK |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 1650W | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby | TAK, podać |  |
|  | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji przynajmniej 12 rotorów | TAK |  |
|  | W zestawie rotor stałokątowy na min. 6x probówek 50ml | TAK, podać |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania z łatwym dostępem od frontu wirówki | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury przynajmniej od -9 oC do +40 oC | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne max. (szer x głęb x wys) 64 x 55 x 35 cm | TAK |  |
|  | Waga bez rotora max. 80kg | TAK, podać |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 35 programów wirowania | TAK |  |
|  | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | TAK |  |
|  | Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory „Fast Temp” | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf | TAK |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia i przejścia w stan „stand by” po 8 godzinach bezczynności | TAK |  |
|  | Odprowadzanie wilgoć oraz skroplin z komory do tacki umieszczonej u dołu wirówki | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej