Załącznik nr 3.2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i instalacją aparatury specjalnej wraz z przeszkoleniem personelu na potrzeby projektu „Badania zmierzające do opracowania nowej, innowacyjnej postaci farmaceutycznej do leczenia miejscowego łuszczycy zwykłej”.

Wymagane minimalne parametry techniczne - część 2 - Analizator wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek nanometrycznych zdyspergowanych w roztworze z autosamplerem oraz wielofunkcyjnym titraktorem (1 kpl.):

Oferuję:

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj	………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz kalibracja i szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Dodatkowe szkolenie w terminie ustalonym z użytkownikiem po 1 roku od dostawy. | TAK |  |
|  | Pomiar wielkości cząstek |  |  |
|  | Technika pomiaru: dynamiczne rozpraszanie światła (DLS) oraz wielkokątowe dynamiczne rozpraszanie światła (MADLS) | TAK |  |
|  | Trzy kąty pomiaru: 173 stopnie, 90 stopni oraz 13 stopni lub równoważne | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy min. od 0,3 nm do 15 µm | TAK, podać |  |
|  | Minimalne stężenie próbki – min. 0,1 mg/ml | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne stężenie próbki - min. 40% wag./obj. | TAK, podać |  |
|  | Zmienna pozycja pomiarowa w celi regulowana automatycznie przez urządzenie w zależności od stężenia badanej próbki i realizowana przy zachowania jednego kąta rozpraszania dla zachowania spójności danych uzyskanych przy różnych stężeniach. | TAK |  |
|  | Pomiar potencjału zeta: |  |  |
|  | Technika pomiaru: M3-PALS | TAK |  |
|  | Zakres potencjału zeta: bez efektywnych ograniczeń | TAK |  |
|  | Zakres wielkości cząstek przy pomiarze potencjału zeta: min. 3,8 nm – 100 μm. | TAK, podać |  |
|  | Czułość dla pomiarów potencjału zeta: min. 1 mg/ml | TAK, podać |  |
|  | Zakres mobilności elektroforetycznej: > ±20 µmcm/Vs | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna przewodność próbki: min. 260 mS/cm | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru przewodności: 10% | TAK |  |
|  | Pomiar w kuwetach jednorazowych. Możliwość wykonywania pomiarów delikatnych próbek z wykorzystaniem techniki bariery dyfuzyjnej. | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia cząstek |  |  |
|  | Pomiar stężenia w zakresie min. od 1 x 108 do 1 x 1012 cząstek/ml | TAK, podać |  |
|  | Pomiar masy cząsteczkowej |  |  |
|  | Pomiar masy cząsteczkowej w zakresie min. od 300 Da do 20 MDa metodą SLS | TAK, podać |  |
|  | Wyznaczanie parametru interakcji dynamicznych kD metodą DLS | TAK |  |
|  | Wyznaczanie drugiego współczynnika wiralnego B22 metodą SLS | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania techniczne w zakresie analizatora: |  |  |
|  | Pomiar w zakresie temperatur min. od 0 do 120°C | TAK, podać |  |
|  | Źródło światła: laser He-Ne o długości fali 630 ± 5 nm o stałej mocy 10 mW z systemem automatycznego tłumienia promieniowania emitowanego przez laser (w zakresie transmitancji od 100% do 0,0003%) dla optymalizacji natężenia sygnału na detektorze. | TAK |  |
|  | Czteropozycyjny optyczny filtr kołowy z wbudowanymi: wąskopasmowym filtrem fluorescencyjnym (630 ± 5 nm) i dwoma polaryzatorami (pionowym i poziomym). | TAK |  |
|  | Detektor: fotodioda lawinowa. | TAK |  |
|  | Autotitrator z odgazowywaczem do zautomatyzowania pomiarów wielkości cząstek i potencjału zeta w funkcji zmiany pH | TAK |  |
|  | Przystawka do pomiaru potencjału zeta w rozpuszczalnikach organicznych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę do pomiaru wielkości cząstek w kapilarach o minimalnej objętości 3 µl. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę do pomiaru potencjału zeta w roztworach o wysokim stężeniu (do 40% wag./obj.) | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjny titrator z jednostką odgazowującą |  |  |
|  | Wielofunkcyjna jednostka miareczkująca pozwalająca na zautomatyzowanie pomiarów wielkości cząstek, potencjału zeta i natężenia sygnału świetlnego w funkcji pH, przewodności lub stężenia dodatków. Sterowanie z poziomu oprogramowania. | TAK |  |
|  | Jednostka centralna wyposażona w pompę perystaltyczną, trzy oddzielne dozowniki titrantów, szklaną elektrodę pH wypełnioną cieczą, wbudowane mieszadło magnetyczne, automatyczną jednostkę odgazowującą titranty | TAK |  |
|  | Przewody: PTFE i silikon o niskiej przepuszczalności gazów. | TAK |  |
|  | Materiały wchodzące w kontakt z próbką: PTFE, silikon, poliwęglan, polipropylen, złoto, | TAK |  |
|  | Wymagana objętość próbki: minimum 5 ml (zależnie od próbki), | TAK |  |
|  | Zakres pH: 1 – 13. | TAK |  |
|  | W zestawie komplet akcesoriów, kabli połączeniowych 20 buteleczek na titranty z przykrywkami i 7,6 m rurkowych przewodów łączących. | TAK |  |
|  | Autosampler (Sample Assistant) |  |  |
|  | Autosamper do zautomatyzowania pomiarów wielkości, stężenia, masy cząsteczkowej i potencjału zeta cząstek | TAK |  |
|  | W pełni kompatybilny z analizatorem pod względem sprzętowym i oprogramowania | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca i oprogramowanie |  |  |
|  | Komputer do sterowania urządzeniem oraz obróbki zarejestrowanych danych pracujący w środowisku Windows lub równoważnym o parametrach umożliwiających stabilną i płynną prac wraz z monitorem i potrzebnymi akcesoriami. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące w języku polskim lub angielskim, pracujące w środowisku Windows lub równoważnym, z licencją na nieograniczoną ilość stanowisk z dostępem do darmowych aktualizacji i umożliwiające: - Generowanie rozkładów wielkości cząstek i potencjału zeta w wersji graficznej i tabelarycznej - Eksport danych do innych aplikacji - Generowanie raportów z analiz oraz tworzenie własnych szablonów raportów - Prowadzenie pomiarów w użyciem standardowych procedur pomiarowych (SOP) - Ocenę jakości uzyskanych danych poprzez zaimplementowany system porad dla Operatora, ułatwiając interpretację wyniku - Automatyczny dobór parametrów pomiarowych przez urządzenie w zależności od intensywności natężenia rozpraszanego światła | TAK |  |
|  | Materiały eksploatacyjne |  |  |
|  | min.100 sztuk jednorazowych, plastikowych kuwet o objętości 1 ml do pomiaru wielkości cząstek | TAK |  |
|  | min. jedna szklana kuweta o objętości 1 ml do pomiaru wielkości cząstek | TAK |  |
|  | min. 10 sztuk jednorazowych celek do pomiaru potencjału zeta | TAK |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej