Załącznik nr 3.5 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i instalacją aparatury specjalnej wraz z przeszkoleniem personelu na potrzeby projektu „Badania zmierzające do opracowania nowej, innowacyjnej postaci farmaceutycznej do leczenia miejscowego łuszczycy zwykłej”.

Wymagane minimalne parametry techniczne - część 5 - Liofilizator laboratoryjny (1 szt.):

Oferuję:

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj	………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz kalibracja i szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Obudowa liofilizatora wykonana z drobno szczotkowanej stali nierdzewnej 1.4301/AiSi304 lub równoważnej odpornej na wszystkie komercyjne środki dezynfekujące oraz z anodowanej aluminiowej pokrywy. | TAK |  |
|  | Kondensator lodu: - Absorpcja lodu: min. 2 kg/24 h - Temperatura kondensatora lodu: min. -80°C - 2 maszyny chłodnicze w połączeniu kaskadowym - Pojemność: min. 5,7 litra - Wymiary (Ø x H): max. 250 x 350 mm - Wykonany ze stali nierdzewnej typu 1.4404/AiSi316L lub równoważnej. - Kondensator lodu jest chemicznie pasywowany, co ułatwia czyszczenie i wykończony w satynowym szkle bejcowanym lub kondensator lodu wykonany ze stali nierdzewnej 1.4404 lub równoważnej. - Łatwo wymienna uszczelka silikonowa | TAK, podać |  |
|  | System chłodzenia: chłodzenie zapewniane przez kompresor chłodzony powietrzem z bezpośrednim pomiarem temperatury na powierzchni chłodzącej | TAK |  |
|  | Sterowanie: - Obsługiwany za pomocą min. 4,3" kolorowego ekranu dotykowego - Możliwość ustawienia programów suszenia - Możliwość ustawienia czasu przebywania i punktu nastawy próżni - Zabezpieczenie parametrów programu hasłem - Wyświetlanie aktualnych wartości min.: temperatura kondensatora, próżnia w mbar, czas. - Pamięć komunikatów błędów - Licznik godzin pracy - Wstępne chłodzenie kondensatora przed załadowaniem próbek | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230VAC, 50Hz | TAK |  |
|  | Zintegrowane gniazdo do podłączenia pompy próżniowej | TAK |  |
|  | Waga do 70kg | TAK, podać |  |
|  | Środek chłodzący: R290/R170 lub R1270/R170 | TAK, podać |  |
|  | Wymiary max. (W) 490 x (H) 480 x (D) 575 mm | TAK, podać |  |
|  | W zestawie: - Jednostka kontrolna próżni z zaworem elektromagnetycznym do pompy próżniowej, umożliwiającym ustawienie specjalnej próżni - Komora susząca min. Ø 200 x h 300 mm - Pokrywa komory suszącej z ośmioma przyłączami próżniowymi (jeżeli jest niezbędna dla oferowanego modelu). - Wkład z min. 1 półką o Ø min.160 mm: z podstawą o średnicy min. 160 mm, rozbudowywany do przynajmniej 3 półek, z regulowaną odległością między półkami | TAK, podać |  |
|  | Dwustopniowa pompa próżniowa, 1,8 m³/h kompatybilna z urządzeniem: - Dwustopniowa, olejowa pompa łopatkowa - Nominalna wydajność ssania: min. 1,8 cbm/h - Końcowa próżnia: przynajmniej 0,0067 mbar - Zasilanie: 230 V/50 Hz - Moc silnika: min. 0,16 kW - Zawiera filtr mgły olejowej oraz rurkę/przewód próżniową/y między liofilizatorem a pompą | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej