Załącznik nr 3.6 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i instalacją aparatury specjalnej wraz z przeszkoleniem personelu na potrzeby projektu „Badania zmierzające do opracowania nowej, innowacyjnej postaci farmaceutycznej do leczenia miejscowego łuszczycy zwykłej”.

Wymagane minimalne parametry techniczne - część 6 - Spektrometr mas (1 szt.):

Oferuję:

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj	………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim lub angielskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz kalibracja i szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Dodatkowe zaawansowane szkolenie dla min. 2 osób w terminie ustalonym z użytkownikiem w ciągu 1 rok od dostawy. | TAK |  |
|  | Kompletny, gotowy do pracy spektrometr masowy typu ESI-Q-TOF | TAK |  |
|  | Źródło jonizacji metodą HESI oraz APCI (przepływ od 1 ul/min do 2 ml/min), z uziemioną igłą zwiększającą łatwość i bezpieczeństwo obsługi systemu; próżniowa izolacja eluentu od elementów grzejących w źródle w celu ochrony związków termolabilnych oraz aktywny odciąg cząstek neutralnych (podciśnienie) w celu zmniejszenia poziomu szumów | TAK |  |
|  | Możliwość zamówienia opcjonalnego źródła GC-APCI (tego samego producenta co spektrometr) umożliwiającego połączenie spektrometru z chromatografem gazowym | TAK |  |
|  | Analizator typu TOF (czas przelotu) pracujący w zakresie do 40.000 m/z i częstotliwości powtarzania do 20 kHz | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość min. 30.000 FWHM dla masy ok. 1.200 m/z osiągana bez obniżania czułości | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru mas (MS i MS/MS) lepsza niż 800 ppb RMS z kalibracją wewnętrzną oraz lepsza niż 2 ppm RMS z kalibracją zewnętrzną | TAK, podać |  |
|  | Generowanie chromatogramów jonowych (EIC/XIC) z precyzją nie gorszą niż +/- 1,0 mDa | TAK, podać |  |
|  | Czułość w trybie MS (Full Scan): stosunek sygnału do szumu dla 50 fg rezerpiny minimum 150:1 RMS | TAK, podać |  |
|  | Czułość w trybie MS/MS (Full Scan): stosunek sygnału do szumu pochodzący z 2,5 fmol (nastrzyk 100 fmol/ul) Glu-Fibrynopeptydu B dla najbardziej intensywnego fragmentu minimum 50:1 | TAK, podać |  |
|  | Przetwornik ADC 5 GS/s 10-bit o szybkości 50 Gbit/s dla zwiększonego zakresu dynamicznego - 5 rzędów wielkości bez dzielenia strumienia jonów i przełączania trybu pracy digitizera | TAK, podać |  |
|  | Prędkość zbierania danych dostosowana do wymagań ultra-sprawnej chromatografii cieczowej - 50 Hz w trybie MS i MS/MS | TAK, podać |  |
|  | Detektor MCP o wydłużonej żywotności (bez scyntylatora) | TAK |  |
|  | 5-stopniowy system próżniowy | TAK |  |
|  | Wysokowydajna stacja robocza PC z systemem operacyjnym, monitorem LCD min. 24" i drukarką laserową dostarczana przez producenta spektrometru wraz z niezbędnymi akcesoriami. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli spektrometru, akwizycji danych oraz sterowania popularnymi systemami HPLC | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wykorzystujące precyzyjne pomiary masy związków niskocząsteczkowych oraz charakterystykę rozkładu izotopowego w trybie MS oraz MS/MS w celu identyfikacji nieznanych substancji (oznaczenie wzoru sumarycznego) | TAK |  |
|  | Generator azotu i sprężonego powietrza o wydajności odpowiadającej wymaganiom systemu | TAK |  |
|  | Urządzenia posiadają certyfikat CE lub równoważny | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej