Załącznik nr 3.7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i instalacją aparatury specjalnej wraz z przeszkoleniem personelu na potrzeby projektu „Badania zmierzające do opracowania nowej, innowacyjnej postaci farmaceutycznej do leczenia miejscowego łuszczycy zwykłej”.

Wymagane minimalne parametry techniczne - część 7 - zamrażarka niskotemperaturowa (1 szt.):

Oferuję:

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj	………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz kalibracja i szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). | TAK |  |
|  | Pojemność komory w przedziale 500-550 litrów. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pomieszczenia co najmniej 380 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50 mm przy zastosowaniu dedykowanych, metalowych stelaży. | TAK, podać |  |
|  | Zakres kontroli temperatury przynajmniej -40°C do -86°C. | TAK, podać |  |
|  | Kaskadowy układ chłodzenia z energooszczędnymi kompresorami inwerterowymi. | TAK |  |
|  | Zużycie energii poniżej 7 kWh na dobę przy nastawie -80°C. | TAK, podać |  |
|  | Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze. | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: - szerokość 790 mm; - głębokość 890 mm; - wysokość 1995 mm; | TAK, podać |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne: - szerokość 630 mm; - głębokość 600 mm; - wysokość 1400 mm; | TAK, podać |  |
|  | Wnętrze ze stali lakierowanej na biało. | TAK |  |
|  | Nieperforowane, płaskie półki ze stali nierdzewnej (co najmniej 3 szt.) | TAK, podać |  |
|  | Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie. Nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny. | TAK |  |
|  | Uchwyt drzwi zewnętrznych z zamkiem na klucz. | TAK |  |
|  | 5-komorowa uszczelka drzwi zewnętrznych wymienialna bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący dwa porty wyrównywania ciśnienia. | TAK |  |
|  | 2 szt. drzwi wewnętrznych wyposażonych w uszczelki i możliwych do demontażu bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym, niemagnetycznym. | TAK |  |
|  | Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego. | TAK |  |
|  | Komora bez poprzecznych belek i wsporników, pozwalająca na wypełnienie stelażami o zróżnicowanej wysokości. | TAK |  |
|  | Umieszczony w centralnej części drzwi panel kontrolny z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD wykonanym w technologii oporowej. | TAK |  |
|  | Sterownik z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel kontrolny port USB do przesyłania danych na pamięć typu pendrive. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja stanów alarmowych: - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z regulacją czasu opóźnienia); - braku napięcia w sieci elektrycznej; - niedomknięcia drzwi (z regulacją czasu opóźnienia); - zanieczyszczenia filtra skraplacza. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu uśpienia od 1 do 60 minut). | TAK |  |
|  | Automatyczna diagnostyka usterek oraz komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy hasła. Możliwość ustawienia hasła głównego i zapasowego. | TAK |  |
|  | Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia 250 kg. | TAK, podać |  |
|  | Poziom hałasu nieprzekraczający 52 dB. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej