Załącznik nr 3.8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i instalacją aparatury specjalnej wraz z przeszkoleniem personelu na potrzeby projektu „Badania zmierzające do opracowania nowej, innowacyjnej postaci farmaceutycznej do leczenia miejscowego łuszczycy zwykłej”.

Wymagane minimalne parametry techniczne - część 8 - stacja do uzdatniania (1 szt.):

Oferuję:

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj	………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz kalibracja i szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Zasilanie wodą wodociągową | TAK |  |
|  | Wydajność urządzenia do 42 L/h dla wody po membranie odwróconej osmozy | TAK, podać |  |
|  | Czas na napełnienie zbiornika o pojemności 3,5 l: mniej niż 10 minut | TAK, podać |  |
|  | Dzienna wydajność dozowania wody ultraczystej min: 50 l / dzień | TAK, podać |  |
|  | Szybkość podawania wody ultraczystej do 1,5L/min | TAK, podać |  |
|  | Regulowana szybkość poboru wody ultraczystej | TAK, podać |  |
|  | Moduł produkujący wodę po RO wyposażony w przenośny zbiornik o poj. 3,5L | TAK |  |
|  | Niezależny moduł produkujący wodę ultraczystą może być umieszczony w dowolnym miejscu w laboratorium, niezależnie od modułu RO, wyposażony w przenośny zbiornik 3,5L , wymaga podłączenia tylko do gniazda elektrycznego | TAK |  |
|  | Możliwość dodania dodatkowych modułów dozujących wodę ultra czystą w laboratorium niezależnie od jednostki produkcji wody RO. | TAK |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii | TAK |  |
|  | Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru pozwalająca utrzymać najwyższą jakość wody (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie) | TAK |  |
|  | Membrana odwróconej osmozy. Urządzenie nie wymaga wykonywania okresowej sanityzacji membrany odwróconej osmozy - membrana wymieniana przy każdej zmianie wkładu jako integralna część wkładu oczyszczania. | TAK |  |
|  | Samodzielna wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych | TAK |  |
|  | Lampa UV dwuzakresowa (185/254nm) usuwająca bakterie i śladowe ilości substancji organicznych | TAK |  |
|  | Mieszane złoże żywic jonowymiennych (usuwanie pozostałych jonów) | TAK |  |
|  | Filtr końcowy z membraną mikrofiltracyjną (membrana 0,22µm) | TAK |  |
|  | Charakterystyka wody ultraczystej: - Oporność 18,2 MΩ*cm, - Przewodność 0,055 µS/cm - Poziom TOC < 5 ppb - Cząstki stałe ( wielkość >0,22um) < 1 cząstki/ml - Poziom bakterii < 0,1 cfu/ml | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej