Załącznik nr 3.9 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i instalacją aparatury specjalnej wraz z przeszkoleniem personelu na potrzeby projektu „Badania zmierzające do opracowania nowej, innowacyjnej postaci farmaceutycznej do leczenia miejscowego łuszczycy zwykłej”.

Wymagane minimalne parametry techniczne - część 9 - czytnik wielodetekcyjny na mikropłytki (1 szt.):

Oferuję:

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj	………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz kalibracja i szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Urządzenie mające możliwość łączenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminometru do aplikacji immunologicznych (ELISA), aplikacji bazujących na fluorymetrii UV, oznaczeń ilościowych DNA/RNA, możliwość wykonywania pomiarów TR-FRET (HTRF). | TAK |  |
|  | W przypadku pomiarów z użyciem fluorescencji urządzenie wyposażone w monochromatory po stronie wzbudzenia i emisji. Urządzenie dodatkowo wyposażone w moduł pomiaru na filtrach po stronie wzbudzenia i emisji. Urządzenie zapewnia możliwość łączenia pomiaru po stronie wzbudzenia i emisji za pomocą filtrów i monochromatora równocześnie w kombinacji: - wzbudzenie filtry, emisja monochromator - wzbudzenie monochromator, emisja filtry - wzbudzenie filtry, emisja filtry - wzbudzenie monochromator, emisja monochromatory | TAK |  |
|  | Metody detekcji : - absorbancja z źródłem światła - ksenonowa lampa UV, - fluorescencja z góry wraz z TRF, - fluorescencja z dołu, - luminescencja błyskowa i jarzeniowa, - luminescencja multikolorowa BRET1, BRET2, BRET3 (opcja), - moduł odczytu AlphaScreen i AlphaLISA z wykorzystaniem lasera - fluorescencja polaryzacyjna. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Możliwość integracji czytnika ze stacją robotyczną tego samego producenta | TAK |  |
|  | Pomiary Absorbancji – Monochromator |  |  |
|  | Zakres długości fali absorbancji: od min 200 nm do 999 nm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość współpracy z różnymi formatami płytek: 1 do 384-dołkowe oraz możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru próbek z mikroobjetości w płytce kwarcowej – co najmniej 16 jednoczesnych pomiarów ilościowych i jakościowych, stężenia DNA, RNA i białek z ilości co najwyżej 2 µl, przy limicie detekcji od 1 ng/µl. Możliwość również pomiarów fluorescencyjnych. Możliwość wykonania na module skanu oraz uzyskania wyników w postaci stosunku 260/280 oraz 260/230 | TAK, podać |  |
|  | Dokładność długości fali nie gorsza niż <0,3 nm | TAK |  |
|  | Odtwarzalność długości fali nie gorsza niż ≤0,3 nm | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy min. Od 0 do 4 OD | TAK, podać |  |
|  | Skan absorbancji w pełnym zakresie jednego dołka max. 5 sekund | TAK, podać |  |
|  | Szerokość szczeliny pomiarowej nie gorsza niż 3,5 nm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania skanu absorbancji w pełnym zakresie | TAK |  |
|  | Pomiary Fluorescencji Polaryzacyjnej |  |  |
|  | Fluorescencja Polaryzacyjna – zakres odczytu: 300-850nm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru na filtrach nie gorsza niż < 1.5 mP | TAK, podać |  |
|  | Pomiary Fluorescencji - Góra/Dół |  |  |
|  | Zakres odczytu fluorescencji: wzbudzenie co najmniej: 230-900 nm, emisja 280-900 nm | TAK, podać |  |
|  | Dokładność długości fali nie gorsza niż: wzbudzenie < 1 nm , emisja < 2 nm | TAK, podać |  |
|  | Odtwarzalność długości fali nie gorsza niż 1 nm | TAK, podać |  |
|  | Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorów nie gorsza ≤ 50 amol/ dołek dla odczytu z góry. Czułość TRF nie gorzej niż ≤ 10 amol/dołek. Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorów nie gorsza ≤ 800 amol/dołek dla pomiarów z dołu. Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji filtrów nie gorsza niż ≤ 25 amol/dołek dla odczytu z góry i ≤ 0,5 fmol/dołek dla odczytu z dołu. Czułość TRF w tym układzie nie gorzej niż <4 amol/dołek. Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu po stronie wzbudzenia filtrów i po stronie emisji monochromatora lub po stronie wzbudzenia monochromatora i po stronie emisji filtrów nie gorsza niż ≤ 35 amol/ dołek dla odczytu z góry i ≤ 0,7 fmol/dołek dla odczytu z dołu. Czułość TRF w tym układzie nie gorzej niż <6,5 amol/dołek. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie z możliwością automatycznego wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z (pionowej) z automatyczną korekcją tła | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania skanu wzbudzenia i emisji w pełnym zakresie. Skanowanie fluorescencyjne (wzbudzenie i emisja jednocześnie w funkcji 3D) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł liczenia komórek oraz moduł do określenia żywotności komórek i określania wielkości. Możliwość wyboru wielkości komórek w zakresie 4-90 µm, zakres koncentracji nie gorszy niż 1x104 – 1x107 komórek/ ml. Szybkość pomiaru nie gorsza niż < 30 sekund/ próbkę Możliwość pomiaru w jednym powtórzeniu do 8 próbek. Możliwość oceny konfluencji komórek. Moduł obrazowania komórek wyposażony w oświetlenie na LEDach, obiektyw - co najmniej 4x, rozdzielczość optyczną nie gorszą niż 1,3µm/pixel. Szybkość odczytu nie dłuższa niż 5 min dla 1 obrazu/dołek na płytce 96-dołkowej | TAK, podać |  |
|  | Pomiar Luminescencji |  |  |
|  | Czułość luminescencji błyskowej nie gorsza niż 12 amol ATP/ dołek, czułość luminescencji jarzeniowej nie gorzej niż 225 amol ATP/ dołek, zakres dynamiki nie gorzej niż 9 dekad, zakres długości fali nie gorzej niż 370-700 nm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyposażenia w moduł do pomiaru luminescencji multikolorowej (BRET1, BRET2, BRET3), z wykonywaniem skanu luminescencji oraz moduł do wykonywania pomiarów Alpha Screen, Alpha LISA, AlphaPLex wraz z dedykowanymi filtrami oparty na module laserowym, opcjonalny moduł musi posiadać dedykowany sensor IR do korekcji zmian temperatury na mikropłytce. Alpha Screen: Limit detekcji nie gorzej niż: 100 amol/dołek Dedykowany laser o długości fali 680 nm | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana wytrząsarka do płytek z możliwością wyboru szybkości i kierunku wytrząsania. Wytrząsanie ósemkowe, linearne i orbitalne | TAK |  |
|  | Wbudowany inkubator z kontrolą temperatury +4C powyżej temperatury otoczenia do 42C | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł dwóch dyspenserów z zakresem dozowania nie gorszym niż 5-2 500 l z możliwością wyboru co 1 µl, objętość martwa próbki co najwyżej 100 l. Możliwość rozbudowy modułu o podgrzewanie i mieszanie cieczy w dyspenserach za pomocą modułu w czytniku. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł chłodzący umożliwiający precyzyjne utrzymanie temperatury w zakresie +18C do 42C, niezależnie od temperatury otoczenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w przycisk umożliwiający automatyczne wysunięcie lub wsunięcie płytki | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł inkubacji hodowli komórkowych w atmosferze CO2 w zakresie od 0,04-10% i O2 w zakresie 0,1-21% z regulacją parametrów gazów i kontrolą CO2 i O2 w tym samym czasie. Moduł wyposażony dodatkowo w alarm akustyczny i wizualny informujący o braku gazu lub nieprawidłowo osiągniętych parametrach. Pełne sterowanie modułem gazowym z poziomu oprogramowania instrumentu. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zintegrowane z czytnikiem automatyczne ramię do podnoszenia wieka płytki (celem ograniczenia ewaporacji podczas długotrwałych badań). Możliwość rozbudowy urządzenia w kasetę zapobiegającą ewaporacji. | TAK |  |
|  | Urządzenie pozwalające na użycie mikropłytek dowolnego producenta bez ograniczenia wysokości płytki dla pomiarów absorbancji | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie następujących aplikacji: - testy immunologiczne - pomiar ilościowy DNA/RNA - pomiar ilościowy białka - kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych - pomiar cytotoksyczności i żywotności komórek - ilościowe oznaczenie produktów PCR - oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia - możliwość prowadzenia zarówno pomiarów kinetycznych - możliwość wykreślania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego (Excel) - możliwość zaprogramowania stałych, powtarzalnych protokołów pomiarowych - Możliwość sprecyzowania, w których punktach dołka ma być wykonywany odczyt, funkcja wielokrotnych odczytów dołka | TAK |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej