**Załącznik nr 2**

**Pakiet VI. Aparat do szybkiego toczenia płynów – 5 szt.**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2020**

**Do oferty należy załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.**

**Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | **PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY** |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE**  |  |
|  | Mankiet ciśnieniowy 500ml. Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych.  | TAK, Podać |  |
|  | Cały mankiet wykonany z elastycznego, przezroczystego materiału umożliwiającego dobrą widoczność poziomu płynu z różnych stron mankietu. | TAK, Podać |  |
|  | Budowa mankietu pozwalająca na utrzymywanie stałej wartości ciśnienia mankiecie. | TAK, Podać |  |
|  | Konstrukcja i materiały zapewniające łatwe czyszczenie/dezynfekcję mankietu. | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość zawieszania mankietu na stojaku jezdnym. | TAK, Podać |  |
|  | Haczyk wewnątrz mankietu do zawieszania worka z płynem. | TAK, Podać |  |
|  | Mankiet rozpinany i zapinany na rzep w celu umieszczenia w nim worka. | TAK, Podać |  |
|  | Mankiet wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu i zawór spustowy z widocznym i wyczuwalnym oznaczeniem pozycji „OFF”. | TAK, Podać |  |
|  | Ciśnienie wskazywane na czytelnym manometrze zegarowym, z możliwością obrotu manometru w kierunku patrzącego. | TAK, Podać |  |
|  | Manometr mocowany na rzep, wyskalowany w mmHg, zakres: 0 – 700mmHg, z podziałką co 100mmHg, z wyraźnym oznaczeniem barwnym wartości 300mmHg . | TAK, Podać |  |
|  | Manometr z wyraźnym oznaczeniem pola dla wysokich ciśnień (dla wartości >400mmHg). | TAK, Podać |  |
|  | Dostępność w ofercie wszystkich elementów mankietu w postaci części zamiennych | TAK, podać  |  |
| **B.** |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE[[1]](#footnote-1) Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

1. Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty [↑](#footnote-ref-1)