Załącznik nr 4b do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 2 – zakup wideobronchoskopu, wideobronchoskopu ultrasonograficznego, sond radialnych USG (EBUS radialny), procesora obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja zgodnie z formularzem oferty w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | Tak, podać |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak Podać ilość |  |
| 8 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 9 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 10 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 11 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 12 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2023/2024 | Tak |  |
| 16 | Wideobronchoskop - 2 kpl. | Tak, podać producenta, model |  |
| 17 | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | Tak |  |
| 18 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 6,1 mm | Tak |  |
| 19 | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
| 20 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |
| 21 | Kąt obserwacji – min. 120 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | Tak |  |
| 22 | Aparat dostosowany do funkcji BAL | Tak |  |
| 23 | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | Tak |  |
| 24 | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak |  |
| 25 | System głębi ostrości min 3-50 mm | Tak |  |
| 26 | Długość robocza min 600mm | Tak |  |
| 27 | Zagięcia końcówki dystalnej min 180/130 stopni (góra/dół) | Tak |  |
| 28 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak |  |
| 29 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |
| 30 | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu lub rotacja wziernika roboczego w zakresie min 120 stopni | Tak |  |
| 31 | Tryb obrazowania w filtracji optycznej lub cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | Tak |  |
| 32 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła – podać ilość zakresów | Tak |  |
| 33 | Możliwość sterylizacji plazmowej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 34 | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | Tak |  |
| 35 | Jednorazowy odłączany zawór ssący | Tak |  |
| 36 | Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 37 | Pełna współpraca z oferowanym oraz posiadanym torem wizyjnym EPK-i, EPK-i3000, EPK-i7000, myjnią Endocleaner, Szafą Endostore | Tak |  |
| 38 | Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) z wyposażeniem – 2 kpl. | Tak, podać producenta, model |  |
| 39 | Średnica kanału roboczego – min. 2,2 mm | Tak |  |
| 40 | Zagięcia końcówki min 120/90 stopni | Tak |  |
| 41 | Pole widzenia min 100 stopni oraz ukośnie min 45 stopni | Tak |  |
| 42 | Częstotliwość akustyczna regulowana do 13 MHz | Tak |  |
| 43 | Kąt skanowania wiązki ultrasonograficznej min 75 stopni | Tak |  |
| 44 | Funkcja Colour, Power oraz Pulse Doppler | Tak |  |
| 45 | Funkcja B-mode | Tak |  |
| 46 | Głębokość penetracji wiązki USG do 3 cm przy częstotliwości 13 MHz | Tak |  |
| 47 | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | Tak |  |
| 48 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |
| 49 | Głowica ultrasonograficzna widoczna w obrazie wideo | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 50 | Wlot kanału biopsyjnego typu „Luer” z możliwością użycia igieł TBNA różnych producentów | Tak |  |
| 51 | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |
| 52 | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | Tak |  |
| 53 | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak |  |
| 54 | System głębi ostrości min 3-50mm | Tak |  |
| 55 | Długość robocza min 600mm | Tak |  |
| 56 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak |  |
| 57 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |
| 58 | Kap zabezpieczający styki elektryczne konektora do aparatu USG – 2 szt | Tak |  |
| 59 | Obrotowy konektor do procesora wizyjnego redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak |  |
| 60 | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
| 61 | Złącze sprzężenia zwrotnego umieszczone na konektorze | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 62 | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia i przechowywania | Tak |  |
| 63 | Konektor do endoskopu z umieszczonym numerem seryjnym | Tak |  |
| 64 | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | Tak |  |
| 65 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 6 zakresów widma | Tak |  |
| 66 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 67 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | Tak |  |
| 68 | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Tak |  |
| 69 | Aparat o odporności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2 EMC | Tak |  |
| 70 | Pełna współpraca z posiadaną myjnią-dezynfektorem Innova E2 | Tak |  |
| 71 | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym EPK-i5000 oraz szafą ESC10 | Tak |  |
| 72 | Współpraca z oferowanym oraz posiadanym aparatem klinicznym USG Avius (Hitachi)i aparatem Arietta750 (Hitachi) Wymienione aparaty USG są przystosowane do współpracy z echoendoskopami firmy PENTAX | Tak |  |
| 73 | Pełna współpraca z posiadanym systemem archiwizacji danych Endvaris (w pełnym zakresie) | Tak |  |
| 74 | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | Tak |  |
| 75 | Jednorazowy odłączany zawór ssący | Tak |  |
| 76 | Wyposażenie (wspólne dla 2 kompletów EBUS): - Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 do 11,0 MHz - Liczba elementów, min. 190 - Szerokość skanu, max 38 mm - Obrazowanie trapezowe, min 6 pasm częstotliwości - Możliwość rozbudowy w przyszłości o współpracę z aparatem USG dla zastosowań EBUS/EUS - Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - Zakres częstotliwości pracy min: 1,0 - 4,0 MHz - Liczba elementów, min. 190 - Kąt obrazowania, min 75 stopni - Obrazowanie harmoniczne, min. 8 pasm częstotliwości - Możliwość rozbudowy o obrazowanie M-mode anatomiczny z min. 3 niezależnych kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop - Możliwość rozbudowy w przyszłości o współpracę z aparatem USG dla zastosowań EBUS/EUS - Tor wizyjny 4K: - Rozdzielczość sygnału wideo 4K UHD - Wbudowany moduł komunikacyjny DICOM/PACS - Menu funkcyjne - Funkcja tzw. TWIN – wyświetlanie w czasie rzeczywistym 2 obrazów na monitorze (jeden w świetle białym, drugi w świetle filtrowanym) - Funkcja obrazowania uwydatniająca gęstość czerwieni w naczyniach krwionośnych - Wbudowane źródło światła LED dla obsługi endoskopów światłowodowych (5 diod LED) - Gniazdo umożliwiające jednym ruchem podłączenie oraz odłączenie zarówno endoskopów typu światłowodowego jak i bezświatłowodowego - Wyjścia typu: Minimum: • 1 x 12G-SDI (do podłączenia monitora medycznego) • 1x 3G-SDI • 1x HD-SDI • 1x Y/C (NTSC oraz PAL – do wyboru) • 1x DVI do podłączenia systemu archiwizacji • 5 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim) • 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD Wejście typu: • 1 x DVI do podłączenia zewnętrznego sygnału (PIP) - Układ regulacji jasności z 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe - Możliwość regulacji ręcznej oświetlania - Możliwość regulacji barwy czerwonej - Możliwość regulacji barwy niebeskiej - Automatyczny lub ręczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) - Możliwość zapisania 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego - Współpraca z echoendoskopami typu EUS liniowy/EUS radialny/EBUS/ - Monitor min 31,5 cala w technologii 4K (DVI/12G-SDI) - Fantom szkoleniowy – 2 sztuki - Szafa do przechowywania oferowanych endoskopów: - Możliwość przechowywania endoskopów w warunkach zapewniających czystość mikrobiologiczną przez okres 7 dni bez konieczności ich ponownego mycia i dezynfekcji przed użyciem. - Możliwość umieszczenia 4 endoskopów w pozycji wiszącej - na wyposażeniu komplet adapterów do posiadanych bronchoskopów Pentax serii J10 oraz oferowanego aparatu EBUS - Możliwość rozbudowy o kolejną niezależną komorę z możliwością przechowywania 4 endoskopów - Możliwość niezależnej pracy na wbudowanym kompresorze oraz możliwość podłączenia do sprzężonego powietrza szpitalnego - Pełna kompatybilność z posiadanymi endoskopami serii „BF” - Urządzenie spełnia normę PN-EN 16442:2015. Wykonana z elementów ze stali nierdzewnej. - Możliwość rozbudowywania listy endoskopów przez użytkownika i tworzenia własnej biblioteki (dodawanie nowych pozycji do istniejącej biblioteki) - Szafa rejestrująca datę i czas umieszczenia każdego oddanego do przechowania endoskopu - Zamontowane elektroniczne liczniki godzinowe dla każdego przechowywanego endoskopu - Wyposażona w czytnik RFID dla oznakowania endoskopów - Szafa wyposażona w ekran dotykowy, czytnik znaczników i drukarkę raportów i etykiet. - Wielokolorowy wyświetlacz dotykowy w pełni w języku polskim - Zabezpieczenie zamknięcia szafy za pomocą kodów pin - Wydruk etykiet z włożenia i wyjęcia endoskopu oraz etykiety przekroczenia czasu przechowywania endoskopu - System zabezpieczenia przed uszkodzeniem endoskopów na głowicy i końcówce źródła światła przy zawieszaniu endoskopu na wieszaku - Szafa z układem nadmuchu filtrowanym powietrzem z zastosowaniem co najmniej dwóch filtrów, w tym jeden typu HEPA - Szafa wyposażona w filtry osuszające do utrzymania wolnej od wilgoci atmosfery w wewnętrznych kanałach endoskopów - Szafa wyposażona w przeszklone, wzmocnione drzwi z panelem sterującym na krawędzi szafy - Wyposażona w elektroniczny manometr zewnętrzny pozwalający stale kontrolować - dodatnie ciśnienie w szafie - Szafa wyposażona we własny wentylator nie wymagający konserwacji oraz wyposażona we własną sprężarkę powietrza - Szafa wyposażona w alarmy dźwiękowe i wizualne dla stanów za niskiego przepływu powietrza, niedomknięcia drzwi oraz awarii pompy - Możliwość kopiowania danych przechowywania bezpośrednio do pamięci zewnętrznej - Szafa mobilna (możliwość przestawiania) podłączana do gniazda prądowego 230V bez potrzeby dokonywania innych robót instalacyjnych - Wbudowany kompresor możliwość użycia sprężonego powietrza szpitalnego do pracy ciągłej lub w przypadku awarii kompresorów - Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy system przesyłania raportu z procesu przechowywania do oferowanego systemu archiwizacji - Wymiary szer/wys: 820 x 535 x 2160 mm (+/-5%) - Możliwość rozbudowy o system komunikacji z posiadanym systemem archiwizacji rejestracji i archiwizacji endoskopowej z przesyłaniem i archiwizowaniem raportów z procesu przechowywania dla danego pacjenta - Fiberoskop do oceny możliwości wykonania procedur EBUS: - Szerokość wziernika max 5,2 mm - Średnica odcinka sztywnego na końcu - Dystalnym max 5,2mm - Średnica wewnętrzna kanału roboczego 2,55 mm +/- 5% - Długość robocza 600mm - Kąt widzenia min 90º - System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii - Oznaczenie położenia dioptrii na okularze - Oznaczenie dopuszczalności zanurzania na korpusie systemu optycznego - Głębia ostrości w min zakresie: 3-50 mm - Zamontowane na stałe przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji - Wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 160/130 stopni - Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń - Zintegrowany z rękojeścią zawór testera szczelności - Wlot kanału biopsyjnego - Wielorazowy, gumowy zawór ssący - Bateryjne , odłączane źródło światła typu LED w zestawie - Możliwość podłączenia do stacjonarnego źródła światła za pomocą światłowodu - Pełna współpraca z przenośnym źródłem światła - Możliwość podłączenia do sieciowego, przenośnego źródła światła typu LED | Tak |  |
| 77 | Sondy radialne USG z wyposażeniem – 1 kpl | Tak, podać producenta, model |  |
| 78 | Sonda ultrasonograficzna | Tak |  |
| 79 | Skanowanie radialne | Tak |  |
| 80 | Średnica 2,6mm | Tak |  |
| 81 | Częstotliwość akustyczna 20 MHz | Tak |  |
| 82 | Długość min 2121 mm | Tak |  |
| 83 | Wysięgnik do mocowania skanera | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 84 | Procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych – 1 kpl | Tak, podać producenta, model |  |
| 85 | Procesor ze skanerem | Tak |  |
| 86 | Skanowanie radialne | Tak |  |
| 87 | B-Mode | Tak |  |
| 88 | Skanowanie mechaniczne | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.