## Sheet1
Zadanie 1. Neurochirurgia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego. Produkt jednorazowy, sterylny. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
2. | Stabilizacja międzytrzonowa PLIF. Na jeden komplet wchodzi: 2 klatki na jeden poziom. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
3. | Zestaw perforowany do stabilizacji transpedikularnej odcinka lędźwiowego. W skład jednego kompletu wchodzi: 4 śruby perforowane, 4 blokery, 2 pręty |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Implant międzytrzonowy typu TLIF – Zad. 1. poz nr 1 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Implant zbudowany z materiału syntetycznego PEEK w kształcie nerki
2. | Implant bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne
3. | Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegające migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi
4. | Instrumentarium dostosowane do wszczepienia implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie
5. | W zestawie narzędzia umożloiwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant obustronnie, oraz dystraktom międzykolczysty
6. | Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7mm-17mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy 5 stopni.
7. | Implanty dostępne w rozmiarach 10mmx28mm oraz 12mmx31mm
8. | W zestawie uchwyt służący jednocześnie do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych
9. | Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub włąściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu
10. | Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie
11. | W zestawie małoinwazyjny, przezskórny rozwierach typu "tube" pracujący w dwóch płaszczyznach z końcówką światła zimnego oraz zintegrowanym systemem prowadnic, dystraktorów.
| PARAMETRY GRANICZNE Stabilizacja międzytrzonowa PLIF – Zad. 1. poz nr 2 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Klatki w kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylne
2. | Klatki wykonane z PEEK, posiadające znaczniki radiologiczne
3. | Ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji
4. | Otwarta struktura implantów umożliwiająca wypełnienie biomateriałem i ułatwiająca przerost tkanki kostnej
5. | Dwa kąty lordozy klinowych klatek 4 stopnie i 8 stopni
6. | Implanty wprowadzane techniką rotacji "in situ" 110 stopni i 90 stopni, nie wymagającej nawiercania powierzchni płytek granicznych trzonów
7. | Minimum po 6 rozmiarów implantów do każdego kąta lordozy: wysokość 9mm-15mm
8. | W zestawie narzędzia do otwierania przestrzeni międzytrzonowej
9. | W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalną dystrakcję i dobór właściwego rozmiaru klatki
10. | W zestawie instrumentarium pozwalające na bezpieczne, śródoperacyjne uzunięcie implantu
11. | W zestawie intrument pozwalający na precyzyjne wygodne upakowanie biomateriału/kości w klatce
12. | W zestawie narzędzia umożliwiające wytworzenie loży pod implant (łyzeczka otwarta i raspator) oraz dystraktor międzytrzonowy
13. | W zestawie narzędzia umożliwiające upakowanie przeszczepó kostnych w przestrzeni międzytrzonowej (lejek, popychacze)
14. | Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji
| PARAMETRY GRANICZNE Perforowany system do stabilizacji odcinka lędźwiowego – Zad. 1. poz nr 3 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Śruby tytanowe, transpedikularne, samogwintujące, wieloosiowe (+/- 25 stopni), dwukorowe, podwójnie gwintowane z zaokrąglonym końcem, otwarte od góry
2. | Długość śrub w granicach 35mm-55mm, średnica: 5,2mm, 6,2mm, 7,0mm.
3. | W zestawie specjalne końcówki do śrub perforowanych umożliwiające adaptację strzykawek do aplikacji cementu
4. | Zestaw umożliwiający przeprowadzanie kompresji lordotycznej i kompresji/dystrakcji równoległej segmentu, remobilizację zblokowanych wieloosiowych głowek śrub, powtórzenie redukcji kręgozmyku i repozycji stabilizacji na każdym etapie zabiegu
5. | W zestawie narzędzia umożliwiające dystrakcję, kompresję, redukcję kręgozmyków "in situ", dociąganie śrub do pręta, remobilizację głowek śrub, próbniki do pedikulum, kompatybilne druty Kirschnera średnicy 1,6mm i 2,0mm do śrub perforowanych
6. | Zestaw zawiera cement kostny z jednorazowym mieszalnikiem oraz komplet strzykawek. Czas roboczy cementu do 27 minut
7. | Instrumentarium dostarczane w kontenerach przeznaczonych do przechowywania i sterylizacji
Zadanie 2. Neurochirurgia odcinka szyjnego, piersiowego.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki |  | szt | 5 |  |  |  |  | 4
2. | Klatka międzytrzonowa szyjna mocowana dwiema śrubami. W skład jednego kompletu wchodzi: 1 klatka na poziom+ 2 śruby |  | szt | 8 |  |  |  |  | po 4 implanty z każdego rozmiaru
3. | Proteza trzonu odcinka szyjnego. Na jeden komplet wchodzi: 1 proteza+1 mechanizm zabezpieczający/blokada |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
4. | System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej. Podstawowy komplet składa się z: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty |  | szt | 5 |  |  |  |  | 3
5. | System do stabilizacji potyliczno-szyjnej (jeden komplet wchodzi: 6 śrub potylicznych, 4 śruby szyjne, 2 haki laminarne, 2 pręty potyliczno-szyjne, poprzeczka) |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE zestaw do przezskórnej wertebroplastyki – zad. 2 poz nr 1 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Zestaw na jeden poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet dwóch igieł/kaniul do podawania cementu, zestaw strzykawek do podawania cementu
2. | Cement o podwyższonej lepkości (konsystencja plasteliny) gotowy do użycia natychmioast po zmieszaniu komponentów
3. | Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej
4. | Strzykawki do podawania cementu wyposazone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu
5. | W zestawie igły bocznie otwarte, kodowane kolorystycznie, o srednicy 8G, 10G, 12G
6. | Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte (Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu typ i rozmiar igieł)
7. | Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek
8. | Bezpieczna technika wprowadzania igieł - prowadzenie po druvcie Kirschnera (prowadnik skalowany)
| PARAMETRY GRANICZNE Klatka międzytrzonowa odcinka szyjnego – Zad. 2. poz nr 2 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Wykonane z PEEK, przezierne implanty do międzytrzonowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziom C2-C7) połączone tytanowym przodem umożliwiającym przykręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów
2. | Klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty
3. | Obecność znaczników radiologicznych
4. | Wysokość klatki od 5mm do 12mm
5. | Klatka dostępna w jednej wielkości
6. | Otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny
7. | Śruby o jednakowej średnicy 3,7mm, długości 14mm oraz 16mm (samowiercąca) i 16mm (samogwintująca)
8. | Blokowanie śrub w impalncie jednym elementem za pomocą klucza dynamometrycznego
9. | Instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
10. | Wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu
11. | Celowniki do wiercenia i wprowadzania śrub
| PARAMETRY GRANICZNE Proteza trzonu odcinka szyjnego – Zad. 2 poz nr 3 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Implant wykonany z PEEK, nie wymagający wstępnego montażu, sterylny
2. | W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji
3. | Wysokość implantu 17mm-70mm
4. | Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych
5. | Możliwość rozszerzenia konstrukcji implantu "in situ"
6. | Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym
| PARAMETRY GRANICZNE system stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej zad 2 poz 4 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Płaska konstrukcja stabilizatora pozwalająca na montaż od Th1 do L5
2. | Materiał - stop zawierający tytan
3. | Rozmiary śrub: średnica co najmniej 4,35mm do 7mm, długość co najmniej od 30mm do 60mm (skok co 5mm), wysokość głowy śruby nie więcej niż 14mm, system mocowania belki z boku sruby, umożliwiający trzymanie belki łączącej na całej długości elementu łączącego ze śrubą
4. | Pręty z możliwoscią docinania do poządanego rozmiaru, długości od co najmniej 20mm do 480mm
5. | Łącznik mocujący belkę z boku śruby, na całej długości wraz z konektorem
6. | Śruby samogwintujące
7. | Możliwość użycia haków laminarnych 6/8mm
8. | System przedłużników z tulejami ochraniającymi tkanki miękkie, zakładanych na śruby służące do wkręcania śrub oraz będących jednocześnie urządzeniem służącym do repozycji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
9. | System urządzeń repozycyjno-dystrakcyjnych zakładanych na podłużniki znajdujące się na srubach z mechanizmem przegubowym pozwalającym na ułożenie urządzeń poza obszarem rany operacyjnej
10. | Specjalny system "szubienic" służący do repozycji kręgozmyków (bez konieczności instrumentowania kręgów powyzej kręgu przemieszczonego) zakłądany na urządzenia repozycyjno-dystrakcyjne pozwalający na jednoczasową dystrakcję, reklinację i repozycję zwichnięć lub ześlizgów w płaszczyźnie strzałkowej
11. | System gładkich belek montowanych do śruby w obejmach przykręcanych po przysrodkowejh stronie śrub transpedikularnych
12. | W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny
13. | Implanty z trwałym oznakowaniem umozliwiającym szybką i łatwa identyfikację
| PARAMETRY GRANICZNE system stabilizacji potyliczno-szyjnej zad 2 poz 5 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Śruby wieloosiowe (+/- 50 stopni), samogwinbtujące, tulipanowe, wkręcane w masyw wyrostków stawowych.
2. | Mocowanie pręta jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny). Element blokujący z gwintem prostokątnym zapobiegającym niewłaściwemu przykręceniu.
3. | Śruby dostepne wśrednicach 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, długości od 8 do 50mm
4. | Śruby do odcinka C1/C2 (wkręcane przezstawowo) dostepne w wersji z gwintem do kości korowej
5. | W zestawie dostepne sruby do odcinka C1/C2 z przedłuzonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10mm
6. | Śruby potyliczne samogwintujące, stosownie do metody połączenia z potylicą odpowiednio o średnicy 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm, długości od 4 do 18mm
7. | Pręty potyliczno-szyjne nmiskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt) srednicy 3,5mm.
8. | Możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta. Możliwość połączenia prętów do potylizy za pomocą płytek.
9. | Łączniki poprzeczne
10. | W zestawie haki laminarne prawe, lewe, krótkie, długie, tulipanowe
11. | W zestawie dostepne łączniki srub i prętów. Mozliwość bocznego zamocowania pręta do sruby (offset)
12. | W instrumentarium narzędzia do wyginania i cięcia prętów, klucz dynamometryczny do srub szyjnych, narzędzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych "in situ", celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod sruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50mm (skok co 2mm), miarka do ustalania długości srub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę.
13. | W zestawie pręt – wzornik do tworzenia próbnych wzorców dla wyginania prętów właściwych
14. | Opcjonalnie dostepne również pręty przejściowe o srednicy: 3,5/5,0mm; 3,5/6,0mm; dłu. 300-500mm
15. | Implanty posiadają trwałe oznaczenie ułatwiające szybką identyfikację
16. | Implanty oraz instrumentarium dostarczone w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
Zadanie 3. Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych nie wymagające wypełnienia biomateriałem |  | szt | 18 |  |  |  |  | po 4 implanty z każdego rozmiaru
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Nieanatomiczny, prosty lub kątowy oraz kolczasty profil implantu
2. | Implant wykonany z materiału PEEK
3. | Możliwość wykonania stabilizacji do trzech poziomów bez konieczności użycia płyty przedniej
4. | Pomost "bridge" łączący dłuższe boki implantu
5. | Wymiary implantu dostosowane do anatomicznych rozmiarów kręgó szyjnych
6. | Powierzchnia styku i otworów umożliwiająca przerost kostny
7. | Wymiary implantu: implant prosty długość 14 lub 16mm, szerokość 12mm, wysokość w przedziale 3-8mm (skok co 1 mm). Implant kątowy 5 stopni: długość 14 mm, szerokość 12mm, wysokość w przedziale 4-8mm (skok co 1mm)
8. | Gwintowany otwór do narzędzia wprowadzającego implant
9. | Dwa znaczniki umieszczone po przekątnej implantu
10. | Implanty dostarczone w sterylnych opakowaniach
Zadanie 4. Płyta przednia do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Płyta przednia do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Płyta przednia do stabilizacji odcinka szyjnego |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Płyta wykonana z tytanu, mocowana tytanowymi wkrętami
2. | Płyta umożliwiająca stabilizację 2, 3, 4, 5 trzonów kręgów szyjnych
Zadanie 5. Protezy kości czaszki z przędzy biologicznie obojętnej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Protezy kości czaszki z przędzy biologicznie obojętnej (Zamawiający każdorazowo określi wymiary zamawianej protezy) |  | szt | 2
Razem:
Zadanie 6. Zastawki i akcesoria do leczenia wodogłowia
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Zastawka programowana z przedzbiornikiem, 8 stopni ustawienia ciśnienia 30-200mmH2O z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm, zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, plastikowa obudowa zastawki. |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
2. | Zastawka typu Hakim z przedzbiornikiem, z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm. Zastawka z rubinową kulką o grubości max 4,7mm, z tytanowymi łącznikami, plastikowa obudowa zastawki. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
3. | Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren komorowy silikonowy ze znacznikami co 1cm, długość 30cm, średnica zewnętrzna 3,0mmz troakarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  | szt | 6 |  |  |  |  | 3
4. | Drenaż lędźwiowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1 ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren lędźwiowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, długość 80cm, srednica zewnętrzna 1,5mm z igłą Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  | szt | 15 |  |  |  |  | umowa sprzedaży
5. | Worki do drenażu |  | szt | 8 |  |  |  |  | 5
6. | Dreny komorowe z adaptorem przeciwzgięciowym 23cm |  | szt | 4 |  |  |  |  | 2
7. | Dreny otrzewnowo-dosercowe 110cm |  | szt | 4 |  |  |  |  | 2
8. | Zbiornik Rikham średnica 12mm i 16mm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
9. | Łącznik trójdrożny polipropylenowy, średnica wewnętrzna 1mm, średnica zewnętrzna 2mm, sterylny, jednorazowy |  | szt | 3 |  |  |  |  | 1
10. | Urządzenie antysyfonowe (antygrawitacyjne) dodające 200mm H2O w pozycji pionowej, długość 230mm, średnica 5,9mm, jałowe, jednorazowe |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
11. | Zastawka lędźwiowo-otrzewnowa |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
Razem:
Zadanie 7. Zastawka do zabiałczonego płynu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu DualSwitch - membranowa, z ciśnieniem otwarcia w pozycji poziomej 5, 10, 13cm H2O, ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 30, 40 lub 50cm H2O ( do wyboru przez Zamawiającego). Zastawka posiada nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym, 25cm dren dokomorowy z prowadnicą, zbiornik pompujący z drenem 60 cm i zastawkę ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym z drenem dootrzewnowym 90 cm, wykonana z tytanu. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
2. | prowadnica do drenu dootrzewnowego elastyczna 60cm, jednorazowego użytku, pakowana sterylnie |  | szt | 5 |  |  |  |  | 2
Razem:
Zadanie 8. Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Czujnik do monitorowania ICP śródmózgowo/podtwardówkowy |  | szt | 5 |  |  |  |  | 4
2. | Czujnik do monitorowania ICP wewnątrzkomorowo wraz z możliwością drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Każdy czujnik zamknięty i gotowy do użycia, sterylność min 3 lata od daty dostarczenia
2. | Każdy czujnik zakończony mikroczipem, oparty na systemie piezoelekltrycznym, odporność na zginanie - możliwość zginania czujnika pod kątem prostym
3. | Kalibracja czujnika za pomocą jednego przycisku bez konieczności wprowadzania dodatkowych informacji - łatwość kalibracji
4. | Znacznik głębokości na czujniku co 1 cm
5. | Grubość czujnika nie większa niż 3,6F czujnik śródmózgowy i podtwardówkowy, 9F czujnik komorowy
6. | Wyświetlanie czasu implantacji czujnika na monitorze oferowanym przez wykonawcę
7. | Alarm informujący o przekroczeniu rządanych parametrów monitorowanego ciśnienia
8. | Dwa typy zasilania systemu - sieciowe i bateryjne (wewnętrzne)
9. | Długość czasu pracy na wewnętrznym zasilaniu powyzej 7h bez wymiary baterii
10. | Dopuszczalny odchył wartości parametrów poniżej 1mmHg przez pierwsze 24 godziny
11. | Czujnik z pamięcią, z możliwością odłączenia od monitora i podłączenia poprzez interface do monitora pacjenta
12. | Czujniki kompatybilne z monitorem Pressio Sophysa
13. | Interface umożliwiający bezpośrednie podłączenie czujnika do monitora - 2 szt w ramach użyczenia
Zadanie 9. Klipsy naczyniowe do malformacji naczyniowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Klipsy neurochirurgiczne typu L-clips otwierane od środka tytanowe, stałe rozmiar od 3mm do 25mm. Produkt sterylny |  | szt | 5 |  |  |  |  | 5
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Klipsy naczyniowe do malformacji naczyniowych |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Klipsy wykonane z czystego tytanu zgodnie z ISO 5832-32, kompatybilne z MRI, zmiejszają artefakt w badaniu MR/CT
2. | Każdy klips pakowany oddzielnie w specjalne membranowe pudełko i zaopatrzony na trwałe numerem seryjnym
3. | Klipsy zapakowane sterylnie
4. | Opakowanie klipsa wyposażone w etykietę z numerem katalogowym klipsa i numerem seryjnym, któa może być dołączona do dokumentacji pacjenta
5. | Siła zacisku mierzona zgodnie z ISO 9713
Zadanie 10. Klipsy tytanowe do zabiegów neurochirurgicznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Klipsy tytanowe |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
2. | Klipsy typu T-bar z poprzeczną belką ustawioną pod kątem 45, 90 st |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
3. | Klipsy dociskające |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
4. | Klipsy tytanowe rozmiar M (średnie) zamykane oczkowo tj, zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w uzebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Parametry klipsa: długość 4,9mm; rozwartość ramion 6,2mm; długość klipsa po zamknięciu 5,9mm. Pakowane w magazynki zawierające 6 klipsów. Produkt jednorazowy, sterylny. |  | magazynek | 100 |  |  |  |  | 10
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Klipsy do zabiegów neurochirurgicznych pozycja 1-3 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Klipsy nie posiadające ostrych, kanciastych powierzchni
2. | Klipsy stałe i czasowe
3. | Klipsy typu T-bar do wyboru przez Zamawiającego
4. | Klipsy dociskowe
5. | Materiał - stop tytanowy i A/6V4 - biozgodny
6. | Artefakty - minimalne w bazie rezonansu magnetycznego MRI o polu 1,5 Tesli
7. | Znakowanie - idywidualne unikalnym numerem klipsa pozwalającym na odtworzenie indywidualnego procesu wytwórczego indywidualnej siły nacisku
8. | Znakowanie kodem kolorowym odróżniającym klipsy standardowe od mini oraz czasowe od stałych - permanentnych
9. | Dokumentacja wytwórcza dostępna co najmniej 50 lat
10. | Mechanizm opatetnowany antyzmykowy - przewleczenie klatkowe, zabezpieczające przez zjawiskiem nożycowania
11. | Opakowanie indywidualne, umożliwiające oględziny klipsa przed rozpakowaniem
12. | Samoprzylepna dokumentacja operacyjna klipsa naklejona na opakowaniu indywidualnym
13. | Opakowanie wewnętrzne zawierające dane klipsa, niemożliwe do przypadkowego rozpakowania
14. | Każdy klips w opakowaniu sterylnym powinien być zamocowany na silikonowej podstawce umożliwiającej bezpośrednie pobranie klipsa aplikatorem
15. | Okres sterylności gwarantowany - 5 lat
16. | Sterylizowane fabrycznie
17. | Siła ucisku szczęk klipsa powinna mieścić się w zakresie podawanym na indywidualnym opakowaniu i deklaracja ta musi odnosić się do klipsa gotowego do uzycia (sterylnego)
18. | Tolerancja siły ucisku szczęk klipsa powinna wynosić nie więcej niż +/- 7,5% deklarowanej w katalogu i na opakowaniu siły ścisku szczęk
19. | Dopuszczalna parowa resterylizacja nieużytego klipsa
20. | Etykieta indywidualna plastikowa do tacy zabiegowej zabarwiona na szaro dla klipsów stałych lub żółta dla czasowych i zawierająca wymiar szczęk, typ (standard lub mini), numer katalogowy wyrobu, materiał oraz jego rysunek w skali 1:1, umożliwiający szybką identyfikację w trakcie zabiegu
21. | Książeczka informacyjna pacjenta dla każdego klipsa
22. | Na czas umowy 2 klipsownice do wyboru przez Zamawiającego w ramach użyczenia
23. | Klipsy do wyboru przez zamawiającego w ramach "banku"
Zadanie 11. Implanty twarzoczaszkowe I
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Śruba do stabilizacji zgryzu 2,0 mm, długość 8mm, stal nierdzewna |  | szt | 50 |  |  |  |  | umowa sprzedarzy
2. | Płytka rekonstrukcyjna dna oczodołu, bioresorbowalna 1,5, z możliwością mocowania srubami, średnica 24mm, profil 0,5mm, pakowana pojedynczo, sterylna, okres resorbcji 1 rok |  | szt | 4 |  |  |  |  | 2
3. | Płytka do rekonstrukcji dna oczodołu, bioresorbowalna 1,5, z możliwoscią mocowania śrubami, średnica 35mm, profil 0,5mm, pakowana pojedynczo, sterylna, okres resorbcji 1 rok |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
4. | Płytka adaptacyjna gwintowana 2,0, prosta, 12-otworowa, grubość 1,25mm, czysty tytan |  | szt | 10 |  |  |  |  | 4
5. | Śruba tytanowa 2,4mm z nagwintowaną głową, blokująca się w płycie samogwintująca, krzyżak, długości 8mm, 10mm, 12mm. Opakowanie zawiera jedną śrubę w clipie |  | szt | 20 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
6. | Płytka prosta, 20 otworów, grubość 1,5mm, czysty tytan |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
7. | Płytka adaptacyjna, 12 otworów, grubość 1,25mm, czysty tytan |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
8. | śruba, 2,0mm, samogwintująca, długość 18mm, stop tytanu, opakowanie zawiera 1 śrubę w clipie |  | szt | 4 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
9. | Płytka prosta, 20 otworów, grubość 2,0mm, czysty tytan |  | szt | 4 |  |  |  |  | 2
10. | Śruba tytanowa 2,0mm, samogwintująca, krzyżak długości 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, opakowanie zawiera jedną śrubę w clipie |  | szt | 80 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
Razem:
Zadanie 12. Implanty twarzoczaszkowe II
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Płyta tytanowa pod śruby 2,0 mm, profil płyty 1,0 mm, kształt X, 6-otworowe o wymiarach 19x16 mm z mostem 5 mm oraz 24x16mm z mostem 10mm |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
2. | Płyta tytanowa pod śruby 2,0 mm, profil płyty 1,0 mm, kształt płyty Y, 6-otworowe, bez mostu i z mostem 9 mm. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
3. | Płyta tytanowa pod sruby 2,0mm, profil płyty 1,0 mm, kształt X, 6-otworowe, bez mostu i z mostem 9 mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
4. | Płyta do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, pod śruby o średnicy 1,5 mm, profil 0,35 mm dla rozmiarów 30x26mm i 30x31mm oraz profil 0,4 mm dla rozmiarów 30x39mm i 30x46mm |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
5. | Płyta tytanowa pod śruby 1,5 mm, profil 0,6 mm, prosta 16-otworowa |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
6. | Śruby tytanowe 1,5 mm, korowe, długości 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak |  | szt | 20 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
7. | Śruba tytanowa 1,5 mm, samowiercąca, długość 6, 7, 9 mm, otwór w głowie sruby typu krzyzak |  | szt | 20 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
8. | Płyta tytanowa pod śruby 2,0 mm, profil 1,0 mm, kształt L, 4-otworowa, bez mostu i z mostem 9, 12 mm, prawa i lewa, 5-otworowa z mostem z mostem 12 mm prawa i lewa, 6-otworowa z mostem 15 mm prawa i lewa |  | szt | 4 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
9. | Płyta tytanowa pod śruby 2,0 mm, profil 1,0 mm, prosta, 16-otworowa |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
10. | Płyta tytanowa pod śruby 2,0 mm, profil 1,0 mm, trapezowa, 4-otworowa |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
11. | Płyta pod śruby 2,0 mm, średnica 1,0 mm, skręcona pod kątem 70 stopni, 6-otworowa, z mostem 9 mm, prawa i lewa |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
12. | Śruby tytanowe, korowe, srednica 2,0 mm, długości 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, otwór w głowie sruby typu krzyżak. |  | szt | 30 |  |  |  |  | 5 szt z każdej długości
13. | Śruby tytanowe, korowe, pomocnicze, średnica 2,3 mm, długość 5 i 7 mm, otwór w głowie śruby typu krzyzak |  | szt | 20 |  |  |  |  | 4
14. | Śruba samowiercąca do stabilizacji zgryzu, z kołnierzem naśluzówkowym i bez kołnierza, średnica 2,0 mm, długości 8 i 11 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, pakowane po 2 sztuki w opakowaniu |  | szt | 40 |  |  |  |  | 5 szt z każdej długości
15. | Płyta tytanowa rekonstrukcyjna, pod śruby 2,5 mm, profil 2,5 mm, wygięta, 17-otworowa, prawa i lewa |  | szt | 4 |  |  |  |  | 2
16. | Płyta tytanowa rekonstrukcyjna, pod śruby 2,5 mm, profil 2,5 mm, wygieta w łuk, 16-otworowa |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
17. | Płyta tytanowa rekonstrukcyjna, pod sruby 2,5 mm, profil 2,5 mm prosta, 16-otworowa |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
18. | Śruby tytanpowe, blokowane, srednica 2,5 mm, długości 10, 12, 14, 16 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak |  | szt | 36 |  |  |  |  | 5 szt z każdej długości
19. | Wiertła do śrub 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 5 szt z każdej długości
20. | Wiertła o profilu 1,1 mm, 1,5 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, do śrubokręta kątowego, będącego w posiadaniu Zamawiającego |  | szt | 2 |  |  |  |  | 5 szt z każdej długości
21. | Ostrza śrubokrętów do śrubokręta kątowego |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
22. | Siatko tytanowe w rozmiarze 55x110mm, profil 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
Razem:
Zadanie 13. Asortyment do neuroradiologii zabiegowej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Introduktor - koszulka z zastawką 5Fx11cm i 6Fx11cm, w zestawie prowadnik 0,035"x40cm, igła do nakłucia 18Gx70mm |  | szt | 50 |  |  |  |  | Umowa sprzedaży
2. | Introduktory do tętnicy promieniowej: zakres średnic 5-7F, różne długości: 11-23 cm, zestaw składający się z koszulki naczyniowej, rozszerzacza, igły 21G dł. 38mm oraz mini prowadnika o średnicy 0,018" dostępnego w dwóch wersjach: o prostej końcówce roboczej i wygiętej pod kątem 45 stopni, pokrycie wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni koszulki substancją nadającą poślizg i ułatwiającą wprowadzanie |  | szt | 1
3. | Introduktor - koszulka z zastawką hemostatyczną, wzmocniona zbrojeniem typu coil, atraumatyczne zakończenie z markerem, w zestawie rozszerzacz, igła do nakłucia naczynia 18G/70mm, kranik trójdrożny, średnica od 5F do 8F, dostępne długości: 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90 cm. |  | szt | 4
4. | Igła angiograficzna dwuczęściowa 18Gx70mm, z przezroczystą nasadką zaopatrzoną w niezintegrowane skrzydełka |  | szt | 5
5. | Y obrotowy z zastawką, akceptujący cewniki do 9F |  | szt | 100
6. | Cewnik diagnostyczny Headhunter 5Fx110 i 6Fx110cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu) |  | szt | 40
7. | Cewnik diagnostyczny Headhunter 6Fx135cm |  | szt | 4
8. | Cewnik diagnostyczny Vertebral VI 6Fx135cm |  | szt | 4
9. | Cewnik diagnostyczny Vertebral VI 5Fx110 i 6Fx110cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu) |  | szt | 10
10. | Cewnik diagnostyczny Simmons II 6Fx110cm |  | szt | 5
11. | Cewnik prowadzący progresywny, srednica 6F, długość 115cm, część dystalna o średnicy 4,9F, hydrofilna, o zwiększonej elastyczności na długości 8cm |  | szt | 6 |  |  |  |  | 3
12. | Mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych o zmiennej miękkości, z zakończeniem w kształcie oliwki, powlekany substancją hydrofilną, z platynowym markerem na końcu, rozmiar 1,2F, 1,5F, 1,8Fx 165cm |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
13. | Mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych z systemem odłączania dystalnej części mikrocewnika, o zmiennej elastyczności, z trzema platynowymi markerami, pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar1,2Fx165 i 1,5Fx165cm |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
14. | Cewnik do angioplastyki naczyń wieńcowych, balon 6mmx40mmx140cm, profil przejścia max 0,025", pokryty powłoką hydrofilną |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
15. | Cewnik do angioplastyki naczyń wieńcowych, balon 4mmx60mmx140cm, profil przejścia max 0,025", pokryty powłoką hydrofilną |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
16. | Cewnik do usuwania ciał obcych z naczyń mózgowych średnica cewnika 3F/2F, średnica pętli max. 8,0mm, powlekany substancją hydrofilną |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
17. | Mikrocewnik do zabiegów embolizacji tętniaków z remodelingiem i implantacją stentów oraz do dystalenj aspiracji: średnice: 1.9/2.4F; 2.1/2.8F; 2.4/3.1F; 3/3.3F; 3.3/3.4F; 3.8/4.0F; 3.1/5F; długość 155cm, marker umieszczony dystalnie, pokrycie hydrofilne. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
18. | Zestaw wprowadzający ze spiralą platynową odczepianą mechanicznie, system odczepiania spirali z oliwką, średnica od 1,5mm do 20mm, długość od 1cm, do 55cm, różne rodzaje grubości, różnego rodzaju kształty: Helical, Double J, 3D, rózne rodzaje elastyczności: Soft, Soft Anti Stretch, Standard |  | szt | 40 |  |  |  |  | 30
19. | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, srednica części dystalnej 0,007", dł. 210cm |  | szt | 4 |  |  |  |  | 3
20. | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, srednica części dystalnej 0,008", dł. 210cm |  | szt | 12 |  |  |  |  | 5
21. | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, średnica 0,012/0,014", dł. 200cm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
22. | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej 0,012" dł. 300cm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
23. | Stent samorozprężalny dedykowany do usuwania skrzepów oraz ciał obcych z naczyń mózgowych, wykonany z nitinolu, posiadający markery rozmieszczone w części proksymalnej, środkowej oraz dystalnej, średnice 4, 5, 6 mm, długość od 10mm do 50 mm. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
24. | Kateter do aspiracji zbudowany z 12 segmentów, długości 128 cm, średnica wewnętrzna 0,070", powłoka hydrofilna na długości 90 cm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
25. | Zestaw kateterów do aspiracji, zbudowanych z 12 segmentów o długości 160 cm i 128 cm, średnice wewnętrzne 0,036" i 0,070", powłoka hydrofilna na długości 90 cm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
26. | Stent mózgowy nitynolowy, samorozprężalny, pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60 stopni. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
27. | Stent mózgowy nitynolowy, o niskim profilu, samorozprężalny, pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60 stopni, średnica 2.0mm i 2.5mm, długość od 12mm do 25mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
28. | Cewnik z balonami odczepianymi o średnicy balonu od 6,0mm do 12mm, dł. Od 9mm do 30mm |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
29. | Mikrocewniki z balonami do remodelingu naczyń, okluzji i aspiracji podczas zabiegów embolizacji tętniaków mózgowych: rozmiar od 4,5x15mm do 5,0x10mm, pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
30. | Mikrocewnik z balonami o podwójnym świetle do remodelingu naczyń, okluzji i aspiracji podczas zabiegów embolizacji tętniaków mózgowych: średnice 3-5mm do 4-6mm, dł od 6 do 30mm, pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
31. | Stent szyjny nitinolowy, samorozprężalny, kompatybilny z introduktorem 5F i cewnikiem prowadzącym 7F, Stenty proste 4,0-10mm, stenty taperowane 5,0-10mm, dł: 20, 30, 40, 50, 60 mm. System RX. Dostepne wersje z systemem pull back oraz rączką |  | szt | 5 |  |  |  |  | 2
32. | Zestaw do neuroprotekcjidystalnej system RX oraz OTW, srednica koszyka filtrującego 4,0-8,0mm |  | szt | 5 |  |  |  |  | 1
33. | Kateter do embolektomii i trombektomii 2F/60cm, z balonem o pojemności 0,15ml, średnicy 5,0mm. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 5
34. | Materiał do embolizacji EVOH - kopolimer w roztworze DMSO, o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promieni RTG, dostępne dwa rodzaje lepkości |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Razem:
Zadanie 14. Asortyment jednorazowy do angioplastyki
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,35 dł. 180cm. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyń mózgowych |  | szt | 5 |  |  |  |  | 4
2. | Prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,35 dł. 260cm. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyń mózgowych |  | szt | 60 |  |  |  |  | 20
3. | Prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,38, dł. 260. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyn mózgowych. |  | szt | 20 |  |  |  |  | 5
Razem:
Zadannie 15. Asortyment do stymulacji mózgu -stymulator dwukanałowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Stymulacja głębokich struktur mózgu stymulatorem charakteryzującym się stałym natężeniem prądu |  | szt | 3 |  |  |  |  | 3
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Asortyment do stymulacji mózgu |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Stymulator charakteryzujący się możliwością zmiany napięcia prądu przy zachowaniu stałęgo jego natężenia
2. | Programator pacjenta załączony do zestawu.
3. | Stymulator wyposażony w elektrodę mózgową ośmiokontaktową kierunkową,
4. | Elastyczny, rozciągliwy (minimum 10%) na całej długości łącznik do elektrody
5. | Nisko profilowy system do mocowania elektrody z automatycznym systemem mocującym
6. | Elektrody mikro-makro wraz z prowadnicami w ilości 5 sztuk dla jednego zestawu do głębokiej stymulacji mózgu
7. | Dwa komplety kabli do elektrod mikro i makro podlegające resterylizacji
8. | W kosztach Wykonawcy użyczenie programatora lekarza umożliwiającego przechowywanie historii, programowania i eksport danych do komputera osobistego w powszechnie dostepnych programach
9. | W kosztach Wykonawcy użyczeniu system MER współpracujący z posiadanym przez Zamawiającego systemem ISI firmy Inomed. System musi umożliwić pełny zapis danych i ich eksport do analizy przez komputer osobisty
10. | W kosztach Wykonawcy użyczenie Mikro Driver kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego ramą stereotaktyczną CRW firmy Radionix
Zadanie 16. Asortyment do stymulacji rdzenia
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Stymulator rdzeniowy p/bólowy, stałonatężeniowy, szesnastokontaktowy. Mozliwość bezpośredniego podłączenia elektrody do stymulatora. Możliwość wykonania MRI 1,5T. Stymulacja typu toniczna i Burst. |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
2. | Elektroda chirurgiczna przezskórna, przezskórna ośmiokontaktowa. Możliwość bezpośredniego podłączenia elektrody do stymulatora |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
3. | Elektroda chirurgiczna dwudziestokontaktowa, pięciokolumnowa do stymulatora szesnastokontaktowego. Możliwość bezposredniego podłączenia elektrody do stymulatora |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
4. | System przezskórnego wprowadzania elektrod chirurgicznych jednokolumnowych do przestrzeni zewnątrzoponowej |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
5. | Łącznik, przejściówka |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
6. | programator pacjenta, komunikaty w języku polskim |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
Razem:
Zadanie 17. System do zamykania tętnicy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1 | Urządzenie do zamykania tętnicy udowej, kompatybiley z koszulkami 5F, 6F, 7F, 8F. Wyposażone w biodegradowalny korek kolagenowy, absorbcja korka w czasie 60-90 dni. Urządzenie wyposażone w wewnętrzny nitinolowy prowadnik, oraz okno z markerami do pozycjonowania urządzenia i port boczny jako wskaźnik przepływu krwi |  | szt | 8
Razem:
Zadanie 18. Asortyment do endowaskularnego leczenia udarów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Systemdo mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych: - urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek - komórki zachowujące niezmienioną wielkość niezależnie od średnicy naczynia - urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 180 cm, z możliwością całkowitego ponownego złozenia w naczyniu, - dostepne średnice: 4 i 6 mm, długości 20, 24, 40 mm, - na obwodzie urządzenia umieszczone 3 lub 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5mm, 6mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu - odległość między dystalnym a proksymanlym markerem: 31, 37, 47, 50 mm, - system wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021" (dla 4 mm) lub 0,027" (dla 6 mm), - wskazanie do zastosowania: przywracanie przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udary niedokrwiennego w wyniku zatoru duzego naczynia wewnątrzczaszkowego |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
2. | Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Miękki, zaokrąglony, kształtowany nad parą koniec dystalny cewnika. Na zewnątrz pokrycie hydrofilne. Srednice zewnętrzne maxymalnie 0,036"/0,04" dist/prox. Światło max. 0.027" na całej długości, długość robocza minimum 150 cm. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
3. | Mikrocewnik o długosci całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i srednicy wewnętrznej 0,021". Posiadający dwa markery odległe od siebie o 3 cm lub jeden dystal;ny marker. Cewnik pokryty powłoką hydrofilną. Całkowita długość cewnika 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający dystalny marker, pokrycy powłoką hydrofilną. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
4. | Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitinolowych i felikalnym coilem nitinolowym, przeznaczony do wykonania mechanicznej trombektomii metodą aspiracji. Cewnik o swietle wewnętrznym 0,068" lub 0,071", długość robocza 132cm. Maksymalna srednica zewnętrzna 0,083" dla cewnika o świetle wewnętrznym 0,068" i 0,0855", dla cewnika o świetle wewnętrznym 0,071". Posiada miękką, atraumatyczną, fazowaną końcówkę. Pokrycie hydrofilne dystalnej części cewnika na długości 40 cm. Wskazany do usuwania (odsysania) skrzeplin z naczyń krwionośnych w układzie tętniczym |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
5. | Rurki łączące cewnik aspiracyjny z kanistrem i pompą aspiracyjną. Światło wewnętrzne rurki 0,088", długość 112 cali. Długosć dystalnego odcinka 7 cali. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
6. | Kanister aspiracyjny pojemności 1200ml |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
7. | Pompa do aspiracji kompatybilna z kanistrem, rurkami i cewnikami do odsysania (pompa w użyczeniu dla Zamawiającego na czas trwania umowy) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
8. | Cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcia tętnicy przy zabiegu trombektomii. Cewnik o średnicy 6, 7, 8, 9F i świetle wewnętrznym 0,051" (dla 6F), 0,067" (dla 7F), 0,075" (dla 8F), 0,085" (dla 9F) oraz długości roboczej 95cm (dla 6, 7, 8F) i 92 cm (dla 9F).. Konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach. Wyposażony w dwa markery obrazujące konce balonu. Długość balony 7mm (dla 6, 7F) oraz 10mm (dla 8, 9F) |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
9. | Mikrocewnik o długości całkowitej 155 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014", oraz z cewnikiem prowadzącym o min świetle wewnętrznym 0,05" (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035" (0,89mm) dla rozmiaru 10. Średnica zewnętrzna cewnika 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i swietle wewnetrznym 0,017" na całej długości. Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z Pebax, wewnętrzna wykonana z PTFE. Cewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej. Zakończenia cewnika w konfiguracji: prosty 45st/2,5mm, 90st/5mm. Posiada pokrycie hydrofilne |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
10. | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiada podwójne zbrojenie: spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długosci. Wewnętrzne swiatło wykonane z teflonu, na zewnątrz pokrycie hydrofilne. Srednice zewnętrzne 0,024"/0,029" dist/prox, światło 0,017" na całej długości. Długość robocza 150cm.Zakończenia cewnika w konfiguracji: prosty, kształt J, 45st, 90st. |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
11. | Cewnik zbrojony z oplotem nitinolowych, zbudowany w technologii 3 segmentów - każda część cewnika o inne sztywności. Dostępne długości: 95cm, 105cm, 115cm, 125cm,130 cm, miękka część dystalna o długosci 8 cm. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96cm. Zróżnicowane srednice oraz światło cewnika: 5F/0,058", 6F/0,072". Żwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności. Miękka i atraumatyczna końcówka cieniująca w skopii. Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Kształty koncówek: prosta, Multi-Purpose 25st. Na całej długości pokrycie hydrofilne. Rekomendowany prowadnik: 0,035"/0,038" |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
12. | Mikroprowadnik o długości całkowitej 205cm, wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 cm. Prowadnik miękki, atraumatyczny, średnica na całej długości 0,014". W części dystalnej pokrycie hydrofilne. Posiada w zestawie torquer i introducer do pworadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera. |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
13. | Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny, o progresywnej srednicy pierwotnego zwoju, tzw. Primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115"/0,0125"/0,0135" do 0,0145", w zależności od długości nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o swietle min. 0,0165" posiadającym dwa markery. Konstrukcja złącza pomiędzy spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza, konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe połozenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 st), minimalizuje ruch koncówki cewnika po odczepieniu spirali. uwalnianie spirali natychmiastowe, jednoręczny system, bez kabli i baterii, alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza. Dwa typy spirali: 3D i felikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm, długości 2-50 cm; helikalne 1-20mm, długości 1-50cm; Frame 3D średnice 3-25mm, długości 6-50 cm.. Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duze rozmiary) do miękkich ( srednie rozmiary) do ultra miękkich (najmniejsze rozmiary) |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
14. | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spirali, w opakowaniu snajduje się 5 sterylnych oddzielnie pakowanych urządzeń. |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
15. | Cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 7 mm, długości 7, 15, 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2; 2,5; 3,0F. Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7 mm.Kompatybilny z prowadnikiem 0,010", prowadnik w zestawie. Długość cewnika 150 cm. Pojemność nominalna balonu 4 mm - 0,06ml, maksymalna objętość 0,15ml. Nominalna objętość balonu 7mm - 0,27ml, maksymalna objętość 0,35ml.. balon jest mozliwy do zastosowania w rozwidleniu naczyń. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
16. | Adapter typu Y podwójny |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
17. | Cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 5mm, głudości 10/15/20/30/mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F. Kompatybilny z prowadnikiem 0,010" - prowadnik obecny w zestawie. Długosć cewnika 150cm. Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm; 0,20ml dla 15 mm; 0,26ml dla 20mm; 0,36ml dla 30 mm |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
18. | Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu o pojemności 1 ml |  |  | 4 |  |  |  |  | 2
19. | Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel, o znakomitej apozycji do ściany naczynia i duzej sile radialnej dzięki budowie typu "overlaping cells". Stent połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej. Stent repozycjonowany z możliwością ponownego złozenia po całkowitym rozprężeniu. Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna - wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021" (stent 3-4 mm) lub 0,027" (stent 5-6mm)Stent ultraelastyczny w dostawie, zachowuje się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna. Stent 3-4 mm posiada trzy platynowe markery na dalszym koncu stentu i jeden ka końcu bliższym. Stent 5-6mm posiada cztery platynowe markery na dalszym końcu stentu i jeden na koncu bliższym. Stent o rozmiarach 3/4/6mm i długości części roboczej 20/30mm. W zestawie odczepiarka i kable do odczepiarki. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
20. | Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie o 3 cm lub jeden dystalny marker. Cewnik posiada pokrycie hydrofilne. Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający jeden dystalny marker. Pokrycie hydrofilne. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
21. | Komplet kabli do odczepiarki do stentów (odczepiarka w użyczeniu na czas trwania umowy. Komptel kabli połączeniowych o długości 2,75m |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
22. | Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w 48 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających doskonałą siłę radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widoczność w skopii, do implantowania w tętnicy w odcinku szypuły tętniaka, implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kirujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. Implant w rozmiarach 2,5-5,0 co 0,25mm, długości: 10/12/14/16/18/20 mm oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-5mm. Implant z możliwością repozycji po częsciowym uwolnieniu, posiada znacznik ponownego umieszczania w koszulce, oddalony od ogranicznika proksymalnego o 3 mm. Pokrycie syntetycznym polimerem, związanym chemicznie powierzchniowo w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Implant posiada wskazanie CE do stosowania jako tzw Flow diverter. Implant kompatybilny z cewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,69mm (0,027") i długości co najmniej 135cm. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
23. | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący zniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiada miękki kształtowany nad parą czubek cewnika, pokrycie na zewnątrz hydrofilne. Mikrocewnik o średniccach zewnętrznych 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027" na całej długości, długosć robocza 105/135/150/160 cm oraz 0,036"/0,04" dist/prox, światło 0,027" na całej długości, długość robocza 150 cm. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
24. | Cewnik zbrojony z oplotem nitylonowym, zbudowany w technologii 3 segmentów - każda część cewnika o innej sztywności. Długości: 95, 105, 115, 125, 130 cm, miękka część dystalna o długości 8 cm. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm. Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,058"; 6F/0,072".Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widoczności. Cewnik posiada miękką atraumatyczną końcówkę cieniującą w skopii. Wewnętrzne światło pokryte teflonem, końcówki w zróznicowanych kształtach: prosta, Multi-purpose 25st. na całej długości pokrycie hydrofilne. Kompatybilny do prowadników 0,035"/0,038" |  | szt | 6 |  |  |  |  | 6
25. | Mikroprowadnik o długości całkowitej 205cm, wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 cm. Prowadnik miękki, atraumatyczny, średnica na całej długości 0,014". W części dystalnej pokrycie hydrofilne. Posiada w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera |  | szt | 6 |  |  |  |  | 6
26. | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie precypitacji materiału embolizacyjnego z roztworu. Zawiera: kopolimer EVOH (etylen z alkoholem winylowym), DMSO (sulfotlenek dimetylowy) jako rozpuszczalnik do EVOH, rozdrobniony proszek tantalu (celem wizualizacji we fluoroskopie). Dostępne lepkości 18, 20, 34. Zestaw zawiera 1 ampułkę EVOH 1,5 ml; 1 ampułkę ze środkiem DMSO 1,5 ml; trzy strzykawki o pojemności 1 ml. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
27. | Mikrocewnik o długosci całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010". Średnica zewnętrzna mikrocewnika 2,7-1,5F prox/dyst , światło wewnętrzne 0,013". Mikrocewnik posiada zmienną charakterystykę sztywności od największej do najmniejszej, na całej długości posiada pokrycie hydrofilne. Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie cewnika prowadzącego. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
28. | Mikrocewnik o długości całkowitej 165 cm, średnica zewnetrzna 2,7/1,5F prox/dyst. Posiada dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika. W zestawie znajduje się torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
29. | Mikrocewnik o długości całkowitej 200cm, wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 cm. Średnica prowadnika 0,008" na całej długości. Część dystalna posiada pokrycie hydrofilne. |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
30. | Pętla do usuwania ciał obcych wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 st w części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolframowego. W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli. Pętla standardowa o średicach 5/10/15/20/25/30/35 mm, długości prowadnika 65 i 120 cm w zależności od średnicy, cewnik prowadzący 4 lub 6F. Mikropętla o srednicach 2/4/7 mm, długość prowadnika 175/200 cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst. |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
Razem:
Zadanie 19. Proteza naczyniowa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Proteza naczyniowa impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany protezy, jednowarstwowa, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE), niezbrojona, średnica wewnętrzna od 4 do 8 mm, długość od 10 do 80 cm (umowa komisowa) |  | szt | 2 |  |  |  |  | po 2 sztuki z rozmiarów wybranych przez Zamawiającego
2. | Proteza naczyniowa impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany protezy, jednowarstwowa, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE), zbrojona, średnica wewnętrzna od 4 do 8 mm, długość od 10 do 80 cm (umowa komisowa) |  | szt | 2 |  |  |  |  | po 2 sztuki z rozmiarów wybranych przez Zamawiającego
Razem:
Zadanie 20. System do stabilizacji transpedikularnej przezskórnej do aparatu OARM.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | System tytanowy do przeznasadowej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku Th-L-S. W skład kompletu wchodzi: 4 śruby przezskórne, 4 blokery, 2 pręty, 1 igła dostępowa, 4 druty prowadzące |  | kpl | 5 |  |  |  |  | 3
Razem:
PARAMETRY GRANICZNE system tytanowy do przeznasadowej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku Th-L-S | [5 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Wielokątowe, samogwintujące kaniulowane śruby tulipanowe
2. | Trzpień sruby w kształcie walca
3. | Ujemny kąt natarcia pióra gwintu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku
4. | Pręt o grubości 5,5mm
5. | System mocowania śruby do pręta otwarty ( z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym
6. | Mechanizm blokowania umozliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwosć rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka)
7. | Śruby o średnicach od 5,5mm do 7,5 mm, skok co 1 mm.
8. | Pręty o długości od 30 do 280 mm, zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji.
9. | Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm
10. | Wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt
11. | Możliwość zaopatrzenia 6 kolejnych kręgów
12. | W zestawie narzędzie, które przy zaopatrzywaniu dwóch lub trzech kolejnych kręgów, zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby
13. | W zestawie narzedzie umozliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie
14. | System umożliwia kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem sruby na wielu poziomach jednocześnie
Zadanie 21. Asortyment do remodelingu naczyń wewnątrzmózgowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Mikrocewnik do embolizacji tętniaków śródczaszkowych o kształtach końcówek proste, J, 45, 90, dostępne z dwoma markerami oraz jednym markerem. Trójstrefowa budowa cewnika. Dostępne średnice: 0,0165", o,021", o,010". Cewnik kompatybilny ze sprężynami odczepianymi termomechanicznie. |  | szt | 6 |  |  |  |  | 6
2. | Spirale embilizacyjne wykonane ze stopu o zawartości platyny, kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle minimum 0,0165", posiadającym dwa markery. Konsrtukcja złżcza pomiędzy spiralą a popychaczem pozwalająca spirali na rotowanie względem popychacza. Uwalnianie spirali w czasie ok. 1 sekundy. Spirale o zmniejszonej sztywności: od sztywnych (duze rozmiary) do ultramiękkich (najmniejsze rozmiary), spirale 3D Helikalne oraz o kształcie Delta. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
3. | Zestaw kabli do odczepiania spirali |  | szt | 8 |  |  |  |  | 8
4. | Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym, zbudowany z trzech głownych segmentów zapewniających dystalny dostęp i lepsze podparcie. Średnice cewnika: 5F, 6F, 7F. Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności, końcówka atraumatyczna i miękka o cieniująca w skopii. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
5. | Stent do remodelingu naczyń, samorozprężalny nitynolowy o budowie zamkniętokomórkowej, wycinany laserowo. Dedykowany do naczyń 2,0mm do 4,00mm. Stent posiada 4 markery w części dystalnej i proksymalnej. ( 8 markerów platynowych). Stenty dostępne w długości: 16, 23, 30, 39mm. Posiada wersję z 12mm końcówką widoczną w skopii lub bez (do decyzji Zamawiającego) |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
6. | Mikrocewnik dostawczy do stentów, o średnicy zewnętrznej 0,021" i długości 150cm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
7. | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych składający się z urządzenia o strukturze pozwalającej na uchwycenie skrzepliny w części proksymalnej i zablokowaniu w części dystalnej za pomoca koszyka. System połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjonowalny z możliwością ponownego założenia w razie konieczności. Konstrukcja urządzenia pozwalająca na przejście przez skrzep, przyciągnięcie go do mikrocewnika i usunięcie z tętnicy. Urządzenie dostępne w dwóch wielkościach: 5x33mm oraz 5x21mm. System dostarczany w technice tak jak spirala embolizacyjna: przez dowolny mikrocewnik o średnicy światła 0,021". Ultraelastyczny podczas dostarczania, zachowuje się w mikrocewniku tak jak spirala embolizacyjna. Dostępny z trzema lub czterema markerami na dystalnym końcu, jeden marker na końcu proksymalnym. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
Razem:
Zadanie 22. Asortyment do endowaskularnej trombektomii
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Koszulka naczyniowa o średnicy wewnętrznej 0,088", długości 80 lub 90 cm. Zakończenie proste lub MP. Powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym, dystalny segment idoczny w skopii długości 8 cm. |  | szt | 8 |  |  |  |  | 8
2. | Zestaw aspiracyjny w składzie: zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą typu Penumbra MAX ( pompa w użyczeniu dla Zamawiającego na czas trwania umowy); oraz cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 5,75 lub 6,0. Dystalna średnica wewnętrzna .064" lub .068", długość 132 cm. Cewnik o największym świetle z co najmniej 16 stref przejściowych o różnym stopniu elastyczności. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
3. | Zestaw aspiracyjny posredni wskładzie: zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą typu PenumbraMAX (pompa w użyczeniu dla Zamawiającego na czas trwania umowy). Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4,3F. Dystalna średnica wewnetrzna .043", długość 139 cm |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
4. | Cewnik aspiracyjny dystalny - długość robocza 153 cm, średnica proksymalna zewnętrzna 4,3F, dystalna wewnętrzna .035" |  | szt | 12 |  |  |  |  | 12
5. | Urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych, przeznaczone do naczyń od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia około 203 cm. Średnica robocza 4,5 mm, wyposażone w 5 znaczników. |  | szt | 8 |  |  |  |  | 8
6. | Mikrocewnik o średnicy wewnętrznejh .025" średnicy zewnętrznej 2,6F, długości całkowitej 160 cm. W części dystalnej jeden marker. |  | szt | 7 |  |  |  |  | 7
7. | Spirala neurologiczna z mechanicznym uwalnianiem spirali, mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie, popychacz segmentowany, dystalnie cechujący się większą elastycznością. Długość spirali od 1 cm do 60 cn, średnica struktury 3D od 1 mm do 18 mm. Wewnętrznie zaopatrzony w nitkę z wytrzymałego materiału typu Ultra HD, dodatkowo wzmocniona drutem nitinolowym. Zewnętrzna spirala wykonana z czystej platyny. Miękkość spirali progresywna - zróżnicowana na długości spirali. |  | szt | 12 |  |  |  |  | 12
8. | Cewnik o długości 95, 105, 115 cm, średnicy zewnetrznej 6F, średnicy wewnętrznej 0,071". Zakończenie proste lub typu MP, polerowanie i atraumatyczne. |  | szt | 6 |  |  |  |  | 6
Razem:
Zadanie 23. Sterylna proteza ubytku kości
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, do uzupełnienia ubytku o powierzchni do 50 cm2. |  | szt | 2
2. | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, do uzupełnienia ubytku o powierzchni do 50 -120 cm2. |  | szt | 1
3. | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, do uzupełnienia ubytku o powierzchni powyżej 120 cm2. |  | szt | 1
4. | Sterylna proteza ubytku kości czaszki, wykonana na indywidualne zamówienie, złożona z dwóch protez. |  | szt | 1
Razem:
Zadanie 24. Asortyment do zabiegów neuroradiologicznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych, o budowie hybrydowej. Prowadnik o średnicy 0,012" w części dystalnej oraz 0,014" w częsci proksymalnej. Rdzeń prowadnika wykonany ze stali, w częsci dystalnej wykonany z nitynolu. Prowadnik o długości 200 cm z możliwością wydłużenia do 300 cm. Część nitynolowa o długości 60 cm, kształtowalna część prowadnika o długosci 1,4 cm, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
2. | Mikrocewnik zbrojony - zbudowany z 7 segmentów. Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad para wodną. Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali. Zewnętrzna średnica/wewnętrzna średnica: 2,4/1,7F - 0,017"; 2,5/2,0F - 0,021"; 3,1/2,6F - 0,027". Długość cewnika 150 lub 156 cm, pokrycie hydrofilne na długości 100cm. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
3. | Wewnatrzczaszkowy stent naczyniowy, pleciony, wykonany z nitynolu. Posiada po 4 lub 3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tantalowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopi. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021" - w zakresie średnic 3-3,5mm oraz 0,017" w zakresie średnic: 2,5-3,5mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
4. | Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych. Shaft balonu okrągły: średnica zewnętrzna części proksymalnej 2,8F, średnica części dystalnej 2,1F. Shaft balonu o budowie 2 kanałowej - 1 kanał do inflacji i deflacji balonu, 2 kanał - kompatybilny z DMSO, spiralami embolizacyjnymi i stentem wewnątrzczaszkowym kompatybilnym z cewnikiem o świetle 0,017". Cewnik balonowy o ształtowalnej końcówce. Rozmiary: 4/10mm, 4/15mm, 4/20mm, 4/11mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
5. | Cewnik doagnostyczny obwodowy: szeroka gama krzywizn: Bentson (1:2), Berenstein; Cobra (1;2); Headhunter (1:3); Hockey Stick; Hook (0,8;1,0); KA2; Mani;; Mikaelson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepher Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Sheperd Flush; Modified Hook Flush; UAC. Dostępne rozmiary 4F i 5F. Materiał shaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność koncówki. karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach. posiadają koncówkę cieniującą co zapewnia doskonałą widoczność w skopi. Cewniki zbrojone stalowym oplotem. Cewniki z otworem dystalnym oraz otworem dystalnym i otworami bocznymi ( często to wersja bez oplotu). Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność. Duze światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ. Kompatybilne z prowadnikiem 0,035" - 0,038". Długości cewników - 30, 40, 65, 80, 90, 100, 110, 125 cm.Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium. Doskonała pamięć kształtu. Dostepne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein.Ciśnienie 1200 PSI. |  | szt | 5 |  |  |  |  | 5
6. | prowadnik diagnostyczny hydrofilny, średnice i długości: dla 0,018" - 80, 150, 180, 260 cm; dla 0,025" - 150, 180, 260 cm); dla 0,035" - 80, 150, 180, 220, 260 cm; dla 0,038" - 80, 120, 150, 180, 260 cm. Prowadnik posiada stały rdzeń, końcówki: prosta i zakrzywiona. Dostępne prowadniki sztywne i standardowe. Pokrycie hydrofilne, doskonała pamięć kształtu koncówki. Przeniesienie obrotu 1:1. Elastyczna koncówka na długości 3 cm. Materiał cieniujący - wolfram. Prowadnik z nitinolowym rdzeniem pokrytym płaszczem poliuretanowym (w technologii koekstruzji) z pokryciem hydrofilnym |  | szt | 5 |  |  |  |  | 5
7. | Koszulka naczyniowa 5-8F 11 cm z igłą i prowadnikiem. W zestawie: introduktor, dylatator i prowadnik 0,035" (4F - 8F) albo 0,038" (5F - 8F) i igłę. Długość 11 cm, średnica 4F - 8F, długość prowadnika 50 cm. Prowadnik ze stali nierdzewnej, gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem. Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną. Ramię boczne zakończone kranikiem. Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego. Dylator z zatrzaskiem. Rozmiary kodowane kolorami, duże swiatło wewnętrzne |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
Razem: