Załącznik A do Formularza oferty

Wymagane i oferowane parametry techniczne i funkcjonalne

| Lp. | Parametry wymagane | Punktacja | Oferowane (wpisać „Tak” / „Nie” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych | Bez punktacji |  |
|  | Aparat jezdny | Bez punktacji |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie w gazy (O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej | Bez punktacji |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | Bez punktacji |  |
|  | Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m. | Bez punktacji |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza | Bez punktacji |  |
|  | Szybka zmiana stężeń O2, przepływu i środków wziewnych AA | Bez punktacji |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | Bez punktacji |  |
|  | Elektroniczny lub pneumatyczny mieszalnik gazów | Bez punktacji |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | Bez punktacji |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | Bez punktacji |  |
|  | Światło typu LED z płynną regulacją | Bez punktacji |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | Bez punktacji |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Bez punktacji |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. | Bez punktacji |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,4 l. | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi. | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | Bez punktacji |  |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Bez punktacji |  |
|  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | Bez punktacji |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu nadający się do sterylizacji w autoklawie | Bez punktacji |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | Bez punktacji |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | Bez punktacji |  |
|  | Tryby z gwarantowaną objętością | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min. | Bez punktacji |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | Bez punktacji |  |
|  | Tryb wentylacji ręczny. | Bez punktacji |  |
|  | Pauza w przepływie gazów minimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora | Bez punktacji |  |
|  | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | Bez punktacji |  |
|  | Przełączanie mechaniczne wentylacji przy pomocy dźwigni | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | Bez punktacji |  |
|  | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | Bez punktacji |  |
|  | System alarmów |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV). | Bez punktacji |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Bez punktacji |  |
|  | Alarm Apnea. | Bez punktacji |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Bez punktacji |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary i obrazowanie |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV). | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar objętości minutowej (MV). | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar częstości oddechu. | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego. | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau. | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP. | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | Bez punktacji |  |
|  | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | Bez punktacji |  |
|  | Przekątna ekranu: minimum 15". | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | Bez punktacji |  |
|  | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja pętli: -ciśnienie / objętość -przepływ / objętość | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja podatności układu oddechowego | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta. | Bez punktacji |  |
|  | Parownik |  |  |
|  | Parownik do sevofluranu na wyposażeniu | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | Bez punktacji |  |
|  | Ssak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | Bez punktacji |  |
|  | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | Bez punktacji |  |
|  | System testowania aparatu |  |  |
|  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Bez punktacji |  |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | Bez punktacji |  |
|  | Menu w języku polskim. | Bez punktacji |  |
|  | Kardiomonitor do aparatu do znieczulania |  |  |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Bez punktacji |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika | Bez punktacji |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Bez punktacji |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Bez punktacji |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb nocny: uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów. | Bez punktacji |  |
|  | Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instrukcji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami. | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. | Bez punktacji |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | Bez punktacji |  |
|  | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | Bez punktacji |  |
|  | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) | Bez punktacji |  |
|  | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrednio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie. | Bez punktacji |  |
|  | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | Bez punktacji |  |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Bez punktacji |  |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | Bez punktacji |  |
|  | Sposób montażu |  |  |
|  | Do każdego monitora uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania | Bez punktacji |  |
|  | Wymogi funkcjonalne |  |  |
|  | Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,5" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2". | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | Bez punktacji |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m | Bez punktacji |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2 | Bez punktacji |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 5,5 kg | Bez punktacji |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych | Bez punktacji |  |
|  | Monitorowane parametry |  |  |
|  | EKG | Bez punktacji |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 - 300 ud/min. | Bez punktacji |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m | Bez punktacji |  |
|  | Analiza arytmii | Bez punktacji |  |
|  | Analiza arytmii w min. 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Bez punktacji |  |
|  | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | Bez punktacji |  |
|  | Analiza ST | Bez punktacji |  |
|  | Analiza odcinka ST w min. 7 odprowadzeniach jednocześnie | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) 9,0 mm | Bez punktacji |  |
|  | Oddech | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Bez punktacji |  |
|  | Saturacja (SpO2) | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Bez punktacji |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Bez punktacji |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | Bez punktacji |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystujący dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. |  |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków zawierających od 1 do 25 powtórzeń w wybranym odstępie czasu | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym | Bez punktacji |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Bez punktacji |  |
|  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Temperatura | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru | Bez punktacji |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych. | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny | Bez punktacji |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników (po jednym na każdy oferowany kanał) | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora lub akcelerometru 3D | Bez punktacji |  |
|  | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | Bez punktacji |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni i stopie (dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych) oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczą identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Bez punktacji |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Bez punktacji |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Bez punktacji |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego. | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Bez punktacji |  |
|  | Analiza danych |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin. | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzną aplikację uruchamianą na ekranie oferowanego monitora - ujętą w ofercie. | Bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wczesnego ostrzegania wg skali NEWS oraz funkcję OxyCRG | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Monitor wyposażony w port USB do przenoszenia konfiguracji oraz trendów. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona hasłem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel. | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 195. | Pozostałe wymagania |  |  |
| 196. | Aparaty fabrycznie nowe; rok produkcji - 2023 | Bez punktacji |  |
| 197. | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Bez punktacji |  |
| 198. | Autoryzowany serwis | Bez punktacji |  |
| 199. | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | Bez punktacji |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr jest zgodny  (identyczny) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny niż wymagany.

Oferowane aparaty muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane aparaty któregokolwiek parametru wymienionego w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że urządzenia nie spełniają wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa, typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do znieczulania | szt. | 2 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| RAZEM Kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |

Miejscowość, data ………………………………………