## Zad. 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1 - dostawa materiałów zużywalnych do monitora TCM-RADIOMETER
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Zestaw membran z elektrolitem. |  | 48 | szt.
2 | Zestaw pierścieni mocujących wraz z żelem kontaktowym. |  | 600 | szt.
3 | Gaz kalibracyjny do monitora TCM CombiM. |  | 40 | szt.
4 | Gaz kalibracyjny do monitora TCM 5 FLEX. |  | 40 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zad. 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2 - dostawa akcesoriów zużywalnych do urządzeń AIRVO 2 i AIRVO 3 oraz aparatu CPAP
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Kompatybilny z Airvo 2, podgrzewany układ oddechowy ze spiralą izolacyjną do oddychania, ogrzewany i nawilżony powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami, pozwalający na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo 2. |  | 100 | szt.
2 | Kompatybilny z Airvo 3, podgrzewany układ oddechowy ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzewany i nawilżony powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami oraz przedłużką do inkubatora, pozwalający na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo 3. |  | 60 | szt.
3 | Kaniula donosowa do terapii Optiflow Junior 2. Rozmiar: XS, S, M do wyboru przez zamawiającego. |  | 200 | szt.
4 | Wymienne przylepce do systemu kaniul Optiflow Junior 2. Rozmiar: XS, S do wyboru przez zamawiającego. |  | 100 | szt.
5 | Wymienne przylepce do systemu kaniul Optiflow Junior 2. Rozmiar: M, L, XL do wyboru przez zamawiającego. |  | 100 | szt.
6 | Zestaw do dezynfekcji Airvo. |  | 4 | szt.
7 | Kolanko do dezynfekcji Airvo 3. |  | 6 | szt.
8 | Filtr powietrza do Airvo 3. |  | 10 | szt.
9 | Zestaw AirSpiral do CPAP Bąbelkowy F&P, kompatybilny z Airvo 3 Junior. |  | 100 | szt.
10 | Czapeczka do Bubble CPAP 17-22 cm. |  | 50 | szt.
11 | Czapeczka do Bubble CPAP 22-25 cm. |  | 100 | szt.
12 | Czapeczka do Bubble CPAP 25-29 cm. |  | 100 | szt.
13 | Czapeczka do Bubble CPAP 29-36 cm. |  | 50 | szt.
14 | Maseczka do Bubble CPAP. Rozmiar: S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego. |  | 200 | szt.
15 | FlexiTrunk. Rozmiar: 50 mm, 70 mm do wyboru przez zamawiającego. |  | 100 | szt.
16 | Wypustki nosowe do Bubble CPAP. Rozmiar: S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego. |  | 100 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zad. 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 3 - dostawa akcesoriów do respiratorów Babylog
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Zestaw przejściowy do respiratora zawierający kaniulę donosową do Terapii Wysokim Przepływem o rozmiarze XS, S, M z przylepcem i rzepem do repozycji oraz łącznikiem do układu oddechowego (do wyboru przez zamawiającego). Przyłącze kaniuli zapewniające bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Produkt ma być zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewni optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność nosków kaniuli. Rozmiar: XS, S, M do wyboru przez zamawiającego. |  | 300 | szt.
2 | Zapasowe przylepce z rzepem do repozycji, do kaniul donosowych. Rozmiar: XS, S do wyboru przez zamawiającego. |  | 200 | szt.
3 | Zapasowe przylepce z rzepem do repozycji, do kaniul. Rozmiar: M, L, XL do wyboru przez zamawiającego. |  | 200 | szt.
4 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej oraz na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy bez pułapki wodnej, wykonany z materiału typu MicroCell, odporny na zagniecenia/uszkodzenia (z materiału pozwalającego na eliminację skroplin w gałęzi wydechowej poprzez zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej), w komplecie zawierający dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej zawierające trójkątne wcięcie, umożliwiające podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel będącego na wyposażeniu szpitala. Komplet zawierający komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ ma być przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie powietrza > 4L/min . |  | 200 | szt.
5 | Jednorazowy układ oddechowy z pojedynczym podgrzewanym ramieniem wdechowym do terapii tlenowej wysokim przepływem, kompatybilny z systemem Fisher&Paykel Healthcare – MR850, posiadający: - spiralną grzałkę wewnątrz układu, - rękaw izolujący przepływ gazu od zmiennych warunków otoczenia, minimalizujący skraplanie w drenie, - obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu, - obrotowe złącze do podłączenia kaniuli, - wcięcie „V” zapewniające włożenie sondy komory w prawidłowej orientacji w obrębie przepływu gazu, - zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych, - długość układu oddechowego: 1,75 m, - przepływ gazów w zakresie 0,5-25L/min. Komplet zawierający: - ciśnieniową zastawkę nadmiarową, zaprojektowaną do odciążenia przy 40cmH2O, - komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi stanowić komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Pakowany pojedynczo. Przeznaczony do użytku przez 7 dni. |  | 200 | szt.
6 | Nieogrzewany, jednorazowy układ oddechowy typu T-pice z regulowaną zastawką PEEP i portem o ergonomicznym kształcie, typu „kaczy dziob”, przeznaczony do odsysania i podawania surfaktantu. Kompatybilny z aparatem do resuscytacji Neopuff produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Układ z 15 mm stożkowym zakończeniem do podłączenia interfejsu pacjenta i 10 mm zakończeniem do podłączenia do resuscytatora. Długość układu 1,6 m. Przepływ gazu 5 – 15 l/min. Pakowany pojedynczo. |  | 300 | szt.
7 | Dren tlenowy o długości 210 cm. |  | 200 | szt.
8 | Zestaw drenów tlenowych do połączenia dwóch przepływomierzy. W skład zestawu wchodzą 2 krótkie dreny tlenowe, jeden długi dren tlenowy i rozgałęźnik w kształcie litery „Y”. |  | 20 | szt.
9 | Wielorazowe płucko testowe do układów do resuscytacji. |  | 4 | szt.
10 | Adapter elektryczny podwójny - do zasilania drenów podwójnie podgrzewanych (na lini wdechowej i wydechowej) do nawilżacza MR850. |  | 10 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zad. 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 4 - dostawa zestawów do pomp ALARIS GP i ALARIS GW
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Zestaw przeznaczony do podaży leków/preparatów światłoczułych (bursztynowy - zapewniający ochronę przed światłem), kompatybilny z pompą Alaris GP będącą w posiadaniu Zamawiającego. Długość zestawu od 245 cm do 255 cm, objętość wypełnienia zestawu od 22 ml do 26 ml, średnica wewnętrzna linii od 2.5 mm do 3.5 mm, igła typu spike z komorą kroplową (z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika), liczba kropli na 1 ml = 20, posiadający 1 zacisk rolkowy, regulator przepływu posiadający 1 męskie złącze luer lock, zestaw wykonany z polichlorku winylu (PVC), bez lateksu i bez DEHP. |  | 640 | szt.
2 | Zestaw przeznaczony do podaży leków/preparatów światłoczułych (bursztynowy - zapewniający ochronę przed światłem), kompatybilny z pompą Alaris GW będącą w posiadaniu zamawiającego. Długość zestawu od 245 cm do 255 cm, objętość wypełnienia zestawu od 22 ml do 26 ml, średnica wewnętrzna linii od 2.5 mm do 3.5 mm, igła typu spike z komorą kroplową (z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika), kropli na 1ml = 20, posiadający 1 zacisk zatrzaskowy, 1 zawór antysyfonowy, 1 męskie złącze luer lock, zestaw wykonany z polichlorku winylu (PVC), bez lateksu i bez DEHP. |  | 1200 | szt.
3 | Zestaw przeznaczony do podaży preparatów krwi, kompatybilny z pompą Alaris GW będącą w posiadaniu zamawiającego. Długość zestawu od 295 cm do 305 cm, objętość wypełnienia zestawu od 28 ml do 30 ml, średnica wewnętrzna linii od 2.5 do 3.5mm, igła typu spike z komorą kroplową (bez odpowietrznika), liczba kropli na 1ml = 20, filtr w komorze kroplowej 200µm posiadający port typu Y z 2 złączami typu SmartSite (dostęp bezigłowy), posiadający 1 zacisk zatrzaskowy, posiadający 1 rolkowy regulator przepływu, posiadający 1 męskie złącze luer lock z zaworem antyzwrotnym, zestaw wykonany z polichlorku winylu (PVC), bez lateksu i bez DEHP. |  | 120 | szt.
4 | FILTR 1,2 um. |  | 1200 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zad. 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 5 - dostawa akcesoriów do aparatów Fabian Theraphy, Neopuff, Babypuff, NoxiBox, respiratora Fabian HFO i inkubatorów ATOM
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
I. Akcesoria do aparatu Fabian Theraphy
1 | Jednorazowy układ oddechowy z generatorem IF z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, w skład którego wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, wew. 10 mm, - dodatkowy niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora dł. 0,3m, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozmiarze S, M, L, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym. |  | 400 | szt.
2 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniana wodą, dren doprowadzający wodę o dł. 1,2 m, czas napełniania < 60 sek. |  | 400 | szt.
3 | Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwością zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiączka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możliwością regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację części zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. W skład kompletu wchodzi: - opaska owijana wokół główki pacjenta wykonana z miękkiego materiału kompozytowego typu Fabrifoam o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, wyciszających hałas, zabezpieczających przed utratą ciepła, materiał przepuszczalny dla powietrza, ograniczający przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - 2 dwustronne rzepy do mocowania pasków generatora do czepca, - 2 rzepy do mocowania kaniuli nosowej do czepca wyposażone w dodatkową warstwę klejącą, - miarka do ustalenia właściwego rozmiaru czepca. Do wyboru przez zamawiającego. |  | 400 | szt.
4 | Czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny, posiadająca trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, z miarką. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. Dostępne rozmiary: - obwód głowy 16-18 cm, rozm. 000, - obwód głowy 18-20 cm, rozm. 00, - obwód głowy 20-22 cm, rozm. 0, - obwód głowy 22-24 cm, rozm. 1, - obwód głowy 24-26 cm, rozm. 2, - obwód głowy 26-28 cm, rozm. 3, - obwód głowy 28-30 cm, rozm. 4, - obwód głowy 30-32 cm, rozm. 5, - obwód głowy 32-34 cm, rozm. 6. Do wyboru przez zamawiającego. |  | 300 | szt.
5 | Maseczka nosowa w rozmiarach: S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego. |  | 800 | szt.
6 | Filtr bakteryjno-wirusowy o właściwościach wyciszających o przestrzeni martwej 31mm, opór przy przepływie 20L/min. - 0,9 cm H2O/90 Pa. |  | 400 | szt.
7 | Złączka do nCPAP Fabian, dł. 10 cm. Łącząca karbowaną rurę z nawilżaczem. |  | 400 | szt.
8 | Zestaw noworodkowy do biernej terapii tlenowej wysokimi przepływami, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przeznaczony do stosowania w okresie 14 dni. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, - odcinek przedłużający niepodgrzewany 0,3 m, - odcinek z zastawką bezpieczeństwa, - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, - łącznik. |  | 100 | szt.
9 | Kaniula nosowa z podkładką mocującą, kaniula wykonana z delikatnego dla skóry tworzywa niezaginającego i nieskręcającego się, w części przynosowej dodatkowa wypustka pozwalająca na aseptyczne dopasowanie do nozdrzy. Dodatkowa wypustka w części przynosowej pozwalająca na dopasowanie kaniuli do nozdrzy pacjenta z zachowaniem najwyższej higieny. W rozmiarach: - wcześniacza, przepływ 1-8 L, - noworodkowa, przepływ 1-8 L, Podkładki mocujące do kaniuli nosowej o konstrukcji wyprofilowanej rynienki. Niezależnie zakładane pod nosem regulowane podkładki mocujące przyklejane do skóry za pomocą hipoalergicznej, silikonowej taśmy medycznej umożliwiające korektę położenia kaniuli oraz wyjęcie kaniuli z samej podkładki. |  | 100 | szt.
10 | Podkładka mocująca do kaniuli nosowej z możliwością repozycji części przylegającej do skóry pacjenta oraz odłączenia samej kaniuli od podkładki, silikonowa z hipoalergiczną warstwą adhezyjną. Długość 32 mm. |  | 20 | szt.
II. Akcesoria do aparatów Neopuff, Babypuff
1 | Układ oddechowy do resuscytacji posiadający zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: - ramię wdechowe niepodgrzewane dł. 1,5 m, - zastawka PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo- wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce, - zatyczka uszczelniająca. |  | 300 | szt.
2 | Maska twarzowa do resuscytacji: - okrągła, - silikonowa, - dostępne rozmiary: rozm. 00 (I.D. 24 mm), rozm. 0 (I.D. 30 mm), rozm. 1 (I.D. 38 mm), rozm. 2 (I.D. 48 mm). Do wyboru przez zamawiającego. |  | 400 | szt.
3 | Płucko testowe. |  | 4 | szt.
III. Akcesoria do respiratora Fabian HFO
1 | Układ oddechowy noworodkowy do oscylacji, rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany, - odcinek wydechowy podgrzewany, - dren ciśnieniowy, - komora o konstrukcji zapobiegającej skraplaniu się wody. |  | 12 | szt.
2 | Czujnik przepływu wielorazowy do respiratora Fabian. |  | 4 | szt.
IV. Akcesoria do aparatu NoxiBox
1 | Zestaw do NoxiBox do podaży i pomiaru gazów dla noworodków. W skład zestawu wchodzi: - czyjnik NoxFlow lub równoważny, - linia próbkująca, - strzykawka do pułapki wodnej, - łącznik 10 mm. |  | 8 | szt.
2 | Łącznik do podaży tlenku azotu. |  | 8 | szt.
V. Filtry i akcesoria do inkubatorów ATOM
1 | Filtry do posiadanego inkubatora Atom Air Incu i |  | 20 | szt.
VI. Akcesoria do stanowiska Sunflower
1 | Wkład do słoja ssaka, jednorazowego użytku. |  | 5 | szt.
2 | Kolanko |  | 5 | szt.
VII. Akcesoria do wentylacji mechanicznej
1 | Układ oddechowy noworodkowy, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, czas stosowania układu do 14 dni. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany 1,2 m, - odcinek wydechowy podgrzewany lub odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m, wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalną strukturę wielowarstwową, - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m, - dren ciśnieniowy, - zestaw adapterów, - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2m. Do wyboru przez zamawiającego. |  | 100 | szt.
VIII. Zestawy do terapii wymiennych
1 | Zestaw rozszerzający do biernej terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT): - zastawka ciśnieniowa, - łącznik do przepływomierza, - łącznik do kaniuli nosowej – 2 szt. |  | 100 | szt.
2 | Adapter zasilania grzałki. |  | 6 | szt.
3 | Przewód do pomiaru temperatury do nawilżacza AquaVENT. |  | 6 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy