Zestaw nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na dostawę zamrażarki ULT z dnia 18.05 zwracam się z zapytaniem czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie urządzenie o:

1) pojemności 350 L i wymiarach:

a. zew. 76 x 93 x 192 cm (szer x gł x wys)

b. wew. 49x 57 x 125 cm (szer x gł x wys)

2) drzwi wewnętrzne zamykane na zatrzask sprężynowy

3) bez portu port RS48

4) wyposażone w 2 kompresory zaaranżowane w kaskadę

przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Zamawiający nie dopuszcza. Podane parametry zbyt znacząco odbiegają od oczekiwań Zamawiającego.**

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na dostawę zamrażarki ULT z dnia 18.05 zwracam się z zapytaniem czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie urządzenie o:

1) pojemności 506 L i wymiarach:

a. zew. 105 x 110 x 189 cm (szer x gł x wys)

b. wew. 70 x 65 x 111 cm (szer x gł x wys)

2) drzwi wewnętrzne zamykane na zatrzask sprężynowy

3) bez portu port RS48

4) z izolacją z pianki PUR

przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Zamawiający nie dopuszcza. Podane parametry zbyt znacząco odbiegają od oczekiwań Zamawiającego.**

Zestaw nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści wysokość zewnętrzną wynoszącą 2012 mm ?

**Zamawiający nie dopuszcza. Zamrażarka powinna mieścić się w otworze drzwiowym o wysokości 2000 mm bez konieczności pochylania.**

1. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury -55/-86 st. C ?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści pojemność 445 l ?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury -55 do -86 st. C ?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści 4 półki oraz 5 drzwi wewnętrznych ?

**Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane rozwiązanie wymusza zastosowanie niższych, mniej pojemnych stelaży na pudełka kriogeniczne.**

1. Czy Zamawiający dopuści układ chłodzenia kaskadowy ?

**Zamawiający nie dopuszcza. Układy podwójne zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa prób.**

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez portu USB ?

**Zamawiający nie dopuszcza. Zamrażarka musi być wyposażona w zintegrowaną funkcję rejestracji danych z możliwością pobrania tych danych przez port USB, bez pośrednictwa komputera.**

1. Czy Zamawiający dopuści pojemność brutto 370 l ?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne: szerokość x głębokość: 466 x 600 (mm)?

**Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane wymiary mogą uniemożliwić optymalne wykorzystanie przestrzeni komory poprzez jej zagospodarowanie posiadanymi już przez Zamawiającego akcesoriami jak. np. stelaże na pudełka kriogeniczne.**

Zestaw nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające kryterium pojemności i wymiarów zewnętrznych, ale o szerokości wewnętrznej: 466 mm? To tylko 24 mm mniej niż wymagane, więc nie powinno mieć dla Państwa znaczenia. Jeśli Zamawiający nie dopuści, proszę o wyjaśnienie.

**Zamawiający nie dopuszcza. Nawet tak niewielka różnica jest w stanie utrudnić zagospodarowanie wnętrza z użyciem posiadanych przez Zamawiającego stelaży na pudełka kriogeniczne.**

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza? Nie będzie to wpływało na pracę urządzenia, ponieważ chcemy zaproponować urządzenie w nowocześniejszej technologii bezfiltrowej. Jeśli Zamawiający nie dopuści, proszę o wyjaśnienie.

**Zamawiający nie dopuszcza zamrażarek pozbawionych filtra powietrza chłodzącego skraplacz. Konstrukcje z filtrem to sprawdzone i skuteczne rozwiązanie, które zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do sekcji mechanicznej urządzenia.**

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z czworgiem drzwi wewnętrznych wykonanych z polipropylenu zamiast stali nierdzewnej? Rodzaj materiału, z którego wykonane są drzwi wewnętrzne nie powinien mieć dla Państwa znaczenia, tym bardziej, że tworzywo zapewnia lepszą izolację termiczną. Jeśli Zamawiający nie dopuści, proszę o wyjaśnienie.

**Zamawiający nie dopuszcza. Rodzaj materiału ma dla Zamawiającego istotne znaczenie. Drzwi wykonane z tworzywa sztucznego mogą nie zapewniać wystarczającej sztywności i ulegać odkształceniu – szczególnie w sytuacji, gdy zamrażarka jest mocniej oszroniona.**

Zestaw nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych (szer. x głęb.) 466x570 mm?

**Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane wymiary mogą uniemożliwić optymalne wykorzystanie przestrzeni komory poprzez jej zagospodarowanie posiadanymi już przez Zamawiającego akcesoriami jak. np. stelaże na pudełka kriogeniczne.**

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące w zakresie temperaturowym -50… -86 °C?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2022 roku?

**Zamawiający dopuszcza.**