## cz1_Hematologia
	Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników	36 mies.

Lp	Warunki wymagane		Odpowiedzi wykonawcy / Parametry oferowane
1	Analizator hematologiczny wieloparametrowy z możliwością całkowicie automatycznego oznaczania morfologii z rozmazem, rok produkcji nie starszy niż 2022 r. (fabrycznie nowy)	Podać
2	Nazwa aparatu i jego wytwórca (producent):	Podać
3	Wartość aparatu	Podać
4	Wymiary aparatu (wysokość/szerokość/głębokość)	Podać
5	Dostępne tryby oznaczeń: CBC, CBC+ 5DIFF i RET
6	Możliwość analizy płynów z jam ciała (tj. pmr, płyn surowiczy, płyn z jamy otrzewnowej) bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników
7	Wydajność w trybie CBC+5DIFF - min 60 ozn/ godz. Osobny tryb pracy ręcznej
8	Automatyczna analiza następujących parametrów: / Parametry krwinek czerwonych: RBC (liczba erytrocytów), HGB (stężenie hemoglobiny), HCT (hematokryt), MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w krwince), MCH (średnia masa hemoglobiny w krwince), MCV ( średnia objętość krwinki), RDW-SD, RDW-CV (wskaźnik anizocytozy erytrocytów), NRBC (jądrzaste krwinki czerwone #/%), wynik wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentowych. Parametry dla RET: wynik wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentowych, IRF. / Parametry krwinek białych: WBC (liczba leukocytów) / NEUT (neutrofile %,#), LYMPH (limfocyty%,#), MONO (monocyty%,#), EO (eozynofile%,#), BASO (bazofile%,#), IG (niedojrzałe granulocyty%,#). Wynik wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentowych. Parametry płytek krwi: PLT (liczba płytek), MPV (średnia objętość płytki), PCT (trombokryt), PDW (wskaźnik anizocytozy płytek).
9	Automatyczny pomiar i różnicowanie WBC przy zastosowaniu techniki fluorescencyjnej z wykorzystaniem światła lasera.
10	Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria eksploatacyjne i zużywalne od jednego producenta – producenta analizatorów
11	Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem. Krew kontrola na trzech poziomach, ilość uwzględniająca ważność fiolki na opakowaniu.
12	Możliwość pomiaru w trybach podania: zamknięty z podajnika, otwarty, mikrometoda.
13	Objętość próbki aspirowanej z pierwszej analizy 25 μl w trybie podajnikowym
14	Minimalny zakres liniowości parametrów, z pierwszego oznaczenia bez rozcieńczania: - HGB do 26 g/dl, - RBC do 8,6x106/μl, - HCT do 75%, -WBC do 400x103/μl, - PLT do 5000x103/μl
15	Wprowadzanie do aparatu próbek CITO w systemie otwartym lub zamkniętym
16	Wszystkie odczynniki niezbędne do badań całkowicie bezcyjankowe
17	Wykonawca dostarczy karty charakterystyki odczynników w języku polskim dla wszystkich stosowanych odczynników i substancji wraz z pierwszą dostawą oraz bieżące aktualizacje w trakcie trwania umowy/możliwy nośnik elektroniczny
18	Automatyczne czyszczenie sondy pobierającej
19	Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu kreskowego lub/i nośnika
20	Możliwość zgrywania wyników na nośnik elektroniczny
21	Flagowanie skrzepów i form niedojrzałych
22	Automatyczne oznaczanie płytek metodą optyczną eliminujące możliwość interferencji z krwinkami czerwonymi.
23	Dostarczenie UPS (podtrzymanie pracy analizatorów w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej na min. 20 min.) i zapewnienie jego ciągłej sprawności: przeglądy, naprawy
24	Zapewnienie dwukierunkowej komunikacji oferowanego analizatora. Wykonawca zapewni na koszt własny podłączenie analizatorów do LIS działającego w laboratorium zamawiającego.
25	Dostawa oraz instalacja analizatora na koszt Wykonawcy.
26	Uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów określonych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu ofertowym. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu jak i odczynników
27	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii lub w przypadku niemożliwości dokonania naprawy w terminie 14 dni
28	W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 2h od momentu zgłoszenia , wykonawca ponosi koszty wykonania badań w innej jednostce. Należy podać dane jednostki, która wykona badania w przypadku przerwy pracy analizatora
29	Instrukcje obsługi analizatorów w języku polskim dostarczone wraz z aparatami oraz paszporty techniczne dostarczone przy instalacji aparatów
30	Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel laboratorium w zakresie obsługi analizatorów jak i interpretacji wyników min. dwa razy w trakcie trwania umowy.
31	Szkolenie personelu dotyczące diagnostyki laboratoryjnej na koszt wykonawcy, min. 3 szkolenia w trakcie trwania umowy w miejscu wskazanym przez oferenta
32	Analizatory wraz z odczynnikami, preparatem czyszczącym i krwią kontrolną posiadać muszą deklaracje zgodności CE
33	Wykonawca zobowiązany jest dostosować warunki pomieszczeń do wymogów pracy analizatora na własny koszt (wizja lokalna). W przypadku analizatora który nie jest analizatorem wolnostojącym Wykonawca zapewni stół laboratoryjny spełniający warunki bezpiecznej, ergonomicznej pracy personelu obsługującego analizator
34	Wyposażenie dodatkowe: wykonawca dostarczy mikroskop do obserwacji w jasnym polu widzenia z możliwością zastosowania ciemnego pola widzenia i kontrastu fazowego.
35	Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/pasków testowych

Lp	Zestawienie parametrów ocenianych	Punktacja	Parametry oferowane
1	Minimalny zakres liniowości pomiaru dla WBC ( bez rozcieńczenia) 0-440 G/L	Tak - 6 pkt. Nie – 0 pkt.
2	Minimalny zakres liniowości pomiaru dla PLT ( bez rozcieńczenia) 0-5000 G/L	Tak - 8 pkt. Nie – 0 pkt.
3	Pomiar próbek leukopenicznych w wydłużonym czasie zapewniającym dokładny pomiar WBC.	Tak - 8 pkt. Nie – 0 pkt.
4	Pomiar RET bez specjalnego przygotowywania próbki przed pomiarem, oznaczanie automatyczne wraz z pozostałymi parametrami	Tak - 8 pkt. Nie – 0 pkt.
5	Jeden materiał kontrolny umożliwiający kontrolę wszystkich wymaganych parametrów tj. morfologię, 5 DIFF i retykulocyty	Tak - 8 pkt. Nie – 0 pkt.
6	Termin dostawy odczynników	2 dni robocze-2 pkt. / 3-5-dni robocze-1 pkt. / Powyżej 5 dni -0 pkt.
			0

## cz2_Elektroforeza
Lp	Dzierżawa analizatora do elektroforezy wraz z zakupem odczynników	36 mies.
Lp	Warunki wymagane		Odpowiedzi wykonawcy / Parametry oferowane
1	Wytwórca (producent)	Podać
2	Nazwa i Typ	Podać
3	Kraj pochodzenia	Podać
4	Aparat: do elektroforezy używany, po pełnym przeglądzie serwisowym, zautomatyzowany system do elektroforezy na żelach agarozowych
5	Zautomatyzowany system do elektroforezy na żelach agarozowych
6	Przebieg procesu automatyczny: / -aplikacja próbki na żel, rozdział, suszenie / -utrwalanie, barwienie, odbarwienie, suszenie płytki
7	Utrwalanie metodą termiczną bez użycia substancji toksycznych, wszystkie odczynniki nie zawierają takich substancji jak kwas octowy i metanol-potwierdzenie w karcie substancji szkodliwych producenta.
8	Możliwość wykonywania następujących oznaczeń / - rozdział białek surowicy na 6 frakcji / - immunofiksacja, białko Bence- Jonesa / - klasyfikacji białek w moczu (klasyfikacjia uszkodzeń kłębuszka/kanalika) rozdział pod względem masy cząsteczkowej / - Prążki oligoklonalne w płynie mózgowo- rdzeniowym bez immunoblotingu / - A1AT / - izoenzym LDH,CK,ALP / - HB (C/D, S/E)
9	Pasma oligoklonalne w PMR wykonywane metodą bez immunoblotingu.
10	Całkowita objętość analizowanej próbki nie większa niż 10μl.
11	Możliwość pracy w oparciu o materiał natywny (surowica, mocz) bez obróbki wstępnej.
12	Automatyczna kontrola temperatury procesów
13	Odczynniki do proteinogramu-zestawy umożliwiające wykonanie rozdziału elektroforetycznego białek na żelu do 15 ścieżek z możliwością równoczesnego rozdziału 30 próbek
14	Immunofiksacja- możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
15	Rozdział białek surowicy krwi na 6 frakcji w tym beta-1 i beta-2
16	Możliwość obliczenia w sposób półilościowy białka monoklonalnego z zaznaczonego fragmentu krzywej.
17	Aparat posiada funkcję porównania rozdziałów tego samego pacjenta
18	Sterowanie urządzeniem skanującym za pośrednictwem komputera zewnętrznego.
19	Automatyczne skanowanie całej płytki
20	Czas skanowania żelu poniżej 2 min.
21	Prezentacja wyników za pomocą: wykresu obrazu zeskanowanego, stężenia frakcji, wartości procentowych, stosunku albumin do globulin.
22	Możliwość wprowadzenia modyfikacji wykresu.
23	Możliwość tworzenia bazy danych wyników.
24	Kontrola jakości w oparciu o zapewnione przez oferenta surowice kontrolne (surowica kontrolna N i P)
25	Informacje zawarte w liście roboczej: dane pacjenta plus białko całkowite
26	Możliwość wykonywania immunofiksacji pacjentów podczas leczenia daratumumabem bez wpływu leku na wynik badania.
27	Archiwizacja w bazie danych wyników i wykresów łącznie z immunofiksacją
28	Podłączenie do aktualnego systemu szpitalnego: Eskulap
29	Gwarancja techniczna na czas trwania umowy (uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów itp.) Dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy
30	Instrukcja, uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy
31	Bezpłatne szkolenia w trakcie trwania umowy
32	W trakcie umowy czas oczekiwania na interwencję maksymalnie 24h w dni robocze
33	Możliwość zgłoszenia awarii 24h na dobę w 365 dni w roku
34	Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/pasków testowych

Lp	Zestawienie parametrów ocenianych	Punktacja	Parametry oferowane
1	Prezentacja wyników za pomocą: wykresu obrazu zeskanowanego, stężenia frakcji, wartości procentowe, stosunek albumin do globulin	Tak - 8 pkt. Nie - 0 pkt.
2	Możliwość pracy w oparciu o materiał natywny (surowica, mocz) bez obróbki wstępnej	Tak - 8 pkt. Nie - 0 pkt.
3	Możliwość wykonywania inmmunofiksacji u pacjentów leczonych daratumumabem bez wpływu leku na wyniki badań	Tak - 8 pkt. Nie - 0 pkt.
4	Wszystkie odczynniki od jednego producenta (odczynniki, kontrole, kalibrator	Tak - 8 pkt. Nie - 0 pkt.
5	Termin dostawy odczynników	2 dni robocze - 8 pkt. / 3-5-dni robocze - 5 pkt. / Powyżej 5 dni - 0 pkt
			0