Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

1. Myjnia dezynfektor narzędziowa (MDN 01)

Producent:

Model, typ:

Rok produkcji: 2021

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji nie starszy niż 2021. | TAK, podać |  |
| 2. | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej zgodna z normą PN EN 1.4404 o grubości minimum 1,5mm. Wszystkie krawędzie wewnętrzne komory spawane (zaokrąglone). | TAK, podać |  |
| 3. | Drzwi komory przesuwne otwierane automatycznie (otwieranie drzwi w dół), napęd drzwi komory elektryczny. | TAK, podać |  |
| 4. | Drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu. Drzwi z logiką działania – brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK, podać |  |
| 5. | Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – między 700÷900 mm. Dopuszcza się wysokośc stałą bez regulacji. | TAK, podać |  |
| 6. | Szerokość myjni od 90cm do 115 cm | TAK, podać |  |
| 7. | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych narzędzi mikrochirurgicznych, kontenerów oraz narzędzi chirurgicznych da Vinci Xi,. | TAK, podać |  |
| 8. | Pojemność komory: - do 18 tac narzędziowych o wym. Zgodnych ze standardem DIN 1/1. | TAK, podać |  |
| 9. | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory od 19 do 25kW. | TAK, podać |  |
| 10. | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK, podać |  |
| 11. | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. Urządzenie spełnia wymagania w zakresie podłączenia do instalacji (zgodność z normą EN 1717 potwierdzone w deklaracji zgodności) | TAK, podać |  |
| 12. | Ilość wody dla jednej fazy procesu z pełnym załadunkiem nie przekraczająca 40 litrów. | TAK, podać |  |
| 13. | Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku (automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach procesu). | TAK, podać |  |
| 14. | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej. | TAK, podać |  |
| 15. | Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni dokonujący pomiaru drożności filtra w fazach mycia, płukania, dezynfekcji. | TAK, podać |  |
| 16. | Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej. | TAK, podać |  |
| 17. | System anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań(bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniących lub pozostałości krwi na narzędziach. | TAK, podać |  |
| 18. | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowana). | TAK, podać |  |
| 19. | Czujnik pomiaru przewodności w fazie płukania końcowego, dodatkowe płukanie wodą zdemineralizowaną w przypadku gdy nie zostanie osiągnięta zadana wartość końcowa przewodności po wykryciu błędu | TAK, podać |  |
| 20. | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego | TAK, podać |  |
| 21. | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: -wydajność pompy min 700 l/ min -monitoring ciśnienia za pompą myjącą -wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej -pompa oraz całość układu orurowania opróżniane całkowicie po każdej fazie procesu poprzez zawór spustowy. | TAK, podać |  |
| 22. | Prędkość obrotowa pompy myjącej regulowana za pomocą falownika zapewniają tzw. „miękki start pompy” zabezpieczający przed uderzeniami wodnymi i uszkodzeniem narzędzi w komorze podczas startu pompy. Możliwość zadania ciśnienia pompy odpowiednio do załadunku i fazy procesu. | TAK, podać |  |
| 23. | Minimum trzy pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. Możliwość zainstalowania do pięciu pomp detergentu. Myjnia winna utrzymywać stałe stężenie roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory. | TAK, podać |  |
| 25. | Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku. | TAK, podać |  |
| 26. | Możliwość dozowania minimum dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu w różnych temperaturach (preparat oraz aktywator). | TAK, podać |  |
| 27. | Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku komory i ilości pobranej wody. | TAK, podać |  |
| 28. | Urządzenie przystosowane do współpracy z systemem centralnego dozowania środków chemicznych. | TAK, podać |  |
| 29. | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK, podać |  |
| 30. | Sterownik wyposażony w złącza: RJ45, USB. Możliwość współpracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi | TAK, podać |  |
| 31. | Wewnętrzna wbudowana w sterownik pamięć przeprowadzonych cykli wraz z informacjami o alarmach, nieprawidłowościach procesu, działaniami użytkownika, z możliwością ich zapisania na nośnik USB za pomocą wbudowanego złącza USB. | TAK, podać |  |
| 32. | Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | TAK, podać |  |
| 33. | Dotykowy panel sterowania po stronie załadowczej i wyładowczej z kolorowym graficznym wyświetlaczem o przekątnej nie mniejszej niż powyżej 7 cali (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o: - aktualnym etapie procesu - informacji o przyczynach błędu i awarii - wartość A0 - postęp procesu, - informacje o przeglądzie Wszystkie komunikaty na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. | TAK, podać |  |
| 34. | Wyświetlacz po stronie załadowczej zlokalizowany na ergonomicznej wysokości między 1400 – 1500mm | TAK, podać |  |
| 35. | Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Informacja po stronie załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do końca procesu | TAK, podać |  |
| 36. | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem lub na informacja zawarta na wyswietlaczu | TAK, podać |  |
| 37. | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). | TAK, podać |  |
| 38. | Panel sterowania urządzenia wykonany w wersji higienicznej utrudniających utrzymanie powierzchni czołowej w czystości (mycie, dezynfekcja). Dopuszcza się zgodne z przepisami ulokowanie przycisku awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia. | TAK, podać |  |
| 39. | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | TAK, podać |  |
| 40. | Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | TAK, podać |  |
| 41. | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego. | TAK, podać |  |
| 42. | Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93 st. C i termiczno-chemicznej w 55st.C. | TAK, podać |  |
| 43. | Myjnia wyposażona w fabrycznie zwalidowane programy: - instrumenty krótki - instrumenty standardowy - instrumenty intensywny - instrumenty da Vinci - kontenery - instrumenty neutralny - instrumenty alkaiczny W przypadku innych nazw prosimy o podanie nazw | TAK, podać |  |
| 44. | Całkowity czas programu mycia, dezynfekcji termicznej w 93 st. C A0=3000, suszenia, nie przekraczający 55 min. dla następujących parametrów programu i załadunku: 1.Minimalne wymagane fazy programu: -mycie wstępne (pobór zimna woda), -mycie zasadnicze w temperaturze 60 st.C (5 minut) (pobór zimna woda) - płukanie (pobór zimna lub ciepła woda) - dezynfekcja termiczna w 93 st.C A0=3000 (pobór woda demineralizowana) - suszenie 120st.C 2. Załadunek komory myjącej na wózku narzędziowym minimum 5 cio poziomowym z narzędziami ze stali nierdzewnej o wadze 100kg. | TAK, podać |  |
| 45. | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej (zgodnie z normą EN 15883) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg zadanej w programie wartości A0 (zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0).Wydruk osiągniętej rzeczywistej wartości A0 na wydruku. | TAK, podać |  |
| 46. | Liczba programów mycia – dezynfekcji do wyboru z panelu sterowania urządzenia minimum 15. | TAK, podać |  |
| 47. | Program samo dezynfekcji myjni-dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze minimum 93 st.C uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu lub uruchamiany przez użytkownika zgodnie z opracowana procedurą. | TAK, podać |  |
| 48. | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury mieszczącej się w zakresie od 55 do maksimum 120 st.C włącznie oraz czasem w zakresie do 30 minut indywidualnie dla każdego procesu. Wydajność tłoczenia powietrza suszącego regulowana z poziomu sterownika w zakresie minimalnym 150 - 500m3/h. Suszenie wsadu poprzez przyłącza wózka wsadowego. | TAK, podać |  |
| 49. | Suszarka ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza elementów grzejnych min 7,5 kW | TAK, podać |  |
| 50. | Filtr wstępny oraz jałowy typu minimum H13 powietrza suszącego. | TAK, podać |  |
| 51. | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | TAK, podać |  |
| 52. | Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia | TAK, podać |  |
| 53. | Kondensator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem: -chłodzony zimną wodą (nie dopuszcza się chłodzenia powietrzem ze względu na znikomą skuteczność kondensacji i zawilgocenie układu wentylacyjnego) -odzysk ciepła suszenia i wody chłodzącej kondensator - separacja na wywiewanego powietrza od wody chłodzącej -odprowadzenie skroplin oparów po stronie maszyny. | TAK, podać |  |
| 54. | Bojler przygotowawczy umieszczony poza obszarem komory myjącej do podgrzewania wody uzdatnionej (demi) w celu przyspieszenia procesu (temp. podgrzewu w bojlerze minimum 93st.C). | TAK, podać |  |
| 55. | Bezciśnieniowy grawitacyjny spust wody z bojlera do komory myjącej za pomocą zaworu spustowego. | TAK, podać |  |
| 56. | Silnik suszarki bezszczotkowy | TAK, podać |  |
| 57. | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa, których mycie jest utrudnione. | TAK, podać |  |
| 58. | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (dotyczy również wózków wsadowych). | TAK, podać |  |
| 59. | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | TAK, podać |  |
| 60. | Przeszklone drzwi komory od 70 do 100% powierzchni drzwi. Uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi. | TAK, podać |  |
| 61 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2. Zgodność z normą potwierdzona w deklaracji zgodności oraz certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej. | TAK, podać |  |
| 62. | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK, podać |  |
| 63. | Podłączenie odpływu z myjni higienicznie bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny cokołowej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów). | TAK, podać |  |
| 64. | Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz, maksymalnie 25kW. | TAK, podać |  |
| 65. | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: -wody ciepłej, -wody zimnej -wody demineralizowanej, Prędkość poboru wody przez myjnie minimum od 30 l minutę. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | TAK, podać |  |
| 66. | Wózek załadowczy na co najmniej 12 dużych tac narzędziowych DIN na 4 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półka a ramieniem myjącym 110 mm). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180(). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Wózek wyposażony w samozamykające podłączenie do tacy do mycia do mikro instrumentów (przepływowe mycie i suszenie wewnętrznej powierzchni mikro instrumentów, kanałów) – minimum 4 podłączenia zlokalizowane na 2 poziomach dla tac do mycia do mikro instrumentów kanałowych. Wózek przystosowany i zwalidowane do załadunku i mycia minimum 20 kg/poziom mycia. Materiał stal kwasoodporna - szt. 1. | TAK, |  |
| 67. | Tace o rozmiarze minimum 500 x 300 mm, wysokość minimum 50mm, z zestawem przyłączy do mycia mikro-instrumentów na minimum 12 narzędzi kanałowych w tym też trokary. Taca wyposażona w minimum: - 2 mocowania pozycji narzędzi, - 10 portów z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 5 - 6 mm, - 2 port z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 4 - 8 mm, - 3 dysze natryskowe fi 4 mm i długości 120 mm - 3 dysze natryskowe fi 6 mm i długości 180 mm Ilość kompletnych tac - szt. 2. | TAK, |  |
| 68. | Wózek załadowczy na 15 dużych tac narzędziowych 1/1DIN na 5 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półka a ramieniem myjącym 80mm). Wózek wyposażony w dwa demontowane poziomy które po demontażu zwiększają wysokość załadunkową poziomu do minimum 210 mm (półka demontowana wraz z ramieniem myjącym, przyłącze wodne ramienia myjącego wyposażone w automatycznie samozamykające przyłącze nie wymagające stosowania dodatkowych zaślepek)Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180(). Materiał stal kwasoodporna. - szt. 1 | TAK, podać |  |
| 69. | Wózek do mycia i dezynfekcji kontenerów o pojemności 4 kontenerów 1/1STE z pokrywami. Wózek wyposażone w minimum cztery sferyczne dysze natryskowe. Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180(). Wykonanie ze stali kwasoodpornej. Ilość - 1szt. | TAK, podać |  |
| 70. | Wózek transportowy do wózków załadowczych myjni z możliwością dokowania do myjni - szt.2 | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Dekla-rację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK |  |
| 2. | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3. | Certyfikat CE (wymagane oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 4. | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2 (Załączyć deklaracje producenta oraz potwierdzenie niezależnej jednostki certyfikującej) | Tak |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy