Oznaczenie sprawy: PN-16/25

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - zamówienie na 24 miesiące

Dostawa odczynników do Pracowni Immunohematologii Transfuzjologicznej (PIHT) wraz z dzierżawą niezbędnego wyposażenia

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Dostawa odczynników do badań wykonywanych testem mikrokolumnowym,

- dzierżawa analizatora do badań immunohematologicznych z usługą  opieki serwisowej i aplikacyjnej, podstawowy,

- dzierżawa analizatora do badań immunohematologicznych  z usługą  opieki serwisowej i aplikacyjnej, zastępczy,

analizatory względem siebie analizatorami zastępczymi (back up),

- dzierżawa urządzeń i sprzętu do pracy manualnej z usługą  opieki serwisowej:

- wirówka do testów mikrokolumnowych-1 szt

- inkubator do testów mikrokolumnowych-1 szt

- pipetory do testów mikrokolumnowch-3 szt

- stanowiska do pracy manulanej-1 szt

- dyspenser 1szt

Urządzenia stanowią back up - zastępczy w przypadku awarii  analizatorów lub braku możliwości wykonywania badań na analizatorach,

- dzierżawa oprogramowanie sterujące i zarządzające analizatorami i danymi z otrzymanych wyników badań, kompatybilne z w/w urządzeniami z usługą  opieki serwisowej i aplikacyjnej,

- dzierżawa oprogramowania do identyfikacji alloprzeciwciał odpornościowych, kompatybilne z w/w urządzeniami z usługą  opieki serwisowej i aplikacyjnej.

Oprgramowania zintegrowane z analizatorami.

- dzierżawa oprogramowanie/a zarządzające pracownią i bankiem krwi( LIS)   z usługą serwisową, aplikacyjną i walidacyjną,

- Licencja -3 szt

- 3 UPS zabezpieczające oprgramowanie

- dzierżawa szafy chłodniczej do przechowywania koncentratów krwinek czerwonych z usługa serwisową i walidacyjną,

- dzierżawa  zamrażarki do osocza z usługa serwisową i walidacyjną ,

- dzierżawa systemu monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych, dla 6 urządzeń -po dwa rejestratory góra/dół w każdym( 12 szt), wraz z usługą serwisową i walidacyną,

- Szkolenia personelu z obsługi analizatorów i urządzeń oraz szkolenia merytoryczne (zakończone certyfikatem uczestnictwa)- nie mniej niż 4/rok drogą online ( webinary),

Wymagania ogólne – dotyczące przedmiotu zamówienia

| l.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferowane analizatory wraz wyposażeniem oraz z materiałem kontrolnym i odczynnikami pochodzące od jednego producenta | Tak |  |
| 2. | Karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 luty 2010 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 2010, poz 140) oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 1999/45/EC – dołączone do oferty | Tak |  |
| 3. | Odczynniki, karty oraz metodyka oznaczenia powinny być zgodne z obowiązującymi w dniu zakupu przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. | Tak |  |
| 4. | Certyfikat (świadectwa) zapewnienia jakości odczynników i materiału kontrolnego – dołączone do każdej dostawy lub dostępny na stronie internetowej do stałego wglądu | Tak |  |
| 5. | Oferowany analizator spełniający wymagania zawarte w Dyrektywie IVTV98/79/EC i posiadający oznaczenie symbolem CE | Tak |  |
| 6. | Dołączenie do zestawu analizatorów i komputera UPS podtrzymującego pracę aparatów w przypadku awarii zasilania przez okres min. 0,5 h. | Tak |  |
| 7. | Zapewnienie bezpłatnego autoryzowanego serwisu producenta / wytwórcy oferowanego analizatora, urządzeń chłodniczych oraz komputera w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy. | Tak |  |
| 8. | Sprawowanie serwisu technicznego 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przez pracowników przeszkolonych do wykonywania napraw i instalacji oferowanego analizatora oraz prowadzenia szkoleń. Czas oczekiwania na reakcję serwisu: nie dłużej niż 24 godziny. Możliwość prowadzenia serwisu drogą elektroniczną . Infolinia czynna 24 h 7 dni w tygodniu. Zdalny serwis prowadzony zgodnie z zasadami ustalonymi przez Kierownika Działu Informatycznego GPSK. Stanowiska komputerowe zabezpieczone zgodnie z bezpieczeństwem informacji monitorowane przez Dział IT GPSK, | Tak |  |
| 9. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak, podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks, imiona i nazwiska, nr telefonu osób obsługujących serwis techniczny |  |
| 10. | Okresowe przeglądy techniczne, konserwacji i walidacji analizatora w okresie obowiązywania umowy według zaleceń producenta, na koszt Wydzierżawiającego | Tak |  |
| 11. | Gwarancja producenta / wytwórcy analizatora wraz z wyposażeniem w okresie obowiązywania umowy | Tak |  |
| 12. | Dołączenie informacji na temat toksyczności odpadów medycznych powstałych w procesie diagnostycznym i określenie sposobu ich utylizacji | Tak, podać |  |
| 13. | Termin dostaw odczynników na CITO – nie dłuższy niż 24 godziny | Tak |  |
| 15. | Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie dokumentacji Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej zgodnie z obowiązującym prawem. Oprogramowanie umożliwiające drukowanie ksiąg laboratoryjnych oraz wyników badań zgodnie z w/w aktami prawnymi. Oprogramowanie na bieżąco modyfikowane zgodnie ze zmieniającymi się przepisami i potrzebami zamawiającego. | Tak |  |
| 16 | Odczynniki i testy mikrokolumnowe transportowane w warunkach nie mających wpływu na jakość transportowanego towaru. Monitorowanie warunków transportu z możliwością wglądu przez odbiorcę dostawy. W przypadku nieprawidłowości w trakcie transportu, które miały wpływ na utratę właściwości odczynników i niezwłoczna wymiana towaru. | Tak |  |
| 17. | Charakterystyki i metodyki wykonania testów – dostarczone wraz z pierwszą dostawą | Tak |  |
| 18. | Termin ważności odczynników nie krótszy niż 8 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego. Termin ważności krwinek wzorcowych nie krótszy niż 4 tygodnie licząc od daty dostawy do Zamawiającego | Tak |  |
| 19. | Testy mikrokolumnowe przechowywane w warunkach temperatury pokojowej do 25 stopni Celsjusza (warunek uzależniony od możliwości magazynowych Zamawiającego) | Tak |  |
| 20. | Szkolenia techniczne i aplikacyjne personelu. Cykliczne szkolenia merytoryczne z zakresu immunohematologii, banku krwi i krwiolecznictwa -dla 8 diagnostów na 2 lata , zaświadczenia i certyfikaty uczestnictwa z punktami edukacyjnymi zgodnie KIDl. | Tak |  |
| 21. | Załączono plan pomieszczenia-ograniczona powierzchnia Analizatory i urządzenia gabaryty nie większe niż: Analizator podstawowy dł. 300 cm, gł.-100cm Analizator zastępczy d.ł 130 cm, gł. 100cm Szafa chłodnicza na krew wys. 200cm gł. -90cm Zamrażarka osocze wys. 200, gł. -90cm | Tak, podać |  |

Odczynniki i karty mikrokolumnowe- z uwzględnieniem ilości badań/testów na 24 miesiące

| l.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Oznaczenia grup krwi |  |  |  |
| 1. | Karty i odczynniki do oznaczania grup krwi u dorosłych (oznaczenie antygenów układu AB0 + Rh, odwrotność grupy oraz przeciwciała odpornościowe) – na oznaczenie 18.000 badań Test powinien zawierać odczynniki monoklonalne anty-A, anty-B, anty DVI+, anty DVI- oraz możliwość oznaczenia izoaglutynin grupowych A1, B | Tak |  |
| 2. | Karty i odczynniki do oznaczenia grupy krwi u noworodków (oznaczenie antygenów układu AB0, Rh BTA i autokontroli (Preferowana karta z odczynnikiem monoklonalnym anty A, AntyB , antyAB, anty DVI+)– na oznaczenie 5500 badań | Tak |  |
| 3. | Oznaczenie antygenów układu AB0 i Rh (półtest) – na oznaczenie 8000 badań (inne klony/lub ewentualnie inna seria- anty-A, anty-B niż w punkcie 1 i 2 – obowiązujące przepisy prawa ) | Tak |  |
| II. Oznaczenia prób zgodności |  |  |  |
| 1. | Karty i odczynniki na oznaczenie prób zgodności u osób dorosłych (kontrola grupy krwi u dawcy i biorcy, oznaczenie przeciwciał odpornościowych, próba zgodności - Właściwa próba krzyżowa -8 000 badań - kontrola grupy dawcy A, B, DVI+ 8 000 badań - kontrola grupy biorcy A, B, DVI- 4000 badań - Badanie przeglądowe przeciwciał -4000 oznaczeń lub inna konfiguracja testu mikrokolumnoweho zgodna z przepisami - zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia. | Tak |  |
| III. Wykrywanie przeciwciał i identyfikacja alloprzeciwciał |  |  |  |
| 1. | Karty i odczynniki do wykrywania przeciwciał odpornościowych – na oznaczenie 22 000 badań w tym 100 badań ( surowica monowalentna) • PTA (każde badanie na minimum 3 krwinki wzorcowe) • badanie przeglądowe – suma; u kobiet w ciąży, do obsługi immunoprofilaktyki, próba zgodności, grupa krwi | Tak |  |
| 2. | Karty i odczynniki do identyfikacji przeciwciał na oznaczenie: • w teście PTA ( co najmniej panel 10 krwinkowy ( 60%) i 6 krwinkowy ( 40%)) – 1000 badań •w teście enzymatycznym – 400 badań (panel minimum 10 krwinek) | Tak |  |
| IV. Oznaczenie BTA |  |  |  |
| 1. | Karty i odczynniki do oznaczenia BTA – na oznaczenie 400 badań BTA IgG, oraz składowe dopełniacza np. C3d –do diagnostyki konfliktu serologicznego Karty i odczynniki do oznaczenia BTA – na oznaczenie 50 badań-IgG ,IgA,IgM + składowe dopełniacze –do diagnostyki niedokrwistości hemolitycznej –diagnostyka i monitorowanie pacjentek z wywiadem choroby hematologicznej. Wykrywanie podklas immunoglobulin klasa IgG1 i IgG3, szacowanie ryzyka hemolizy-200 badań | Tak |  |
| V. | Krwinki wzorcowe dostarczane sukcesywnie (zgodnie z terminem ważności) w ilości odpowiedniej do liczby badań | TAK |  |
| VI. | Odczynniki i karty oraz materiał kontrolny do kontroli jakości prowadzonej każdego dnia Odczynniki i karty oraz materiał kontrolny do kontroli międzynarodowej – program porównawczy (co najmniej 4 razy w roku) | Tak |  |
| VII. | Odczynniki i karty do oznaczenia fenotypu układu Rh+ K+ Cw (Cw dopuszcza się odczynniki monoklonalne ( Cw –dopuszcza się odczynniki pochodzenia ludzkiego) – na oznaczenie 400 badań Oznaczanie fenotypu antygeny M.N,S,Fy.-15 badań-50 badań | Tak |  |
| VIII. | Sprzęt pomocniczy w ilości potrzebnej do wykonania badań manualnych- umożliwiający utrzymanie ciągłości pracy. | Tak |  |
| IX. | Odczynniki/płyny i inne akcesoria konieczne do działania analizatora | Tak |  |

Odczynniki- wymagania prawne i związane z czułością i swoistością oznaczania.

| l.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Badanie grupy krwi na kartach metodą mikrokolumnową (anty-A,anty-B oraz anty-D (dwoma różnymi klonami w tym jeden nie wykrywający kategorii DVI)); izoaglutynin grupowych na krwinkach A1,B). Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. | Tak, podać nazwy klonów |  |
| 2. | Oznaczanie grupy krwi noworodka z użyciem dwóch serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B (każdy z różnych klonów o innej swoistości/lub ewentualnie różne serie) oraz anty-DVI+ i anty-DVI- mikrometodą kolumnową. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. Podać nazwy zastosowanych klonów | Tak, podać nazwy klonów |  |
| 3. | Grupy krwi układu AB0 z użyciem dwóch serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B z różnych klonów komórkowych do manualnego systemu "back-up" | Tak, podać nazwy klonów |  |
| 4. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. Mikrokolumny wypełnione surowicą monowalentną ( IgG) | Tak |  |
| 5. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy | Tak |  |
| 6. | Oznaczanie skróconych grup krwi i czynnika Rh pacjentów (anty-A, anty-B, anty-DVI(-)) oraz dawców (anty-A, anty-B, anty-DVI (wykrywający kategorię DVI) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. | Tak, podać nazwy klonów |  |
| 7. | Badanie –bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG-anty-C3d oraz IgG ,IgA,IgM + składowe dopełniacze na jednej karcie odczynniki naniesione przez producenta | Tak |  |
| 8. | Wykonawca zapewnia karty i odczynniki do identyfikacji przeciwciał z użyciem panelu min. 10 krwinkowego oraz 6 -krwinkowy w PTA-LISS oraz test enzymatyczny. | Tak |  |
| 9. | Wykonawca zapewnia karty i odczynniki do mianowania przeciwciał | Tak |  |
| 10. | Oznaczanie fenotypu Rh + Cw, np. C, c, E,e,K (monoklonalne) –odczynniki naniesione przez producenta Cw – odczynnik ludzki | Tak |  |
| 11. | Mikrokarty składające się z mikrokolumn wypełnione żelowym podłożem separującym lub innej technologii | Tak |  |
| 12. | Odczynniki – gotowe do użycia. | Tak |  |
| 13. | Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta | Tak |  |
| 14. | Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał gotowe do użycia (do testu enzymatycznego już papainowane), zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej | Tak |  |
| 15. | Krwinki wzorcowe zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań | Tak |  |
| 16. | Termin ważności – minimum 8 miesiące dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek wzorcowych – 4 tygodnie od daty dostawy | Tak |  |
| 17. | Dostawa odczynników zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego, zalecany transport monitorowany pod względem temperatury i innych warunków transportu ( aby zapewnić ,że nie wpłynęły na jakość odczynników)– jako załącznik wydruk z ostatniej dostawy | Tak |  |
| 18. | Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim | Tak |  |
| 19. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności, lot. | Tak |  |
| 20. | Przy każdej serii dostarczanych odczynników ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu/dwa różne klony/ | Tak |  |
| 21. | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie | Tak |  |
| 22. | Możliwość zamiany rodzajów kart w ramach umowy w zależności od potrzeb zamawiającego | Tak |  |
| 23. | Temperatura przechowywania kart – pokojowa uwarunkowane możliwościami magazynowymi zamawiającego. | Tak |  |
| 24. | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów | Tak |  |
| 26. | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1% | Tak |  |
| 27. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu | Tak |  |
| 28. | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa /krajowa kontrola jakości – 4 razy do roku potwierdzona certyfikatem. Program badań porównawczych. | Tak |  |
| 29. | Kalkulacja powinna obejmować wszystkie materiały zużywalne (końcówki do systemu manualnego) i odczynniki dodatkowe (LISS, enzym proteolityczny, roztwory niezbędne do pracy automatu) oraz krwinki firmowe gotowe do użycia (do oznaczania izoaglutynin grupowych, do badania przeglądowego przeciwciał – papainowane i zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej). | Tak |  |
| 30. | Wszystkie odczynniki i materiały zużywalne od jednego producenta. | Tak |  |

Dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunohematologicznych analizator podstawowy

| l.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Tak, podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Tak , podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |
| 4. | Rok produkcji : nowy/ lub nie starszy niż 2012,w przypadku 3 dużych przestojów( powyżej 48 h) wymiana analizatora i lub uszkodzonego sprzętu back up na nowy. Urządzenie po bieżącym przeglądzie serwisowym oraz wymianie pakietu części zużywalnych zgodnie z procedurą przeglądu. | Tak, podać rok |  |
| 5. | Urządzenie fabrycznie nowe / lub nie starszy niż 2012 zaopatrzone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia - UPS | Tak |  |
| 6. | Dokumenty dopuszczające do obrotu okazane na każdorazowe żądanie Dzierżawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania | Tak, podać nazwę i nr dokumentu |  |
| I. Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające kolumny wypełnionych żelowym podłożem separującym lub innej technologii. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h/7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania. | Tak, opisać |  |
| 2. | Analizator wolnostojący lub analizator dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia) | Tak, opisać |  |
| 3. | Analizator z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora (tryb swobodnego dostępu lub minimum dwa niezależne automatyczne tory wykonywania oznaczeń ). | Tak, opisać |  |
| 4. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): - grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon) - przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1,B - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych . - badanie grupy krwi noworodka anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D( jeden z odczynników musi wykrywać kategorię DVI(-_), ctl, BTA- dwie serie odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów . - potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców odczynniki naniesione na kolumny przez producenta - badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie - Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG-anty-C3d -C3c IgG ,IgA,IgM + składowe dopełniacze oraz -na jednej karcie odczynniki naniesione przez producenta - Identyfikacja przeciwciał na panelu min. 10 krwinkowym w PTA oraz test enzymatyczny - Identyfikacja przeciwciał panel 6 krwinkowy , układ antygenowy pozwalający wykluczyć inne alloprzeciwciała w przypadku podania immunoglobuliny anty-RhD - Oznaczanie fenotypu Rh + Cw, np. C, c, E,e,K(monoklonalne) –odczynniki naniesione przez producenta Cw –odczynnik ludzki. - autokontrola w teście PTA-LISS oraz w teście enzymatycznym w sposób w pełni automatyczny (wykonywana w identycznych warunkach enzymatycznych i środowisku LISS w przypadku pozytywnych wyników w badaniu przeglądowym przeciwciał) | Tak Podać nazwy klonów |  |
| 5. | Wydajność analizatora minimum 20 badań grup krwi z badaniem przeciwciał, lub minimum 30 badań przeglądowych przeciwciał odpornościowych. | Tak |  |
| 6. | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 10-16 mm umieszczonych w jednym statywie i probówkach pediatrycznych | Tak |  |
| 7. | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności | Tak |  |
| 8. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych-dostawca dostarcza wraz z aparatem czytniki kodów kreskowych. | Tak |  |
| 9. | Automatyczny analizator zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. Monitoring załadowanych na pokład analizatora odczynników. | Tak |  |
| 10. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników | Tak |  |
| 11. | Gwarancja na czas trwania umowy, w czasie jej trwania wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis urządzeń urządzenia : koszty naprawy, wymiany podzespołów , okresowych przeglądów serwisowych /walidacji oraz wszystkie części i akcesoria podane w ofercie. | Tak |  |
| 12. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń | Tak |  |
| 13. | Analizator posiadający w pełni automatyczny back-up w przypadku uszkodzenia/zatkania igły pipetującej. Możliwość zaoferowania zamiennego analizatora o identycznych parametrach w przypadku wystąpienia wyżej opisanej sytuacji. | Tak |  |
| 14. | Brak niebezpiecznych odpadów pod względem chemicznym powstałych w wyniku korzystania z urządzenia- dołączyć do specyfikacji stosowne dokumenty | Tak |  |
| 15. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów | Tak |  |
| 16. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) – system kontroli niezgodności z wynikami archiwum. Oprogramowanie umożliwiające rejestrację badań wykonanych manualnie (również obraz bezpośredni mikrokolumn) | Tak |  |
| 17. | Automatyczny start analizatora po włożeniu próbki do analizatora | Tak |  |
| 18. | Możliwość wykonania badań z próbek pediatrycznych min objętość materiału badanego 50ul | Tak |  |
| 19. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co niweluje możliwość uszkodzenia igły | Tak |  |
| 20. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerwania pracy analizatora. | Tak |  |
| 21. | Możliwość wymiany igły przez użytkownika –analizator zaopatrzony w automatyczna możliwość autokalibracji igieł. | Tak |  |
| 22. | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Pojemnik na odpady na pokładzie analizatora. | Tak |  |
| 23. | Zabezpieczenie przed kontaminacją np. analizator wykorzystujący pojemniki jednorazowe do zawieszania probówek | Tak |  |
| 24. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator, dla wszystkich wyników badań. | Tak |  |
| 25. | Odczyt mikrokart jedno- lub dwustronny. | Tak |  |
| 26. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora | Tak |  |
| 27. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 28. | Oprogramowanie sterujące analizatorami podsiada moduł do automatycznej identyfikacji alloprzeciwciał i możliwość archiwizacji wyników w postaci zdjęć. | Tak |  |
| II. Warunki serwisu |  |  |  |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak, podać dane teleadresowe |  |
| 2. | Bezpłatny autoryzowany serwis producenta oferowanego analizatora lub jakiegokolwiek elementu składowego zestawu komputerowego stanowiącego wyposażenie analizatora ( w tym zamrażarki do osocza) w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy , a w przypadku częstej awaryjności – wymiana analizatora lub jakiegokolwiek elementu składowego zestawu komputerowego stanowiącego wyposażenie analizatora | Tak |  |
| 3. | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw – max. 24 godziny ( w tym soboty, niedziele i święta). W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 24 godzin Wydzierżawiający zobowiązany jest do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badania nie może przekroczyć cen wynikających z umowy przetargowej; w przypadku przekroczenia wyznaczonej kwoty różnicę zobowiązany jest pokryć Wydzierżawiający. | Tak |  |
| 4. | Możliwość zgłaszania awarii – dyspozycyjność autoryzowanego serwisu technicznego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym soboty, niedziele i święta) Infolinia ze wsparciem serwisu. | Tak |  |
| 5. | Dostawa analizatora w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego zgodnie z umową | Tak |  |
| 6. | Zwrócenie urządzenia Wydzierżawiającemu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia amortyzacji , na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego – w terminie nie krótszym niż 7 dni | Tak |  |
| III. Szkolenia |  |  |  |
| 1. | Po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru szkolenie poinstalacyjne dla personelu dzierżawcy w liczbie 8 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia. | Tak |  |
| 2. | Szkolenie merytoryczne | Tak |  |

Dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunohematologicznych analizator zastępczy

| l.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Tak, podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Tak , podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |
| 4. | Rok produkcji : nowy/ lub nie starszy niż 2012,w przypadku 3 dużych przestojów( powyżej 48 h) wymiana analizatora i lub uszkodzonego sprzętu back up na nowy. Urządzenie po bieżącym przeglądzie serwisowym oraz wymianie pakietu części zużywalnych zgodnie z procedurą przeglądu. | Tak, podać rok |  |
| 5. | Urządzenie fabrycznie nowe/ lub nie starszy niż 2012 zaopatrzone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia - UPS | Tak |  |
| 6. | Dokumenty dopuszczające do obrotu okazane na każdorazowe żądanie Dzierżawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania | Tak, podać nazwę i nr dokumentu |  |
| I. Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające kolumny wypełnionych żelowym podłożem separującym lub innej technologii. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h/7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania. | Tak, opisać |  |
| 2. | Analizator wolnostojący lub analizator dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia) | Tak, opisać |  |
| 3. | Analizator z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora (tryb swobodnego dostępu lub minimum dwa niezależne automatyczne tory wykonywania oznaczeń ). | Tak, opisać |  |
| 4. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): - grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon) - przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1,B - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych . - badanie grupy krwi noworodka anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D( jeden z odczynników musi wykrywać kategorię DVI(-_), ctl, BTA- dwie serie odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów . - potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców odczynniki naniesione na kolumny przez producenta - badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie - Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG-anty-C3d -C3c IgG ,IgA,IgM + składowe dopełniacze oraz -na jednej karcie odczynniki naniesione przez producenta - Identyfikacja przeciwciał na panelu min. 10 krwinkowym w PTA oraz test enzymatyczny - Identyfikacja przeciwciał panel 6 krwinkowy , układ antygenowy pozwalający wykluczyć inne alloprzeciwciała w przypadku podania immunoglobuliny anty-RhD - Oznaczanie fenotypu Rh + Cw, np. C, c, E,e,K(monoklonalne) –odczynniki naniesione przez producenta Cw –odczynnik ludzki. - autokontrola w teście PTA-LISS oraz w teście enzymatycznym w sposób w pełni automatyczny (wykonywana w identycznych warunkach enzymatycznych i środowisku LISS w przypadku pozytywnych wyników w badaniu przeglądowym przeciwciał) | Tak Podać nazwy klonów |  |
| 5. | Wydajność analizatora minimum 20 badań grup krwi z badaniem przeciwciał, lub minimum 30 badań przeglądowych przeciwciał odpornościowych. | Tak |  |
| 6. | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 10-16 mm umieszczonych w jednym statywie i probówkach pediatrycznych | Tak |  |
| 7. | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności | Tak |  |
| 8. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych-dostawca dostarcza wraz z aparatem czytniki kodów kreskowych. | Tak |  |
| 9. | Automatyczny analizator zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. Monitoring załadowanych na pokład analizatora odczynników. | Tak |  |
| 10. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników | Tak |  |
| 11. | Gwarancja na czas trwania umowy, w czasie jej trwania wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis urządzeń urządzenia : koszty naprawy, wymiany podzespołów , okresowych przeglądów serwisowych /walidacji oraz wszystkie części i akcesoria podane w ofercie. | Tak |  |
| 12. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń | Tak |  |
| 13. | Analizator posiadający w pełni automatyczny back-up w przypadku uszkodzenia/zatkania igły pipetującej. Możliwość zaoferowania zamiennego analizatora o identycznych parametrach w przypadku wystąpienia wyżej opisanej sytuacji. | Tak |  |
| 14. | Brak niebezpiecznych odpadów pod względem chemicznym powstałych w wyniku korzystania z urządzenia- dołączyć do specyfikacji stosowne dokumenty | Tak |  |
| 15. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów | Tak |  |
| 16. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) – system kontroli niezgodności z wynikami archiwum. Oprogramowanie umożliwiające rejestrację badań wykonanych manualnie (również obraz bezpośredni mikrokolumn) | Tak |  |
| 17. | Automatyczny start analizatora po włożeniu próbki do analizatora | Tak |  |
| 18. | Możliwość wykonania badań z próbek pediatrycznych min objętość materiału badanego 50ul | Tak |  |
| 19. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co niweluje możliwość uszkodzenia igły | Tak |  |
| 20. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerwania pracy analizatora. | Tak |  |
| 21. | Możliwość wymiany igły przez użytkownika –analizator zaopatrzony w automatyczna możliwość autokalibracji igieł. | Tak |  |
| 22. | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Pojemnik na odpady na pokładzie analizatora. | Tak |  |
| 23. | Zabezpieczenie przed kontaminacją np. analizator wykorzystujący pojemniki jednorazowe do zawieszania probówek | Tak |  |
| 24. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator, dla wszystkich wyników badań. | Tak |  |
| 25. | Odczyt mikrokart jedno- lub dwustronny. | Tak |  |
| 26. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora | Tak |  |
| 27. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 28. | Oprogramowanie sterujące analizatorami podsiada moduł do automatycznej identyfikacji alloprzeciwciał | Tak |  |
| II. Warunki serwisu |  |  |  |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak, podać dane teleadresowe |  |
| 2. | Bezpłatny autoryzowany serwis producenta oferowanego analizatora lub jakiegokolwiek elementu składowego zestawu komputerowego stanowiącego wyposażenie analizatora ( w tym zamrażarki do osocza) w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy , a w przypadku częstej awaryjności – wymiana analizatora lub jakiegokolwiek elementu składowego zestawu komputerowego stanowiącego wyposażenie analizatora | Tak |  |
| 3. | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw – max. 24 godziny ( w tym soboty, niedziele i święta). W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 24 godzin Wydzierżawiający zobowiązany jest do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badania nie może przekroczyć cen wynikających z umowy przetargowej; w przypadku przekroczenia wyznaczonej kwoty różnicę zobowiązany jest pokryć Wydzierżawiający. | Tak |  |
| 4. | Możliwość zgłaszania awarii – dyspozycyjność autoryzowanego serwisu technicznego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym soboty, niedziele i święta) Infolinia ze wsparciem serwisu. | Tak |  |
| 5. | Dostawa analizatora w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego zgodnie z umową | Tak |  |
| 6. | Zwrócenie urządzenia Wydzierżawiającemu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia amortyzacji , na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego – w terminie nie krótszym niż 7 dni | Tak |  |
| III. Szkolenia |  |  |  |
| 1. | Po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru szkolenie poinstalacyjne dla personelu dzierżawcy w liczbie 8 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia. | Tak |  |
| 2. | Szkolenie merytoryczne | Tak |  |

Urządzenia do pracy manualnej

|  | Zapewnienie manualnego back-up (system manualny) pracującego na takich samych odczynnikach co analizatory. | Tak, opisać parametry techniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-wirówka do testów mikrokolumnowych na 12 kart | Tak, podać |  |
| 2. | 1-inkubator do testów mikrokolumnowych na 12 kart | Tak, podać |  |
| 3. | pipetory 3 szt | Tak |  |
| 4. | dyspenser -1 szt | Tak |  |
| 5. | stanowiska pracy -1 szt | Tak |  |

Dzierżawa zamrażarka do osocza dla banku krwi wchodzącego w skład Pracowni immunohematologii transfuzjologicznej – wymagania

| l.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Tak, podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Tak , podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |
| 4. | Rok produkcji: nowe /nie starsza niż rok prod 2019, wymiana urządzenia w przypadku 3 awarii trwających dłużej niż 3 dni. Zwalidowana zgodnie z dobrą praktyką dla banków krwi przed przekazaniem protokołu zdawczo-odbiorczego w tym walidacja instalacyjna i procesowa. | Tak, podać rok |  |
| 5. | Dokumenty dopuszczające do obrotu okazane na każdorazowe żądanie Dzierżawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania | Tak, podać nazwę i nr dokumentu |  |
| 6. | Przegląd serwisowy raz do roku i po każdej naprawie | Tak |  |
| 7. | Walidacja procesowa przechowywania osocza zgodnie z obowiązującymi przepisami i zleceniami RCKiK-protokół wraz z zapisami. |  |  |
| Wymagania przedmiotu zamówienia I |  |  |  |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa, pożądana temperatura: – 40°C i mniej | Tak |  |
| 2. | Szafowa, szufladowa, szuflady przejrzyste, | Tak |  |
| 3. | Pojemność 270 – 300 litrów | Tak |  |
| 4. | Precyzyjny sterownik temperatury z możliwością ustawienia temperatury i progów alarmowych | Tak |  |
| 5. | W przypadku temperatury poza ustawionym zakresem – alarm dźwiękowy | Tak |  |
| 6. | Możliwość podłączenia do systemu monitorowania temperatury | Tak |  |

Dzierżawa szafy chłodniczej do przechowywania koncentratu krwinek czerwonych

| 1. | Szafa chłodnicza do przechowywania KKCz | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe lub po renowacji wymiana urządzenia w przypadku 3 awarii trwających dłużej niż 3 dni. Zwalidowane zgodnie z dobrą praktyką dla banków krwi przed przekazaniem protokołu zdawczo-odbiorczego w tym walidacja instalacyjna i procesowa. |  |  |
| 2. | Dokumenty dopuszczające do obrotu okazane na każdorazowe żądanie Dzierżawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania | Tak |  |
| 3. | Przegląd serwisowy raz do roku i po każdej naprawie | Tak |  |
|  | Wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia | Tak |  |
| 1. | Walidacja procesowa przechowywania KKCz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zleceniami RCKiK - protokół wraz z zapisami. | Tak |  |
| 2. | Wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia |  |  |
| 3. | Temperatura 2-6 °C | Tak |  |
| 4. | Pojemność 270 – 300 litrów na 100 opakowań | Tak |  |
| 5. | Precyzyjny sterownik temperatury z możliwością ustawienia temperatury i progów alarmowych | Tak |  |
| 6. | W przypadku temperatury poza ustawionym zakresem – alarm dźwiękowy | Tak |  |
| 7. | Równomierny rozkład temperatury | Tak |  |
| 8. | Możliwość podłączenia do systemu monitorowania temperatury | Tak |  |
| 9. | Przejrzyste drzwi, z możliwością wyboru strony otwierania | Tak |  |
| 10. | Cyrkulacja powietrza, przechowywanie KKCz na haczykach lub w szufladach | Tak |  |

Dzierżawa systemu monitorowania temperatury urządzeń chłodniczych oraz pomieszczeń

| 1. | Rejestratory po 2 na każde urządzenie (12 sztuk) + termohigrometr do monitorowania pomieszczenia( rejestracja ciągła) | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zapis ciągły, możliwość ustawienia częstotliwości wykonywanych pomiarów i archiwizacja elektroniczna z możliwością wydruku. | Tak |  |
| 3. | Graficzne przedstawienie pomiarów | Tak |  |
| 4. | Alarm mailowy w przypadku przekroczenia wymaganej temperatury. | Tak |  |
| 5. | Certyfikat przeprowadzenia wzorcownia rejestratorów raz w roku | Tak |  |

Oprogramowanie do zarządzania Pracownią Immunohematologii Transfuzjologicznej i Bankiem Krwi – 3 licencje:

1. Oprogramowanie zarządzające gospodarką krwi do Banku Krwi współpracujące z informatycznym systemem szpitala Eskulap wraz z podłączeniem i integracją z HIS. Całkowity koszt integracji po stronie Wykonawcy.

2. Oprogramowanie zarządzające Pracownią Immunohematologii Transfuzjologicznej współpracujące z informatycznym systemem szpitala Eskulap wraz z podłączeniem i integracją z HIS. Całkowity koszt integracji po stronie Wykonawcy.

3. Po wykonaniu integracji Wykonawca w obecności przedstawicieli Zamawiającego, przeprowadzi testy akceptacyjne w zakresie przygotowanej integracji zakończone przekazaniem stosownego raportu z przeprowadzonych testów.

Scenariusze testów akceptacyjnych zostaną przygotowane przez Wykonawcę i wymagają akceptacji Zamawiającego.

Uzyskanie wyników pozytywnych dla wszystkich scenariuszy testów jest warunkiem koniecznym do zakończenia etapu testowania przygotowanego rozwiązania.

Odbiór prac związanych z zakończeniem prac integracyjnych zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru przez wskazanych w umowie przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

4. W przypadku zmiany organizacji prowadzenia dokumentacji elektronicznej Banku Krwi oraz Pracowni w GPSK z udziałem wyłącznie dedykowanego modułu Szpitalnego Systemu Informatycznego Eskulap w trakcie realizowanej umowy umożliwienie bezpośredniej transmisji dwukierunkowej w zakresie wysyłania zleceń i odbieranie wyników badań pomiędzy HIS Eskulap – analizator.

5. Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność generowania wyników elektronicznych podpisanych podpisem kwalifikowanym (w tym podpisem ZUS).   Musi posiadać również możliwość umieszczenia ww. wyników na platformie P1.

5. Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z dostawcą systemu HIS i integracji z ich systemami. Koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie posiada licencji umożliwiających wykonanie ww. integracji.

6.  Zamawiający udostępni środowisko serwerowe (Windows Server 2019/2022) w postaci maszyn wirtualnych VMware. Parametry maszyn zostaną uzgodnione na etapie analizy przedwdrożeniowej.

7. Archiwizacja danych przy wykorzystaniu infrastruktury Zamawiającego zgodnie z wewnętrznymi politykami Zamawiającego.

| l.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać, potwierdzić, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polskojęzyczne oprogramowanie dla banku krwi i pracowni z niezbędnym wyposażeniem Licencje 3. | Tak/podać |  |
| 2 | Podłączenie Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej do oprogramowania Banku Krwi i Pracowni - zintegrowany system informatyczny zarządzania pracownią i bankiem krwi oraz HIS GPSK. Dwukierunkowa transmisja danych przy wykorzystaniu protokołu transmisji HL7. Dwukierunkowa transmisja od zlecenia do wyniku badania pomiędzy wszystkimi oprogramowaniami pracującymi w sieci (HIS-Oprogramowanie zarządzające pracownią oraz oprogramowanie zarządzające Bankiem Krwi ( integracja obejmuje wszystkie dane wymagane prawem w celu złożenia zamówienia na krew)oraz oprogramowaniem zarządzającym wynikami pacjentów z analizatora i wykonanymi manualnie). | Tak |  |
| 3. | Integracja i utrzymanie oraz walidacje na koszt Wykonawcy Dokumenty opisujące sposób i zakres integracji muszą zostać dołączone do oferty. Określenie wartości krytycznych dla systemu i integracji musi zostać dołączone do oferty. | Tak |  |
| 4. | Oprogramowanie komputera sterującego i oprogramowanie komputera zarządzającego tylko w języku polskim. | Tak |  |
| 5. | Oprogramowania zintegrowane oraz urządzenia pracujące w sieci wewnętrznej pracowni/banku krwi. | Tak |  |
| 6. | Rejestracja dokumentów Szpitalnego Banku Krwi-wprowadzanie danych ISBT z wykorzystaniem czytnika kodów w zakresie co najmniej: nazwa składnika krwi, numer donacji, grupa krwi , termin ważności, jednostka /objętość) | Tak |  |
| 7. | Możliwość manualnej rejestracji wyników badań/uwag o pacjencie /biorcy/składników krwi | Tak |  |
| 8. | Gospodarka komponentami krwi ( system ISBT)– m.in. elektroniczna książka przychodów i rozchodów krwi z możliwością wydruku historii toczeń pacjentów, wyszukiwaniem składników krwi /pacjentów, sprawozdaniem co do ilości, rodzaju składników krwi wydanych na oddziały, zutylizowanych, wydaniem składników krwi z podziałem na płeć pacjenta oraz jego wiek. | Tak |  |
| 9. | Zarządzanie bazą danych pacjentów i dawców | Tak |  |
| 10. | Śledzenie historii każdego komponentu krwi | Tak |  |
| 11. | Prowadzenie kompletnej historii transfuzji każdego pacjenta. | Tak |  |
| 12. | Dowolne formułowanie wyników i wydruków dla protokołów wymaganych w pracowni (ksiąg laboratoryjnych pracowni transfuzjologicznej i dla banku krwi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami merytorycznymi RCKiK i potrzebami Zamawiającego | Tak |  |
| 13. | Tworzenie raportów gospodarki krwią i opracowywanie statystyk, np. zestawienia preparatów, zleceniodawców, oddziałów, badań. | Tak |  |
| 1.4 | Tworzenie kopii bezpieczeństwa zgodnie z wewnętrznymi politykami przy wykorzystaniu infrastruktury Zamawiającego. Wymagana dostawa dodatkowego urządzenia tj. serwer NAS do czynności serwisowych związanych z użytkowaniem oprogramowania analizatorów. Wymagany nie rzadziej niż raz na kwartał audyt poprawności wykonywania kopii bezpieczeństwa zakończony przekazaniem protokołu z przeprowadzonych czynności. | Tak |  |
| 15. | Archiwizacja wyników wraz z opisami i uwagami jw. | Tak |  |
| 16. | Możliwość wystawiania rachunków, zestawień badań i komponentów krwi do rachunków / zalecane fakturowanie | Tak |  |
| 17. | Zapewnienie ciągłości dokumentacji elektronicznej poprzez zabezpieczenie dotychczasowej bazy danych o pacjentach i wydanych składnikach krwi z możliwością odtworzenia danych i sporządzenia odpisów np. wyników badań /historii transfuzji | Tak |  |
| 18. | Współpraca z IOD GPSK oraz Kierownikiem IT GPSK, zapewnienie bezpieczeństwa informacji zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w Szpitalu Zapewnienie oprogramowani zabezpieczających bezpieczne użytkowanie oraz bezpieczny serwis zdalny zgodny z Polityka Bezpieczeństwa GPSK. Udostępnienie do serwisu i kontroli Działowi Informatyki GPSK. | Tak |  |
| 19. | Po zakończeniu realizacji umowy zniszczenie danych znajdujących się na wydzierżawionym sprzęcie zakończone przekazaniem protokołem ze zniszczenia danych. Jednocześnie warunkiem koniecznym jest pozostawienie bazy danych z okresu realizacji umowy z możliwością pełnego nią dysponowania i odtworzenia ( w tym odpisy wyników oraz historii transfuzji) oraz Książka Transfuzyjna. | Tak |  |
| 20 | Walidacja sieci informatycznej ,współpraca w walidacji procesowej integracji HIS /system Banku krwi i Pracowni i z oprogramowaniem zarządzającym analizatorami. | Tak |  |
| 21. | Materiały zużywalne -ilość dostosowana do wykonywanych badań i do wydania 2500 opakowań składników krwi | Tak |  |

Kryterium II: Jakość – ocena parametrów technicznych – 40%

| L.p. | Parametr oceniany | Punktacja | Podać tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikrokarty do oznaczania (potwierdzenia) grup krwi dorosłych (system automatyczny), dawców i noworodków fabrycznie wypełnione odczynnikiem monoklonalnym wykrywającym kategorię DVI+ z układu Rh (gotowe do użycia). | Tak – 4 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Mikrokarty do oznaczania grupy krwi dorosłych w systemie manualnym oraz noworodka w układzie ABO dwoma różnymi klonami odczynników anty-A i anty-B - gotowe do użycia. | Tak - 8 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Pełne oznaczenie grupy krwi dorosłych na jednej karcie, tj. zarówno antygeny, jak i izoaglutyniny grupowe. | Tak – 4 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Analizator archiwizujący obrazy mikrokart wraz z nasileniem aglutynacji w postaci kolorowych zdjęć. | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Analizator posiadający system automatycznego rozpoznawania zakorkowanych probówek na pokładzie zabezpieczający przed wygięciem /złamaniem igły pipetującej. | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do identyfikacji alloprzeciwciał współpracujące z analizatorami. | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Zdalny serwis analizatorów oraz oprogramowań. | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Merytoryczne szkolenia zewnętrzne personelu potwierdzone certyfikatem z punktami edukacyjnymi | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie LIS z możliwością generowania wyników elektronicznych podpisanych podpisem kwalifikowanym. | Tak – 4 pkt. Nie - 0 pkt |  |