## zal2
Sprawa nr 23/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
ARKUSZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - modyfikacja z dn. 11.05.2023
dotyczy: Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych
Zadanie nr 1 Akcesoria do ssaków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Wkład jednorazowy 1,5 litrowy na wydzielinę, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania lub wkłady 2l - Wykonawca w kosztach oferty zabezpieczy Zamawiającego w pojemniki zaspokajające oddziałów |  |  | szt. | 1500
2 | Wkład jednorazowy 2,5 litrowy na wydzielinę, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, posiadający zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania lub wkład jednorazowy o poj 3 l - Wykonawca w kosztach oferty zabezpieczy Zamawiającego w pojemniki zaspokajające potrzeby oddziałów |  |  | szt. | 3050
3 | Filtr p/bakteryjny jednorazowy montowany na drenie za pomocą 2 króćców o średnicy 7mm+/-1mm |  |  | szt. | 10
4 | Filtr p/bakteryjny hydrofobowy jednorazowy montowany na drenie za pomocą 2 króćców o średnicy 7mm+/-1mm |  |  | szt. | 40
RAZEM
Zadanie nr 2 Pozostałe sterylne wyroby medyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 110 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, wymienny worek na mocz 1500 ml, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz odrywaną zatyczkę umożliwiającą opróżnienie worka. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 2 niezależne sposoby. Na komorze graficzna instrukcja sposobu mocowania systemu do łóżka. System oznaczony logo producenta na komorze pomiarowej i worku na mocz. Nie zawiera lateksu (oznaczenie na produkcie). W zestawie sterylnie zapakowany zapasowy worek na mocz 1500 ml kompatybilny z opisanym wyżej systemem. |  |  | szt. | 322
2 | worek sterylny pakowany osobno 1,5 l sterylny kompatybilny z systemem powyżej |  |  | szt. | 8000
3 | Zestaw do zbiórki stolca w systemie zamkniętym, redukujący powikłania dermatologiczne związane z niekontrolowanym oddawaniem płynnego i/lub półpłynnego stolca. Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach. Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego oraz niskociśnieniowy balon o pojemność 45ml z możliwością jego wypełnienia wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów. Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika. Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo z klamrą umożliwiającą zamknięcie światła drenu w celu utrzymania leków w miejscu podania. Cewnik dodatkowo wyposażony w port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika. Zestaw wyposażony w 3 wymienne worki z filtrem węglowym o pojemności 1500 ml skalowane co 100 ml z absorbentem cieczy i zastawką antyzwrotną. Do zestawu dołączone: strzykawka 50ml z końcówką luer lock oraz dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka oraz dodatkowy wieszak. Jednorazowy, z możliwością utrzymania do 29 dni, niesterylny. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Pakowany w sztywne opakowanie. |  |  | szt | 10
4 | Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o poj. 1000 ml; nieprzezroczyste z okienkiem podglądu, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100ml; z filtrem węglowym. |  |  | szt. | 40
5 | Sterylny, trójwarstwowy, włókninowy, wysokoabsorbcyjny system ochronny o właściwościach drenujących, osuszających i zmniejszających ryzyko infekcji, do rurek tracheostomijnych, z próżniowo naniesioną warstwą aluminium nieprzyklejającą się do rany; rozmiar ok.8*9cm, średnica otworu ok. 1219mm, pakowany pojedynczo |  |  | szt. | 3000
6 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: np. 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, np. 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, oraz min. 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z np. 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, i min.4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z np. 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, np. 6 gąbek-aplikatorów oraz np. 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej |  |  | szt. | 900
7 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku; rozgałęziony pod kątem 45º, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką. Z możliwością podłączenia cewników do odsysania w systemie zamkniętym. Do stosowania przez 7 dni. |  |  | szt. | 60
8 | Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych typu Naso-fix |  |  | szt. | 1000
9 | Zestaw do konikotomii metodą bezpośr. wkłucia z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku dzięki usuwalnemu ogranicznikowi głębokości wsunięcią kaniuli; jednorazowego użytku, sterylny |  |  | szt. | 2
10 | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym , z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml,, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych czastek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. |  |  | szt. | 50
RAZEM
Zadanie nr 3 Elektroda neutralna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Uchwyt sterylny, jednorazowy z: elektrodą i nożem, 2 przyciski, kabel dł. 3 m, wtyk 3,-pin. Uchwyt musi być kompatybilny z diatermią firmy Emed |  |  | szt. | 940
2 | Elektroda neutralna jednorazowa dla dorosłych, dwudzielna z pierścieniem okalającym, umożliwiającym niekierunkową aplikację, z etykietami wklejonymi do protokołu operacyjnego pacjenta, w celu zachowania kompatybilności elektrod dodatkowo 2 szt. kabli do elektrody neutralnej jednorazowej, o dł. min 3m, z wtyczką do posiadanych przez Zamawiającego aparatów EMED, ERBE oraz Valleylab |  |  | szt. | 1500
RAZEM
Zadanie nr 4 Rampy kranikowe - niepołączone kraniki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Rampa pięciokranikowa bez przedłużacza,wykonana z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/ obracania łączonych elementów |  |  | szt. | 10
2 | Rampa trójkranikowa bez przedłużacza,wykonana z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/ obracania łączonych elementów |  |  | szt. | 5
3 | Rampa trójkranikowa z 4 zaworami Neutraclear, z drenem i zamontowanym uchwytem Ilość aktywacji 400, lub 7 dni w zależności co nastąpi pierwsze. Rampa zakończona żeńskimi portami typu Luer lock, opakowanie pojedyncze, sterylneSystem bezigłowy do wielokrotnej podaży krwi, preparatów krwiopochodnych i lipidów.  Długość drenu - 150 cm |  |  | szt. | 60
4 | Rampa pięciokranikowa z 6 zaworami Neutraclear, z drenem i zamontowanym uchwytem  System bezigłowy do wielokrotnej podaży krwi, preparatów krwiopochodnych i lipidów  Długość drenu 150 cm Przedłużacz męsko-męski  Objętość wypełnienia 8,65 ml  Ilość aktywacji 400, lub 7 dni w zależności co nastąpi pierwsze  Rampa zakończona żeńskimi portami typu Luer lock  Kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem o 360° z naniesionymi kierunkami wypływu  Wszystkie odprowadzenia żeńskie zakończone przeźroczystym dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną Połączenie rampy z imadłem na poczwórny zatrzask kulkowy Opakowanie pojedyncze, sterylne. Wszystkie komponenty urządzenia są kompatybilne z emulsjami tłuszczowymi i z większością środków dezynfekujących, bazujących na alkoholu |  |  | szt. | 180
5 | Kaniula dotętnicza 20G 1,1x45mm, przepływ ok 49ml/min, cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kilkowym typu flowswitch, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku. Produkt nie zawierający DEHP, PVC oraz naturalnego lateksu |  |  | szt. | 1100
RAZEM
Wykonawca w kosztach oferty zabezpieczy Zamawiającego na czas trwania umowy w 5 wielorazowych uchwytów do mocowania ramp metalowych niesterylnych.
Zadanie nr 5 Obwody oddechowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowy układ oddechowy w skład którego wchodzą: - polipropylenowe rozciągliwe obwody oddechowe 60/180 cm -2 gałęzie zakończone z łącznikami 22 F -długość obwodu rozciągalnego od 60 do 180 cm z możliwością ustawienia 150-160 cm -łącznik Y zintegrowany z gałęziami, podlegający odłączeniu łącznik kolankowy z portem Luer Lock -dodatkowa gałąź 120 cm, lub 180 cm ( możliwość ustawienia 150-160 cm ) - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności: min. 2 L |  |  | Szt. | 900
2 | Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z portem podawania tlenu ( dla chorych na własnym oddechu), z zamykanym portem do użycia cewnika do odsysania, bez konieczności zdejmowania z rurki wymiennika podczas odsysania, wydajność nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml lub 29,2mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,25 cm H2O przy 30l/min lub 0,8 cm H2O przy 30l/min. sterylny, waga filtra około 8.5 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  |  | szt. | 15000
3 | Filtr bakteryjny układu oddechowego, elektrostatyczny, objętość oddechowa 150-1200ml, o małych oporach oddechowych 1,6 cm H2O lub max 2,1 cm H2O przy przepływie 60l/min, przestrzeń martwa 35ml-40ml, sterylny, waga filtra około 19 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  |  | Szt. | 3000
4 | Obwód oddechowy. Przewody pacjenta do respiratora. Jednorazowy układ oddechowy z rur karbowanych Z PVC O GŁADKIM ŚWIETLE, DLA DOROSŁYCH, w skład którego wchodzą: -2 gałęzie o długości 200cm zakończone łącznikami 22M od strony aparatury, - trójnik z portami |  |  | Szt. | 50
5 | Filtr mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-grzybiczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy (oddzielna warstwa), o skuteczności nawilżania nie mniej niż 34 mg/l przy VT - 500 ml , utrata wilgotności max 5 mg H2O/l przy Vt 500 ml, hydrofobowa membrana filtrująca , ułożona w harmonijkę, o skuteczności filtracji min. 99,9999 %, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% z portem do kapnografu. Objętość oddechowa 300-1200ml lub 300-1500ml, sterylny, opory przepływu ( po 24 godzinnym użyciu ) 2,5 cm2/H2O przy 60l/min. waga filtra około 50 gram ( +/- 2 g ), pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania |  |  | Szt. | 100
RAZEM
Zadanie nr 6 Rura Carina, maska do NIV
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Maska do NIV w rozmiarze S, M L |  |  | szt. | 20
2 | Rura do kompatybilnego respiratora model Carina umożliwiającego wentylację nieinwazyjną, długość 150 cm. |  |  | szt. | 50
RAZEM
Zadanie nr 7 Wkłucia średnioterminowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Cewnik jednokanałowy, poliuretanowy do krótko i średnioterminowego stosowania(do 29 dni), wprowadzany techniką seldingera, dedykowany pacjentom z utrudnionym dostępem żylnym lub pacjentom wymagającym leczenia przez więcej niż 6 dni bez wskazań do uzyskania dostępu centralnego. Parametry3Fr:długość 8, 10 cm, maks. szybkość przepływu(ml/s)od 1 do 1,5; przepływ grawitacyjny ml/min 13-18,długość igły 4 i 7cm;maks. ciśnienie psi 100, zewn, średnica cewnika 1mm; 4Fr:długość 8, 10, 12 cm, maks. szybkość przepływu (ml/s) 5,przepływ grawitacyjny ml/min 24-28, długość igły7cm, ,maks ciśnienie psi:300, zewn. średnica cewnika 1,4mm; Skład zestawu: cewnik poliuretanowy ze zintegrowaną linią przedłużającą i elastyczną końcówką stożkową; igłą 21G-7cm; z prostym prowadnikiem nitinolowym o średnicy 0,53mm,długości 29,40 i 50cm, rozszerzacz |  |  | szt | 20
2 | Cewnik jednokanałowy, poliuretanowy do krótko i średnioterminowego stosowania(do 29 dni), wprowadzany techniką Seldingera, dedykowany pacjentom z utrudnionym dostępem żylnym lub pacjentom wymagającym leczenia przez więcej niż 6 dni bez wskazań do uzyskania dostępu centralnego. Parametry3Fr:długość 8,10 , 12, 15, 20 cm, maks. szybkość przepływu(ml/s)od 1 do 1,5; przepływ grawitacyjny ml/min 13-18,długość igły 4 i 7cm;maks. ciśnienie psi 100, zewn, średnica cewnika 1mm; 4Fr:długość 8, 10, 12 cm, maks. szybkość przepływu (ml/s) 5,przepływ grawitacyjny ml/min 24-28, długość igły7cm, ,maks ciśnienie psi:300, zewn. średnica cewnika 1,4mm; Skład zestawu: cewnik poliuretanowy ze zintegrowaną linią przedłużającą i elastyczną końcówką stożkową ;igłą 21G-7cm; z prostym prowadnikiem ze stali nierdzewnej o średnicy 0,53mm,długości 29,40 i 50cm, rozszerzacz |  |  | szt | 20
3 | Bezigłowy zestaw przedłużający z 3 kanałami ,3 złączami bezigłowymi i zaciskami , o średnicy 1,5 x 2,5 mm x 0,36ml 6 cm lub 10 cm PUR |  |  | szt | 40
4 | Sterylny system mocowania cewnika wkłucia centralnego, pasujący do wszystkich stosowanych na rynku wkłuć. Samorozprężalny plaster o dużej przepuszczalności, blokujący cewnik nie powodując jego zamknięcia. Odporny na działanie wody.Bez lateksu i nie zawierający ftalanów. |  |  | szt | 60
5 | Korek do pasywnej dezynfekcji łączników bezigłowych, na bazie 70% alkoholu izopropylowego. Korek zapewnia szybką i skuteczną dezynfekcję łącznika. Można pozostawić korek na łączniku do 7dni. Dezynfekcja łącznika w ciągu 1 minuty od założenia korka. Paski po 10 szt., 25 pasków w pudełku, 10 pudełek na opakowanie. |  |  | szt | 1000
RAZEM
Zadanie nr 8 Mankiet ucisku sekwencyjnego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Mankiet ucisku w rozmiarze standardowym, op a 10 szt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez szpital Flawtron |  |  | op | 3
2 | Mankiet ucisku w rozmiarze dużym, op a 10 szt kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez szpital Flawtron |  |  | op | 2
RAZEM
Zadanie nr 9 Dreny do odsysania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty z jednej strony ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem i Kapkon z kontrolą siły ssania z drugiej, opakowanie podwójne |  |  | szt. | 3000
2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania składającego się z końcówki Yankauer standardowej oraz drenu łączącego z zakończeniem lejek-lejek, końcówka w rozmiarze CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość około 26cm, całkowicie transparentna o zabarwieniu niebieskim z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, lekka i wyważona rączka, gładka powierzchnia wewn, kaniula z podwójnym załamaniem krzywizny, z dodatkowymi 4 otworami odbarczającymi przy końcu kaniuli, dren łączący wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren obustronnie zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, opakowanie podwójne |  |  | szt. | 1800
RAZEM
Zadadanie nr 10 Zestaw do cewnikowania żył centralnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, cewnik 5-światłowy 9,5 FR/16,14,18,18,18Ga/16 cm. Zestaw powinien zawierać: - igła punkcyjna 18 Ga/ 6,35 cm - prowadnik 0,032"/60 cm, ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka "J" z drugiej miękka, prosta końcówka. Zestaw powinien zawierać jeszcze: - rozszerzadło - dodatkowe skrzydełka mocujące, Przepływy w poszczególnych kanałach :16Ga/dystalny-4200ml/godz,14Ga/środkowy-6465 ml/godz, 18Ga/środkowy-1535ml/godz, 18Ga/środkowy- 1490 ml/godz, 18Ga/proksymalny -1590 ml/godz. |  |  | szt. | 60
2 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego uzytku,jałowy składający się z: - cewnika centralnego 3- światłowego 20 cm/7FR/ 18,18,16 Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, prowadnik druciany z końcówkami: prostą i ''J'' /w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm -dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - zestaw umieszczony na tacy. Przepływy w poszczególnych kanałach: 16Ga/dystalny-3100ml/godz. 18Ga/środkowy - 1500ml/godz. 18Ga/proksymalny-1600ml/godz. - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach. Do wyboru przez zamawiającego także 16cm/7Fr/18,18,16Ga 16cm/8,5Fr/16,14,16Ga 30 cm /7Ff/18,18,16 Ga |  |  | szt. | 250
3 | Bezszwowy opatrunek przylepny, z zatrzaskowym mocowaniem skrzydełek do mocowania cewników centralnych, midline, PICC bez latexu. Opakowanie pojedyńcze, sterylne. |  |  | szt | 100
4 | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej metodą Seldingera, rozmiar 18G/8,12,16 cm i 20G/8,12,16cm jednorazowego użytku, sterylny. Cewnik wyposażony w integralny zestaw przedłużający ograniczający manipulację w miejscu wkłucia |  |  | szt | 10
5 | Zestaw Midline zawartość zestawu: 1) Dwukanałowy cewnik TaperFree: 5 Fr. (śr. zewn. 1,81 mm) x 20 cm, z nadającego się do wstrzykiwania pod ciśnieniem cieniodajnego poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskami przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym 2)Rozrywalna koszulka na rozszerzaczu 3)prowadnik nitynolowy 4) Igła punkcyjna echogeniczna: 21 Ga/7cm 5)Strzykawka: 10 ml, z końcówką Luer-Lock 6)pojemnik na odpady z blokadą 7) Przycinacz cewnika 8) Skalpel bezpieczny #11 9)Papierowa taśma miernicza 10)Opaska uciskowa 11) Opatrunek: urządzenie do mocowania cewnika GRIP-LOK 12) łącze bezigłowe |  |  | szt | 40
RAZEM
Zadanie nr 11 Łącznik do bronchoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Sterylny adapter typu Y do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Zamykany port do bronchofibreskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniajacą na zawieeszce. Obrotowy łacznik do podłączenia rurki. Możliwość stosowania przez 72 godziny. |  |  | szt. | 100
2 | Elastyczny łącznik karbowany, gładki w środku typu "martwa przestrzeń" z podwójnie obrotowym łacznikiem kątowym z portem do odsysania i bronchoskopii, elastyczny kapturek z zatyczką pośrodku, dł 15cm, złacza 15f/22m-22f, sterylny |  |  | szt. | 150
RAZEM
Zadanie nr 12 Zestaw do cewnikowania żył centralnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw do wkłucia centralnego jednorazowego użytku 2 światłowy. Cewnik centralny 7-8 Fr / 15-16, 20 cm /16/16G- i / lub - 18 /14 G. lub 8F (15/15G) lub 7F/8Fr ( 14/18G ) długość 16,20 cm Cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, prowadnik z zakończeniem ''J'', w osłonie. |  |  | szt. | 50
2 | Zestaw do wkłucia centralnego jednorazowego użytku jednoswiatłowy 14 GA i 16 GA, 20cm |  |  | szt. | 2
RAZEM
Zadanie nr 13 Zestaw do nebulizacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw składający z membrany i złącza T, membrana typu SOLO o stałej czasteczce leku poniżej 4 mikrometry, kompatybilne ze sterownikami PRO posiadanymi przez szpital Wykonawca w kosztach oferty dostarczy sterownik USB |  |  | szt. | 30
RAZEM
Zadanie nr 14 Pomiar ciśnienia śródbrzusznego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. |  |  | szt | 174
RAZEM
Zadanie nr 15 Elektrody do EMG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Kabel połączeniowy do elektrod 120 mm 5din 2 |  |  | szt. | 2
2 | Elektroda igłowa jednorazowa koncentryczna Scguler KOMPATYBILNA Z KABLEM DO ELEKTROD IGŁOWYCH 120 CM 5-POLOWY DIN, ROZMIAR 38*0,45MM, OP A 25 SZT |  |  | op. | 10
RAZEM
Zadanie nr 16 Elektrody do stymulacji serca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, konfiguracja końca zagięta, jałowa, nietoskyczna, apirogenna, rozmiar od f5 do f8 |  |  | szt. | 4
2 | Introduktor - zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Skład zestawu: koszulka z zastawką hemostatyczną od 5Fdo f 8*11cm z kranikiem trójdrożnym, rozszerzaczod f5 do f8*18cm, prowadnik J.0,35*40cm, igla prosta 18G |  |  | szt. | 150
RAZEM
Zadadanie nr 17 Zestaw do infuzji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Standardowy zestaw infuzyjny jednorazowego użytku do pomp typu Volumat Agilia. |  |  | szt. | 1100
RAZEM
Zadadanie nr 18 Strzykawki dla rezonansu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Złacze Y niskiego ciśnienia o długości 250cm z zaworkiem, kompatybilne do strzykawek do angiografii (pkt.2) |  |  | szt. | 300
2 | Zestaw strzykawek o poj. 60 ml typu Optistar Elite do podawania kontrastu, do pompy do rezoznansu Siemens, jednorazowego użytku, sterylny |  |  | szt. | 200
RAZEM
Zadanie nr 19 Wkłady na tomograf 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw 12-godzinny do podania środka kontrastowego SDS MP |  |  | op. | 140
2 | Sterylny dren pacencki SPD 250 jednorazowego użytku; |  |  | op. | 1750
RAZEM
Zadanie nr 20 Wkłady na tomograf 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowy, sterylny, zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu -komplet, na który składają się dwa oddzielnie pakowane zestawy, w tym: zestaw A: - 1 x wkład o pojemności 200 ml . - 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną ,z trójnikiem Y , gdzie długość ramion trójnika Y jest odpowiednio; dla odgałęzienia po stronie kontrastu -10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl - 25 cm . - złącze szybkiego napełniania typu ,J" zestaw B: - 1 x wkład o pojemności 200 ml . - 1 x ostrze typu ,,Spike" - 1 x złącze szybkiego napełniania typu J" - zestaw wolny od ftalanów. |  |  | zestaw | 200
RAZEM
Zestawy muszą być kompatybilne z automatycznym dwugłowicowym wstrzykiwaczem środka kontrastującego Medrad STELLANT CT D SCT 211 (Pedestal)
Zadanie nr 21 Asortyment jednorazowy do wstrzykiwaczy MEDTRON - Accutron, będących w posiadaniu szpitala
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 h o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z: 1) Strzykawki 200 ml x 2 szt. (objętość resztkowa: 1,5 ml) 2) Systemu rurek do napełniania i podawania kontrastu i soli fizjologicznej Zestaw do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  |  | szt. | 120
2 | Wężyk pacjenta z zaworem (do zestawów wielogodzinnych) o wytrzymałości 21 barów/305 psi: długość: min. 1500 mm średnica wewnętrzna: 1,5 mm objętość napełnienia: 2,7 . Do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  |  | szt. | 200
3 | Zestaw jednorazowy o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z: - dwóch strzykawek o pojemności 65 ml; - systemu rurek z zintegrowanym wężykiem pacjenta; -dwóch ostrzy do napełniania wkładów. Do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  |  | szt. | 200
4 | Zestaw jednorazowego użytku o wytrzymałości do 83 bar/1200 psi składający się z: - dwóch strzykawek/wkładów o pojemności 200 ml - systemu rurek z zintegrowanym wężykiem pacjenta o poniższych parametrach: długość rurki kontrastu: min. 2180 mm długość rurki NaCl: min. 2180 mm - dwóch wentylowanych ostrzy do napełniania wkładów o objętości napełnienia 0,4 ml do wstrzykiwacza Accutron HP-D. |  |  | szt. | 50
RAZEM
Zadanie nr 22 Rękojeść i łyżka do laryngoskopów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowa rękojeść kompatybilna z łyżką światłowodową w standardzie ISO 7376 (zielony standard) lub równoważnym, z wytrzymałego plastiku, z czterema poprzecznymi frezami, posiadająca trzy baterie AAA w zestawie, wraz żarówką LED. Całość o długości 12 cm i średnicy 2,8 cm, obwód 9,42 cm oraz waga 88 gram, opakowanie - folia |  |  | szt | 150
2 | Jednorazowa łyżka światłowodowa ze stali nierdzewnej, w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO-7376 lub równoważnym, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, rozmiary: Mac 0/dl 84mm , Mac 1/94mm, Mac2/103mm, Mac 3/132mm, Mac 4 /162mm, Mill 00/68mm, Mill 0/78mm, Mill1/105mm, Mill 2/158mm , Mill3 /198mm ,Mill 4/208mm Nie posiada ostrych krawędzi i refleksów świetlnych . Opakowanie kodowane kolorem w zależności od rozmiaru. Pakowane folia-folia z perforacją w celu idealnego otwarcia. |  |  | szt | 1800
RAZEM
Zadadnie nr 23 Asortyment do aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii Producent: Fisher & Paykel Healthcare SAS Model: AIRVO 2 Humidifier
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Rura do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej z technologią Airspiral zawierającej poduszeczki z ogrzanym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 lub równoważną oraz norm bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1 lub równoważną. Kompatyblina z nawilżaczem serii Airvo2. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP) Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączeni komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga produktu kompatybilnego z urządzeniem Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  |  | op | 2
2 | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Możliwość opcji z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas w porównaniu ze standardowymi kaniulami, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Zamawiający wymaga produktu kompatybilnego z urządzeniem Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym Opakowanie zbiorcze 20 szt |  |  | op | 2
3 | Bzpośrednie złącze do tracheostomii Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Zakres przepływu 10 – 60 l/min. |  |  | op | 2
4 | Filtr powietrza do AIRVVO2 pakowane zniorczo po 2 szt |  |  | op | 1
RAZEM
Zadanie nr 24 Akcesoria anestezjologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa bez wielorazowego peana z rurką tracheostomijną z mankietem oraz z dodatkowym przewodem do odsysania, prowadnikiem z otworem na prowadnicę Seldingera; z elastycznym przezroczystym kołnierzem i balonikiem kontrolnym z oznaczeniem średnicy mankietu i rurki. Rozmiar 7; 8; 9 |  |  | szt. | 50
2 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składajacy się z igły Tuohy, cewnika, filtra zewnątrzoponowego, strzykawki niskooporowej, łącznika do cewnika, prowadnika i etykiety identyfikacyjnej cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta. Rozmiar 16G/8cm |  |  | szt. | 50
3 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składajacy się z igły Tuohy, cewnika, filtra zewnątrzoponowego, strzykawki niskooporowej, łącznika do cewnika, prowadnika i etykiety identyfikacyjnej cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta. Rozmiar 18G/8cm |  |  | szt. | 50
4 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu Rozmiary 7; 8; 9 |  |  | szt. | 20
5 | Igła Tuohy do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G/8cm |  |  | szt. | 5
6 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierajacy skalpel, kaniulę z igła i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z z przezstrzeni podgłosnbiowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadajacą sztywny samoblokujacy się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany w sposób umożliwiajacy szybkie otwarcie zestawu, rozmiary 7,0 mm, 8,0mm, 9,0 mm |  |  | szt. | 2
7 | Rurka tracheostomijna z przewodem do odsysania znad mankietu;Rozmiar 6,0-10,0 co 1 mm |  |  | szt. | 240
8 | Zestaw do punkcji opłucnej ( / osierdzia / otrzewnej) o składzie: igła Veressa; cewnik (prosty/ Pig tail do wyboru przez Zamawiającego) z poliuretanu, widoczny w rtg, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym. Dodatkowo w skład zestawu z cewnikiem prostym wchodzą: skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem; strzykawka 60ml. |  |  | szt. | 5
9 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. |  |  | szt. | 50
10 | Prowadnica do intubacji z ukształtowanym drutem, dł 60cm jednorazowa; rozmiar 5,0/693 |  |  | szt. | 20
11 | Prowadnica do trudnych intubacji z wygiętym końcem, jednorazowego użytku; 15CH długość 70cm |  |  | szt. | 300
12 | Filtr typu RTVM 1000 do ssaka |  |  | szt. | 10
13 | Rurka do mikrochirurgii krtani jednorazowego użytku o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z nieprzezroczystego materiału typu Ivory, z mankietem niskociśnieniowym o zwiększonej średnicy, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki, sterylnie pakowana;rozmiar 5,0mm |  |  | szt. | 5
14 | Rurka intubacyjna polarna-pónocna wygięta do góry z mankietem 6,0 6,5 i .0 |  |  | szt | 150
RAZEM
Zadadanie nr 25 Pończochy p/zakrzepowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od kostki do uda); w obrębie uda od jego wewnętrznej strony elastyczny klin w górnej części pończochy; niepełne zamknięcie opaski elastycznej w górnej części uda; punkt rewizyjny w obrębie palców, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru pończoch w górnej części pończochy. Rozmiary: D, E, F, G ,H ,J, K, L, M Opakowanie zawiera 6 par. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego |  |  | op | 10
RAZEM
Zadanie nr 26 Akcesoria do drenażu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Sterylny dren do podawania tlenu kompatybilny z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dł. około 200cm; zakończonie z jednej str. lejek, z drugiej przyłącze do wymniennika ciepła |  |  | szt. | 120
2 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16, długość 56 cm, 62cm i rozm. CH18 długość 54cm oraz rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 36cm (rozmiary do wyboru przez zamawiającego). Możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg. standardu ISO lub równoważnego, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki, przekręcona zastawka ON/OFF na wysokości portu do przepłukiwania, oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu, mankiet okrywający cewnik o właściwościach antybakteryjnych. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. W zestawie 5 szt. fiolek do przepłukiwania systemów zamkniętych o pojemności 15 ml przeznaczone do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. |  |  | szt. | 600
3 | Zestaw do podaży leków i płynów infuzyjnych do pomp infuzyjnych Medima |  |  | szt. | 100
4 | Zestaw do podaży podaży leków światłoczułych do pomp infuzyjnych Medima |  |  | szt. | 50
5 | Filtr elektrostatyczny, bakteryjno – wirusowy z portem do CO2, z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dla dorosłych; mikrobiologicznie czysty. Wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, Wydajność filtracji wirusowej 99,999%. Przestrzeń martwa do 45ml, objętość oddechowa 300-1500; waga max. 29g z portem kapno z koreczkiem. Wydajność nawilżania min. 32,4 mgH2O/l przy Vt=1000ml. |  |  | szt. | 6200
6 | Obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora „rura w rurze” InEx z portem. Długość całego obwodu oddechowego 200cm średnica 22mm. Łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym. Układ mikrobiologicznie czysty, z możliwością używania do 7 dni . |  |  | szt. | 100
7 | sól fizjologiczna, fiolki o poj 15 ml do przepłukiwania cewnika |  |  | szt. | 100
8 | Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Kontrolowane odsysanie (regulacja siły odsysania) z możliwością samodzielnego regulowania odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika, znajdującego się na adapterze (rękojeści). Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. |  |  | szt. | 600
9 | Sterylny zestaw drenów kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi: łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, dwa dreny wyposażone w zaciski umożliwiające niezależne podłączenie z zamkniętym systemem i standardowym cewnikiem do odsysania. Możliwość stosowania do 72 godz.), długość drenów min. 2m. |  |  | szt. | 40
RAZEM
Zadadanie nr 27 Sprzęt jednorazowy do urządzenia PulsioFlex posiadanego przez Szpital i pułapki do Monitora Carescape b-450
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej w technologii PICCO |  |  | szt | 10
2 | Zestaw monitorujący w technologii PICCO - ciśnienie IBP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury |  |  | szt | 10
3 | Obudowa czujnika temperatury w technologii PICO |  |  | szt | 20
4 | Cewnik do Pico, o rozmiarach od 3 do 5 Fr, długość cewnika od 7 do 20 cm (do wybory zamawiajacego) |  |  | szt | 10
5 | Pułapki do monitora Carescape B-450, op a 10 szt |  |  | op | 10
RAZEM
Zadadanie nr 28 Linie próbkujące Phillips, Papier do aparatu EKG Philips PageWriter TC30, układy oddechowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Linie próbkujace do CO2 z nawilżaczem do monitora Phillips |  |  | szt | 80
RAZEM
Zadadanie nr 29 Zestawy do podciśnieniowej terapii ran
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową z miękkim wyściełanym portem (drenem) umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra nawet podczas zgniecenia lub ucisku; Zestaw opatrunkowy o wymiarach 20x12,5x3 cm (+/- 10%) |  |  | szt | 100
2 | Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową z miękkim wyściełanym portem (drenem) umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra nawet podczas zgniecenia lub ucisku; Zestaw opatrunkowy o wymiarach 10CM*8CM*3CM,5x3 cm (+/- 10%) |  |  | szt | 60
3 | Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową z miękkim wyściełanym portem (drenem) umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra nawet podczas zgniecenia lub ucisku; Zestaw opatrunkowy o wymiarach 25*15*3CM,5x3 cm (+/- 10%) |  |  | szt | 20
4 | Zbiornik o pojemności 300 ml (+/-20%) przeznaczony do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, filtrami hydrofobowymi z aktywnym węglem, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia drenu |  |  | szt | 80
5 | Zbiornik o pojemności 750 ml (+/-20%)przeznaczony do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, filtrami hydrofobowymi z aktywnym węglem, filtrem antybakteryjnym, drenem zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia drenu |  |  | szt | 10
6 | Miękki, wyściełany port umożliwiający przepływ wysięku z rany do zbiornika nawet podczas zgniecenia lub ucisku |  |  | szt | 15
RAZEM
Asostyment kompatybilny z Vivano Tec Pro posiadanymi przez Zamawiajacego lub Wykonawca w kosztach oferty zabezpieczy na czas trwania umowy Zamawiającego w 4 urzadzenia do podciśnieniowej terapii ran kompatybiny z zaoferowanym asortymentem.
Zadanie nr 30 Asortyment anestezjologiczny 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku dla dorosłych z łącznikiem T, z zastawką bezzwrotną, wpinany do obwodu oddechowego. W skład zestawu wchodzi łącznik, przewód tlenowy o długości 210cm ze standardowymi złączami, nebulizator o pojemności 10ml, łącznik T. |  |  | szt. | 80
2 | Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora, zawiera 2 rury karbowane o regulowanej długości w zakresie 42-200cm i średnicy 22mm, łącznik Y zintegrowany z rurami, twarde zakończenia od strony repiratora, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni. Łącznik kolankowy z portem kapno zabezpieczonym koreczkiem na uwięzi. Kapturek zabezpieczający. |  |  | szt. | 600
3 | Maska anestetyczna z niepompowanym mankietem. Korpus maski przeźroczysty, wykonany z polipropylenu, z wytłoczonym oznaczeniem rozmiaru w górnej części maski. Kopuła maski gładka (bez dodatkowych elementów kolorystycznych i wytłoczeń). Mankiet maski wykonany z termoplastycznego elastomeru (TPE), z wewnętrznym żebrowaniem w okolicach nosa pacjenta. Żebrowanie usztywnia mankiet w newralgicznej części zapewniając maksymalną szczelność bez konieczności wywierania dużego nacisku. Mankiety w różnych kolorach, w zależności od rozmiaru maski, dla łatwej identyfikacji. Maska pozbawiona pierścienia mocującego. Złącze 22mm. Maksymalna wewnętrzna objętość maski: rozmiar 3 - 111 - 113ml rozmiar 4 - 122 - 124ml rozmiar 5 - 177 - 179ml Mikrobiologicznie czysta. Nie zawierająca PCV oraz ftalanów. Pakowana w folię. Na opakowaniu informacje dot. CE, rozmiaru oraz terminu przydatności. |  |  | szt. | 965
4 | Jednorazowy zestaw do higieny jamy ustnej pacjenta, składający się z:- szczoteczki do zębów, z funkcją odsysania oraz otworem umożliwiającym regulację siły ssania. Włosie szczoteczki stanowi jednolity odlew z trzonkiem uniemożliwiając wyczepienie się, otwory do odsysania wewnątrz i na zewnątrz główki szczoteczki. - gąbka do zwilżania ust- saszetka z roztworem chlorhexydyny 0,12%- kieliszek do dozowania chlorhexydyny |  |  | szt. | 200
RAZEM
Zadadnie nr 31 Asortyment anestezjologiczny 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Resuscytator jednorazowego użytku z workiem 1700ml dla dorosłych z zastawką nadciśnieniową. W zestawie maski nr 4 i 5 oraz rezerwuar tlenu 2500ml. |  |  | szt | 70
2 | Jednorazowy mankiet do szybkich przetoczeń o pojemności 500ml, posiadający manometr z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający, manometr. Mankiet zmywalny, pozbawiony lateksu. |  |  | szt | 40
3 | Jednorazowy mankiet do szybkich przetoczeń o pojemności 1000ml, posiadający manometr z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający, manometr. Mankiet zmywalny, pozbawiony lateksu. |  |  | szt | 50
6 | Cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania stałego kształtu typu "ślinociąg". Cewnik zakończony z jednej strony łącznikiem typu lejek, z drugiej strony specjalną końcówką zapobiegającą uszkodzeniom śluzówki jamy ustnej podczas odsysania. |  |  | szt | 50
7 | Tasiemka mocująca do rurek tracheostomijnych z zapięciem na rzep (bawełniano-wiskozowa) dla dorosłych długość 490mm |  |  | szt | 50
8 | Tasiemka mocująca do rurek tracheostomijnych z zapięciem na rzep (bawełniano-wiskozowa) dla dorosłych długość 400mm |  |  | szt | 80
RAZEM
Zadadanie nr 32 Systemy grzejące pacjenta
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Wymiennik ciepła w postaci sterylnego przewodu przedłużającego o długości 460cm ze złączem luer-lock, zaciskiem rolkowym, portem do wkłucia. |  |  | szt | 40
2 | Wymiennik ciepła w postaci sterylnego przewodu przedłużającego o długości 350cm ze złączem luer-lock, zaciskiem rolkowym, pułapką pęcherzyków. |  |  | szt | 40
3 | Kołderki grzewcze na całe ciało pacjenta o wymiarach 233,7x127cm (+/-5%), bezlateksowe, trzywarstwowe, wykonane z dwóch warstw materiału nietkanego oraz folii, efektywność filtracji bakteryjnej wdmuchiwanego powietrza na poziomie 94%, kompatybilne z użądzeniem grzewczym Warmair posiadanym przez Zamawiającego na oddziale OIT. Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia ogrzewacza na czas trwania umowy do wykorzystania na Bloku Operacyjnym |  |  | szt | 150
4 | Materacyki grzewcze pod całę ciało pacjenta dorosłego, o wymiarach 194x101,96cm (+/-5%), bezlateksowe, trzywarstwowe, wykonane w dwóch warstw materiału nietkanego oraz folii. Efektywność filtracji bakteryjnej wdmuchiwanego powietrza na poziomie 94%, kompatybilne z użadzeniem grzewczym Warmair posiadanym przez Zamawiającego |  |  | szt | 50
RAZEM
Zadanie nr 33 Ostrza do strzygarek
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość ostrza 3,8 cm. Konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrze chroni skórę a górne ruchome tnie włosy. Ostrze przeznaczone do strzygarki z ruchomą głowicą. Ostrza pakowane po 50 sztuk. |  |  | op | 15
RAZEM
Wykonawca w kosztach oferty zabezpieczy na czas trwania umowy Zamawiającego w 6 szt. Strzygarek kompatybilnych z zaoferowanym asortymentem
Zadanie nr 34 Akcesoria do terapii wysokimi przepływami do aparatu Humid-BH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Układ oddechowy pasywny kompatybilny z respiratorem Trilogy 202. posiadanym przez szpital |  |  | szt | 150
2. | Obwód aktywny do respiratora Trilogy Evo (jednorazowy, w zestawie filtr antybakteryjny/antywirusowy oraz port przeciekowy, Układ oddechowy do respiratora Philips Respironics Trilogy Evo |  |  | szt | 40
3. | Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany, wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego, eliminującą skropliny w układzie. W drenie wbudowany czujnik , zapewniający kontrolę temperatury podawanych gazów, oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych, interfejsu do tracheostomii, oraz maski. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, oraz specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzą komplet, tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Okres przydatności: 3 lat od momentu produkcji. |  |  | szt | 10
4. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), Wysokoprzepływowa kaniula nosowa umożliwia wzbogacanie powietrza w tlen w warunkach wysokiego przepływu (HFNC) przy pomocy ogrzanego i nawilżonego gazu, zapewniając wszechstronność niezbędną do reagowania na zmieniający się stan pacjenta. Kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do każdego pacjenta zapewniając maksymalną wygodę,. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę, umożliwiającą podłączenie do większości ogrzewanych układów oddechowych do terapii HFNC. Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniule wyposażone w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy, łatwy do dopasowania umożliwia bezpieczne zamocowanie kaniuli, jednocześnie podnosząc komfort pacjenta. Do kaniuli dołączony klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Uniwersalna kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz). Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozstaw widełek 5 mm Rozmiar s, m , l |  |  | szt | 30
5. | Łącznik tracheostomijny do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), terapii wysokoprzepływowej, Uniwersalny łącznik kompatybilny z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz). |  |  | szt | 3
6. | Maska z adapterem do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), kompatybilna z układem z pozycji nr 1, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami, dren odporny na zagięcia, o przekroju gwiazdkowym w pięciu rozmiarach: XS, S, M, L, XL - maseczki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem |  |  | szt | 5
7. | Filtr zapewniający dopływ czystego powietrza, zalecany do wymiany co 30 dni |  |  | szt | 5
RAZEM
Zadanie nr 35 Akcesoria do pomp do endoskopów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Dren do pompy do endoskopów typu OFP II; |  |  | szt. | 50
RAZEM
Zadadanie nr 36 Pętle do polipektomii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu,z funkcją rotacji.Wyposażone w wyskalowana rekojeść.Kształt owalny, długość robocza ok.230cm, rozm. 10 mm |  |  | szt. | 200
2 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu,z funkcją rotacji.Wyposażone w wyskalowaną rękojeść.Kształt owalny.Długość robocza ok.230cm, rozm. 15 mm |  |  | szt. | 50
3 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu,z funkcją rotacji.Wyposażone w wyskalowaną rękojeść.Kształt owalny.Długość robocza ok.230cm, rozm. 20 mm |  |  | szt. | 40
4 | Pętle jednorazowego użytku do polipektomii asymetryczne (kaczy dziób) wykonane z drutu plecionego, z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 15mm 25mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt asymetryczny |  |  | szt. | 20
5 | Pętle jednorazowego użytku do polipektomii heksagonalne wykonane z drutu plecionego, z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 15mm 25mm i 35mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt heksagonalny |  |  | szt. | 20
RAZEM
Zadadnie nr 37 Klipsy stosowane w polipektomii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Klipsy jednorazowe kompatybilne z klipsownicą HX-11OUR standardowe,kąt rozwarcia 135 stopni,dł. ramion klipsa 7,5 mm |  |  | op. | 100
RAZEM
Zadadnie nr 38 Kleszczyki biopsyjne jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, długość robocza ok.230cm, średnica szczęk 2,3mm, łyżeczki owalne, z igłą, z okienkami, powlekane na całej długości, |  |  | szt. | 1300
RAZEM
Zadadnie nr 39 Nasadka dla endoskopu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowa nasadka na końcówkę endoskopu, kompatybilna z endoskopem typu CF-Q165, CF-H 180AL, nasadka z bocznym otworem do usuwania płynów, długość od dystalnego końca endoskopu: ok 4 mm, średnica nasadki 15mm |  |  | szt. | 40
RAZEM
Zadadanie nr 40 Szczypce dla pracowni Endoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowe szczypce elektrochirurgiczne do hemostazy, z funkcją rotacji długość 2300mm, średnica 2,8mm |  |  | szt. | 3
2 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narz ędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi |  |  | szt. | 10
RAZEM
Zadanie nr 41 Urządzenie do hamowania krwawienia dla pracowni endoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowe urzadzenie do hamowania krwawienia, minimalna szerokość kanału 2,8 mm, długość katetera około 220cm typu HEMOSPRAY |  |  | szt. | 2
RAZEM
Zadanie nr 42 Filtry i tusz dla pracowni endoskopii, zawór do odsysania videofibreskopów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | filtry do ssaka kompatybilne ze ssakiem Olympus kv-5 |  |  | szt. | 50
2. | Zawór do odsysania, do fiberoskopów, jednorazowy |  |  | szt. | 20
2 | Szczoteczka jednorazowa do czyszczenia videduodenoskopu tfj-q180v, op a 50 szt |  |  | op | 1
3. | Szczoteczka czyszcząca do duedenoskupu, op a 50 szt |  |  | op | 1
3 | Marker do śluzówki typu indigo carmine |  |  | szt. | 40
RAZEM
Zadanie nr 43 Asortyment dla endoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Szczypce Biopsyjne jednorazowego użytku Srednica 1,8mm długość 180cm, Łyżeczki owlne z okienkiem lub typu aligatorki, bez igły, powlekane na całej długosci |  |  | szt | 50
2 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, elastyczny, foliowy woreczek rozpostarty na owalnej pętli o wymiarach - średnica pętli 35 mm długości narzędzia 230cm, śr. osłonki 2,6mm -średnica pętli 25 mm długości narzędzia 230cm, śr. osłonki 2,6mm - średnica pętli 15 mm długości narzędzia 160cm, śr. osłonki 1,8mm. (do wyboru przez Zamawiającego). Z funkcją rotacji |  |  | szt. | 10
3 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6 gumkowy, gumki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, Przedostatnia gumka w innym kolorze, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją uwolnienia gumki. Przeznaczony na endoskopy o średnicy 9,5mm do 11,5mm. Zestaw wstępnie zamontowany po wyjeciu z opakowania (nić założona na głowicę i przeprowadzona przez cewnik wprowadzający). Cewnik wprowadzajacy o długości 160 cm, średnica wewnetrzna gumki po uwolnieniu 1,5 mm. |  |  | szt. | 2
4 | Igła do ostrzykiwania jednorazowego uzytku, Srednica 22 G(0,7mm), długosć igły 5 mm, długosć całkowita narzedzia 230 cm, średnica osłonki 2,3 mm |  |  | szt | 70
5 | Marker endoskopowy typu Black EYE, w strzykawkach po 5 ml |  |  | szt | 15
6 | Szotki jednorazowe typu Endocleaner z długim prostym włosiem, poprawiające czyszczenie; specjalny uchwyt ułatwijacy wprowadzenie do endoskopu; zgodne z kanałem roboczym pomiedzy 2,0mm i 3,20mm |  |  | szt | 465
7 | Ustnik jednorazowy do endoskopów, dwa boczne otwory, duży otwór główny (dla instrumentów do 60f), nie zawiera lateksu |  |  | szt | 1085
8 | Pętle do polipektomii z drutu monofilamentnego |  |  | szt | 50
9 | Pułapkaq jednokomorowa do chwytania polipów |  |  | szt | 50
RAZEM
Zadanie nr 44 Narzędzia endoskopowe i inne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Sfinkterotom, jednorazowego użytku, Ø cewnika 2,55mm, 3-kanałowy, długość narzędzia 200cm. Różne rodzaje do wyboru Zamawiającego: - końcówka dystalna temperowana do 2,1mm ,długość noska 5mm, długość cięciw 20mm, 25mm i 30mm, możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego i monofilamentu (do wyboru Zamawiającego). - końcówka dystalna temperowana do 2,1mm, długość noska 5mm, długość cięciw 20mm, 25mm i 30mm możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego - częściowo izolowana cięciwa. - typu „Precut” – bez noska – cięciwa od końca dystalnego, długość cięciw 20mm, 25mm i 30mm, możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z drutu plecionego. |  |  | szt. | 15
2 | Sfinkterotom igłowy, jednorazowego użytku,, Ø cewnika 2,55mm – temperowana do 2,1mm 3-kanałowy, , igły wysuwana do 6mm, możliwość użycia prowadnika 0.035" |  |  | szt. | 3
3 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0.035” i 0.025” (do wyboru Zamawiającego) nitinolowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, z giętką końcówką pokrytą powłoką hydrofilną o długości 5cm. Końcówka prosta i zagięta. |  |  | szt. | 15
4 | Koszyk do ekstrakcji złogów, jednorazowego użytku, Ø 2.3mm, z funkcją rotacji, wyposażone w port Luer do podania kontrastu, kosze wykonane z drutu plecionego, długość narzędzia 200cm. Różne rodzaje do wyboru Zamawiającego: - kształt trapez (basket) 4 ramienny, rozmiary koszy: 40mm, 50mm, 60mm (w pozycji rozciągniętej). - kształt sferyczny (dormia) 6 ramienny, rozmiary koszy: 50mm i 60mm (w pozycji rozciągniętej). - kształt trapez (basket) 4 ramienny, rozmiary koszy: 40mm, 50mm, 60mm (w pozycji rozciągniętej), możliwość użycia prowadnika 0.035" |  |  | szt. | 5
5 | Balon do ekstrakcyjny do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, Ø 2.3mm, 3-kanałowy, długość 200cm, możliwość użycia prowadnika 0.035", markery RTG bo obu stronach balonu, 3-stopniowy - możliwość osiągnięcia 3 średnic jednym balonem 9-13-16mm, w zestawie 3 strzykawki o zróżnicowanej pojemności, każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon, balon nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. |  |  | szt. | 10
6 | Cewnik ECPW, jednorazowego użytku, Średnica cewnika 1,8mm, długość narzędzia 200cm, Możliwość użycia prowadnik 0.035” Różne rodzaje do wyboru Zamawiającego: - końcówka standardowa - końcówka zwężana - końcówka metalowa (klepsydra) |  |  | szt. | 10
7 | Zestaw do wprowadzania protez, jednorazowego użytku, dł. 220 cm, możliwość wstrzykiwania kontrastu przy jednoczesnej obecności prowadnika (oddzielny port do podania kontrastu), cewnik prowadzący i popychający z markerami RTG, do wprowadzenia protez o śr. 8,5Fr, 10 Fr i 11,5 Fr (do wyboru Zamawiającego) |  |  | szt. | 10
8 | Popychacz jednorazowego użytku do wprowadzania protez 7FR, długość 180cm, z markerem RTG na końcu dystalnym |  |  | szt. | 5
9 | Proteza do dróg żółciowych, wykonane z PE, typ PROSTY, jednorazowego użytku do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych, miękka, widoczna w RTG, z min 6 otworami na jednym końcu i 2 otworami na drugim, w zestawie z plastikowym pozycjonerem. Rozmiary do wyboru: 7Fr, 8,5Fr, 10Fr oraz 11,5Fr Długości między zaczepami: 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9 cm, 10cm, 11cm, 12 cm 13cm, 14cm, 15cm (do wyboru Zamawiającego) |  |  | szt. | 10
10 | Proteza do dróg żółciowych, wykonane z PE, typ podwójny PIGTAIL, jednorazowego użytku do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych, miękka, widoczna w RTG, z otworami na każdej pętli, ze znacznikiem , w zestawie z plastikowym pozycjonerem. Rozmiar 7Fr, 8,5Fr i 10Fr Długość między pętlami: 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9 cm, 10cm, 11cm, 12 cm 13cm, 14cm, 15cm. (do wyboru Zamawiającego) |  |  | szt. | 5
11 | Balony do poszerzania przełyku / jelita - jednorazowego użytku, progresywne 3-stopniowe,średnice balonów: 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18mm, 18-19-20mm, długość balonu 55mm, długość narzędzia 230cm, śr. cewnika wprowadzającego 7 Fr. markery widoczne w RTG, kompatybilne z prowadnikiem 0,035’’. |  |  | szt. | 5
12 | Urządzenie pompujące do balonów do poszerzania. Wyposażone w manometr. |  |  | szt. | 5
13 | Stenty samorozprężalne przełykowe, - wykonane z nitinolu, - wykonane z pojedynczego drutu częściowo lub całkowicie powlekane. - z niepokrytymi końcami zapewniającymi fiksację stentu do zdrowego odcinka przełyku, - posiadające lassa do repozycji na obu końcach - posiadające markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu - stenty częściowo powlekane o długości po pełnym rozprężeniu 80mm, 100mm, 120mm i 140mm oraz średnicy wewnętrznej 20mm i średnicy kołnierza 24mm oraz średnicy wewnętrznej 24mm i średnicy kołnierza 28mm, - stenty całkowicie powlekane o długości po pełnym rozprężeniu 80mm, 100mm, 120mm oraz średnicy wewnętrznej 20mm i średnicy kołnierza 24mm, - fabrycznie zamontowane na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, - aplikator o średnicy 24Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". |  |  | szt. | 2
RAZEM
Zadanie nr 45 Asortyment dla pracowni Endoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | szt. | 300
3. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | szt. | 150
4. | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk. |  |  | op | 1
5. | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica nęrzedzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | szt | 30
RAZEM