## Zad. 7
Zadanie nr 7
Załącznik nr 1
do umowy nr ………....………………….
z dnia ………....………………….
Zakup wraz z dostawą drobnego i specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku - Pakiet G
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | rozm./ poj. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Filtr antybakteryjny, elektrostatyczny i hydrofobowy, o skuteczności filtracji bakterii i wirusów 99,9999%. Odpowiedni dla dzieci i dorosłych, dzięki niskiej przestrzeni martwej max. 40 ml. Z zamykanym portem do pomiaru CO2. Lekki, o zwartej budowie, bez ostrych krawędzi, waga 20-25g. Z nadrukowanymi zakresami wartościami minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej: 150 - 1000 ml. Produkt sterylny, bez lateksu. (1 op.=25 sztuk) |  | 3: op.; 4: 45; 6: 0; 8: 0
2 | Rozciągliwy anestetyczny układ oddechowy dla dorosłych - z elastycznego lekkiego, gładkiego w środku materiału i średnicy 22mm. Dwie giętkie rury oddechowe z dodatkowym ramieniem i złączami do respiratora, z łącznikiem Y, portem do pomiaru CO2(na złączu), 2l worek bezlateksowy. Produkt czysty mikrobiologicznie lub sterylny. |  | 3: Szt.; 4: 400; 6: 0; 8: 0
3 | Prowadnica do trudnych intubacji typu bougie, elastyczna, wzmocniona na całej długości, z materiału o właściwościach poślizgowych, z wygiętym końcem, skalowana co 1 cm, jednorazowego użytku. Rozmiar 600- 700 mm. Produkt sterylny, bez lateksu i ftalanów. |  | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
4 | Prowadnica do rurki intubacyjnej, do ukształtowania, z metalu pokrytego tworzywem medycznej jakości. Delikatny koniec zmniejszający ryzykoprzypadkowych uszkodzeń. Jednorazowego użytku. Rozmiar: 1,9, 2.0, 4.0, 5.0 mm. Produkt sterylny, bez lateksu i ftalanów. |  | 3: Szt.; 4: 150; 6: 0; 8: 0
5 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa, jednorazowa, typ Macintosh. Nieodkształcająca się, z lekkiego stopu metalu, o profilu identycznym z profilem łyżek wielorazowego użytku. Kompatybilna z jednorazowymi rękojeściami - punkt 8, wytrzymały zatrzask zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód dający mocne, skupione światło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki. Mikrobiologicznie czysta. Pakowana pojedynczo. Rozmiar: 00-5 | 2-5 | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
|  | 00 | 3: szt; 4: 55; 6: 0; 8: 0
|  | 0 | 3: szt; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | 1 | 3: szt; 4: 15; 6: 0; 8: 0
6 | Resuscytator jednorazowego użycia gotowy do użytku dla jednego pacjenta do wentylacji dzieci. Resuscytator musi być przeznaczony do wentylacji dzieci których waga pacjenta przekracza 10 kilogramów. |  | 3: Szt.; 4: 2; 6: 0; 8: 0
7 | Maska krtaniowa wykonana z medycznego PCV, jednorazowego użytku o rozmiarze 1 profilu anatomicznym, posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Pakowana pojedynczo w torebkę (membrana Tyvek/PET/PE) oraz kartonowe pudełko. |  | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
8 | Rękojeść jednorazowa do laryngoskopu z zmontowanymi fabrycznie bateriami, kompatybilny z łyżkami z pozycji 5. |  | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
9 | Maska anestetyczna z pompowanym mankietem, jednorazowego użytku, korpus przezroczysty, kolor oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, rozmiar 2-5. Bez lateksu i ftalanów. Mikrobiologicznie czysta, opakowanie - folia |  | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
10 | Przyrząd do przecinania/usuwania zaciskacza do pępowiny jednorazowego użytku |  | 3: Szt.; 4: 5; 6: 0; 8: 0
11 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z workiem oraz drenem o dł. około 2m. Produkt sterylny, bez lateksu. |  | 3: Szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
12 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu z krzyżową zastawką bezpieczeństwa. Do użytku dla dorosłych i dzieci w przypadku objętości oddechowej (TV) > 50 ml. Sterylny. |  | 3: szt.; 4: 25; 6: 0; 8: 0
13 | Wzierniki ginekologiczne typu Collin, sterylne, jednorazowego użytku. Plastikowe tworzywo bezbarwne. Boczne otwarcie zapewnia dobrą wizualizację oraz dostęp do szyjki macicy, nadają się do histerosonografiii i histerosalpingografii. Wykonane z żywicy polistyrenowej, bez zawartości lateksu oraz PCV. Rozmiary S - średnica 27mm i M - średnica 33mm |  | 3: szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
14 | Cewnik typu LEADER-FLEX pediatryczny do obwodowego pomiaru RR, specjalnie do nakłucia tętnicy udowej lub promieniowej o średnicy zewnętrznej 0,7 mm posiadający: - igłę do nakłucia 21G lub 22G - prowadnik z prostą, giętką końcówką, - cewnik z PUR, kontrastujący w RTG z giętkimi skrzydełkami i wbudowanym zabezpieczeniem przed zagięciem, giętki, na stałe przyłączony do cewnika przedłużacz. |  | 3: szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
15 | Sonda silikonowana do żywienia noworodków, przeźroczysta z kontrastującymi paskami, dystalna końcówka zamknięta z 2 otworami bocznymi, oznaczenie długości w cm (5 – 25 cm), proksymalna końcówka z miękką nasadką i korkiem. Rozmiar: F 4,0 – 10,0 o długości 40 cm – 125 cm. |  | 3: szt.; 4: 80; 6: 0; 8: 0
16 | Dwuświatłowy antybakteryjny cewnik pępowinowy wykonany z PUR, inkorporowany aktywnym srebrem. Całkowicie widoczny w RTG, oznaczniki numeryczne co 1cm. Cewnik w rozmiarach 4FR o długości 20cm oraz 5F o długości 40cm. |  | 3: szt.; 4: 7; 6: 0; 8: 0
17 | Cewnik pępowinowy w rozmiarze 2,5 Fr i długości 30 cm oraz 3,5-5,0 Fr i długości 40 cm. Wykonany z poliuretanu. Numeryczne oznaczenia od dystalnego końca 4 cm – 25 cm, pakowany z kranikiem L-L. |  | 3: szt.; 4: 60; 6: 0; 8: 0
18 | Zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodków. |  | 3: szt.; 4: 4; 6: 0; 8: 0
19 | Zawór do drenażu opłucnowego typu Heimlich z funkcją zastawki bezzwrotnej w kształcie kaczego dzioba wykonany z poliuretanu i gumy naturalnej. |  | 3: szt.; 4: 6; 6: 0; 8: 0
20 | Łącznik do połączenia zaworu typu Heimlich z trokarem. |  | 3: szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
21 | Trocar z drenem przeznaczony dla neonatologii. Przezroczysty dren widoczny w Rtg. Znaczniki co 1 cm. Jedno oczko boczne. Rozmiar: 08 – 10 F. |  | 3: szt.; 4: 8; 6: 0; 8: 0
22 | Wkłady workowe na wydzielinę, z trwale połączoną pokrywą do pojemników typu Serres, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej minimum f12 mm, oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu. Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | 1000-2000ml | 3: szt.; 4: 540; 6: 0; 8: 0
|  | 3000ml | 3: szt.; 4: 1032; 6: 0; 8: 0
23 | Dren łączący do ssaka z łącznikiem schodkowym dł. 2,0 - 2,5 m. |  | 3: szt.; 4: 600; 6: 0; 8: 0
24 | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Cały zestaw sterylizowany radiacyjnie. Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. |  | 3: szt.; 4: 500; 6: 0; 8: 0
25 | Woreczek ocieplający dwuwarstwowy z przezroczystego, miękkiego i nie szeleszczącego polietylenu, z pianką pomagającą utrzymać otwarte drogi oddechowe i zapewniającą komfort dziecku, z regulowanym kapturkiem. Centralne otwieranie woreczka na rzep. Sterylny. Rozmiary: S- do 1kg., M-od 1kg- 2,5kg, L- powyżej 2,5kg |  | 3: szt.; 4: 80; 6: 0; 8: 0
26 | Kompaktowy zestaw do grawitacyjnego i czynnego drenażu klatki piersiowej u noworodków, wyskalowana komora kolekcyjna o pojemności 400 ml, dodatkowa skala precyzyjna w zakresie do 10 ml co 2ml, w zakresie 10 ml-50 ml co 5 ml. Wyposażony w zastawkę wodną, gruszkę mechaniczną ewakuacyjną płyny, płynna regulacja siły ssania na pokrętle w zakresie 0-45 cm H2O oraz automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego i ujemnego, wskaźnik i skalę przecieku doopłucnowego, bezigłowy port do pobierania próbek. |  | 3: szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
27 | Hydrokoloidowa osłona czujnika temperatury, odporna na wilgoć i temperaturę w postaci plastra mocowanego do skóry noworodka o śr. około 25 mm. |  | 3: szt.; 4: 5; 6: 0; 8: 0
28 | Regulowana, lekka opaska mocująca czujnik SpO2 uniwersalnego zastosowania, jednorazowego użytku, wykonana z miękkiej pianki, dostępna w dwóch rozmiarach: małym i dużym dla potrzeb noworodków i wcześniaków. Op. x 100 szt. |  | 3: op.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
29 | Zestaw do zakładania cewników pępowinowych i PICC. W skład zestawu wchodzą: 1 taśma mierząca; min. 5 gazików 5x5 cm; min. 8 gazików 10x10 cm; 2 miseczki na płyny (czerwona i przeźroczysta); 1 bezpieczny skalpel; 2 bezpieczne igły (18G i 20G); 1 taśma do pępowiny 4mm x80cm; 1 strzykawka 1 ml (luer slip); min. 1 strzykawka 3 ml (luer lock); min. 1 strzykawka 5 ml (luer lock); 2 obłożenia adhezyjne; 1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel) obłożenie; 1 x kleszcze proste do uchwycenia kikuta pępowinowego; 1 pęseta zębata neonatologiczna; 1 rozszerzacz do pępka; 2 x kleszcze zagięte do uchwycenia i stabilizacji kikuta pępowinowego; 1 x pęseta neonatologiczna prosta; 2 x pęseta neonatologiczna zagięta; 2 ręczniki; 1 opakowanie zewnętrzne - typ taca; 1 nożyczki zagięte; 1 szwy 3.0; 1 imadło chirurgiczne; 2 stripy. |  | 3: szt.; 4: 40; 6: 0; 8: 0
30 | Stabilizator rurki intubacyjnej dla potrzeb noworodków do zastosowania przez okres do 7 dni w formie delikatnej plastikowej ramki z możliwością interwencyjnego cięcia i platformą do ufiksowania rurki oraz delikatnego opatrunku mocowanego do kości skroniowych. Dostępny w czterech rozmiarach dla przedziałów wagowych: do 600 g, 600-800g, 800-1200g, 1200-1500g, 1500-2000g, powyżej 2000g. W zestawie dołączona taśma do identyfikacji odpowiedniego rozmiaru stabilizatora. |  | 3: szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
31 | Pediatryczny zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej i tracheostomijnej CH05, CH06, CH07, CH08 długość 31 cm, z możliwością stosowania min. przez 48h. System wyposażony jest w trzy łączniki Y różnego rozmiaru (w zależności od rozmiaru cewnika), ułatwiające dostosowanie do rurki intubacyjnej / tracheostomijnej, w celu podłączenia cewnika do rurki intubacyjnej/tracheostomijnej. System wyposażony w obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm. Cewnik zakończony atraumatycznie z jednym otworem centranym oraz dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania Oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. oraz oznaczenie kolorami poszczególnych centymetrów. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po całkowitym usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Każdy zestaw zawiera cewnik w odpowiednim rozmiarze oraz 3 łączniki Y. Wszystkie elementy systemu są sterylne. Rozmiary cewników kodowane kolorami według standardu ISO. Opakowanie zbiorcze: max 10 szt. |  | 3: szt.; 4: 15; 6: 0; 8: 0
32 | Resuscytator jednorazowego użycia gotowy do użytku dla jednego pacjenta do wentylacji niemowląt / noworodków. Resuscytator musi być przeznaczony do wentylacji niemowląt / noworodków, których waga pacjenta nie przekracza 10 kilogramów. Maksymalna dostarczana objętość oddechowa resuscytatora musi być w zakresie 150 - 170 ml. Resuscytator musi mieć możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Resuscytator musi mieć port do pomiaru stężenia CO 2 w wydychanym powietrzu lub do podawania leków drogą dotchawiczą. Rezerwuar tlenu resuscytatora musi mieć objętość minimum 300 ml i umożliwiać podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszance oddechowej oraz musi posiadać dren do podawania tlenu. Resuscytator musi posiadać jednorazową maskę twarzową z powietrznym mankietem dla niemowląt / noworodków. Resuscytator nie może zawierać żadnych ftalanów. |  | 3: szt.; 4: 40; 6: 0; 8: 0
33 | Resuscytator jednorazowy - worek samorozprężalny do wentylacji osoby dorosłej z przezroczystą maską twarzową w rozm.4,5, z rezerwuarem tlenowym z drenem. Bez ftalanów i lateksu. |  | 3: szt; 4: 40; 6: 0; 8: 0
34 | Nakłuwacz dla wcześniaków Głębokość nakłucia 0.85mm Szerokość nakłucia 1.75mm 1 op. = 50 szt. |  | 3: op.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
35 | Nakłuwacz dla noworodków i niemowląt Głębokość nakłucia 1.0mm Szerokość nakłucia 2.5mm 1 op. = 50 szt. |  | 3: op.; 4: 80; 6: 0; 8: 0
36 | Końcówka do odsysania wydzielin z ust i nosa noworodków, mozliwość odsysania jedną ręką, port kciuka do przerywanego odsysania, miękka, elastyczna końcówka przypominająca gruszkę. Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP, dostępny w dwóch rozmiarach: wcześniaki i noworodki |  | 3: szt.; 4: 35; 6: 0; 8: 0
37 | Rurka antykolkowa wykonana z bezpiecznego i miękkiego PVC. Z jednej strony zaokrąglona, a z drugiej rozszerzona, co ułatwia uwalnianie gazów z niewykształconych jelit niemowlęcych. Dostępna w rozmiarze: średnica 2/4 i długość 120 mm. |  | 3: szt.; 4: 40; 6: 0; 8: 0
38 | Maska twarzowa typu Ambu z niewymagającym napełnienia, dobrze przylegającym otwartym kołnierzem i przezroczystą kopułą umożliwiającą ciągłą obserwację pacjenta; mankiet kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru; bez zawartości lateksu, PCV i ftalanów; rozmiary 3, 4, 5. Mikrobiologicznie czysta. Opakowanie foliowe. |  | 3: szt.; 4: 500; 6: 0; 8: 0
39 | Maska nadkrtaniowa sterylna I-gel, jednorazowego użytku, wykonana z wysokojakościowego tworzywa sztucznego z żelową końcówką, wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny a także w zintegrowany bloker zgryzu, oraz stabilizator położenia w jamie ustnej ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji; w rozmiarach 3 i 4, pakowana pojedynczo. |  | 3: szt.; 4: 60; 6: 0; 8: 0
40 | Haczyk do przebijania błon płodowych o dł. ok. 25cm |  | 3: szt.; 4: 200; 6: 0; 8: 0
41 | Zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów jałowy nietoksyczny 4,8F W skład którego wchodzą: - kateter podwójny Pigtail 4,8Fo średnicy pętli pęcherzowej 2cm i odstępie między pętlami 26cm - prowadnik 032'' x 110cm - popychacz 4,8F - nakładka mocująca - zacisk |  | 3: szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
42 | Zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów jałowy nietoksyczny 7F W skład którego wchodzą: - kateter podwójny Pigtail 7Fo średnicy pętli pęcherzowej 2cm i odstępie między pętlami 26cm - prowadnik 038'' x 110cm - popychacz 8F - nakładka mocująca - zacisk |  | 3: szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  | 5: NETTO:; 6: 0; 7: BRUTTO:; 8: 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą materiały informacyjne producenta dla oferowanych produktów (aktualny katalog zawierający opis itp.) potwierdzające nr katalogowy oferowanego produktu oraz spełnienie parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia tj. odpowiednio (w zależności od opisu przedmiotu zamówienia): rozmiar, długość, średnica, głębokość i szerokość nakłucia, pojemność oraz rodzaju materiału wykorzystanego do produkcji zaoferowanego asortymentu. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części (zadania) oraz której pozycji formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 1 do umowy) dotyczy dany dokument.