## Pakiet nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wyroby medyczne do krioizolacji ujść żył płucnych wraz z dzierżawą
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 11
| Uwagi dodatkowe: | Dzierżawa 1+10 mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3, 33141000-0, 33123000-8
Część dotycząca dzierżawy:
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1.0 | Kriokonsola (dzierżawa) |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Aparat/Aparaty spełniają wszystkie wymagania z punków 1.2-1.4 oraz są w pełni kompatybilne z wyrobami z pozycji 2.0-10.0 | tak
1.2 | Kriokonsola posiada pedał sterujący | tak, podać
1.3 | Kriokonsola posiada czujnik ruchu przepony | tak, podać
1.4 | Kriokonsola posiada system utrzymywania stałego ciśnienia w balonie | tak, podać
Część dotycząca dostawy:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
2.0 | Balon do krioablacji (dostawa) | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 100
3.0 | Koszulka prowadząca do balonu, sterowana z rozszerzaczem. Krzywizna koszulki min 155 stopni (dostawa) | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 100
4.0 | Elektrofizjologiczne elektrody wielopolowe diagnostyczne do mapowania żył płucnych współpracujące z balonem do krioablacji (dostawa) | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 100
5.0 | Kabel elektryczny do elektrody diagnostyczej wielopolowej (dostawa) | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 100
6.0 | Kabel gazowy do balonu (dostawa) | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 100
7.0 | Kabel elektryczny do balonu (dostawa) | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 100
8.0 | Elektroda diagnostyczna 4 polowa sterowalna (dostawa) | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 100
9.0 | Łącznik do elektrody diagnostycznej z poz. 8 (dostawa) | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 20
10.0 | Zestaw do punkcji transeptalnej – koszulka i igła (dostawa) | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 100
11.0 | Koszulka sterowalna dwukierunkowa (dostawa) | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 10
Łączna wartość netto i brutto dostawy i dzierżawy:

## Pakiet nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wyroby medyczne do wykonania ablacji zaburzeń rytmu serca z mapowaniem 3D
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 11
| Uwagi dodatkowe: | Dzierżawa 1+10 mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
CPV:
33140000-3, 33141000-0, 33197000-7
Część dotycząca dzierżawy:
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1.0 | System ablacyjny z elektroanatomicznym 3D (dzierżawa) |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Aparat/Aparaty spełniają wszystkie wymagania z punków 1.2.-1.5.11 oraz są w pełni kompatybilne z wyrobami z pozycji 2.0-11.0 | tak
1.2 | W skład zestawu wchodzi elektroanatomiczne 3D, generator RF, pompa irygacyjna | tak, podać
1.3 | Parametry techniczne i użytkowe systemu elektroanatomicznego 3D
1.3.1 | Systemowa platforma PC o następujących parametrach min.: -częstotliwość taktowania procesora 3,5GHz; -pojemność pamięci RAM 6GB, -pojemność dysku twardego 500GB, -napęd DVD-RW | tak
1.3.2 | Ilość monitorów do systemowej platformy PC: min. 2 sztuki | tak
1.3.3 | Monitory systemowej platformy PC: - przekątna 24'' - rozdzielczość natywna min. 1200 x1920 pixeli | tak, podać
1.3.4 | Oprogramowanie obsługujące system z możliwością zapisu danych w formacie DICOM 3.0 | tak, podać
1.3.5 | Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku platformy systemowej | tak, podać
1.3.6 | Archiwizacja badań na nośniku DVD bezpośrednio z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych z możliwością zapisu powyżej jednego badania na jednym nośniku | tak, podać
1.3.7 | Zestaw przewodów: podłączeniowe, zasilające, światłowodowe -swiatlowodowe do przesyłu danych, -podłączeniowe do zewnętrznego systemu elektrofizjologicznego, -podłączeniowe do poszczególnych elementów systemu. | tak, podać
1.3.8 | 10-odprowadzeniowy, 12-kanałowy przewód EKG | tak, podać
1.3.9 | Konfiguracja umożliwiająca pełną współprace z dostępnymi na rynku systemami do klasycznej analizy i mapowania serca | tak, podać
1.3.10 | Trójwymiarowy, jednoczasowy system nawigacyjny | tak, podać
1.3.11 | Funkcja precyzyjnej lokalizacji położenia cewnika w oparciu o system pola i czujników magnetycznych - poniżej 1 mm (udokumentowana badaniami) | tak, podać
1.3.12 | Jednoczasowy zapis potencjałów wewnątrzsercowych wraz z zapisem lokalizacji przestrzennej cewnika | tak, podać
1.3.13 | Współpraca systemu ze wszystkimi klasycznymi systemami elektrofizjologicznymi | tak, podać
1.3.14 | Cewnik diagnostyczny służący jednocześnie do tworzenia map diagnostycznych i wykonywania ablacji | tak, podać
1.3.15 | Jednostka centralna z możliwością określania lokalizacji cewnika mapującego i ablacyjnego oraz elektrody odniesienia, jak również przetwarzania sygnałów wewnątrzsercowych i sygnałów EKG z postaci analogowej do cyfrowej | tak, podać
1.3.16 | Zewnętrzne źródło pola magentycznego o natężeniu 5 x 10-6 - 5 x 10-5 T | tak, podać
1.3.17 | Interfejs łączący jednostkę centralną z pozostałymi elementami systemu | tak, podać
1.3.18 | Stymulacja z dowolnego kanału | tak, podać
1.3.19 | Możliwość ustawienia widoku wielu map w jednym oknie z funkcją swobodnego przemieszczania się pomiędzy mapami i synchronizacją map oraz jednoczesnej akwizycji punktów elektroanatomicznych na wielu mapach | tak, podać
1.3.20 | Możliwość dowolonego ustawienia wielkości i położenia map na monitorze | tak, podać
1.3.21 | Anatomiczne znakowanie struktur i punktów serca i naczyń | tak, podać
1.3.22 | Funkcja planowania linii ablacyjnej | tak, podać
1.3.23 | Możliwość tworzenia map bramkowanych oddechowo | tak, podać
1.3.24 | Możliwość tworzenia mapy impedancyjnej w oparciu o dane z generatowa prądu, częstotliwości radiowej dla odróżnienia prawidłowej tkanki mięśnia sercowego od naczyń i/lub tkanek martwiczych | tak, podać
1.3.25 | Funkcja automatycznego zaznaczania blizny w czasie rzeczywistym i retrospektywnie | tak, podać
1.3.26 | Możliwość ciągłego magazynowania, śledzenia i oceny ilościowej położeń cewników do ablacji wraz z parametrami elektrofizjologicznymi uzyskanymi podczas stosowania energii RF, zgodnie z preferencjami użytkownika | tak, podać
1.3.27 | Możliwość określenia stabilności cewnika w dowolnym momencie podczas badania oraz jakościowe oszacowanie aplikacji RF. Podczas stosowania energii RF system wskazuje dodatkowe filtry, takie jak: czas, siła, temperatura, impedancja | tak, podać
1.3.28 | Możliwość automatycznego pomiaru i wizualnzacji odległości pomiędzy położeniem końcówki cewnika do ablacji, a ostatnią lokalizacją, która spełniała kryteria ablacji | tak, podać
1.3.29 | Możliwość wyświetlania listy sesji RF wraz z wizualizacją graficzną | tak, podać
1.3.30 | Możliwość tworzenia mapy siły nacisku, czyli mapy pokolorowanej zgodnie z wynikami pomiarów siły nacisku w adnotacji punktu oraz podgląd wykresu czasu rzeczywistego zmian wielkości siły w czasie | tak, podać
1.3.31 | Współpraca z cewnikami mierzącymi siłę nacisku - wyświetlanie parametrów siły nacisku w [g] oraz wektora siły nacisku jako fizycznego wskaźnika na końcówce elektrody w czasie rzeczywistym bezpośrednio na systemie 3D | tak, podać
1.3.32 | Możliwość podłączenia elktrod diagnostycznych kablem bezpośrednim do interfejsu pacjenta | tak, podać
1.3.33 | Możliwość retrospektywnego pobierania punktów do mapy elektroanatomicznej | tak, podać
1.3.34 | Dostępność minimum dwóch trybów przezroczystości mapy | tak, podać
1.3.35 | Możliwość automatycznego mapowania wybranej morfologii częstoskurczu w oparciu o wzorzec EKG | tak, podać
1.3.36 | Możliwość podglądu i anotacji punktu bezpośrednio na mapie | tak, podać
1.3.37 | Możliwość wyświetlenia krzywej oddechowej pacjenta na systemie 3D - możliwość monitorowania oddechu pacjenta | tak, podać
1.3.38 | Możliwość włączenia płaszczyzn odcięcia mapy m.in. strzałkowej, czołowej, poprzecznej | tak, podać
1.3.39 | Posiada moduł kontroli nacisku - współpraca z cewnikami mierzącymi siłę nacisku - wyświetlanie parametrów siły nacisku w [g] oraz wektora siły nacisku jako fizycznego wskaźnika na końcówce elektrody w czasie rzeczywistym bezpośrednio na systemie 3D | tak, podać
1.3.40 | Posiada moduł pozwalający na dokładne zapisywanie parametrów ablacji i ich integrację z mapa systemu 3D - możliwość szybkiej weryfikacji skuteczności zabiegu i odnalezienia miejsc wymagających dodatkowej uwagi | tak, podać
1.3.41 | Posiada moduł umożliwiający mapowanie wieloelektrodowe, szybkie tworzenie mapy z użyciem wielu elektrod jednocześnie | tak, podać
1.3.42 | Posiada moduł umożliwiający szybkie mapowanie częstoskurczów komorowych, automatyczne porównanie morfologii częstoskurczu wywołanego podczas zabiegu z częstoskurczem klinicznym | tak, podać
1.3.43 | Posiada moduł umożliwiający automatyczne tworzenie map aktywacyjnych o wysokiej rozdzielczości, tworzenie kombinacji mapy aktywacyjnej i potencjałowej niezależnej od okna zainteresowania | tak, podać
1.3.44 | Posiada system do tworzenia mapy, akceptacji lub usuwania punktów z mapy w postaci przełącznika nożnego, umożliwiający operatorowi jednoczesną obsługę cewnika i systemu | tak
1.3.45 | Pozwala na zapis minimum 10 poprzedzających uderzeń serca wraz ze szczegółowym przedstawieniem danych lokalizacyjnych oraz elektrycznych danego punktu | tak
1.3.46 | Posiada możliwość wstecznego wyświetlania danych uzyskanych podczas ablacji, takich jak impedacja, temperatura, moc, czas oraz siła nacisku w odniesieniu do konkretnej lokalizacji ablacji | tak
1.3.47 | Posiada możliwość automatycznego zbierania przez system punktów ablacyjnych, zgpodnych z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika takimi jak: zakres stabilności elektrody, czas, wartość siły nacisku, moc | tak
1.3.48 | Posiada funkcję umożliwiającą pomiar: -powierzchni mapy -blizny -obszaru ablacji -objętości mapowanej jamy serca | tak
1.3.48 | Posiada możliwość przeglądania sygnałów wewnątrzsercowych oraz skorelowanych z nimi położeń elektrod w trakcie zabiegu | tak
1.4. | Parametry techniczne i użytkowe generatora prądu o częstotliwości radiowej (RF)
1.4.1. | Temperatura nominalna do 90°C, rozdzielczość 1°C | tak, podać
1.4.2 | Temperatura odcięcia do 95°C | tak, podać
1.4.3 | Czas aplikacji do min. 999s, rozdzielczość 1s | tak, podać
1.4.4. | Częstotliwość RF 480kHz ± 1kHZ | tak, podać
1.4.5 | Moc wyjściowa min. 100W/100Ω | tak, podać
1.4.6 | Max. napięcie RF: 290V | tak, podać
1.4.7 | Rodzaje pracy: Programowalna termoablacja przy użyciu cewnika z kontrolą temperatury i termoablacja z ręcznym ustawieniem parametrów przy użyciu cewnika z kontrolą temperatury z kontrolą mocy | tak, podać
1.4.9 | Zasilanie zewnętrzne | tak, podać
1.4.10 | Rejestracja jednoczasowa sygnałów z pierścieni dystalnych elektrody ablacyjnej w trakcie trwania aplikacji | tak, podać
1.4.11 | Programowanie parametrów odcinających żądanej aplikacji (energii, temperatury, oporności, czasu aplikacji) | tak, podać
1.4.12 | Automatyczne blokowanie aplikacji przy wzroście oporności powyżej 250Ω | tak, podać
1.4.13 | Wyświetlanie parametrów aplikacji w trakcie jej trwania min.: energii, temperatury, mocy, czasu przepływu soli fizjologicznej. | tak, podać
1.4.14 | Wizualizacja parametrów aplikacji RF w postaci wykresu | tak
1.4.15 | Współpraca z elektrodą ablacyjną chłodzoną roztworem soli fizjologicznej w obiegu otwartym | tak
1.4.16 | Współpraca z elektrodą ablacyjną z dwoma czujnikami termoparowymi | tak
1.4.17 | Współpraca z elektrodami chłodzonymi zużywającymi o połowę mniejsze przepływy soli fizjologicznej niż starszej generacji elektrody | tak
1.4.18 | Podgląd stanu połączeń okablowania z generatorem | tak
1.4.19 | Ciągły pomiar impendancji w trakcie badania | tak
1.4.20 | Ciągły pomiar impendancji w trakcie aplikacji (ablacji) | tak
1.4.21 | Automatyczna zmiana przepływu soli fizjologicznej przy zmianie mocy powyżej lub poniżej 30W w trakcie aplikacji RF | tak
1.4.22 | Automatyczne przełączanie z wolnego przepływu w trakcie wykonywania mapy na szybki przepływ w trakcie wynkonywania aplikacji RF | tak
1.4.23 | Współpraca z pompą irygacyjną polegająca na automatycznym włączaniu i wyłączaniu pompy w momencie rozpoczęcia i zakończenia aplikacji | tak
1.4.24 | Moźliwość uruchamiania i przerywania aplikacji za pomocą pedału nożnego - sterowanie przez operatora | tak
1.4.25 | Możliwosć tworzenia do min. 80 profili ustawień aplikacji RF | tak
1.4.26 | Moźliwość podsumowania i archiwizacji danych z każdej aplikacji RF: czasu, mocy, energii, temperatury, impedancji przepływu | tak
1.4.27 | Pilot sterujący generatorem i pompą | tak
1.4.28 | Współpraca z systemem do trójwymiarowego mapowania serca | tak
1.4.29 | Ekran dotykowy | tak
1.5. | Parametry techniczne i użytkowe pompy irygacyjnej | tak
1.5.1 | Pełna kompatybilność z generatorem prądu o częstotliwości radiowej | tak, podać
1.5.2 | Automatycznie sterowana przy użyciu generatora i pilota | tak, podać
1.5.3 | Automatyczne przełączanie z wolnego przepływu w trakcie wykonywania mapy na szybki przepływ w trakcie wynkonywania aplikacji RF | tak, podać
1.5.4 | Podwójny system wykrywania pęcherzyków powietrza w pompowanym roztworze soli fizjologicznej (≥2µL) | tak, podać
1.5.5 | Możliwość wykonywania zabiegów z cewnikami chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej | tak, podać
1.5.6 | Szybkość przepływu przy przepłukiwaniu, 100ml/min (-10% do + 20%) | tak, podać
1.5.7 | Zakres szybkości przepływu (niska szybkość) 1 do 5 ml/min, przyrosty po 1m/min | tak, podać
1.5.8 | Zakres szybkości przepływu (wysoka szybkość) min. 6 do 60 ml/min, przyrosty po 1m/min | tak, podać
1.5.9 | Maksymalne ciśnienie infuzyjne, min. 110PSI | tak, podać
1.5.10 | Dokładność pomiaru szybkości przepływu 1mL/min = -20% do +20%, 2-5 mL/min = -10% do +20%, 6-39mL/min = -5% do +15%, 40-100 mL/min = -10% do +20%, | tak, podać
1.5.11 | Minimalna wykrywalna wielkość pęcherzyków powietrza <2,5µL | tak, podać
1.6 | Dzierżawa obejmuje instalację urządzenia, szkolenie, wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy | tak
Część dotycząca dostawy:
| Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | Numer UDI-DI
| B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
2.0 | Elektroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D, z chłodzeniem cieczą i czujnikiem oraz wektorem siły nacisku | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 50
3.0 | Kabel łączący do elektrody ablacyjnej | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 10
4.0 | Zestaw elektrod referencyjnych do systemu elektroanatomicznego 3D | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 50
5.0 | Dren do elektrody ablacyjnej z chłodzoną końcówką | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 50
6.0 | Elektroda spiralna do mapowania żył płucnych | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 10
7.0 | Łącznik elektrody diagnostycznej | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 2
8.0 | Elektroda mapująca wielopolowa | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 40
9.0 | Kabel łączący do elektrody diagnostycznej | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 5
10.0 | Koszulka sterowalna, dwukierunkowa z możliwością wizualizacji w systemie 3D w trakcie zabiegu, średnica wewnętrzna 8,5F; krzywizny: 17mm, 22mm, 50mm; długość użytkowa: 71cm | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 20
11.0 | Kabel do koszulki dwukierunkowej z poz. 10.0 | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 20
Łączna wartość netto i brutto dostawy i dzierżawy:

## Pakiet nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Igły i Koszulki transseptalne
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe: | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3, 33141320-9, 33141230-1
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1.0 | Igła do punkcji transeptalnej | Tak |  | szt. | 75
1.1 | dostępne 3 rodzaje krzywizny BRK, BRK1, BRK2 | Tak
1.2 | dostępne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych 71, 89, 98 cm | Tak
1.3 | igła wykonana w całości ze stali | Tak
1.4 | dostępne dwie ostrości igły w tym ekstra ostre (XS) dla łatwiejszego nakłucia przegrody | Tak
2.0 | Koszulka transseptalna | Tak |  | szt | 75
2.1 | dostępne 3 średnice 8F; 8,5F; 10F | Tak
2.2 | 2 różne długości 63, 81 cm | Tak
2.3 | dostępne krzywizny SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULIN, LAMP | Tak
2.4 | dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4 | Tak
2.5 | w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzacz oraz prowadnik | Tak
3.0 | Koszulka transseptalna sterowalna | Tak |  | szt. | 50
3.1 | dwukierunkowa, asymetryczna | Tak
3.2 | średnica 8,5F | Tak
3.3 | dostępna długość 71 cm | Tak
3.4 | dostępne 3 krzywizny : mała, średnia, duża | Tak
3.5 | dostępna koszulka sterowalna epikardialna, dł. 40 cm | Tak
3.6 | w zestawie z zastawką hemostatyczną, prowadnikiem i rozszerzaczem | Tak
Łączna wartość netto i brutto:

## Pakiet nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik do obrazowania ultrasonograficznego wewnątrzsercowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3, 33141000-0, 33141200-2
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1.0 | Cewnik do obrazowania ultrasonograficznego wewnątrzsercowego |  |  | szt. | 10
1.1 | cewnik do obrazowania ultrasonograficznego wewnątrzsercowego z napedęm mechanicznym | Tak
1.2 | obraz panoramiczny 360st. z głębokością penetracji większą niż 6cm promienia | Tak
1.3 | kompatybilny z urządzeniem ILAB Polaris. | Tak
1.4 | wyrób medyczny jałowy | Tak
1.5 | wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Urządzenie napełniające |  |  | szt | 10
2.1 | urządzenie napełniające do cewnika z pozycji 1.0 | Tak
2.2 | wyrób medyczny jałowy | Tak
2.3 | wyrób medyczny jednorazowy | Tak
Łączna wartość netto i brutto:

## Pakiet nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 8
| Uwagi dodatkowe: | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3, 33182200-1, 33141000-0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1.0 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący | tak |  | szt. | 20
1.1 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący | tak
1.2 | Waga urządzenia poniżej 82 gramów | tak
1.3 | Dostarczona max energia defibrylacji co najmniej 34J | tak
1.4 | Urządzenie w konfiguracji DF4/IS4; DF1/IS1; DF4/IS1 dopuszczone do MRI 1,5 oraz 3 T całego ciała | tak
1.5 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 4 | tak
1.6 | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału (True Bipolar vs Integrated Bipolar) | tak
1.7 | Algorytm rozpoznawania uszkodzenia elektrody RV wstrzymujący detekcję i sygnalizujący sygnałem dźwiękowym podejrzenie jej uszkodzenia | tak
1.8 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | tak
1.9 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | tak
1.10 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | tak
1.11 | Możliwość zaprogramowania terapii ATP w strefie VF | tak
1.12 | Funkcja monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta | tak
2.1 | Elektroda lewokomorowa 4p | tak |  | szt. | 10
2.2 | elektroda czeteropolowa uwalniająca steryd z każdego pierścienia stymulacji, które są rozmieszczone w różnych odległościach | tak
2.3 | 3 rodzaje elektrod: prosta, S, L, podwójnie zagięta dostępne długości: 78, 88 cm; do standardowych średnic żył, średnica 5,3 Fr do wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
2.4 | Elektroda ze złączem IS-4 | Tak
3.0 | Elektroda lewokomorowa 2p | tak |  | szt. | 10
3.1 | Elektroda lewokomorowa czteropolowa | tak
3.2 | 3 rodzaje elektrod: prosta, S, L, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
3.3 | Elektroda ze złączem IS-1 | tak
4.0 | Elektroda defibrylująca | tak |  | szt. | 20
4.1 | Długości: 52, 55, 62, 65 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
4.2 | Elektrody jedno i dwukoilowe do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
4.3 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
4.4 | Elektrody sterydowe | tak
4.5 | Dopuszczone do MRI - DF1 i DF4 | tak
5.0 | Elektroda stymulująca | tak |  | szt. | 20
5.1 | Elektroda stymulująca | tak
5.2 | Dostępne długości 35, 45, 52, 58, 65, 85 cm dopuszczone do MRI - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | tak
6.0 | Koszulki do kaniulacji zatoki wieńcowej | tak |  | szt. | 20
7.0 | Koszulki do subselekcji żyły docelowej | tak |  | szt. | 20
8.0 | Balon do wenografii | tak |  | szt. | 20
9.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) - nieodpłatnie | tak
10.0 | Wykonawca zabezpieczy placówkę w prowadniki, śruby, zaślepki IS-1, DF-1,pokrętła do elektrod oraz kable do analizatora do pomiaru parametrów śródzabiegowych na czas trwania umowy. (nieodpłatnie) | tak
Łączna wartość netto i brutto:

## Pakiet nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr:
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik angiograficzny do PVI
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
Uwagi dodatkowe:
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3, 33141320-9, 33141230-1
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J
1.0 | Prowadnik angiograficzny |  |  | szt. | 150
1.1 | Prowadnik angiograficzny pokryty PTFE | Tak
1.2 | Długość prowadników: 150 cm, 180 cm, 200 cm oraz 260 cm - do swobodnego wyboru Zamawiającego podczas trwania umowy | Tak
1.3 | Średnica: 0.025''/ 0.028''/ 0.032''/ 0.035''/0.038'' do swobodnego wyboru Zamawiającego podczas trwania umowy | Tak
1.4 | Giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiająca manewrowanie | Tak
1.5 | Dostępna wersja pre-coated | Tak
1.6 | Dostępna końcówka robocza typu "J" oraz prosta | Tak
2.0 | Y-Konektor |  |  | szt. | 150
2.1 | Y-Konektor | Tak
2.2 | Szczelność zastawki do 400 KPa potwierdzona przez producenta sprzętu | Tak
2.3 | Światło wewnętrzne 11 Fr, regulowane przyciskiem, łączącym funkcję konektora typu push-pull i typu screw | Tak
2.4 | Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej | Tak
2.5 | Dostępna wersja z zintegrowanym drenem 25cm oraz 50cm i kranikiem trójdrożnym | Tak
2.6 | Wykonany z przezroczystego materiału PCV medycznego | Tak
Łączna wartość netto i brutto: