Arkusz Informacji Technicznej

Aparat USG  – 1 szt.

Producent: …………………………………………………. Model: ……………………………… Rok produkcji: …………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany- podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat ultrasonograficzny- klasy Premium- fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieużywany, oznakowany znakiem CE. Wszystkie części składowe aparatu nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
|  | KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej – ilość cyfrowych kanałów przetwarzania obrazu minimum 8.000.000 | TAK |  |
|  | Ilość uniwersalnych gniazd głowic obrazowych minimum 4 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu minimum 270 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD umieszczony na przegubowym wysięgniku, przekątna ekranu minimum 23”, wysokiej rozdzielczości minimum 1920x1080 pixeli, możliwość zmiany wysokości, pochylania i obrotu. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora za pomocą wbudowanego silnika elektrycznego w zakresie min 15 cm. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami za pomocą dotykowego, kolorowego ekranu LCD min. 12” | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy USG 1 – 18 MHz | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość pola obrazowego min. 40 cm | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu B-modem minimum 2800 obr./sek. – zależy od sondy i nastaw aparatu | TAK |  |
|  | Maksymalny czas nagrania CINE LOOP w trybie B-mode minimum 3 min. | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE |  |  |
|  | B-mode | TAK |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Color Doppler min zakres prędkości 0,5 cm/sek do 400 cm/sek. | TAK |  |
|  | Spectral Doppler – min zakres regulacji wielkości bramki min 0,7-15 mm | TAK |  |
|  | Power Doppler | TAK |  |
|  | Power doppler rozszerzony – z mozliwością pokazania kierunku i prędkości przepływu | TAK |  |
|  | Doppler „wypukły” - obrazowanie przepływu w trbie color doppler z przestrzennym uplastycznieniem przepływu | TAK |  |
|  | Niedopplerowskie obrazowanie wolnych przepływów | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania umożliwiający przecięcie dowolną krzywą zobrazowanej objętości – bryły i rozwinięcie wzdłuż tej krzywej płaszczyzny przekroju | TAK |  |
|  | Obrazowanie 4D z prędkoscia max ponad 40 obj. / sek. Zależy od ustawień i sondy | TAK |  |
|  | Obrazowanie Triplex– mode (B + CD/PD + PWD) | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spectrum dopplerowskiego wraz z pakietami obliczeniowym | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar NT, IT, BPD, HC, AC, HL, FL | TAK |  |
|  | Maksymalne powiększenie obrazu min 20x | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode lub Spectral Doppler, przy użyciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Obrazowanie z wykorzystaniem skrzyżowanych ultradźwięków min 10 kątów skanowania dostępne na żywo w trybie B-mode i color doppler | TAK |  |
|  | Obrazowanie do wygładzania oraz wykontrastowania obrazu, funkcja dostępna na żywo oraz na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie z wizualizacją struktur płodu, przypominającą obraz fetoskopowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie pozwalające na prezentacje obrazów, gdzie poszczególne struktury położone na różnych głębokościach są przedstawiane w półprzezroczystości | TAK |  |
|  | Funkcja automatyzacji wyznaczania NT i IT z obrazu B-mode przy wykorzystaniu metod zgodnych z zaleceniami i akceptowalnych przez FMF, z możliwością wykonania pomiarów na obrazach z archiwum. | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem na dysku twardym obrazów, pętli kinowych i danych pacjenta, całkowita pojemność dysku min 850 GB | TAK |  |
|  | Archiwizacja na dyskach DVR | TAK |  |
|  | Archiwizacja na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
|  | DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Cyfrowy videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Funkcja zdalnej diagnostyki aparatu (aktualizacja oprogramowania, ustawianie presetów) | TAK |  |
|  | PAKIETY OBLICZENIOWE, POMIARY Z BADAŃ |  |  |
|  | Badania małych narządów, naczyniowo, mięśniowo-szkieletowe i inne | TAK |  |
|  | Badania położnicze, ginekologiczne i inne | TAK |  |
|  | Badania brzuszne | TAK |  |
|  | Wyznaczenie wsaźników Z-Score dla GA, BPD i FL płodu z dowolnym parametrem echa płodu (min. zastawka aortalna, powierzchnia lewej komory, powierzchnia prawej komory) | TAK |  |
|  | GŁOWICE ULRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | Szerokopasmowa sonda convex 2D wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych, położniczych i ginekologicznych - 1 szt.: - Minimalny zakres częstotliwości pracy 2,0 – 5,0 MHz - Kąt skanowania max. min 113° - Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych minimum 192 - Podać typ | TAK |  |
|  | Szerpkopasmowa objętościowa sonda endowaginalna do badań ginekologiczno – położniczych - 1szt - Zakres częstotliwości pracy 4.0-9.0 MHz - Kąt skanowania max. minimum 185°(2D), 185°x120° - Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych minimum 192 - Podać typ | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa objętościowa sonda convex do badań brzusznych, położniczych i ginekologicznych - 1 szt - Minimalny zakres częstotliwości pracy 2,0 – 8,0 MHz - Kąt skanowania max. min 90° - Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych minimum 192 - Podać typ | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa sonda liniowa 2D do badań małych narządów, naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych - Minimalny zakres częstotliwości pracy 4,0 – 10,0 MHz - Szerokość pola skanowania min 38 mm - Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych minimum 192 - Podać typ | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalającą po akwizycji wolumetrycznej, na automatyczne zliczanie i pomiar pęcherzyków płodowych, wykres porównujący ilość i wielkość pęcherzyków płodowych oraz zmianę tych wartości w czasie. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy funkcji kurczliwości serca płodu (lewej i prawej komory) bazujące na technologii „śledzenia markerów ultrasonograficznych” z wyznaczeniem indeksu sferyczności i frakcji skracania LV | TAK |  |
|  | Mobilny moduł przenośny |  |  |
|  | Moduł ultrasonograficzny, fabrycznie nowy niepowystawowy, nieużywany, dedykowany na blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii, anestezjologii, medycyny ratunkowej, wszystkie części składowe aparatu nowe, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek jezdny do aparatu z regulacją wysokości min. 35 cm | TAK |  |
|  | Aparat o czasie uruchamiania poniżej 75 s od włączenia i poniżej 10s z trybu czuwania | TAK |  |
|  | Dotykowy, płaski monitor bez wystających pokręteł, wysokiej rozdzielczości min 1920x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min 15". Całkowicie zmywalny. | TAK |  |
|  | Monitor aparatu wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlania do warunków otoczenia | TAK |  |
|  | Wyświetlacz pozostałego czasu pracy na baterii | TAK |  |
|  | Min. 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC +/- 10 %, 50Hz oraz z akumulatora | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora - min. 2 godziny ciągłej pracy | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy modułu 2.0 – 22.0 MHz | TAK |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE – min.150 s | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |
|  | B-mode (2D) | TAK |  |
|  | Min. 8 stref regulacji wzmocnienia TGC | TAK |  |
|  | Regulacja map szarości min. 10 | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki min. 40 - 100dB | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania aparatu min. od 2,0 – 35,0 cm. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań min. - Brzusznych - Kardiologicznych - Opłucnej - Mięśniowo – szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Małych narządów - Naczyniowych | TAK |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler | TAK |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej, z regulacją kąta padania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | POMIARY |  |  |
|  | Pakiet pomiarowy ogólny: Dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty Dedykowane pomiary: Kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe, ginekologiczne, urologiczne | TAK |  |
|  | Pomiary automatyczne: - automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI w obrazie serca - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych - automatyczna detekcja linii B (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc | TAK |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | Sonda sektorowa kardiologiczna ze zmienną częstotliwością pracy do badań kardiologicznych - Minimalny zakres częstotliwości pracy 1,1 – 4.7 MHz - Kąt skanowania max. min 120° - Podać typ | TAK |  |
|  | Sonda convex szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy - Minimalny zakres częstotliwości pracy 1,4 – 5.7 MHz - Kąt skanowania max. min 67° - Podać typ | TAK |  |
|  | Sonda liniowa wieloczęstotliwościowa z 4 konfigurowalnymi przyciskami - Minimalny zakres częstotliwości pracy 3.4 – 12.6 MHz - Szerokość pola skanowania min 38 mm - Podać typ | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg. - min. 3 porty | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności minimum 60 GB | TAK |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK |  |
|  | Gniazdo internetowe do przesyłania danych | TAK |  |
|  | Interface Dicom 3 | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |
|  | Oprogramowanie do USG okulistycznego dedykowane dla Izby Przyjęć | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesiące od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |