## Arkusz1
ZO 09/21 |  |  |  | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Lp. | Opis urządzenia | Ilość szt. | Parametr wymagany/Ocena | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę - podać zakres lub opisać
01 PRZYJĘCIE MATERIAŁU
1 | Krzesło obrotowe na kółkach | 1 | TAK
| - 5 skrętnych kółek |  | TAK
| - tapicerka zmywalna |  | TAK
| - podłokietniki |  | TAK
| - regulacja wysokości sprężyną gazową |  | TAK
2 | Stół roboczy z szafką | 1 | TAK
| - wymiary (+/- 5 cm): długość 140 cm, szerokość 65 cm, wysokość robocza 75 cm (+/- 5 cm) |  | TAK
| - stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych |  | TAK
| - wyposażony w szafkę podblatową z drzwiczkami i półką |  | TAK
| - regulowane nóżki w zakresie min. +/- 1 cm |  | TAK
| - fartuch naścienny od strony ściany |  | TAK
02 STREFA BRUDNA
1 | Zestaw dezynfekcyjny | 1 | TAK
| - łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego |  | TAK
| - łokciowy dozownik mydła |  | TAK
| - pojemnik na ręczniki jednorazowe |  | TAK
| - kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l) |  | TAK
2 | Stół ociekowy | 1 | TAK
| - wymiary (+/- 5cm): długość 70 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm |  | TAK
| - wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304 |  | TAK
| - fartuch naścienny od strony ściany |  | TAK
| - półka podblatowa |  | TAK
| - blenda frontowa zasłaniająca syfon wys.ok. 25 cm |  | TAK
| - regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm |  | TAK
| - krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu |  | TAK
3 | Stół zlewozmywakowy dwukomorowy | 1 | TAK
| - wymiary (+/- 5 cm): długość 140 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm |  | TAK
| - wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304 |  | TAK
| - komory o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac narzędziowych: (+/- 2%): 60cm x 40cm x 20cm głęb |  | TAK
| - fartuch naścienny od strony ściany |  | TAK
| - półka podblatowa |  | TAK
| - regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm |  | TAK
| - krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu |  | TAK
| - blenda frontowa zasłaniająca komory |  | TAK
| - wyposażony w baterię montowaną do zlewu z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z góry oraz kierowanie strumieniem wody |  | TAK
4 | Stół zlewozmywakowy jednomorowy | 1 | TAK
| - wymiary (+/- 5 cm): długość 80 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm |  | TAK
| - wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304 |  | TAK
| - komory o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac narzędziowych: (+/- 2%): 60cm x 40cm x 20cm głęb |  | TAK
| - fartuch naścienny od strony ściany |  | TAK
| - półka podblatowa |  | TAK
| - regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm |  | TAK
| - krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu |  | TAK
| - blenda frontowa zasłaniająca komory |  | TAK
| - wyposażony w baterię montowaną do zlewu z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z góry oraz kierowanie strumieniem wody |  | TAK
5 | Stół ociekowy | 1 | TAK
| - wymiary (+/- 5 cm): długość 120 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm |  | TAK
| - wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304 |  | TAK
| - fartuch naścienny od lewej strony i z tyłu |  | TAK
| - półka podblatowa |  | TAK
| - blenda frontowa zasłaniająca syfon wys. ok. 25 cm |  | TAK
| - regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm |  | TAK
| - krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu |  | TAK
6 | Pistolet na sprężone powietrze | 1 | TAK
| - do zawieszenia na ścianie |  | TAK
| - wyposażony w elastyczny wąż o dł. min. 2 m |  | TAK
7 | Pistolet natryskowy typu "Selecta" | 1 | TAK
| - z osłoną na ścianę |  | TAK
| - z min. 6 wymiennymi końcówkami |  | TAK
8 | Stelaż odstawczy do przechowywania wózków myjni, potrójny | 1 | TAK
| - z półką |  | TAK
| - wymiary dopasowane do wóżków wsadowych oferowanych myjni dezynfektorów |  | TAK
| - wysokość dopasowana do wózków transportowych oferowanych myjni |  | TAK
| - uchwyty do dokowania wózka transportowego oferowanych myjni |  | TAK
| - wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304 |  | TAK
| - regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm |  | TAK
9 | Półka wisząca I | 1 | TAK
| - dwupoziomowa |  | TAK
| - wymiary ok.: długość 70 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm |  | TAK
| - wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304 |  | TAK
10 | Półka wisząca II | 1 | TAK
| - dwupoziomowa |  | TAK
| - wymiary ok.: długość 140 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm |  | TAK
| - wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304 |  | TAK
11 | Półka wisząca III | 1 | TAK
| - dwupoziomowa |  | TAK
| - wymiary ok.: długość 80 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm |  | TAK
| - wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304 |  | TAK
12 | Stelaż na odpady z pokrywą | 1 | TAK
| - materiał: min. stal kwasoodporna A304 |  | TAK
| - wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  | TAK
| - worek mocowany dodatkowym pierścieniem |  | TAK
| - pokrywa unoszona pedałem |  | TAK
| - pokrywa ma możliwość pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedała |  | TAK
| - brak demontowalnych elementów złącznych (wkręty, nakręty) |  | TAK
| - pojemność: 120 l |  | TAK
13 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 1 | TAK
| - stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych |  | TAK
| - blaty zagłębione (krawędzie z przetłoczeniem, uniemożliwiające zsunięcie się koszy/pojemników przewożonych na wózku) |  | TAK
| - wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia |  | TAK
| - wymiary blatu (+/- 5 cm): szerokość 60 cm, długość 60 cm, wysokość blatu 85-90 cm |  | TAK
| - cztery kółka skrętne wyposażone w odbojnice, w tym dwa wyposażone w hamulce, koła wykonane z gumy nie brudzącej podłogi |  | TAK
14 | Okno podawcze | 1 | TAK
| - przesuwne z przeciwagą ułatwiającą zamykanie/otwieranie otwierane z obu stron |  | TAK
| - wymiary w świetle otworu montażowego: szerokość 60-70 cm, wysokość 90-100 cm |  | TAK
| - wymiary po otworzeniu umożliwiające przekazywanie materiału w pojemnikach transportowych o wymiarach DIN 1/1 |  | TAK
15 | Myjnia ultradźwiękowa | 1 | TAK, podać typ, model, producenta
| - urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy |  | TAK
| - urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie powystawowe). |  | TAK
| - myjnia wolnostojąca, nablatowa |  | TAK
| - wymiary komory umożliwiające umieszczenie wewnątrz komory min. 3 tace narzędziowe (o wym. 480x250x70 mm), |  | TAK
| - pojemność komory min. 40 litrów |  | TAK
| - myjnia izolowana akustycznie, wyposażona w pokrywę, |  | TAK
| - ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi chirurgicznych, |  | TAK
| - komora wykonana ze stali gatunku min. AISI 304, |  | TAK
| - zasilanie elektryczne jednofazowe, |  | TAK
| - wymagana moc zasilania nie większa niż 3 kW, |  | TAK
| - sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, |  | TAK
| - sterownik wyposażony w wyświetlacz cyfrowy lub LED z cyfrową prezentacją czasu i temperatury |  | TAK
| - obsługa urządzenia (nastawianie parametrów) przy pomocy min. klawiatury membranowej |  | TAK
| - min. optyczne powiadamianie, np. pod koniec czyszczenia lub po osiągnięciu temperatury granicznej |  | TAK
| - zabezpieczenie przed pracą na sucho |  | TAK
| - min. 4 tryby ultradźwięków |  | TAK
| - funkcja automatycznej degazacji roztworu myjącego dla zapewnienia optymalnych warunków mycia, |  | TAK
| - temperatura procesu kontrolowana elektronicznie, |  | TAK
| - czas trwania procesu kontrolowany elektronicznie, |  | TAK
| - wyposażona w zawór odpływowy na króćcu z komory |  | TAK
| - wyposażona w uchwyty do przenoszenia |  | TAK
| - powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, |  | TAK
| - zasilanie elektryczne 230 V, moc max. 3 kW |  | TAK
| - moc grzewcza min. 1200 W |  | TAK
| - moc efektywna ultradźwięków do 750 W |  | TAK
| - wyposażenie: pokrywa komory wykonana ze stali gatunku min. AISI 304,m ilość – 1 szt; kosz załadowczy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304, ilość - 1 szt. |  | TAK
16 | Myjnia dezynfektor 15-tacowa | 2 | TAK, podać typ, model, producenta
| - urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy |  | TAK
| - urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie powystawowe). |  | TAK
| - kompaktowa konstrukcja, pełna funkcjonalność przy minimum przestrzeni |  | TAK
| - pojemność maksymalna: 15 tac o wymiarach min 580x250x70 mm |  | TAK
| - dezynfekcja termiczna 90/93 oC, możliwość sterowania wartością Ao |  | TAK
| - dezynfekcja termiczno-chemiczna 65 oC |  | TAK
| - wolnostojąca lub do zabudowy w ścianę |  | TAK
| - obudowa i komora myjąca wykonane ze stali nierdzewnej |  | TAK
| - ogrzewanie elektryczne |  | TAK
| - drzwi przesuwne pionowo (w dół) całkowicie przeszklone |  | TAK
| - kilkupunktowe zasilanie wózków wsadowych |  | TAK
| - szybkie, oszczędne programy, wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej, wbudowany zbiornik do odzysku wody zdemineralizowanejoszczędność zużycia wody, czasu i energii w stosunku do standardowych rozwiązań o około 30 % |  | TAK
| - miejsce na min. 4 kanistry o pojemności 5 litrów każdy szufladzie zintegrowanej z konstrukcją myjni |  | TAK
| - sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym, przekątna ekranu min. 4" |  | Przekątna <= 5" - 0 pkt. Przekątna > 5" - 10 pkt.
| - komunikaty wyświetlane w języku polskim |  | TAK
| - wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na ekranie na stronie załadowczej i na wyświetlaczu po stronie wyładowczej |  | TAK
| - wykres parametrów procesu na ekranie dotykowym |  | TAK
| - archiwizacja wszystkich raportów procesu w sterowniku urządzenia oraz na komputerze zewnetrznym wskazanym przez użytkownika |  | TAK
| - wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej) |  | Szerokość papieru do wydruku parametrów cyklu po stronie załadowczej: <7cm – 0 pkt ˃=7cm – 10 pkt
| - możliwość współpracy z zewnętrznym programem do zarządzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni |  | TAK
| - liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 4 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. |  | ilość = 20 programów - 0 pkt. ilość > 20 programów - 10 pkt.
| - możliwość programowania i kwalifikacji dowolnych programów użytkownika |  | TAK
| - 3 pompy dozujące środki |  | TAK
| - 3 przepływomierze cyfrowe środka chemicznego |  | TAK
| - czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach |  | TAK
| - przyłącza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej |  | TAK
| - pomiar temperatury przy pomocy czujników PT 100 |  | TAK
| - oświetlenie wnętrza komory |  | TAK
| - wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz z poziomym przepływem powietrza, suszenie z odzyskiem energii skumulowanej w załadunku |  | TAK
| - interfejs sieciowy RJ 45 |  | TAK
| - serwisowy program diagnostyczny dostępny bezpośrednio z ekranu dotykowego i on-line poprzez dostęp internetowy |  | TAK
| - wydruk raportów procesu |  | TAK
| - kontrola filtra powietrza |  | TAK
| - wyłącznik awaryjny |  | TAK
| - możliwość użytkowania środków chemicznych różnych producentów (min. 5 - załączyć listę) również w okresie gwarancji |  | TAK
| - przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz |  | TAK
| - wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, zgodne z normą PN EN 15883, przygotowane do walidacji. |  | TAK
| Wyposażenie dla dóch szt. Myjni |  | TAK
| Wózek transportowy, z tacą i i wyjmowanym pojemnikiem ociekowym - 2 szt. |  | TAK
| Wózek załadowczy na nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych lub kontenerów ortopedycznych o wymiarach minimum 580x260x70 mm ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, możliwością wyposazenia w 4 przyłącza Luerlock na każdym poziomie - 1 szt. |  | TAK
| Wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym - 1 szt. |  | TAK
| Wózek uniwersalny dwupoziomowy umożliwiający mycie pojemników, sprzętów o dużych gabarytach, |  | TAK
| Wózek załadowczy do mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych o pojemności czterech pojemników 1STE wraz z pokrywami - 1 szt. |  | TAK
03 ŚLUZA
1 | Zestaw dezynfekcyjny | 1 | TAK
| - łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego |  | TAK
| - łokciowy dozownik mydła |  | TAK
| - pojemnik na ręczniki jednorazowe |  | TAK
| - kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l) |  | TAK
2 | Wieszak ścienny min. 4 haczykowy, chromowany | 1 | TAK
3 | Regał listwowy naścienny uniwersalny | 2 | TAK
| - wysokość 200 cm |  | TAK
| - z pięcioma koszami z wycięciem bocznym, np. na fartuchy wymiary koszy szerokość 58 cm, głębokość 28 cm, wysokość 26 cm |  | TAK
| - możliwość adaptacji wysokości koszy do żądanej wysokości |  | TAK
4 | Stelaż na odpady z pokrywą | 1 | TAK
| - materiał: min. stal kwasoodporna A304 |  | TAK
| - wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  | TAK
| - worek mocowany dodatkowym pierścieniem |  | TAK
| - pokrywa unoszona pedałem |  | TAK
| - pokrywa ma możliwość pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedała |  | TAK
| - brak demontowalnych elementów złącznych (wkręty, nakręty) |  | TAK
| - pojemność: 120 l |  | TAK
04 POMIESZCZENIE MYCIA I SUSZENIA WÓZKÓW
1 | Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco-dezynfekującego | 1 | TAK, podać typ, model, producenta
| - dozowanie dwóch środków chemicznych z możliwością predefiniowania stężenia |  | TAK
| - podłączenie do wody ciepłej i zimnej |  | TAK
| - wyposażony w mieszacz wody |  | TAK
| - przełącznik płukanie-mycie (możliwość płukania przedmiotów mytych czystą wodą) |  | TAK
| - dwa koszyki do podwieszenia pojemników ze środkami chemicznymi |  | TAK
| - obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję i środki chemiczne |  | TAK
| - pistolet uniwersalny z głowicą obrotową do wyboru rodzaju strumienia |  | TAK
2 | Mata ażurowa modułowa | 1 | TAK
| - montowana w zagłębieniu |  | TAK
| - wymiary zagłębienia, wykonanego ze spadkiem do kratki ściekowej |  | TAK
| - wykonanie: tworzywo sztuczne odporne na środki dezynfekcyjne |  | TAK
| - pow. ok. 3 m kw |  | TAK
3 | Pistolet na sprężone powietrze | 1 | TAK
| - do zawieszenia na ścianie |  | TAK
| - wyposażony w elastyczny wąż o dł. min. 2 m |  | TAK
05 STREFA CZYSTA
1 | Pistolet na sprężone powietrze | 1 | TAK
| - do zawieszenia na ścianie |  | TAK
| - wyposażony w elastyczny wąż o dł. min. 6 m |  | TAK
2 | Krzesło obrotowe na kółkach | 3 | TAK
| - 5 skrętnych kółek |  | TAK
| - tapicerka zmywalna |  | TAK
| - podłokietniki |  | TAK
| - regulacja wysokości sprężyną gazową |  | TAK
3 | Stół roboczy | 1 | TAK
| - materiał: min. stal kwasoodporna A304 |  | TAK
| - wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  | TAK
| - stopki z wytrzymałego tworzywa, zapewniające płynną regulację w zakresie +/- 10 mm |  | TAK
| - wymiary: ok. dł.140 x szer.60 x wys.90 cm |  | TAK
4 | Stanowisko do pakietowania | 3 | TAK
| - wymiary (+/- 5 cm): długość 180 cm, szerokość 70 cm, wysokość robocza 90 cm (+/- 2 cm) |  | TAK
| - stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych |  | TAK
| - regulowane nóżki w zakresie min. +/- 1cm |  | TAK
| - wyposażony w szafkę podblatową trzyszufladową oraz szafkę podblatową z drzwiczkami i półką |  | TAK
| - wyposażony w nadstawkę dwupoziomową (dwie półki) - nadstawka wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304 |  | TAK
| - zespół min. 3 gniazd do zasilania odbiorników energii elektrycznej umieszczony na słupku nadstawki oraz oświetlenie pod najniższą półką |  | TAK
| - blat jednolity, wykonany min. ze stali kwasoodpornej A304 |  | TAK
5 | Lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku | 3 | TAK
| - mocowana do blatu za pomocą imadełka |  | TAK
| - wyposażona jest w lupę szklaną o powiększeniu min. 5 dioptrii |  | TAK
| - klapka zapobiegająca osadzaniu kurzu na soczewce |  | TAK
| - obudowa soczewki wykonana z materiału odpornego na uderzenia i środki do mycia |  | TAK
| - wymiary soczewki ok.: ø127 mm |  | TAK
| - oświetlenie diody LED |  | TAK
6 | Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym | 1 | TAK, podać typ, model, producenta
| - urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy |  | TAK
| - urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy (nie powystawowe). |  | TAK
| - menu zgrzewarki w języku polskim |  | TAK
| - wyświetlacz ciekłokrystaliczny |  | TAK
| - licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy |  | TAK
| - pamięć wprowadzonych informacji |  | TAK
| - automatyczny start / stop napędu |  | TAK
| - automatyczna kontrola temperatury zgrzewania |  | TAK
| - wyświetlanie temperatury zgrzewania |  | TAK
| - termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem |  | TAK
| - rejestrowanie temperatury zgrzewania, siły nacisku rolki oraz prędkości zgrzewania z możliwością prezentacji rejestrowanych parametrów w postaci wykresu na wbudowanym panelu LCD |  | TAK
| - możliwość archiwizacji i wydruku rejestrowanych parametrów na komputerze |  | TAK
| - drukowanie daty produkcji i daty ważności, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za sterylizację |  | TAK
| - drukowanie kodów kreskowych |  | TAK
| - drukowanie symboli zgodnych z normą EN 980 |  | TAK
| - minimum jednowierszowa drukarka igłowa |  | TAK
| - wbudowany program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu |  | TAK
| - możliwość obrócenia wydruku o 180st. |  | TAK
| - różne wielkości czcionek |  | TAK
| - dostęp do kasety drukującej bez użycia narzędzi |  | TAK
| - możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki kodów kreskowych |  | TAK
| - możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia do walidacji zgrzewów |  | TAK
| - możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowej |  | TAK
| - szybkość zgrzewania min. 10 m/min |  | TAK
| - szerokość rzeczywista zgrzeiny min. 12 mm |  | TAK
| - możliwość ustawienia temperatury zgrzewania do 200 st C |  | TAK
| - modułowy system połączeń elektrycznych zespołów |  | TAK
| - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, moc nie większa niż 1000 W |  | TAK
| - urządzenie posiada oznakowanie CE, załączyć odpowiedni certyfikat producenta |  | TAK
7 | Obcinarka rękawów papierowo-foliowych | 1 | TAK
| - z dwupoziomowym zasobnikiem rękawów i podajnikiem - nadstawką do obcinarki |  | TAK
| - długość cięcia rękawów ok. 750 mm (-/+ 2cm) |  | TAK
| - nóż tnący krążkowy |  | TAK
| - zasobnik umożliwiający ułożenie rękawów o średnicy do 300 mm |  | TAK
| - wykonanie z materiału odpornego na korozję |  | TAK
8 | Łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego | 1 | TAK
9 | Stelaż na odpady z pokrywą | 1 | TAK
| - materiał: min. stal kwasoodporna A304 |  | TAK
| - wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  | TAK
| - worek mocowany dodatkowym pierścieniem |  | TAK
| - pokrywa unoszona pedałem |  | TAK
| - pokrywa ma możliwość pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedała |  | TAK
| - brak demontowalnych elementów złącznych (wkręty, nakręty) |  | TAK
| - pojemność: 120 l |  | TAK
10 | Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania | 1 | TAK
| - wykonanie min. stal nierdzewna 0H18N9 |  | TAK
| - cztery poręcze rurowe do wieszania papieru, zabezpieczenie przed zsuwaniem się papieru |  | TAK
| - wymiary (+/- 5 cm): szerokość 45 cm, długość 120 cm, wysokość 98 cm |  | TAK
| - cztery kółka skrętne, w tym dwa wyposażone w hamulce |  | TAK
11 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 1 | TAK
| - stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych |  | TAK
| - blaty zagłębione (krawędzie z przetłoczeniem, uniemożliwiające zsunięcie się koszy/pojemników przewożonych na wózku) |  | TAK
| - wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia |  | TAK
| - wymiary blatu (+/- 5 cm): szerokość 60 cm, długość 60 cm, wysokość blatu 85-90 cm |  | TAK
| - cztery kółka skrętne wyposażone w odbojnice, w tym dwa wyposażone w hamulce, koła wykonane z gumy nie brudzącej podłogi |  | TAK
12 | Sterylizator parowy - 2 STE | 1 | TAK, podać typ, model, producenta
| - urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy |  | TAK
| - urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie powystawowe). |  | TAK
| - przelotowy, do zabudowy w jedną ścianę, kompaktowa konstrukcja, z dostępem do czynności serwisowych zgodnie z zaprezentowaną koncepcją |  | TAK
| - konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285 |  | TAK
| - pojemność komory: 2 jednostki wsadu zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw) |  | TAK
| - wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej |  | TAK
| drzwi otwierane ręcznie lub automatycznie |  | TAK
| - drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej nasyconą parą wodną pod ciśnieniem. |  | TAK
- min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora
| - zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora |  | TAK
| - zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną |  | TAK
| - pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego |  | TAK
| - docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem |  | TAK
| - frakcjonowana próżnia wstępna |  | TAK
| - programy (realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika): |  | TAK
| - test Bowie– Dick |  | TAK
| program testu szczelności |  | TAK
| - minimum 5 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°Cmożliwość modyfikacji programów przez użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego |  | TAK
| - diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe |  | TAK
| - liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; min. 5 |  | ilość = 5 programów - 0 pkt. ilość > 5 programów - 10 pkt.
| - sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu, |  | Przekątna = 6" - 0 pkt. Przekątna > 6" - 10 pkt.
| - po stronie wyładowczej ekran dotykowy o przekątnej min. 5" |  | TAK
| - wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia |  | TAK
| - wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim |  | TAK
| - wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu |  | TAK
| - wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej |  | Szerokość papieru do wydruku parametrów cyklu po stronie załadowczej: <7cm – 0 pkt ˃=7cm – 10 pkt
| - sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi |  | TAK
| - automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa. |  | TAK
| - możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta |  | TAK
| - możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator - min. wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego |  | TAK
| - wbudowany system oszczędzania wody |  | TAK
| - zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz; |  | TAK
| - wymiary umożliwiające ustawienie sterylizatora wraz ze sterylizatorem sześciojednostkowym obok urzadzenia będącego w posiadaniu szpitala |  | TAK
| - wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 285,możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta. |  | TAK
| - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) |  | TAK
| - zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) |  | TAK
| - własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia |  | TAK
13 | Sterylizator parowy - 8 STE | 1 | TAK, podać typ, model, producenta
| - urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy |  | TAK
| - urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie powystawowe). |  | TAK
| - przelotowy, do zabudowy w jedną ścianę, kompaktowa konstrukcja, z dostępem do czynności serwisowych zgodnie z zaprezentowaną koncepcją |  | TAK
| - konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285 |  | TAK
| - pojemność komory 8 jednostek wsadu zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw) |  | TAK
| - wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej |  | TAK
| - drzwi otwierane ręcznie lub automatycznie |  | TAK
| - drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej nasyconą parą wodną pod ciśnieniem. |  | TAK
| - min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora |  | TAK
| - zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora |  | TAK
| - zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną |  | TAK
| - pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego |  | TAK
| - docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem |  | TAK
| - frakcjonowana próżnia wstępna |  | TAK
| - programy (realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika): |  | TAK
| - test Bowie– Dick |  | TAK
| program testu szczelności |  | TAK
| - minimum 5 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°Cmożliwość modyfikacji programów przez użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego |  | TAK
| - diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe |  | TAK
| - liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 5 |  | ilość = 5 programów - 0 pkt. ilość > 5 programów - 10 pkt.
| - sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu, |  | Przekątna = 6" - 0 pkt. Przekątna > 6" - 10 pkt.
| - po stronie wyładowczej ekran dotykowy o przekątnej min. 5" |  | TAK
| - wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia |  | TAK
| - wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim |  | TAK
| - wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu |  | TAK
| - wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej |  | Szerokość papieru do wydruku parametrów cyklu po stronie załadowczej: ≤7cm – 0 pkt ˃7cm – 10 pkt
| - sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi |  | TAK
| - skaner kodów paskowych |  | TAK
| - automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa. |  | TAK
| - możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta |  | TAK
| - możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator - min. wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego |  | TAK
| - wbudowany system oszczędzania wody |  | TAK
| - zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz; |  | TAK
| - wymiary umożliwiające ustawienie sterylizatora wraz ze sterylizatorem dwujednostkowym obok urządzenia będącego w posiadaniu szpitala |  | TAK
| - wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 285,możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta. |  | TAK
| - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) |  | TAK
| - zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) |  | TAK
| - własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia |  | TAK
| Wyposażenie: |  | TAK
| Wózek załadowczy/transportowy sterylizatora parowego na 8 JW – 2 szt. |  | TAK
| - konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej |  | TAK
| - 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem |  | TAK
| - bieżnie kółek z nie brudzącej gumy |  | TAK
| - mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego na wózku transportowym |  | TAK
| - dostosowany do warunków instalacyjnych sterylizatora i pomieszczeń |  | TAK
| Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 8 JW – 1 szt. |  | TAK
| - konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej |  | TAK
| - dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości |  | TAK
14 | Zestaw dezynfekcyjny | 1 | TAK
| - łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego |  | TAK
| - łokciowy dozownik mydła |  | TAK
| - pojemnik na ręczniki jednorazowe |  | TAK
| - kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l) |  | TAK
06 W.C.
1 | Wieszak ścienny min. 4 haczykowy, chromowany | 1 | TAK
2 | Pojemnik na papier toaletowy | 1 | TAK
3 | Szczotka klozetowa | 1 | TAK
07 STACJA UZDATNIANIA WODY
1 | Stacja uzdatniania wody | 1 | TAK
| zapewniająca poprawną pracę oferowanych urządzeń, które są z niej zasilane: myjnie dezynfektory do narzędzi i sterylizatory parowe (również posiadanego przez szpital sterylizatora SMS) |  | TAK
| produkowana woda uzdatniona (demi) spełnia wymagania aktualnej normy PN EN 285 |  | TAK
| stacja uzdatniania wody wyposażona w dodatkowy zmiękczacz o wydajności gwarantującej dostawę wody miękkiej do pomp próżniowych sterylizatorów parowych oraz do myjni dezynfektorów do narzędzi |  | TAK
| stacja uzdatniania (linia do produkcji wody uzdatnionej/demi) składa się minimum z następujących elementów składowych: |  | TAK
| filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem przeciwprądem |  | TAK
| filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem przeciwprądem |  | TAK
| zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji |  | TAK
| filtr świecowy 20" |  | TAK
| osmozer o zdolności oczyszczania min. 98%, wyposażony w mosiężną pompę wysokociśnieniową, przepływomierze na instalacji wody oczyszczonej w µS/cm; sterowanie w pełni automatyczne, w tym automatyczne wyłączanie przy za niskim ciśnieniu lub braku wody, zarządzanie współpracą ze zbiornikami wody oczyszczonej; wyposażenie w min. 3 wkłady filtracyjne 20”, 5 μm |  | TAK
| zbiornik (lub zbiorniki) magazynowy wody uzdatnionej/demi ze zdejmowaną pokrywą o pojemności min. 700 litrów z min. dwoma czujnikami poziomu, filtrem powietrza 0,2 mikrona, zawór spustowy |  | TAK
| lampa bakteriobójcza ultrafioletowa |  | TAK
| zespół hydroforowy do rozprowadzania wody do urządzeń technologicznych, wyposażony w zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, wyłącznik ciśnieniowy i manometr kontrolny |  | TAK
| instalacja pomiędzy elementami (stopniami) stacji uzdatniania (zawory, rury, złączki, zawory probiercze, manometry pokontrolne po każdym stopniu uzdatniania wody oraz manometr kontrolny na wejściu do stacji uzdatniania) |  | TAK
08 ŚLUZA
1 | Zestaw dezynfekcyjny | 1 | TAK
| - łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego |  | TAK
| - łokciowy dozownik mydła |  | TAK
| - pojemnik na ręczniki jednorazowe |  | TAK
| - kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l) |  | TAK
2 | Regał listwowy naścienny uniwersalny | 2 | TAK
| - wysokość 200 cm |  | TAK
| - z pięcioma koszami z wycięciem bocznym, np. na fartuchy wymiary koszy szerokość 58 cm, głębokość 28 cm, wysokość 26 cm |  | TAK
| - możliwość adaptacji wysokości koszy do żądanej wysokości |  | TAK
3 | Stelaż na odpady z pokrywą | 1 | TAK
| - materiał: min. stal kwasoodporna A304 |  | TAK
| - wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  | TAK
| - worek mocowany dodatkowym pierścieniem |  | TAK
| - pokrywa unoszona pedałem |  | TAK
| - pokrywa ma możliwość pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedała |  | TAK
| - brak demontowalnych elementów złącznych (wkręty, nakręty) |  | TAK
| - pojemność: 120 l |  | TAK
09 MAGAZYN STERYLNY
1 | Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi | 2 | TAK
| - wymiary (+/- 5 cm): szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm |  | TAK
| - półki przestawne |  | TAK
| - wykonanie stal chromowana, powleczona powłoką antybakteryjną |  | TAK
| - atest PZH |  | TAK
| - regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm |  | TAK
| - konstrukcja składana |  | TAK
10 POKÓJ SOCJALNY
1 | Zestaw dezynfekcyjny | 1 | TAK
| - łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego |  | TAK
| - łokciowy dozownik mydła |  | TAK
| - pojemnik na ręczniki jednorazowe |  | TAK
| - kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l) |  | TAK
2 | Zabudowa kuchenna meblowa ok. 200 cm | 1 | TAK
| - wykonanie z płyty meblowej laminowanej |  | TAK
| - szafka stojąca zlewozmywakowa 80 cm ze zlewozmywakiem jednokomorowym z baterią kuchenną |  | TAK
| - szafka stojąca z jedną szufladą 40 cm |  | TAK
| - szafka wisząca 80 cm |  | TAK
| - szafka wisząca 40 cm |  | TAK
| - szafka wisząca 60 cm |  | TAK
| - blat kuchenny dł. ok. 200 cm |  | TAK
| - lodówka podblatowa |  | TAK
| - czajnik elektryczny |  | TAK
| - kuchenka mikrofalowa |  | TAK
3 | Stół jadalniany | 1 | TAK
| - wymiary ok. 120 x 60 cm |  | TAK
4 | Krzesło jadalniane | 2 | TAK
11 EKSPEDYCJA
1 | Krzesło obrotowe na kółkach | 1 | TAK
| - 5 skrętnych kółek |  | TAK
| - podłokietniki |  | TAK
| - regulacja wysokości sprężyną gazową |  | TAK
2 | Stół roboczy z szafką | 1 | TAK
| - wymiary (+/- 5 cm): długość 140 cm, szerokość 60 cm, wysokość robocza 75 cm (+/- 2 cm) |  | TAK
| - stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych |  | TAK
| - wyposażony w szafkę podblatową z drzwiczkami i półką |  | TAK
| - regulowane nóżki w zakresie min. +/- 1 cm |  | TAK
| - fartuch naścienny od strony ściany |  | TAK
3 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 1 | TAK
| - stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych |  | TAK
| - blaty zagłębione (krawędzie z przetłoczeniem, uniemożliwiające zsunięcie się koszy/pojemników przewożonych na wózku) |  | TAK
| - wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia |  | TAK
| - wymiary blatu (+/- 5 cm): szerokość 60 cm, długość 60 cm, wysokość blatu 85-90 cm |  | TAK
| - cztery kółka skrętne wyposażone w odbojnice, w tym dwa wyposażone w hamulce, koła wykonane z gumy nie brudzącej podłogi |  | TAK
4 | System kontenerowy - pojemniki sterylizacyjne Zamawiający wymaga, aby system kontenerowy był kompatybilny z posiadanym przez Szpital sprzętem. Tolerancja podanych wymiarów +/-5 % |  | TAK, podać typ, model, producenta
5 | Pokrywa zielona o wymiarach 588x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm., wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. | 2 | TAK
6 | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 540x253x106mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. | 2 | TAK
7 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 2 | TAK
8 | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 2 | TAK
9 | Pokrywa niebieska o wymiarach 298x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm., wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. | 2 | TAK
10 | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 243x253x56mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. | 2 | TAK
11 | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 2 | TAK
12 | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 243x253x56mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. | 2 | TAK
13 | Pokrywa czerwona o wymiarach 298x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. | 2 | TAK
14 | Pokrywa zielona o wymiarach 298x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. | 10 | TAK
15 | Pokrywa czerwona o wymiarach 298x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. | 2 | TAK
16 | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 12 | TAK
17 | 1/2 kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 243x253x106mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. | 12 | TAK
18 | Wanna do kontenera o wymiarach 470x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 15 | TAK
19 | Pokrywa czerwona o wymiarach 465x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. | 6 | TAK
20 | Pokrywa zielona o wymiarach 465x281x36 do wanny kontenera, wykona na z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. | 8 | TAK
21 | Pokrywa niebieska o wymiarach 465x281x36 do wanny kontenera, wykona na z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. | 1 | TAK
22 | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 406x253x106mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. | 14 | TAK
23 | Kosz w wersji mini przeznaczony do drobnych akcesoriów, o wymiarach 267x125x49 mm | 1 | TAK
24 | Spód kontenera (wanna) typu mini o wymiarach 310X132X57mm wykonana ze stopu aluminium, | 1 | TAK
25 | Aluminiowa pokrywa perforowana do kontenera typu mini o wymiarach 05X140X25 mm, srebrna, z uchwytami na tabliczek identyfikacyjnych | 1 | TAK
26 | Filtr do kontenera typu mini do długotrwałego używania min. 1000 cykli sterylizacji, opakowanie 10 szt. | 1 | TAK
27 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera typu minim , z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 znaków w kolorze czerwonym | 2 | TAK
28 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania min. 13 znaków w kolorze pokrywy | 132 | TAK
| Prace budowlane | 1 | TAK