## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/104/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1 – Dostawy mikrocewników, mikroprowadników, spirali oraz stentów.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Mikrocewniki do embolizacji przetok AVM z systemem bezpiecznej ewakuacji | szt. | 50
- 1.2F, 1.5F, z systemem odłączania dystalnej części mikrocewnika, dł. 15 mm i 25 mm,
- mikrocewniki o zróżnicowanej elastyczności, z 3 platynowymi markerami,
- kompatybilne z mikroprowadnikami 0,007” i 0,008”.
2 | Mikrocewniki do embolizacji przetok AVM | szt. | 20
- rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F, o zmiennej miękkości, z końcówką w kształcie oliwki,
- z platynowym markerem na końcu cewnika,
- powlekane substancją hydrofilną
3 | Materiał do embolizacji EVOH | szt. | 40
-kopolimer w roztworze DMSO, o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promieni Rtg,
- dostępne dwa rodzaje lepkości
4 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej | szt. | 60
- średnice części dyst./prox.: 0.007/0.012”, 0.008/0.012”, 0.012/0.014””,
- część dystalna miękka na dł. 8 -31 cm, długość 200 - 210 cm.
5 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej do wymiany mikrocewników | szt. | 10
- średnica 0.012”, długość 300 cm.
6 | Mikrocewniki do zabiegów embolizacji z remodelingiem, implantacją stentów i dystalnej aspiracji | szt. | 60
- średnice: 1.9/2.4F, 2.1/2.8F, 2.4/3.1F, 3/3.3F, 3.3/3.4F; 3.8/4.0F, 3.1/5F, długość 155 cm,
- marker umieszczony dystalnie.
7 | Cewniki prowadzące progresywne | szt. | 30
- do dystalnej nawigacji i stabilizacji mikrocewników dedykowane do zabiegów z remodelingiem i implantacją stentów intrakranialnych
- dostępne różne średnice prox./dist.: 4.2F/3.9F;6.0F/4.9F; 6F/6F,
- różne długości w zakresie od 95cm do 135cm,
- część dystalna hydrofilna, o zwiększonej elastyczności w zakresie od 2.5cm do 15cm.
8 | Stent samorozprężalny intrakranialny z zestawem wprowadzającym | szt. | 20
- pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60º, średnica od 2.0 do 5.5 mm, długość od 12 do 75 mm,
- możliwość repozycjonowania stentu po 90% uwolnieniu,
- zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Y-konektora. 5 szt. W komisie po uzg. Z zamawiającym
9 | Stent samorozprężalny intrakranialny typu Flow Diverter | szt. | 20
-z zestawem wprowadzającym, wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie,
- możliwość repozycji po 90% uwolnieniu,
- dostępny w wersji taperowanej,
- zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika i Y-konektora. 5 szt. w komisie po uzg. z zamawiającym.
10 | Mikrocewniki z balonami | szt. | 20
- do remodelngu naczyń podczas embolizacji tętniaków mózgowych
- średnice balonów w zakresie 4 – 6mm oraz 3 – 5mm, dł. 7, 9, 10, 12, 15, 20, 30mm
- pokrycie hydrofilne,
- obecność 3 platynowych markerów.
11 | Mikrocewniki z balonami o podwójnym świetle – 2L | szt. | 10
- do re-modelingu naczyń podczas embolizacji tętniaków mózgowych
- max. średnica balonu do 6 mm, dł. 7, 9, 12, 15, 20mm,
- pokrycie hydrofilne,
- obecność 3 platynowych markerów.
12 | Y z obrotowym systemem zamknięcia zastawki | szt. | 300
- średnica wewnętrzna akceptująca cewniki do 9F,
- wykonany z przezroczystego materiału,
- dostępna wersja z podwójną zastawką.
13 | Zestaw do wprowadzania i wymiany cewników | szt. | 100
- koszulka z zastawką hemostatyczną i bocznym portem,
- średnice 4F - 12F, dł. 11 cm i 23 cm,
- z igłą angiograficzną 18G/70 mm i prowadnikiem w zestawie.
Wartość ogółem w zakresie zadania 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/104/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2 – Dostawy systemów dostępu wewnątrzczaszkowego , cewników oraz spirali embolizacyjnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | System dostępu wewnątrzczaszkowego | szt. | 20
- system dwucewnikowy złożony z cewnika podającego 071” i cewnika 6Fr
- cewnik podający 071” jest wzmocnionym spiralą cewnikiem jednokanałowym o zmiennej sztywności,
- dostępny w długościach 95cm, 105cm, 115cm;
- kompatybilny z koszulkami wprowadzającymi o średnicy wew. 6Fr lub większej;
- cewnik 6Fr jest wzmocnionym plecionką cewnikiem jednokanałowym o zmiennej sztywności,
- dostępne wersje kształtu końcówki: Simmons, H1, BER;
- dostępne dlugości: 120cm, 130cm;
- średnica wewnętrzna cewnika ,040”;
- kompatybilny z prowadnikami ,035”/,038”
2 | Cewnik do dostępu wewnątrzczaszkowego przeznaczony do wprowadzania urządzeń interwencyjnych do naczyń obwodowych, wieńcowych, mózgowych | szt. | 20
- zbudowany z polymeru, wzmocniony stalową spiralą o zmiennej sztywności;
- powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym o długości 7cm;
- 8 cm radiocieniujący segment na odcinku dystalnym
- dostępne długości: 80cm, 90cm, 100cm;
- dostępne końcówki: 80/4 prosta, 80/4 MP, 90/4 prosta, 90/4 MP
- dystalna giętka strefa 4cm;
- średnica wewnętrzna 6 F, 088cala;
- średnica zewnętrzna 8F,112cala;
- zgodność z prowadnikiem 0,035 cala; 0,038 cala;
- obejmuje zastawkę uszczelniającą, obrotową zastawkę hemostatyczną, rozszerzacz;
3 | System dostępu wewnątrzczaszkowego | szt. | 10
- Dostępne długości - 95 lub 105cm
- Średnica zewnętrzna – 6F, wewnętrzna – 0,071”
- Zakończenie proste lub typu MP – zawsze polerowane i atraumatyczne
- w zestawie z cewnikiem diagnostycznym
4 | Spirala embolizacyjna typu 400 | szt. | 50
- spirala o średnicy 0,020” o wysokiej objętości kompatybilna z mikrocewnikami o średnicy wewnętrznej 0.025 – 0,027 cala;
- zbudowana z trzech warstw metalu – wewnętrzny drut nitinolowy odporny na rozciąganie, wewnętrzna spirala nitinolowa, zewnętrzna spirala platynowa;
- dostępna w pięciu wariantach – standardowym (tworzy ramę spirali), miękkim (wypełnia utworzony kształt), extra miękkim, miękkim w kształcie litery “J”, zakrzywionym extra miękkim (tworzy wypełnienie, wykończenie spirali);
- dostępne długości – wersja: standardowa od 6 do 60cm; miękka od 3 do 50cm; bardzo miękka od 2 do 10cm; zakrzywiona b.miękka od 1 do 10cm; miękka “J” od 7 do 25cm;
- spirale otwierają się do średnic: 3-23 mm (standardowa), 3-16mm (miękka), 2-4mm (bardzo miękka, zakrzywiona b.miękka). 10 szt w komisie po uzgodnieniu z zamawiającym.
5 | Spirala embolizacyjna typu Smart | szt. | 100
- spirala embolizacyjna składająca się z trzech warstw: włókna typu HD, nici nitinolowej, spirali platynowej;
- spirala o zmiennej elastyczności;
- spirala dostępna w konfiguracjach: Standardowej (rama), Miękkiej(wypełnienie),
- zgodna z mikrocewnikami o minimalnej średnicy wewnętrznej 0,42mm (0,0165cala),
dostepne rozmiary, wersja standard: średnice 3-18mm, długości 5-60cm; wersja soft: średnice 2-10mm, długości 3-30cm. 50 szt. w komisie po uzgodnieniu z zamawiającym
6 | Px Slim – mikrocewnik podający | szt. | 30
- dostępny kształt końcówki: prosty, 45 st, 90 st, 130 st;
- średnica wewnętrzna: 0,025 cala;
- dystalna i proksymalna średnica zewnętrzna: 2,6Fr/2,95 Fr;
- zgodność z prowadnikiem 0,020 cala;
- długość użytkowa 150 cm;
- dwa znaczniki końców.
7 | Uchwyt odłączający | szt. | 10
- uchwyt odłączający do spiral embolizacyjnych zbudowany z cięgna, końcówki odłączającej, odpornego na rozciąganie drutu nitinolowego.
Wartość ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/104/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3 – Dostawy urządzenia do zamykania miejsca nakłucia t. udowej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej, po koszulkach o średnicach od 5 do 8F, zbudowane z materiałów biowchłanialnych; polimerowa kotwica od strony światła i kolangen od strony przydanki, materiał wchłaniający się do 90 dni. | szt | 700
Wartość ogółem w zakresie zadania 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/104/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4 – Dostawy naczyń obwodowych, mikroprowadników zabiegowych, koszulek, cewników, mikrosfery
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych różne kształty 4F, 5F, 6 F akceptujące prowadnik 0,038” z końcówką dobrze widoczną w promieniach rtg: | szt | 1000
2. | Mikroprowadnik zabiegowy | szt | 30
Mikroprowadnik 0,011’ oraz 0,016’ i 0,018’, zbudowany z jednego kawałka, rdzeń nitinolowy, dystalny złoty marker,
Powleczony poliuretanem zawierającym wolfram – lepsza widoczność w skopii, pokrycie hydrofilne, dystalne 80 mm elastyczne,
Długość 180 cm, końcówka zagięta pod kątem 45 stopni lub 70 stopni.
3 | Prowadniki hydrofilne | szt | 1000
średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”
dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm, 8 cm
końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia
rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej
w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe
trwała powłoka hydrofilna na całej długości
atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu
dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej
dostępne w opcji z kształtowalną końcówką
Długości: 150, 180, 220, 260, 300 cm
4 | Prowadniki interwencyjne | szt | 30
pokrycie hydrofilne w części dystalnej –na odcinku 25 cm, zbudowany z nitinolu
W części proksymalnej prowadnik extra sztywny, pokryty PTFE
dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018”
dostępne długości 180, 260, 300 cm
5 | Mikroprowadnik (małe naczynia obwodowe, naczynia mózgowe) | szt | 30
średnice 0,012”, 0,016” ; długość 180, 200 cm
długość elastycznej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible)
końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm
złoty marker na końcu – 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii
wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie
hydrofilna otoczka „M-coat”
zaokrąglona, atraumatyczna końcówka
6 | Koszulki do dostępu udowego w zestawie z miniprowadnikiem i igłą | szt | 50
koszulka wykonana z ETFE
średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm
miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm
z końcówką prostą oraz J i stalową igłą
w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką
atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza
boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik
silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym
lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką)
ucho do szwu chirurgicznego
7 | Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy | szt | 100
średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038”
długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm
kompatybilny z prowadnikiem 0,038”
duża średnica wewnętrzna: 0,041” (1,03 mm) dla 4 Fr i 0,043” (1,10 mm) dla 5 Fr
atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia)
dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe
kontrola trakcji 1:1
duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi
dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza
4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi)
5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi)
8 | Mikrocewnik zbrojony hydrofilny superselektywny / terapeutyczny | szt | 80
powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych
trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer
bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu
wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm
atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem
bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek
szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO
długości 110, 130, 150 cm
duża średnica wewnętrzna:
- 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”)
- 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”)
- 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”)
średnice 2.4 Fr i 2.8 Fr z dystalnym markerem (0,7 mm platynowy pierścień)
średnica 2.7 Fr i 2,8 Fr w zestawie z prowadnikiem 0,021”
ze złotym markerem na dystalnych 3 cm
9 | Mikrosfery przeznaczone do embolizacji | szt | 40
zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego
ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej
precyzyjnie kalibrowane
wielkości mikrosfer: 75 µm +_ 30 µm; 200 µm +_75 µm; 400 µm +_ 75 µm; 600 µm +_ 75 µm; 800 µm +_75 µm; 1100 µm +_ 75 µm
pakowane w strzykawki a 20 ml
strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej
kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer
termin użycia 36 miesięcy
10 | Koszulki interwencyjne | szt | 30
- średnica 5F , 6F , 7F , 8 F pokryte częściowo powłoką hydrofilną
- długość powleczenia hydrofilnego w stosunku do długości koszuli : 45 cm / 5 cm ; 65 cm / 35 cm ; 90 cm /15 cm
- długość wysunięcia dilatatora w stosunku do długości koszulki : 45cm / 2 cm ; 65 cm / 2,5 cm ; 90 cm / 5 cm
- długość 45 , 65, 90 cm
- końcówki typu : straight , jockey stick , multipurpose ,RDC , LIMA
- znacznik 5mm RTG na 5 końcówce.
- stalowe zbrojenie na całej długości koszulki .
Wartość ogółem w zakresie zadania 4: | ucho do szwu chirurgicznego

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/104/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5 – Dostawy mikroceników, spirali, cewników, balonów oraz mikroprowadników
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m | ilość j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Mikrocewnik do dostarczania spiral odczepianych mechanicznie | szt. | 50
Mikrocewnik o długości całkowitej 155 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014", oraz z cewnikiem prowadzącym o min świetle wewnętrznym 0,05" (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035" (0,89mm) dla rozmiaru 10. Średnica zewnętrzna cewnika 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i swietle wewnetrznym 0,017" na całej długości. Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z Pebax, wewnętrzna wykonana z PTFE. Cewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej. Zakończenia cewnika w konfiguracji: prosty 45st/2,5mm, 90st/5mm. Posiada pokrycie hydrofilne.
2 | Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny, o progresywnej srednicy pierwotnego zwoju, tzw. Primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115"/0,0125"/0,0135" do 0,0145", w zależności od długości nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o swietle min. 0,0165" posiadającym dwa markery. Konstrukcja złącza pomiędzy spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza, konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe połozenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 st), minimalizuje ruch koncówki cewnika po odczepieniu spirali, uwalnianie spirali natychmiastowe, jednoręczny system, bez kabli i baterii, alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza. Dwa typy spirali: 3D i felikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm, długości 2-50 cm; helikalne 1-20mm, długości 1-50cm; Frame 3D średnice 3-25mm, długości 6-50 cm. Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duze rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) do ultra miękkich (najmniejsze rozmiary) 50 szt w komisie po uzgodnieniu z zamawiającym. | szt. | 300
3 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral | szt. | 50
Opakowanie zawiera 5 sterylnie zapakowanych urządzeń
4 | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych | szt. | 40
Cewnik zbrojony z oplotem nitinolowych, zbudowany w technologii 3 segmentów - każda część cewnika o inne sztywności. Dostępne długości: 95cm, 105cm, 115cm, 125cm,130 cm, miękka część dystalna o długosci 8 cm. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96cm. Zróżnicowane srednice oraz światło cewnika: 5F/0,058", 6F/0,072". Żwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności. Miękka i atraumatyczna końcówka cieniująca w skopii. Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Kształty koncówek: prosta, Multi-Purpose 25st. Na całej długości pokrycie hydrofilne. Rekomendowany prowadnik: 0,035"/0,038"
5 | Mikrocewnik z podparciem : | szt. | 40
System dostawczy do implantu: mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika. Pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150/160cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm. Zakończenie w postaci oplotu o długości 15 lub 30cm (dla średnicy 0,036”/0,04”).
6 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt. | 160
Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm (dla 0,010") i 205 cm (dla 0,014") wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 (dla 0,014") i 10 cm (dla 0,010"). Prowadnik miękki, atraumatyczny. Średnica prowadnika 0,014” na całej długości i 0,010" (dist./prox.). Pokrycie hydrofilne w części dystalnej.
7 | Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń | szt. | 5
Cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 7 mm, długości 7, 15, 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2; 2,5; 3,0F. Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,010", prowadnik w zestawie. Długość cewnika 150 cm. Pojemność nominalna balonu 4 mm - 0,06ml, maksymalna objętość 0,15ml. Nominalna objętość balonu 7mm - 0,27ml, maksymalna objętość 0,35ml.. balon jest mozliwy do zastosowania w rozwidleniu naczyń. Cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 5mm, głudości 10/15/20/30/mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F. Kompatybilny z prowadnikiem 0,010" - prowadnik obecny w zestawie. Długosć cewnika 150cm. Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm; 0,20ml dla 15 mm; 0,26ml dla 20mm; 0,36ml dla 30 mm
8 | Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełaniania balonów do remodelingu | szt. | 20
Pojemność 1ml
9 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem | szt. | 15
Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów (dla rozmiarów 2,5-3,5mm) i z 64 drutów (dla rozmiarów 4,0-6,0mm), wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających doskonałą siłe radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widocznośc w skopi. Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka. Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. Rozmiary 2,5mm, długości: 10/12/14/20mm; 3,0mm, długości: 12/14/20mm; 3,5mm, długości: 12/14/16/20/25mm; 4,0mm, długości: 12/14/16/20/25/30mm; 4,5mm, długości: 12/14/16/20/25/30/40mm; 5,0mm, długości: 14/16/20/25/30/40mm; 5,5mm, długości: 20/40/50mm; 6,0mm, długości: 20/40/50mm. Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu. Dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem fosforylocholiny, który jest chemicznie związany z powierzchnią o grubości mniejszej niż 2 nm, w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter”. Kompatybilny z mikrocewnikiem 021’’ dla rozmiarów 2,5-3,5mm i 027” dla rzmiarów 3,5-6,0mm.
10 | Stent do remodelingu | szt. | 15
Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel, o znakomitej apozycji do ściany naczynia i duzej sile radialnej dzięki budowie typu "overlaping cells". Stent połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej. Stent repozycjonowany z możliwością ponownego złozenia po całkowitym rozprężeniu. Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna - wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021" (stent 3-4 mm) lub 0,027" (stent 5-6mm). Stent ultraelastyczny w dostawie, zachowuje się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna. Stent 3-4 mm posiada trzy platynowe markery na dalszym koncu stentu i jeden ka końcu bliższym. Stent 5-6mm posiada cztery platynowe markery na dalszym końcu stentu i jeden na koncu bliższym. Stent o rozmiarach 3/4/6mm i długości części roboczej 20/30mm. Stent-retriver: komórki zachowujące niezmienioną wielkość niezależnie od średnicy naczynia; urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm, z możliwością całkowitego ponownego złozenia w naczyniu,dostepne średnice: 3mm, 4mm, 6 mm, długości 20mm, 24mm, 40 mm; na obwodzie urządzenia umieszczone 3 lub 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5mm, 6mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu; odległość między dystalnym a proksymanlym markerem: 30,6mm, 31mm, 37mm, 47mm, 50 mm, 51,6mm; system wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,017" (dla 3mm), 0,021" (dla 4 mm) lub 0,027" (dla 6 mm)
11 | System dostawczy do stentu | szt. | 15
Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie o 3 cm lub jeden dystalny marker. Cewnik posiada pokrycie hydrofilne. Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający jeden dystalny marker. Pokrycie hydrofilne.
12 | Oprzyrządowanie do odczepiania stentu | szt. | 20
Komplet kabli do odczepiarki do stentów (odczepiarka w użyczeniu na czas trwania umowy). Komptel kabli połączeniowych o długości 2,75m
13 | Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych | szt. | 2
Pętla do usuwania ciał obcych: Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolframowego. W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli. Pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości prowadnika 65 i 120cm w zależności od średnicy, cewnik prowadzący 4 lub 6F. Mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości prowadnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst.
14 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu | zestaw | 40
Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie precypitacji materiału embolizacyjnego z roztworu. Zawiera: kopolimer EVOH (etylen z alkoholem winylowym), DMSO (sulfotlenek dimetylowy) jako rozpuszczalnik do EVOH, rozdrobniony proszek tantalu (celem wizualizacji we fluoroskopie). Dostępne lepkości 18 (6% EVOH), 20 (6,5% EVOH) oraz 34 (8% EVOH). Zestaw zawiera 1 ampułkę EVOH 1,5 ml; 1 ampułkę ze środkiem DMSO 1,5 ml; trzy strzykawki o pojemności 1 ml.
10 szt. W komisie po uzgodnieniu z zamawiającym.
15 | Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH | szt. | 30
Mikrocewnik o długosci całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010". Średnica zewnętrzna mikrocewnika 2,7-1,5F prox/dyst , światło wewnętrzne 0,013". Mikrocewnik posiada zmienną charakterystykę sztywności od największej do najmniejszej, na całej długości posiada pokrycie hydrofilne.
16 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH | szt. | 30
Mikrocewnik o długości całkowitej 165 cm, średnica zewnetrzna 2,7/1,5F prox/dyst. Posiada dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika. W zestawie znajduje się torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera
17 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt. | 30
Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm. Średnica prowadnika 0,008” na całej długości. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej.
18 | Urządzenie do endowaskularnej embolizacji worka tętniaka mózgu | szt. | 5
Urządzenie do endowaskularnej embolizacji worka tętniaka mózgu - kształt rozkloszowany, druty dwuwarstwowe DFT- 144 końcówki), samorozprężalny, niklowo-tytanowy, zamkniętokomórkowy, obecna platyna dla ulepszenia widoczności. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,021” (0,53 mm). Atraumatyczna końcówka dystalna klosza. Dwuwarstwowy kosz z siatki. Elektrolityczny sposób odczepiania. Końce bliższe i dalsze implantu są zabezpieczone i oznaczone dwoma znacznikami ze stopu platyny i irydu nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich. Implant osadzony na druciku nitinolowym o długości około 185 cm. Koszulka wprowadzająca dostarczana z każdym urządzeniem wewnątrz workowym chroniąc dystalną część implantu, podczas gdy urządzenie wewnątrz workowe jest przygotowywane, ładowane i wprowadzane przez mikrocewnik wprowadzający. Implant odłącza się za pomocą przenośnej, ręcznej odczepiarki elektrolitycznej. Urządzenie wewnątrz workowe o średnicach od 4,5 mm do 8,0 mm; dostępne 20 rozmiarach do wyboru - szerokości w zakresie od 4,5 do 8,0 mm i wysokości 3, 4, 5 mm.
19 | Urządzenie do odłączania | szt. | 5
Urządzenie do odłączania: ręczne urządzenie zasilane bateryjnie, przeznaczone do inicjowania i kontrolowania momentu odłączenia implantu. Urządzenie do odłączania zaprojektowane tak, aby zastosować prąd stały przez urządzenie i wykryć odłączenie. Pakowane w opakowaniu zbiorczym a'5szt
20 | Cewnik prowadzący do dostępu promieniowego | szt. | 10
Zoptymalizowane strefy przejściowe właściwe dla dostępu promieniowego.Cewnik o długości 95, 100 i 105 cm, średnicy zewnetrznej 7F (0,093") i średnicy wewnętrznej 0,079". Cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 25 cm.
21 | Cewnik diagnostyczny do dostępu promieniowego. | szt. | 10
Cewnik o średnicy zewnętrznej 5.5F (0,070") i średnicy wewnętrznej 0,040". Dostępne długości: 120 i 130 cm. Dostępne kształty końcówek: typu SIM2 i Berenstein.
Wartość ogółem w zakresie zadania 5: | Implant osadzony na druciku nitinolowym o długości około 185 cm. Koszulka wprowadzająca dostarczana z każdym urządzeniem wewnątrz workowym chroniąc dystalną część implantu, podczas gdy urządzenie wewnątrz workowe jest przygotowywane, ładowane i wprowadzane przez mikrocewnik wprowadzający. Implant odłącza się za pomocą przenośnej, ręcznej odczepiarki elektrolitycznej. Urządzenie wewnątrz workowe o średnicach od 4,5 mm do 8,0 mm; dostępne 20 rozmiarach do wyboru - szerokości w zakresie od 4,5 do 8,0 mm i wysokości 3, 4, 5 mm.

## Zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/104/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6 – Dostawy stentów i podpórek
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stent modelujący przepływ w naczyniu całkowicie repozycjonowalny | szt. | 30
o długościach roboczych 9-48 mm i średnicach naczyń 1,5-5, 5 mm
Tkany z 64/48 nitinolowych włókien
2 rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD + 8 markerów na końcu proksymalnym
Całkowicie wysuwalny.Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027‘‘
Odłączany mechanicznie. 10 szt w komisie po uzgodnieniu z zamawiającym
2 | Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach (alternatywa stentingu „Y“) | szt. | 15
Długość shaftu 25 mm lub 15 mm, średnica korony 5-15 mm (5, 6, 8, 10, 12, 15)
Korona posiada 4 płatki wytkane siatką nylonową w celu zapewnienia idealnego podtrzymania coili.
Korona – 4 markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia.
Ostatni marker na proksymalnym końcu shaftu – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym.
Średnica shaftu (stentu wspierającego) wynosi 4 mm,przeznaczony dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,75 mm.
Shaft - oczka .Odłączany elektrolitycznie- kompatybilny z urządzeniami dostępnymi na rynku. 5 szt w komisie po uzgodnieniu z zamawiającym
Wartość ogółem w zakresie zadania 6:

## Zadanie 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/104/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7 – Dostawy przedłużaczy wysokociśnieniowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Przedłużacz wysokociśnieniowy zbrojony 150cm | szt. | 2000
- produkt sterylny, pakowany pojedynczo
- miękki, przezroczysty korpus zbrojony o wytrzymałości do 1200psi
- zakończony rotacyjnym adapterem typu Luer
Wartość ogółem w zakresie zadania 7: