OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 3

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu okresowego kolumn medycznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, zlokalizowanych przy ul. Jakubowskiego 2 wraz z wymianą gazowych węży elastycznych.

Wykaz kolumn został zawarty w załączniku nr 1 do OPZ.

Przeglądy należy wykonać w terminach określonych w załączniku nr 1 do OPZ – ostatnia kolumna (dokładność terminu - dany miesiąc ± 1).

ZAKRES PRZEGLĄDU OKRESOWEGO KOLUMN MEDYCZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ WĘŻY GUMOWYCH

Okres gwarancji na węże gumowe (elastyczne) – 5 lat.

- KONTROLA GŁOWICY, RAMION i PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH

- stan powłok ;  dokonanie poprawek w przypadku łuszczącego się lakieru ,odprysków lub śladów korozji, lakierem o zgodnym numerze RAL

- stan półek , uchwytów, prowadnic i innego oprzyrządowania; w razie uszkodzeń – wymiana  na fabrycznie nowe lub naprawa, o ile realizowalna bez szkody dla ergonomii i estetyki. Przywrócenie  pionowego i poziomego oraz symetrycznego względem osi  kolumny  położenia elementów wyposażenia;

-  stanu złączy  – luzów montażowych, połączeń śrubowych; w przypadku obluzowania : dokręcenie, blokada, regulacja. ustawienie zalecanego położenia oraz kasacja luzów;

- sprawdzenie  luzów w węzłach kinematycznych kolumny (łożyska przegubowe),     smarowanie.

- sprawdzenie blokad kąta obrotu w poszczególnych węzłach obrotu ramion – kontrola   ogranicznika obrotu;

- sprawdzenie, czy ramiona kolumny po obciążeniu nie przyjmują samoczynnie niższego  położenia.badanie ugięcia sprężystego;

- sprawdzenie płynności obrotu poszczególnych ramion w całym dopuszczalnym zakresie – bez zahamowania oraz wzrostu oporów;

- sprawdzenie momentu tarcia kinematycznego i momentu hamowania – ewentualna wymiana okładzin hamulcowych.

W sprawozdaniu z kontroli głowicy, ramion i podzespołów mechanicznych zawrzeć:

- Informację o dokonanych czynnościach  naprawczych i ewentualnych odchyleniach.

- Informację o zachowaniu warunku Mt </= 20 [kGm],  dla momentu siły koniecznej do pokonania oporu  obrotu ramion i ew.  zacięć przy  rotacji oraz  stabilności zadanego położenia ramienia. W przeciwnym przypadku - przedstawić rodzaj i przewidywany skutek czynności   naprawczych.

- Informacje o ewentualnych szumach i drganiach generowanych w trakcie obrotu ramion i spowodowanych prawdopodobnym uszkodzeniem bieżni lub kulek łożysk tocznych.  Zaproponować rodzaj i skutek podjęcia czynności  naprawczych.

Zbiorcze wyniki i wnioski z badań przedstawić w tabeli:

| Nr inwentarz | Nr fabryczny | Integralność elementów kolumn | Odkształcenia trwałe | Luzy montażowe / stopień zużycia węzłów kinematycznych | Opory rotacji ramion | Generowanie drgań samowzbudnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- BADANIA, OGLĘDZINY i TESTOWANIE INSTALACJI i PUNKTÓW POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH.

[A] Zakres i procedura badań :

- zgodność z normą:  EN ISO 7396-1:2016-7(lub równoważną), EN ISO 7396-2:2010(lub równoważną)

- zgodność stanu technicznego gniazd gazów sprężonych w zakresie szczelności z  aktualną normą: PN-EN ISO 7396-1:2016-07(lub równoważną)

- zgodność stanu technicznego gniazd próżni i odciągu gazów anestetycznych w zakresie szczelności z aktualną normą:  PN- EN ISO 9170-2:2010(lub równoważną).

Do badania  należy używać  certyfikowanych przyrządów , w tym manometrów sprężynowych wzorcowanych przez Urząd Miar (w poniższej tabeli należy podać informacje dotyczące używanych przyrządów pomiarowych):

| Lp. | Nazwa handlowa, Producent | Dane identyfikujące urządzenie np. Numer seryjny |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

[B] Zakres badań wewnętrznej instalacji gazowej kolumny obejmuje sprawdzenie:

# -     wymiana gazowych węży elastycznych, umocowanie węży do metalowych złączek

-     światło przewodów, króćców i trójników, zgodność oznakowania

-     podłączenie do właściwego rurociągu, wykonanie prób krzyżowych

-    pomiar ciśnienia zasilania w gazy medyczne: szczelność (odgłosy syczenia)

-    badanie pod kątem występowania wilgoci, uszkodzeń mechanicznych lub

czystości gazu podawanego do kolumny z instalacji Szpitalnej.

W poniższej tabeli należy podać informacje dotyczące oferowanych węży elastycznych:

| Lp. | Nazwa handlowa, Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

W sprawozdaniu z badań zawrzeć informacje oraz wyniki pomiarów n/w tabelach zbiorczych:

Zakres badań wewnętrznej instalacji gazowej kolumny………….. obejmuje:

|  | Wynik badania jednostki……. |
| --- | --- |
| [C] Sprawdzenie czystości odcinków [D] Kontrola oznakowania zaworów (punktów poboru) : zgodność stanu faktycznego z normą) [E] Sprawdzenie sztywności osadzenia zaworów [F] Sprawdzenie połączeń krzyżowych |  | C | D | E | F |
|  | tlen |  |  |  |  |
|  | sprężone powietrze |  |  |  |  |
|  | próżnia |  |  |  |  |
|  | odciąg gazów anestezjol |  |  |  |  |
|  | CO2 |  |  |  |  |
|  | napęd sprzętu chirurg |  |  |  |  |
|  | Podtlenek azotu |  |  |  |  |

[G] Wyrywkowy pomiar spadku ciśnienia ∆P  odcinków i terminali instalacji   gazowej. Porównanie wyników pomiaru z dopuszczalnymi spadkami ciśnienia.

Wartości normatywne :

| Wielkości dopuszczalne spadków ciśnienia dla instalacji gazowej kolumny | Pdop [kPa] |
| --- | --- |
|  | tlen | < 0,375 |
|  | powietrze | <0,450 |
|  | próżnia | <0,250 |
|  | podtlenek | <0,300 |
|  | ewakuacja/odciąg | < 10,00 |
|  | napęd narzędzi | < 0,900 |
|  | dwutlenek | <0,450 |

[H] Podłączenie manometrów. Pomiar ciśnienia na wyjściu terminali gazów medycznych

[I]  Badanie strefowych  zespołów  kontrolnych

Ocenie  należy poddać każdy zespół kontrolny:

- przyłącza zasilania awaryjnego,

- blok zaworów odcinających ,

- zespół awaryjnego otwierania ,

- oznaczenia kontrolowanej strefy zasilania ,

- manometry do odczytu ciśnienia (podciśnienia) ,

- oznaczenia rodzaju gazu , sygnalizacja dla wskazania stanu pracy instalacji ,

- przycisk sygnalizatora,

- dźwignie zaworów,

- nakrętki przyłącza rurociągu

- moduł sygnalizacyjny i przekaźnikowy.

- sygnalizację - diody usytuowane bezpośrednio nad każdym manometrem.

- POMIARY i SPRAWDZENIE  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

-  stan izolacji, zacisków w gniazdach i szynach i połączeń kabli elektrycznych

-  oznakowanie przewodów i obwodów elektrycznych

-  sprawdzenie napięcia we wszystkich gniazdach elektrycznych

-  badanie skuteczności ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie

-  badanie rezystancji izolacji obwodów

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości –  próba usunięcia usterki na miejscu (regulacja, poprawa styków  elektrycznych, uszczelnienie terminali i przewodów gazowych) w razie konieczności: demonaż i wymiana dostępnego na rynku  elementu / podzespołu.

W przypadku niedostępności oraz/lub wystąpienia usterki nieusuwalnej bez specjalistycznych narzędzi,  przekazanie informacji do Działu Aparatury Medycznej.

W sprawozdaniu z badań należy zawrzeć informacje z pomiarów w ujęciu  tabelarycznym zawierającym wyniki  wszystkich gniazd i wszystkich badanych kolumn  z opisem umożliwiającym czytelną lokalizację punktu pomiarowego (dopuszcza się załącznik graficzny) oraz kopie aktualnych uprawnień osób realizujących badania (Świadectwo kwalifikacyjne Grupa 1).

| Załącznik nr 1 do OPZ - PAKIET 3 (+ wymiana węży elastycznych) |
| --- |
| Lp. | urządzenie | producent | nr inw. | nr fabryczny | data produkcji | jednostka (lok.) | kod jednostki | nast. czynność |
| 1 | Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 | TRUMPF Medizin Systeme GmbH Co. | 024799 | 107428444/107428441 | 2018 | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 2 | Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024803 | 107445794/107445793 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 3 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024470 | 107454427 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 4 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024842 | 107469739/107469782 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 5 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024818 | 107424825/107424824 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 6 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024821 | 107424849/107424848 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 7 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024794 | 107423460/107423459 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 8 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024473 | 107454753 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 9 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024815 | 107424831/107424830 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 10 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024879 | 107479863/107479916 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 11 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024899 | 107458647 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 12 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024836 | 107485624/107485664 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 13 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024882 | 107479922/107479937 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 14 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024577 | 107454157 |  | Pracownia Hemodynamiki - NSSU | 507-20-01 | 2024-04-28 - Przegląd |
| 15 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024800 | 107428464/107428463 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 16 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024580 | 107454160 |  | Pracownia Hemodynamiki - NSSU | 507-20-01 | 2024-04-28 - Przegląd |
| 17 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024902 | 107458637 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 18 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024859 | 107470029/107470032 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 19 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024476 | 107454258 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 20 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024885 | 107484888/107484915 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 21 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024839 | 107458888/107458891 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 22 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024862 | 107470020/107470038 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 23 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024959 | 107454177 |  | Blok operacyjny - Urologia (Budynek H) - NSSU | 507-87-02 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 24 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024797 | 107428431/107428430 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 25 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024905 | 107458816 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 26 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024888 | 107484885/107484912 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 27 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024865 | 107479295/107479305 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 28 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024482 | 107458400 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 29 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024462 | 107454556 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 30 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024845 | 107469878/107469899 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 31 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024806 | 107437016/107437012 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-20 - Przegląd |
| 32 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024891 | 107484929/107484964 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 33 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024848 | 107469794/107469803 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 34 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024824 | 107415895/107415894 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 35 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024868 | 107478325/107478334 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 36 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024827 | 107437000/107436999 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-20 - Przegląd |
| 37 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024851 | 107469911/107469923 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 38 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024871 | 107479321/107479421 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 39 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024479 | 107454585 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 40 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024464 | 107454514 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 41 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024467 | 107454594 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 42 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024484 | 107454307 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 43 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024487 | 107454107 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 44 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024791 | 107429007/107429005 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-20 - Przegląd |
| 45 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024808 | 107445782/107445781 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 46 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024812 | 107424846/107424845 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-20 - Przegląd |
| 47 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024829 | 107424834/107424833 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 48 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024833 | 107485618/107485661 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 49 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024850 | 107469926/107469932 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 50 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024853 | 107469914/107469920 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 51 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024856 | 107469947/107469956 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 52 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024870 | 107479308/107479330 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 53 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024873 | 107479324/107479424 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 54 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024876 | 107479837/107479849 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 55 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024893 | 107485003/107485024 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 56 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024896 | 107485038/107485062 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 57 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024575 | 107454119/107454122 |  | Pracownia Elektrofizjologii i Elektrokardiologii - NSSU | 507-20-02 | 2024-04-28 - Przegląd |
| 58 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024810 | 107485612 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-25 - Przegląd |
| 59 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024475 | 107458492 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 60 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024478 | 107458411 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 61 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024481 | 107458379 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 62 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024802 | 107445788/107445787 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-25 - Przegląd |
| 63 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024805 | 107445779/107445778 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 64 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024820 | 107424843/107424842 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 65 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024823 | 107415898/107415897 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-25 - Przegląd |
| 66 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024826 | 107415907/107415906 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 67 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024844 | 107469743/107469771 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 68 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024847 | 107469791/107469856 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 69 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024864 | 107478331/107478340 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 70 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024867 | 107478328/107478343 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 71 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024884 | 107484878/107484921 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 72 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024887 | 107484882/107484901 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 73 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024890 | 107484934/107484948 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 74 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024904 | 107458779 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 75 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024469 | 107454255 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 76 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024472 | 107454747 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 77 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024489 | 107454098 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 78 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024579 | 107454135 |  | Pracownia Hemodynamiki - NSSU | 507-20-01 | 2024-04-28 - Przegląd |
| 79 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024790 | 107429017/107429016 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 80 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024793 | 107428498/107428497 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-20 - Przegląd |
| 81 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024796 | 107429014/107429013 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 82 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024814 | 107424837/107424836 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-20 - Przegląd |
| 83 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024817 | 107424828/107424827 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 84 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024835 | 107485648/107485677 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 85 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024838 | 107485066/107485070 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 86 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024841 | 107469785/107469788 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 87 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024855 | 107485686/107485692 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 88 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024858 | 107469941/107470017 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 89 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024861 | 107470026/107470044 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 90 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024875 | 107485680/107485683 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 91 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024878 | 107479834/107479843 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 92 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024881 | 107479860/107479910 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 93 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024898 | 107458709 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 94 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024901 | 107458612 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 95 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024958 | 107454212 |  | Blok operacyjny - Urologia (Budynek H) - NSSU | 507-87-02 | 2024-04-13 - Przegląd |
| 96 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024463 | 107454591 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 97 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024466 | 107454588 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 98 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024480 | 107454750 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 99 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024483 | 107454564 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 100 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024486 | 107454110 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 101 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024804 | 107445785/107445784 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 102 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024807 | 107485795 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 103 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024811 | 107424840/107424839 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 104 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024825 | 107415904/107415903 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 105 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024828 | 107437061 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 106 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024832 | 107485615/107485667 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 107 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024849 | 107469929/107469935 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 108 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024852 | 107469908/107469917 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 109 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024869 | 107479327/107479333 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 110 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024872 | 107479427/107479825 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 111 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024889 | 107484942/107484961 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 112 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024892 | 107484967/107484971 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 113 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024895 | 107484990/107485007 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 114 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024474 | 107454316 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 115 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024477 | 107458414 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 116 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024795 | 107423464/107423462 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 117 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024798 | 107428436/107428435 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 118 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024801 | 107445791/107445790 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 119 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024819 | 107415901/107415900 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 120 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024822 | 107415892/107415891 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 121 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024840 | 107458835/107458882 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 122 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024843 | 107469748/107469751 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 123 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024846 | 107469893/107469896 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 124 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024860 | 107470047/107470050 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 125 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024863 | 107470023/107470041 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 126 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024866 | 107478322/107478337 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 127 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024883 | 107479852/107479919 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 128 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024886 | 107484892/107484918 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 129 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024903 | 107458788 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 130 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024906 | 107458804 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 131 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024957 | 107454184 |  | Blok operacyjny - Urologia (Budynek H) - NSSU | 507-87-02 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 132 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024960 | 107454206 |  | Blok operacyjny - Urologia (Budynek H) - NSSU | 507-87-02 | 2024-04-13 - Przegląd |
| 133 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024465 | 107458408 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 134 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024468 | 107454246 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 135 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024471 | 107458375 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 136 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024485 | 107454311 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 137 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024488 | 107454104 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-19 - Przegląd |
| 138 | Sprzęt Medyczny Kolumna wybudz. / intens. nadzoru Truport 5000-1465 (TMS) |  | 024578 | 107454163 |  | Pracownia Hemodynamiki - NSSU | 507-20-01 | 2024-04-28 - Przegląd |
| 139 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024792 | 107428439/107428438 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 140 | Sprzęt Medyczny Kolumna chirurgiczna Truport 7500-1865 |  | 024809 | 107429154/107429150 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 141 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024813 | 107424852/107424851 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 142 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024816 | 107424822/107424821 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-07 - Przegląd |
| 143 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024830 | 107445797/107445796 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-14 - Przegląd |
| 144 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024834 | 107485642/107485673 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 145 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024837 | 107485481/107485484 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-18 - Przegląd |
| 146 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024854 | 107469938/107469950 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 147 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024857 | 107469944/107469953 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 148 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024874 | 107479831/107479840 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 149 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024877 | 107479828/107479846 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 150 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024880 | 107479857/107479913 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-27 - Przegląd |
| 151 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024894 | 107484975/107485015 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - NSSU | 504-88-01 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 152 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024897 | 107458743 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 153 | Sprzęt Medyczny Kolumna na OIOM (dwuramienna) Truport 5000 |  | 024900 | 107458640 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - NSSU | 507-48-07 | 2024-04-17 - Przegląd |
| 154 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024576 | 107454117/107426519/107454116 |  | Pracownia Elektrofizjologii i Elektrokardiologii - NSSU | 507-20-02 | 2024-04-28 - Przegląd |
| 155 | Sprzęt Medyczny Kolumna anestozjologiczna Truport 7000-1200 |  | 024831 | 107485609 |  | Centralny Blok Operacyjny - NSSU | 507-87-01 | 2024-04-25 - Przegląd |