ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

- POMPA STRZYKAWKOWA - 17 szt.

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| 1. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 17 szt. |
| 5 | Możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach przynajmniej: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | TAK |  |  |
|  | Automatyczny napęd strzykawki | TAK – 5 NIE - 0 |  |  |
| 8 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1ml/h: 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK |  |  |
| 9 | Programowana szybkość podaży w jednostkach przynajmniej: ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | TAK |  |  |
| 10 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% zgodnie z normą EN 60601-2-24 | TAK |  |  |
| 11 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | TAK |  |  |
| 12 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej do min 1800 ml/h co 0,1 dla strzykawek 50/60 ml | TAK |  |  |
| 13 | Programowane ciśnienie okluzji w zakresie przynajmniej 300-900 mmHg co 75 mmHg | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość podglądu lub zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |  |
| 16 | Wewnętrzna lista leków przynajmniej 30 nazw z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika | 30 nazw – 0 pkt. >30 nazw – 5 pkt.. |  |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku przynajmniej 15 profili | 15 profili - 0 pkt. >15 profili – 5 pkt. |  |  |
| 18 | Możliwość programowania prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu | TAK |  |  |
|  | Funkcja Stand-By programowana | TAK |  |  |
|  | Funkcja KVO programowalna w zakresie przynajmniej 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | TAK |  |  |
|  | Historia infuzji przynajmniej 1500 zdarzeń | TAK |  |  |
|  | System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta wizualny i dźwiękowy. Podać listę alarmów. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, do rury , do szyny 10 x 25 mm, do stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny lub zasilanie ze stacji dokującej) | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności przynajmniej I, CF, odporność na defibrylację | TAK |  |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe przynajmniej 15 h przy przepływie 5 ml/h, 4h przy przepływie 100 ml/h | TAK, |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Waga [max] 2,5 kg | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem PDMS co najmniej dla firm Philips, Draeger, GE, IOWTEC, IMDSOFT, CAPSULETECH, EPIC | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 2.Pompa WOLUMETRYCZNA– 6 SZT. |
| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
|  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna lub numeryczna | TAK |  |  |
|  | Alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-1000 ml/h | TAK |  |  |
|  | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | TAK |  |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS przynajmniej co 1 ml/h: do min. 1200 ml/h | TAK |  |  |
|  | Funkcja KVO programowalna w zakresie przynajmniej 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | TAK |  |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach przynajmniej: ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | TAK |  |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/-5% | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | TAK |  |  |
|  | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji min. 9 poziomów w zakresie min. 300-600 mmHg | < 16 poziomów – 0 pkt. ≥ 16 poziomów – 5 pkt. |  |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | TAK |  |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie nazw przynajmniej 30 leków (możliwość wymiany nazw leków) | TAK |  |  |
|  | Funkcja Stand-By programowana 1 min. - 24h | TAK |  |  |
|  | Alarm o pęcherzyku powietrza: 0,02 – 0,3 ml Rozdzielczość: 0,01 ml | TAK |  |  |
|  | Detektor kropli: z cyfrową filtracją zakłóceń, możliwość odłączania | TAK |  |  |
|  | Rejestr zdarzeń - przynajmniej 1500 | TAK |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | TAK |  |  |
|  | Regulacja głośności alarmu | TAK |  |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, do rury , do szyny 10 x 25 mm, do stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 210-240 V, 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) 8h przy przepływie 25 ml/h, 3h przy przepływie 100 ml/h | TAK |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności przynajmniej I, BF | TAK |  |  |
|  | Port komunikacyjny np. RS-232 | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 3,4 kg | < 3.4 kg. – 5 pkt. 3.4 kg – 0 pkt |  |  |
| Stacja dokująca DO POMP INFUZYJNYCH 7 SZT |
| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
|  | Stacja dokująca umożliwiająca zamontowanie min. 4 szt. pomp strzykawkowych i 2 szt. pomp objętościowych | TAK |  |  |
|  | Stacja dokująca kompatybilna z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Mobilny stojak do stacji dokującej o nośności min. 17 kg | TAK |  |  |
|  | Wieszak na pojemniki z płynami infuzyjnymi | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 VAC, +/-10% 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Klasyfikacja min I, BF | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem PDMS co najmniej dla firm Philips, Draeger, GE, IOWTEC, IMDSOFT, CAPSULETECH, EPIC | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)