## Arkusz1
AG/ZP-10/2021 |  | Załącznik nr 3b do SWZ
PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORÓW/ODCZYNNIKÓW
Dotyczy PAKIET 18:
Parametry graniczne analizatora do badań serologicznych wraz z dostawą niezbędnych odczynników i materiałów do wykonania badań oraz systemem backup
Lp | Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunków TAK/NIE | Wskazanie strony oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań
Zamawiający na każdym etapie postępowania przetargowego może zażądać od ubiegającego się o zamówienie dodatkowych informacji wyjaśniających w formie ulotek, instrukcji obsługi, itp.
1. | Wymagane jest wykonanie wszystkich wyspecyfikowanych badań zgodnie z Załącznikiem nr do SWZ. | TAK
2. | Wymagane jest badanie grupy krwi (anty-A, anty-B, anty-D) 2 klony surowicy ( podać nazwy klonów). Jeden klon musi wykrywać kategorie DVI+ - badanie mikrometodą kolumnową oraz badanie izoaglutynin grupowych A1i B. | TAK Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników
3. | Wymagane jest badanie grupy krwi noworodka (A-B-D-ctl-BTA) mikrometodą mikrokolumnową oraz potwierdzenie grupy krwi noworodka A-B-D(VI+), odczynniki anty-A, anty-B i anty-D z innych klonów niż w serii I-szej. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | TAK Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników
4. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | TAK
5. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi w pośrednim teście antyglobulinowy. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | TAK
6. | Oznaczenie skróconych grup krwi i czynnika Rh pacjentów (anty-A, anty-B, anty-DVI-) oraz dawców (anty-A, anty-B, anty-DVI+-wykrywający kategorię DVI) zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników
7. | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych - zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK
8. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej - poniżej 1%), a karty składały się z mikrokolumn i był wypełnione nieprzelewającym się podłożem separującym lub szklanymi kulkami. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta. | TAK
9. | Wymagane są dostawy odczynników krwinkowych transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st.C), a wydruk ze wskazaniem temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty. | TAK, załączyć wydruk
10. | Wymagane jest, aby przechowywanie wszystkich mikrokart było możliwe w temp. pokojowej (18-25 st.C).Jeżeli producent zaleci inaczej to Wykonawca zobowiązuje dostarczyć sprzęt do przechowywania mikrokart umożliwiający przechowanie mikrokart na tydzień ciągłej pracy. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2020 z aktualnymi przeglądmai. Serwisowanie sprzętu po stronie Wykonawcy. | TAK
11. | Termin ważności odczynników od momentu dostawy minimum 9 miesięcy, termin ważności krwinek minimum 5 tygodni. | TAK
12. | Dostawa odczynników w trybie zwykłym zgodnie z harmonogramem dostaw na dany rok, w trybie pilnym do 72 godzin od złożenia zamówienia. | TAK
13. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem w zakresie podstawowym - 4 x/rok. | TAK
14. | Wszystkie odczynniki, w szczególności krwinkowe, zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągłą bezproblemową pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań. | TAK, załączyć
15. | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów - załączyć do oferty w formie elektronicznej i papierowej. | TAK, załączyć do oferty
16. | Zgodnie z art.90 ust.1 ustawy o wyrobach medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty będące wyrobami medycznymi były zgodne z instrukcjami użycia wyrobów medycznych, do których prowadzone jest postępowania tj. wirówki ID-Centrifuge 6S, ID-Incubator 37SI, ID-Pipetor FP-6. W innym przypadku dostawca musi dostarczyć wirówkę, inkubator, i pipetę kompatybilna ze swoimi produktami | TAK
17. | W każdej dostawie i serii ulotka potwierdzająca skład I klonu i II klonu/dwa różne klony. | TAK
18. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, numer serii, termin ważności, producent. | TAK
19. | Wszystkie oferowane produkty (z wyjątkiem oferowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego) od jednego producenta - tego samego co posiadany sprzęt. | TAK
20. | Wszystkie odczynniki naniesione na mikrokolumny przez producenta. | TAK
21. | Zestaw do Codziennej Kontroli Jakości Badań w Immunologii Transfuzjologicznej, zawierająca przeciwciała anty-D( miano 0,05 iU/ml) oraz anty-Fy(a) w odpowiednim mianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK?
22. | Oferowane odczynniki należy zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych. | TAK
23. | Rok produkcji analizatora: nie starszy niż 2015 r. po wymianie wszystkich elementów zużywalnych i poświadczeniem serwisu z wykonanych prac serwisowych. | TAK podać rok produkcji
24. | Analizator wolnostojący lub dostarczony z przeznaczonym do niego stołem (dopuszczonym do pracy w MLD) potwierdzone certyfikatem o nośności dostosowanej do wagi urządzenia. | TAK
25. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona w momencie instalacji analizatora w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK
26. | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca poda dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowania analizatora (nazwisko, imię, nr telefonu komórkowego, poczta e-mail). | TAK
27. | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach 8-20 7 dni w tygodniu 365 dni w roku; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (pn - pt). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek | TAK
28. | W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | TAK
29. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na własny koszt, analizatora na nowy o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | TAK
30. | W okresie związania umową Wykonawca wykona na koszt własny, minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania analizatora) bezpłatne przeglądy serwisowe. Wykonawca powiadomi dzierżawiącego analizator o planowanym przeglądzie serwisowym z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed przyjazdem serwisu. | TAK
31. | Wykonawca przeprowadzi na własny koszt, minimum trzy szkolenia personelu w zakresie obsługi oferowanego analizatora potwierdzone imiennymi certyfikatami. | TAK
32. | Wykonawca podłączy na własny koszt oferowany analizator do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium (KS-SOLAB, firmy KAMSOFT). W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń, Wykonawca, w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. | TAK
33. | Analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji mikrokolumnowej: badanie grupy krwi screenig przeciwciał , próba zgodności, oznaczenie grupy krwi noworodka. | TAK
34. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK
35. | Aktywny monitoring składników załadowanych na pokład analizatora. | TAK
36. | Analizator musi wykonywać następujące czynności: pozytywna identyfikacja próbek i odczynników i ich rozpipetowanie, inkubacja ,wirowanie, odczyt kart i ich interpretacja. | TAK
37. | Na pokład analizatora możliwość załadunku minimum 45 próbek badanych, minimum 150 mikrokart | TAK
38. | Pozytywna identyfikacja odczynników i próbek z weryfikacją daty ważności odczynników i numeru serii. | TAK
39. | Stała kontrola poziomu odczynników i płynów myjących na pokładzie analizatora. | TAK
40. | Analizator otwierające pojedyncze mikrokolumny z wykorzystaniem dziurkacza dedykowanego wyłącznie do otwierania mikrokolumn co wyklucza możliwość kontaminacji | TAK
41. | Analizator posiadający funkcję detekcji skrzepów oraz funkcję optycznego wykrywania zakorkowanych probówek oraz innych odczynników na etapie ich identyfikacji wykluczając bezpośredni kontakt igły analizatora z korkiem | TAK
42. | Możliwość przechowywania w lodówce odczynników w oryginalnym statywie roboczym na odczynniki z możliwością bezpośredniego umieszczenia w analizatorze. | TAK
43. | Zabezpieczenie przed kontaminacją - analizator wykonuje robocze zawiesiny krwinek badanych w jednorazowych naczynkach | TAK
44. | Wydajność analizatora: 30 próbek na godzinę w zakresie wykonania oznaczenia antygenów, przeciwciał grupowych układu ABO i oznaczenia antygenu D z układu Rh (DVI+, DVI-) wraz z badaniem przeglądowym na obecność przeciwciał odpornościowych na w teście PTA LISS | TAK
45. | Analizator posiadający chłodzony magazyn odczynników, pozwalający na przechowywanie krwinek wzorcowych (do badania przeglądowego przeciwciał i izoaglutynin grupowych) na pokładzie przez min 7 dni. | TAK
46. | Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami z archiwum | TAK
47. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania oraz obraz bezpośredni mikrokolumny łącznie z kielichem reakcyjnym) w postaci kolorowych zdjęć. W razie konieczności możliwość powiększania każdej pojedynczej mikrokolumny w oprogramowaniu analizatora | TAK
48. | Automatyczne usuwanie bez ingerencji operatora zużytych kart, fiolek po odczynnikach i opakowań po diluentach przez analizator co wyklucza kontakt operatora z materiałem potencjalnie zakaźnym | TAK
49. | Zdublowane pojemniki na pokładzie analizatora | TAK
50. | Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania z wyjątkiem jednorazowej procedury konserwacji wykonywanej nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Czas trwania procedury nie dłuższy niż 25 minut. | TAK
51. | System manualny backup pracujący na takich samych odczynnikach, bez względu na sposób ich konfekcjonowania | TAK
52. | Możliwość wykonania równoczesnego badania na analizatorze próbki rozdzielonej na osocze oraz krwinki czerwone, znajdujące się w dwóch różnych probówkach, oklejone tym samym kodem kreskowym | TAK
53. | Wymiana igły może być wykonana przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu a kalibracja po jej wymianie jest wykonywana przez analizator automatycznie | TAK
54. | Analizator zaopatrzony w system UPS podtrzymujący napięcie. Urządzenie UPS nowe, nieużywane, rok produkcji 2020. Koszt serwisowania UPS po stronie Wykonawcy umowy. | TAK
55. | Kalkulacja oceny winna zawierać wszystkie materiał zużywalne i odczynniki i krwinki wzorcowe w ilości potrzebnej do wykonania badań w potrzebnej ilości. | TAK
Zalecane jest dołączenie do oferty pozytywnej opinii o oferowanych testach mikrokolumnowych z IHiT w Warszawie - jednostki stanowiącej w Polsce, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. O publicznej służbie krwi (Dz.U. nr 106, poz. 681, z późn.zm.) obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służbie krwi.
UWAGA: Odpowiedź "NIE" spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
| Data: |  | Pieczątka i podpis Wykonawcy: