Lublin, dnia 27.11.2024 r.

SZP.26.2.125.2024.MT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**Dostawa pojemników poczwórnych góra-dół do pobierania i preparatyki krwi pełnej z filtrem in line do KKCz na potrzeby RCKiK w Lublinie**

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami uszczegóławiając udzielone wyjaśnienia:

***Pyt.1***

***Dot. Szczegółowy Opis Zamówienia pkt. 1***

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg zawarty w punkcie 1 jeśli Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający badanie jałowości pojemników wg monografii PH Eur 2.6.1 oraz na obecność pirogenów wg monografii 2.6.14 Ph. Eu.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna za spełniony wymóg zawarty w punkcie 1 jeśli Wykonawca dostarczy dokument zgodnie z Farmakopeą Europejską.

***Pyt. 2***

***Dot. Szczegółowy Opis Zamówienia pkt. 14***

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z następującymi drenami przy pojemniku na UKKCz:

- dren łączący pojemnik na UKKCz z filtrem o długości min. 71 cm posiadający oznakowanie numerami pozwalający na wykonanie 7 pilotek po 9 cm każda,

- dodatkowy dren przy pojemniku na UKKCz o długości min. 44 cm bez oznakowania numerami

Jeden i drugi dren przy pojemniku na UKKCz umożliwiają wykonywanie próbek pilotujących.

Zestawy pojemników z takimi drenami od lat z powodzeniem używane są na rynku polskim przez Centra Krwiodawstwa, m.in. RCKiK Wrocław, RCKIK Gdańsk, RCKiK Kraków, RCKiK Olsztyn.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

***Pyt. 3***

***Dot. Szczegółowy Opis Zamówienia pkt. 17***

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników z następującym umiejscowieniem kominów z poliwęglanu z łatwo łamiącą się w trakcie preparatyki membraną:

- jeden komin z membraną przy pojemniku macierzystym u wyjścia drenu prowadzącego do górnego, pustego pojemnika na osocze

- dwa kominy z membranami przy dolnym pojemniku na KKCz tj. jeden u wyjścia drenu łączącego go z pojemnikiem macierzystym oraz drugi u wyjścia drenu biegnącego poprzez filtr do pojemnika na UKKCz?

Zestawy pojemników z kominami rozmieszczonymi w taki sposób są od lat z powodzeniem używane na rynku polskim przez Centra Krwiodawstwa, m.in. RCKiK Wrocław, RCKIK Gdańsk, RCKiK Kraków, RCKiK Olsztyn.

**Odpowiedź:**

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie dotyczy pkt 17 szczegółowego opisu zamówienia.

***Pyt. 4***

***Dot. Szczegółowy Opis Zamówienia pkt. 17***

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z kominami uniwersalnymi? Zestawy z kominami uniwersalnymi używane są na prasach Compomat firmy Fresenius Kabi w wielu stacjach krwiodawstwa w Polsce m. in. w RCKIK Gdańsk, RCKiK Kraków, RCKiK Olsztyn, RCKiK Zielona Góra, RCKiK Opole.

**Odpowiedź:**

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie dotyczy pkt 17 szczegółowego opisu zamówienia.

***Pyt. 5***

***Dot. Szczegółowy Opis Zamówienia pkt. 19***

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników z etykietami znajdującymi się na pojemnikach odbiorczych służących do przechowywania końcowych składników krwi tj. na pojemniku macierzystym (głównym, środkowym), na pojemniku górnym do produkcji i przechowywania osocza oraz na pojemniku odbiorczym na ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych, bez etykiety na pojemniku dolnym na KKCz?

Pojemnik dolny na KKCz jest tylko pojemnikiem transferowym, a nie odbiorczym na dany składnik. Po zakończeniu filtracji pojemnik dolny zostaje odcięty i zutylizowany, natomiast UKKCz zostaje w pojemniku końcowym.

Zestawy pojemników z etykietami, rozmieszczonymi w taki sposób, są z powodzeniem używane od lat na wielu rynkach zagranicznych jak i polskim przez m.in. RCKiK Wrocław, RCKIK Gdańsk, RCKiK Kraków, RCKiK Olsztyn.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania powyżej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.