Echokardiograf – 1 szt.

| ## I | ## MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE APARATU |  | Oferowany parametr podać lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent/Wykonawca* *Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem. | ## TAK/podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | ## Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | ## Podać |  |
| 4. | Aparat fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024 | ## TAK |  |
| II | KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 7 000 000 | TAK/podać |  |
|  | #### Monitor kolorowy OLED/LED/WLED, min. 23,8” o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Możliwość uzyskania rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG powyżej 85% wielkości monitora | ##### TAK/podać |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (min. +/- 180°), góra-dół (min. 15 cm), pochył przód-tył (min. +/-45°) | TAK/podać |  |
|  | Min. 4 równoważne aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK/podać |  |
|  | Aktywne dedykowane gniazdo głowicy tzw. „ślepej” | TAK |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie), min. 12” | TAK/podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania | TAK |  |
|  | System wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  |
|  | Waga aparatu nie więcej niż 110 kg | TAK/podać |  |
|  | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach oraz obrót prawo/lewo min. +/- 160 stopni z pozycji środkowej w obu kierunkach | TAK/podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 60 sekund | TAK/podać |  |
|  | #### Dynamika systemu min. 320 dB | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 1 TB | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1.0 MHz do 26.0 MHz (określony pracą głowic możliwych do podłączenia) | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 25 cm | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Videoprinter czarno-biały małego formatu sterowany z aparatu | ##### TAK |  |
|  | #### Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. oraz przewożenie systemu w stanie uśpienia, bez konieczności wyłączania aparatu. Pozwalające ponadto na regulację konsoli po odłączeniu od źródła zasilania | ##### TAK |  |
|  | #### Moduł do przesyłania obrazu video w jakości Full HD z aparatu w czasie rzeczywistym za pomocą sieci komputerowej ethernet nie wymagający instalacji dodatkowego oprogramowania | ##### TAK |  |
|  | #### Podłączenie oferowanego aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami | ##### TAK |  |
| III | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji do min. 38 cm | TAK/podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | ##### TAK |  |
|  | 3D w czasie rzeczywistym dedykowane do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych w tym 3D ZOOM | ##### TAK |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) w czasie rzeczywistym | ##### TAK |  |
|  | Szybka rekonstrukcja 3D serca z możliwością uzyskania obrazu z 1 bitu | ##### TAK |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym z minimum 2 niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej matrycowej i matrycowej głowicy przezklatkowej | ##### TAK/ opisać |  |
|  | Elektroniczna rotacja obrazowania bez konieczności obrotu głowicą – dostępne na głowicy matrycowej przezklatkowej i przezprzełykowej z konsoli aparatu | ##### TAK |  |
|  | Dwie ortogonalne płaszczyzny na obrazie 3D pokazujące ‘wnętrze’ bryły | ##### TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2800 Hz | TAK/podać |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | TAK/podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 strefy regulacji | TAK/podać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,5 m/s do 0 oraz od 0 do +9,5 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. | TAK/podać |  |
|  | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) Min. 1-20 mm | TAK/podać |  |
|  | Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach min. 24 m/s. (przy zerowym kącie bramki) | TAK/podać |  |
|  | Oprogramowanie do badania LVO z użyciem środków kontrastujących | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | ##### TAK |  |
|  | Doppler Tkankowy Spektralny oraz kolorowy, | ##### TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode | ##### TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: kardiologicznych osób dorosłych, naczyniowych | ##### TAK/podać |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne wyznaczanie globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Analiza na podstawie 3 projekcji lewej komory na podstawie obrazów 2D. Oprogramowanie automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. | ##### TAK/opisać |  |
|  | Funkcja analizy 2D strain lewego przedsionka na podstawie obrazów 2D | ##### TAK/podać |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne (bez ingerencji operatora) wyznaczanie odkształcenia RV oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG | ##### TAK |  |
| IV | FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | ##### TAK/podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | ##### TAK/opisać |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | ##### TAK/opisać |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | ##### TAK/opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | ##### TAK/opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na min. 3 głowicach typu convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK/opisać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) w badaniach naczyniowych | ##### TAK/opisać |  |
|  | #### Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | ##### TAK |  |
|  | #### Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | ##### TAK |  |
|  | #### Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | ##### TAK |  |
|  | #### Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | ##### TAK |  |
|  | #### Szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji aparatu przeprowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanego aparatu posiadającego odpowiednia wiedzę i doświadczenie potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta lub oddział producenta na terenie Polski. | TAK |  |
| V | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub matrycowa (min. 700 elementów) szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0 MHz -5.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° | TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 – 12.0 MHz ; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 300; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm | TAK, podać typ i parametry |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej (min. 300 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 1.0 – 6.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 110°; obrazowanie harmoniczne. W zestawie do oferowanej głowicy przystawka biopsyjna. | TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię |  |
|  | #### Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2.0 – 8.0 MHz, min. 2500 elementów, Tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym), funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość zapisu | TAK, podać typ i opisać zastosowaną technologię |  |
| VI | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa matrycowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min 1.0-5.0 MHz, min. 2900 elementów akustycznych; tryby pracy min. obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym) | TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice pediatryczne: - Matrycowa głowica przezklatkowa sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 MHz -7.0 MHz; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 2500); obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym) - Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 MHz -12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90) - Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 MHz -9.0 MHz; kąt widzenia min. 120°; (ilość elementów min. 120); obrazowanie harmoniczne | TAK, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2.0 – 7.0 MHz, min. 2500 elementów. Tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym) | TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową z rotacją 0-180°, zakres pracy min. 3.0 – 8.0 MHz, Główka głowicy o wymiarach maksymalnych 8 x 6mm, grubość endoskopu maks. 6 mm. | TAK, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 22.0 MHz; liczba elementów akustycznych min. 1900; długość głowicy (FOV) min. 50 | TAK, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: głowicę liniową wysokiej częstotliwości w kształcie litery „L”; Szerokopasmowa o zakresie częstotliwość pracy min. od 7.0 – 26.0 MHz (± 1 MHz); Ilość elementów min. 192; Długość płaszczyzny skanowania max 27 mm | TAK, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica convex matrycowa (min. 6000 elementów akustycznych) szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 6.0 MHz, obrazowanie harmoniczne, tryby pracy min. 2D, CD, PW, 3D/4D | TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3.0 – 7.0 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | TAK, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową 3D/4D, min. 3.0 – 14.0 MHz, min. 50 000 elementów akustycznych, możliwość jednoczesnego obrazowania w czasie rzeczywistym z dwóch płaszczyzn w obrazowaniu 2D i obrazowaniu z kolorowym Dopplerem | TAK, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D poprzez „jedno kliknięcie”. Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca. Moduł w automatyczny sposób segmentuje jamy serca z obrazu 3D dla całego cyklu serca, identyfikuje i wyświetla standardowe projekcje 2D (AP4, AP3, AP2) ze zbioru danych 3D w skurczu i rozkurczu. Możliwa jest analiza kliku cykli zbiorów danych 3D i wyliczenie uśrednionych parametrów | ##### TAK/opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory (RV) z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np. FAC, TAPSE, wielkość RV | ##### TAK/opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Elastografia typu Shear Wave do zastosowania w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej z mapowaniem kolorem z regulowaną wielkością bramki, w tym min. opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiająca wykonanie min. 10 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów. Możliwość włączenia mapy potwierdzającej pewność wykonywanego badania. | ##### TAK/podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Elastografia typu Shear Wave na głowicy liniowej z mapowaniem kolorem, regulowaną wielkością bramki koloru, z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s. Możliwość włączenia mapy propagacji fali poprzecznej kodowanej kolorem, potwierdzającej pewność wykonania badania. Możliwość wykonania pomiarów na obrazach z pamięci aparatu. | ##### TAK/podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media | ##### TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane rozszerzone obrazowanie Dopplerowskie do wykrywania bardzo wolnych i słabych przepływów w mikronaczyniach i tkankach | TAK |  |
| VII | INNE |  |  |
|  | #### Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne | ##### TAK |  |
|  | Aktywna funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM CT,MRI i USG —w celu przeglądania tych obrazów) | ##### TAK |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
|  | Możliwość integracji oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/HIS/PACS w zakresie zlecania na aparat badań i wysyłania zakończonych badań do systemu | TAK |  |
|  | #### Okres gwarancji na terenie Polski min. 36 miesięcy przez autoryzowany serwis producenta poświadczony kartą gwarancyjną producenta w języku polskim lub wystawioną przez polski oddział producenta | ##### TAK/podać |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. | ##### TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz., czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. 7 dni | ##### TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia serwis producenta do świadczenia usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie Polski. Podać adres serwisu na terenie Polski | ##### TAK Potwierdzić stosownym dokumentem |  |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych przez producenta/ dystrybutora/ autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanego przedmiotu zamówienia w oryginalnych materiałach producenta/ dystrybutora/ autoryzowanego przedstawiciela producenta (w języku polskim) lub oświadczeniach producenta/ dystrybutora/ autoryzowanego przedstawiciela producenta, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ | ##### TAK |  |
|  | Ergonomiczne krzesło do USG | ##### TAK |  |
|  | ##### Możliwość rozbudowy o stację roboczą współpracującą z oferowanym aparatem |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: zewnętrzną stację roboczą do zaawansowanej analizy badań wyposażona w system operacyjny oraz oprogramowanie do przeglądania obrazów DICOM z oferowanego aparatu, monitor o przekątnej min. 24 cali. Konfiguracja sprzętowa stacji dostosowana pod względem wydajności do ergonomicznej pracy. Stacja połączona z echokardiografem celem archiwizacji badań oraz z oprogramowaniem do wykonywania analiz o identycznym sposobie i wyglądzie w zakresie obsługi jak w oferowanym aparacie w zakresie min.: a) automatycznego liczenia frakcji wyrzutowej lewej komory, b) określanie liczbowego i graficznego odkształcenia podłużnego segmentalnego i globalnego, c) określanie liczbowego i graficznego odkształcenia okrężnego, d) oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Automatyczna wizualizację trójwymiarową całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca e) oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory 3D RV z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np. FAC, TAPSE, wielkość RV. f) oprogramowanie do oceny IMT g) oprogramowanie do analizy badań z użyciem kontrastu | ##### TAK/opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o stację roboczą współpracującą z oferowanym aparatem z oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów badań i ich wydruku oraz możliwość eksportu w formacie PDF | ##### TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o stację roboczą współpracującą z oferowanym aparatem z zaawansowaną analizą kardiologiczną zastawki mitralnej na podstawie obrazowania 3D | ##### TAK/opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o stację roboczą z możliwością eksportu w formatach zgodnych z PC | ##### TAK |  |