Numer referencyjny postępowania:
ZP.272.08.2024

Załącznik nr 2.3 do SWZ (dot. Części 3)

FORMULARZ CENOWY
ORAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora w podziale na części” w zakresie CZĘŚCI 3 – Dzierżawa analizatora do wykonywania badań układu krzepnięcia wraz z odczynnikami i materiałami kontrolnymi, na okres 24 miesięcy, oferujemy dostawę, spełniającego nw. wymagania:

	Lp.	TABELA NR 1 / PARAMETRY WYMAGANE	ODPOWIEDŹ / OFEROWANA / TAK/NIE
Producent (marka) .................................................................................................. (Należy podać) / Model ...................................................................................................................... (Należy podać) / Rok produkcji ...........................................................................................................(Należy podać)
	1	Automatyczny analizator fabrycznie nowy lub używany po generalnym przeglądzie (rok produkcji maksymalnie 2023)
	2	Metoda pomiaru: krzepnięciowa ( pomiar optyczny ), chromogenna, immunologiczna.
	3	Gotowość aparatu do pracy : maksymalnie 5 minut od włączenia.
	4	Metoda pomiaru : automatyczna w trybie „ pacjent po pacjencie” lub / „ test po teście ”.
	5	Możliwość wykonania badań : APTT, PT, TT, fibrynogen metodą Clausa, D-Dimer, Antytrombina III.
	6	Odczynniki, wszystkie materiały zużywalne oraz analizator pochodzące od jednego producenta . Wymagane referencje od minimum 5 użytkowników oferowanego modelu analizatora ( wyłącznie od użytkowników działających na terenie Polski )
	7	Możliwość umieszczenia minimum 60 prób badanych na pokładzie.
	8	Identyfikacja standardowych prób badanych umieszczonych na statywach przez automatyczne ich skanowanie wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych. Czytnik kodów umieszczony w analizatorze w miejscu gwarantującym identyfikację próby badanej bezpośrednio przed pobraniem materiału.
	9	Możliwość dokładania prób badanych w trakcie pracy analizatora bez przerywania jego pracy.
	10	Możliwość zmiany statusu badania ze standardowego na CITO.
	11	Możliwość podglądu przebiegu reakcji oraz jej odtworzenia w formie wykresu.
	12	Minimum 14 pozycji odczynnikowych z funkcją chłodzenia.
	13	Możliwość dokładania odczynników oraz kuwet bez konieczności przerywania pomiarów.
	14	Możliwość automatycznego rozcieńczania próby badanej /powtarzania / zlecenia kolejnych pomiarów w przypadku wystąpienia wyników poza ustalonym zakresem ( reflex test )
	15	Możliwość pracy na próbach badanych pierwotnych i wtórnych.
	16	Możliwość jednorazowego załadowania minimum 250 kuwet bez konieczności ręcznego układania kuwet na statywie/talerzu.
	17	Kuwety jednorazowe, pojedyncze, automatycznie przenoszone oraz utylizowane, nie łączone w segmenty.
	18	Mieszanie odczynników i osocza w kuwecie pomiarowej za pomocą ramienia przenoszącego kuwety.
	19	System dozujący składający się z dwóch igieł z funkcja podgrzewania osocza/ odczynnika.
	20	Płyny eksploatacyjne używane do rutynowej pracy w oryginalnych opakowaniach.
	21	Oprogramowanie dla wewnętrznej kontroli jakości badań, wykresy Levy- Jenings'a.
	22	Możliwość wprowadzania danych kalibracyjnych i parametrów odczynników przy pomocy kodów kreskowych dla PT, APTT, Fibrynogenu i D-Dimerów.
	23	Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie odczynników na pokładzie analizatora ( ilość testów, trwałość, numer serii)
	24	Obsługa analizatora przez ekran dotykowy.
	25	Oprogramowanie w języku polskim, działające w środowisku Windows, możliwość aktualizacji oprogramowania przez Internet.
	26	Analizator zaopatrzony w UPS o odpowiedniej mocy, co w przypadku zaniku zasilania gwarantuje możliwość dokończenia rozpoczętych analiz.
	27	Zewnętrzna kontrola STANDLAB zaoferowana na cały czas trwania umowy.
	28	Telefoniczna dostępność inżyniera serwisowego przez 7 dni w tygodniu.
	29	W ramach oferty opieka aplikacyjna.
	30	Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie po instalacji analizatora, / w siedzibie Zamawiającego
	31	Znak CE dla aparatu i wszystkich stosowanych odczynników.

TABELA NR 2 / PRZEWIDYWANA ILOŚĆ BADAŃ
Parametr	Ilość oznaczeń w ciągu 24 miesięcy
PT	22 000
APTT	18 000
FIBRYNOGEN	2 000
D-DIMERY	8 300
KONTROLA JAKOŚCI	1 oznaczenie kontroli dziennie, naprzemiennie na 2 poziomach, 7 dni w tygodniu.

TABELA NR 3
Lp.	Nazwa produktu	Nr katalogowy	Cena jedn. opakowania netto	Cena jedn. opakowania brutto	Liczba opakowań / sztuk na 24 miesiące	Wielkość opakowania	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
	Odczynniki
1.
2.
3.
	Materiały eksploatacyjne
1.
2.
3.
4.
					Razem			x

W tabeli proszę umieścić odczynniki i kontrole oraz materiały eksploatacyjne (części zużywalne) konieczne do realizacji umowy.
Ilość odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych Wykonawca oblicza samodzielnie na podstawie podanej ilości badań w Tabeli nr 2 i zaleceń producenta.
Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika na pokładzie analizatora po otwarciu, zgodnie z oficjalna instrukcją podaną na opakowaniu.

TABELA NR 4
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Ilość miesięcy	Cena netto / za miesiąc	Wartość netto	Stawka VAT / %	Wartość brutto
1	2	3	4	5 =(3x4)	6	7=(5+VAT)
1	Dzierżawa analizatora do wykonywania badań układu krzepnięcia zgodnie ze specyfikacją wskazaną / w Tabeli nr 1	24
Razem

TABELA NR 6 - PODSUMOWANIE
L.p.	Nazwa	Całkowita / wartość netto	Całkowita / wartość / brutto
1	Tabela 3
2	Tabela 4
	RAZEM

Formularz podpisany elektronicznie