AE/ZP-27-55/21	ZAŁĄCZNIK NR 5
Wymagane i oferowane parametry techniczne
cykloergometru leżankowego do testów prób wysiłkowych 1 szt.

UWAGA! W kolumnie “Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

Lp.	Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
	Cykloergometr leżankowy fabrycznie nowy rok produkcji nie wcześniej niż 2021.	TAK
	Nośność urządzenia (waga pacjenta) minimum 135 kg	TAK
	Zadane obciążenie pacjenta w zakresie minimum od 6 W do 999 W	TAK
	Metoda obciążenia: elektromagnetyczna	TAK
	Zakres prędkości obrotowej minimum od 30 do 130 obrotów/min	TAK
	Wyposażenie ergometru w zabezpieczenia stabilnej pozycji pacjenta – boczne, górne, dolne	TAK
	Regulacja płynna, elektryczna: / - nachylenia leżanki: 0-45 stopni / - pochylenia bocznego: 0-30 stopni	TAK
	Regulowana leżanka (wysokość siedziska) dla pacjenta o wzroście w zakresie minimum od 135cm do 210cm	TAK
	Protokoły sterujące w oprogramowaniu do testu wysiłkowego	TAK
	Pełna współpraca z systemem zapisu i analizy EKG	TAK
	Prezentacja parametrów: obciążenie, obroty, HR	TAK
	Sterowanie: ręczne i/lub poprzez pilota	TAK
	Moduł do wykonywania automatycznych pomiarów ciśnienia metodą osłuchową z transmisją odczytów do systemu sterującego wraz z łącznikiem i mankietem dla dorosłych	TAK
	Wspornik ramienia pacjenta ułatwiający pomiar ciśnienia krwi	TAK
	SYSTEM TESTÓW WYSIŁKOWYCH
	Komputer przenośny o parametrach: / 1. Procesor osiągajacy w teście na stronie cpubenchmark.net PassMark – CPU Mark wartość co najmniej 9500pkt / - minimum 4 rdzenie / - minimum 8 wątków / - bazowa częstotliwość procesora minimum 3 GHz / - podręczna pamięć procesora minimum 8MB / 2. Pamięć DDR4 minimum 8GB w jednym module (musi być możliwość rozbudowy do minimum 16GB bez konieczności wymiany obecnie dostarczonej pamięci) / 3. Dysk SSD NVMe minimum 240GB / 4. System licencja Windows 10 Professional 64-bit lub równoważny (opisany w Załączniku Nr A do SWZ) / 5. Matryca minimum 17” (1920 x 1080). / Mysz i drukarka laserowa kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem.	TAK
	Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z oferowanym systemem operacyjnym	TAK
	Wózek jezdny dedykowany do systemu z 4 skrętnymi kółkami z hamulcami, półkami, pojemnikami na akcesoria oraz z wygodnym uchwytem ułatwiającym przewożenie zestawu	TAK
	Wydruki aktualnego EKG podczas testów	TAK
	Wydruki raportów po zakończonym teście	TAK
	Wydruk na standardowym papierze A4	TAK
	Wydruk EKG z prędkością co najmniej 25mm/s i 50 mm/s	TAK
	Wbudowana baza danych pacjentów i badań	TAK
	Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym	TAK
	Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora	TAK
	Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET	TAK
	Możliwy odczyt sygnału z minimum 10 odprowadzeń	TAK
	Analiza ST, HR	TAK
	Wspomagana interpretacja opisu próby wysiłkowej ze wskazaniem parametrów odbiegających od normy dla danego pacjenta oraz automatycznym opisem słownym	TAK
	Moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG	TAK
	Kabel EKG pacjenta minimum 10 odprowadzeniowy	TAK
	Próbkowanie sygnału EKG minimum 8 000 Hz/s/kanał	TAK / Punktacja: / Warunek minimum 0 pkt. / Wartość maksymalna 5 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie
	Filtry zakłóceń sieciowych i drżeń mięśniowych.	TAK
	Filtracja FRF lub Cubic Spine lub brak wymienionych filtracji	TAK/NIE / Punktacja: / Oferowane urządzenie nie posiada żadnej z wymienionych filtracji 0 pkt. / Oferowane urządzenie posiada jedną lub obie z wymienionych filtracji 5 pkt.
	Automatyczna kompensacja linii odniesienia	TAK
	Tłumienie sygnału wejściowego CMRR minimum 90dB	TAK / Punktacja: / Warunek minimum 0 pkt. / Wartość maksymalna 5 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie
	Możliwość manualnej obsługi ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów.	TAK
	Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x	TAK
	Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody	TAK
	Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera.	TAK
	Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów minimum 20	TAK / Punktacja: / Warunek minimum 0 pkt. / Wartość maksymalna 5 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie
	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie	TAK
	Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST	TAK
	Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST	TAK
	Zapis pełnego badania “Full Disclosure” z możliwością reanalizy badania i zmiany parametrów pomiarowych.	TAK
	Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją	TAK
	Funkcja prezentacji na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu lub brak takiej funkcji	TAK/NIE / Punktacja: / Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji 0 pkt. / Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję 5 pkt.
	Nazwa protokołu i fazy na ekranie	TAK
	Czas trwania wysiłku na ekranie	TAK
	Stałe monitorowanie minimum 12 odprowadzeń EKG	TAK
	Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej	TAK
	Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne momentu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG.	TAK
	Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25, 50 mm/s	TAK
	Skala wysiłku według Borga	TAK
	Możliwość rozbudowy o komunikację poprzez DICOM	TAK
Raporty powinny zawierać między innymi:
	Możliwość zapisania przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie)	TAK
	Całkowity czas wysiłku	TAK
	Czas trwania każdego etapu	TAK
	Procent uzyskanego tętna docelowego	TAK
	Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach	TAK
	Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi	TAK
	Możliwość wybrania szablonu raportu jego edycji i wydruku	TAK
Pozostałe wymagania
	Wszystkie dostarczone urządzenia po zamontowaniu i uruchomieniu mają być ze sobą kompatybilne i współpracować ze sobą zgodnie z przeznaczeniem.	TAK
	Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.	TAK
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis w zakresie minimum 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym	TAK / Punktacja: / Warunek minimum 0 pkt. / Wartość maksymalna 5 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK
	W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej.	TAK

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.