Zał. nr 3.1 do SWZ 69/2022

Pakiet 1 – Ablacja

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo - technicznych

| Lp. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| I | Parametry ogólne |
| 1. | Systemowa platforma PC o następujących parametrach min.: - częstotliwość taktowania procesora 3,5GHz; Pojemność pamięci RAM 6GB; Pojemność dysku twardego 500GB; napęd DVD- RW |
| 2. | Ilość monitorów do systemowej platformy PC: min. 2 sztuki |
| 3. | Monitory systemowej platformy PC o poniższych parametrach: Przekątna min. 24"; rozdzielczość natywna min. 1200x1920 pixeli |
| 4. | Oprogramowanie obsługujące system z możliwością zapisu danych w formacie DICOM3.0 |
| 5. | Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku platformy systemowej |
| 6. | Archiwizacja badań na nośniku DVD bezpośrednio z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych z możliwością zapisu powyżej jednego badania na jednym nośniku |
| 7. | Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej |
| 8. | Zestaw przewodów: podłączeniowe; zasilające; światłowodowe do przesyłu danych; podłączeniowe do zewnętrznego systemu elektrofizjologicznego; podłączeniowe do poszczególnych elementów systemu. |
| 9. | 10-odprowadzeniowy, 12 – kanałowy przewód EKG |
| 10. | Konfiguracja umożliwiająca pełną współpracę z dostępnymi na rynku systemami do klasycznej analizy i mapowania serca |
| 11. | Trójwymiarowy, jednoczasowy system nawigacyjny. |
| 12. | Funkcja precyzyjnej lokalizacji położenia cewnika w oparciu o system pola i czujników magnetycznych – poniżej 1 mm |
| 13. | Jednoczasowy zapis potencjałów wewnątrz sercowych wraz z zapisem lokalizacji przestrzennej cewnika |
| 14. | Współpraca systemu ze wszystkimi klasycznymi systemami elektrofizjologicznymi |
| 15. | Cewnik diagnostyczny służący jednocześnie do tworzenia map diagnostycznych i wykonywania ablacji |
| 16. | Jednostka centralna z możliwością określania lokalizacji cewnika mapującego i ablacyjnego oraz elektrody odniesienia jak również przetwarzania sygnałów wewnątrzsercowych i sygnałów EKG z postaci analogowej do cyfrowej |
| 17. | Zewnętrzne źródło pola magnetycznego o natężeniu 5 x 10-6 - 5 x 10-5 T |
| 18. | Interfejs łączący jednostkę centralną z pozostałymi elementami systemu |
| 19. | Stymulacja z dowolnego kanału |
| 20. | Możliwość ustawienia widoku wielu map w jednym oknie z funkcją swobodnego przemieszczania się pomiędzy mapami i synchronizacją map |
| 21. | Możliwość dowolnego ustawienia wielkości i położenia okien na monitorze |
| 22. | Anatomiczne znakowanie struktur i punktów serca i naczyń |
| 23. | Funkcja planowania linii ablacyjnej |
| 24. | Możliwość tworzenia map bramkowanych oddechowo |
| 25. | Możliwość tworzenia mapy impedancyjnej w oparciu o dane z generatora prądu częstotliwości radiowej dla odróżnienia prawidłowej tkanki mięśnia sercowego od naczyń i/lub tkanek martwiczych |
| 26. | Funkcja automatycznego zaznaczania blizny |
| 27. | Możliwość ciągłego magazynowania, śledzenia i oceny ilościowej położeń cewników do ablacji wraz z parametrami elektrofizjologicznymi uzyskanymi podczas stosowania energii RF, zgodnie z preferencjami użytkownika |
| 28. | Możliwość określenia stabilności cewnika w dowolnym momencie podczas badania. Podczas stosowania energii RF system wskazuje dodatkowe filtry, takie jak: czas, siła, temperatura, impedancja |
| 29. | Możliwość automatycznego pomiaru i wizualizacji odległości pomiędzy położeniem końcówki cewnika do ablacji, a ostatnią lokalizacją, która spełniała kryteria ablacji |
| 30. | Możliwość wyświetlenia listy sesji RF wraz z wizualizacją graficzną |
| 31. | Możliwość tworzenia mapy siły nacisku, czyli mapy pokolorowanej zgodnie z wynikami pomiarów siły nacisku w adnotacji punktu oraz podgląd wykresu czasu rzeczywistego zmian wielkości siły w czasie |
| 32. | Współpraca z cewnikami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły nacisku w [g] oraz wektora siły nacisku jako fizycznego wskaźnika na końcówce elektrody w czasie rzeczywistym bezpośrednio na systemie 3D |
| 33. | Możliwość retrospektywnego pobierania punktów do mapy elektroanatomicznej |
| 34. | Dostępność minimum dwóch trybów przezroczystości mapy |
| 35. | Możliwość automatycznego mapowania wybranej morfologii częstoskurczu w oparciu o wzorzec EKG |
| 36. | Możliwość podglądu i anotacji punktu bezpośrednio na mapie |
| 37. | Możliwość wyświetlenia krzywej oddechowej pacjenta na systemie 3D - możliwość monitorowania oddechu pacjenta |
| 38. | Możliwość włączenia płaszczyzn odcięcia mapy m.in. strzałkowej, czołowej, poprzecznej |
| II | Opis funkcji oraz wymaganych modułów dodatkowych |
| 1. | Moduł kontroli nacisku– współpraca z cewnikami mierzącymi siłę nacisku –wyświetlanie parametrów siły w[g] oraz wektora działania siły w czasie rzeczywistym bezpośrednio na systemie 3D |
| 2 | Moduł pozwalający na dokładne zapisywanie parametrów ablacji i ich integrację z mapą systemu 3D-możliwość szybkiej weryfikacji skuteczności zabiegu i odnalezienia miejsc wymagających dodatkowej uwagi |
| 3 | Moduł umożliwiający mapowanie wieloelektrodowe, szybkie tworzenie mapy z użyciem wielu elektrod jednocześnie |
| 4 | Moduł umożliwiający szybkie mapowanie częstoskurczów komorowych, automatyczne porównanie morfologii częstoskurczu wywołanego podczas zabiegu z częstoskurczem klinicznym |
| 5 | Moduł umożliwiający automatyczne tworzenie map aktywacyjnych o wysokiej rozdzielczości, tworzenie kombinacji mapy aktywacyjnej i potencjałowej niezależnej od okna zainteresowania |

Warunki gwarancji, serwisu i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy. W przypadku wystąpienia trzeciej awarii tego samego elementu, której usunięcie związane będzie z wymianą głównych części Przedmiotu Dzierżawy (podzespołów) lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie wskazanym powyżej, Wydzierżawiający zobowiązuje się do wymiany Przedmiotu Dzierżawy na inny o nie gorszych parametrach technicznych. W takim wypadku Wydzierżawiający dokona wymiany Przedmiotu Dzierżawy w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od zgłoszenia po raz trzeci awarii tego samego elementu lub upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym. |
| 3. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji |
| 4. | Wykonawca zapewni bezpłatny, autoryzowany serwis, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów (wymiany podzespołów) i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy |
| 5. | Wykonawca dostarczy przy dostawie sprzętu: - karta gwarancyjną - szczegółową instrukcję obsługi |
| 6. | W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci urządzenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przed odbiorem dzierżawionych aparatów. |

Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów technicznych lub warunków gwarancji, czy serwisu bądź innych wymienionych powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Zał. nr 3.2 do SWZ 69/2022

Pakiet nr 2 – Elektroporacja

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych

| Lp. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| I | Parametry ogólne |
|  | Zintegrowany system elektrofizjologiczny (komputer sterujący, wzmacniacz elektrofizjologiczny, programowalny stymulator serca, generator prądu RF z pompą irygacyjną oraz niezbędne wyposażenie) skonfigurowany do instalacji w sali zabiegowej. |
|  | Programowalny, minimum 2 – kanałowy, stymulator na bazie platformy PC z dedykowanymi klawiaturą oraz monitorem dotykowym, przeznaczony do stymulacji programowej. |
|  | Zasilanie 230 [V] ± 10%, 50 [Hz] |
|  | Gwarancja na system elektrofizjologiczny wraz z programowalnym stymulatorem serca – minimum 36 miesiące. |
| II | Jednostka sterująca z wyposażeniem |
|  | Jednostka sterująca systemem w konfiguracji sprzętowej komputera i oprogramowania systemowego według specyfikacji producenta niezbędnej do realizowania zabiegów diagnostycznych i ablacji serca. |
|  | Monitory LCD o przekątnej co najmniej 21” o wysokiej rozdzielczości 1200 x 1600 pixeli – min. 2 szt. |
|  | Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku |
|  | Archiwizacja badań na dysku DVD z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych. Możliwość zapisu badań więcej niż jednego pacjenta na jednym dysku DVD. |
|  | Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej |
|  | Transformator separujący, przewody sygnałowe, kable zasilające |
|  | Przewód EKG (10 odpr.) – 1 kpl. |
|  | Moduł połączeniowy (junction box) dla co najmniej 40 sygnałów bipolarnych (80 wejść pojedynczych) |
|  | Drukarka laserowa do wydruku badań |
| III | Wzmacniacz elektrofizjologiczny |
|  | Wzmacniacz co najmniej 80 kanałów (160 wejść pojedynczych) wewnątrzsercowych z możliwością rozszerzania ich ilości w przyszłości, oraz 12 kanałów EKG, 4 kanały ciśnieniowe, 4 kanały wejściowe na stymulator zewnętrzny |
|  | Komunikacja pomiędzy wzmacniaczem i komputerem sterującym realizowana kablem typu Ethernet. |
|  | Przetwornik A/C co najmniej 16 – bitowy z możliwością ustawień na rozdzielczość 12 bit lub 16 bit |
|  | Co najmniej 2 prędkości próbkowania 1[kHz] i 4[kHz] |
|  | Filtr sieciowy 50 [Hz] i 60 [Hz] dedykowany i ustawiany niezależnie dla każdego z kanałów wewnątrzsercowych z regulacją częstotliwości co 0,1 Hz w zakresie 1 Hz |
|  | Możliwość wyposażenia w dedykowane okablowanie sygnałowe dla zapisów EKG komunikujące wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego z systemem mapowania elektroanatomiczego 3D Carto |
| IV | Oprogramowanie |
|  | System wyposażony w oprogramowanie pozwalające na odbiór sygnału, kontrolę parametrów ablacji, zapamiętywanie, przegląd i analizę danych, przegląd wydarzeń |
|  | Oglądanie przebiegów EKG i sygnałów wewnątrz- sercowych (IC) na monitorze w czasie rzeczywistym |
|  | Przeglądanie zarejestrowanych przebiegów EKG i sygnałów wewnątrzsercowych (IC) i ich analiza na monitorze „post processing” |
|  | Interaktywne okno - LOG umożliwiające zapis wszystkich wydarzeń podczas badania oraz pełną edycję wydarzeń i wprowadzanie komentarzy |
|  | Pomiar i prezentacja bieżącego cyklu/rytmu pacjenta z dowolnie wybranych dwóch kanałów |
|  | Przesuw zapisu EKG w zakresie co najmniej 6 – 800 [mm/s] na ekranie czasu rzeczywistego i na ekranie do analizy zapisów |
|  | Automatyczne gromadzenie danych o parametrach ablacji oraz ich prezentacja w postaci cyfrowej i graficznej |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji kanałów przez użytkownika |
|  | Niezależne ustawienie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrzsercowym (np. wzmocnienie, kolor, filtry pasmowe częstotliwości, filtry sieciowe itp.) |
|  | Możliwość definiowania grup kanałów i wprowadzania zmian jednocześnie dla całej grupy (np. wzmocnienie, kolor, itp.) |
|  | Możliwość dowolnego wyboru kanału do stymulacji bezpośrednio z poziomu ekranu „real time” bez potrzeby ingerowania w menu systemu |
|  | Możliwość zdefiniowania każdego używanego kanału (bipolarnego) jako stymulacyjnego i utworzenie do niego skrótu na ekranie |
|  | Możliwość definiowania dowolnej liczby stron (ekranów) dla kanałów (np. EKG, IC, Holter, tylko elektroda Hallo, Ablacja, itp.) |
|  | Możliwość konfiguracji protokołów badania i przypisywania towarzyszących im zdarzeń, interwałów |
|  | Funkcja pozwalająca na dowolne określenie okna wzorca sygnału (zarówno 12 odpr. EKG jak i sygnałów wewnątrzsercowych ), aby realizować porównanie jego morfologii z kolejnymi rejestrowanymi sygnałami realizowana w czasie rzeczywistym |
|  | Automatyczna funkcja obliczania stopnia dopasowania morfologii w procentach i postaci graficznej realizowana w czasie rzeczywistym |
|  | Automatyczna detekcja aplikacji RF wraz z automatyczną akwizycją parametrów aplikacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków ablacji przy użyciu dostępnych na rynku generatorów RF |
|  | Automatyczna detekcja impulsu stymulatora wraz z automatyczną akwizycją parametrów stymulacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków stymulacji |
|  | Możliwość tworzenia komentarzy dla gromadzonych danych i ich dalszej łatwej analizy |
|  | Możliwość analizy przebiegów krzywych EKG, zapisów IC |
|  | Tryb pracy wyzwalany / triggerowany ( możliwość odświeżania ekranu) |
|  | Prezentacja zapisu jak w systemie Holtera (Okno Holtera) |
|  | Możliwość wydruku zapisu sygnałów EKG/IC z ekranu |
|  | Możliwość tworzenia własnych raportów z badania |
|  | Tworzenie prezentacji oparte na aplikacji Microsoft Power Point |
|  | Funkcja Emergency Pacing z pominięciem wzmacniacza (bezpośrednio ze stymulatora) |

Warunki gwarancji, serwisu i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy. W przypadku wystąpienia trzeciej awarii tego samego elementu, której usunięcie związane będzie z wymianą głównych części Przedmiotu Dzierżawy (podzespołów) lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie wskazanym powyżej, Wydzierżawiający zobowiązuje się do wymiany Przedmiotu Dzierżawy na inny o nie gorszych parametrach technicznych. W takim wypadku Wydzierżawiający dokona wymiany Przedmiotu Dzierżawy w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od zgłoszenia po raz trzeci awarii tego samego elementu lub upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym. |
| 3. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji |
| 4. | Wykonawca zapewni bezpłatny, autoryzowany serwis, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów (wymiany podzespołów) i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy |
| 5. | Wykonawca dostarczy przy dostawie sprzętu: - karta gwarancyjną - szczegółową instrukcję obsługi |
| 6. | W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci urządzenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przed odbiorem dzierżawionych aparatów. |

Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów technicznych lub warunków gwarancji, czy serwisu bądź innych wymienionych powyżej spowoduje odrzucenie oferty.