Załącznik nr 1 do SWZ

Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub ≤ ) są warunkami granicznymi

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów

| Lp | Parametr wymagany | Wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Przewoźny aparat do RTG do wykonywania zabiegów u chorych po przeszczepie typu Ramię C |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany i nieregenerowany. Rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm | Tak, podać |  |
|  | Odległość SID >104 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >26 cm | Tak, podać |  |
|  | Ruch wzdłużny zmotoryzowany | Tak |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C > 41 cm | Tak, podać |  |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak |  |
|  | Szybkość ruchu pionowego min. 25mm/s | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 160° | Tak, podać |  |
|  | Ruch orbitalny zmotoryzowany | Tak |  |
|  | Szybkość ruchu orbitalnego min. 14˚/s | Tak, podać |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±220° | Tak, podać |  |
|  | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | Tak |  |
|  | Szybkość obrotu wokół osi wzdłużnej min. 14˚/s | Tak, podać |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | Tak, podać |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) > 80 cm | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
|  | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |
|  | Blokada kół | Tak |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat | Tak |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne oraz manualne z możliwością wyłączenia napędów elektrycznych i sterowania oraz hamowania ręcznego wszystkich hamulców, sterowanie manualne | Tak |  |
|  | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | Tak |  |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  |
|  | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. Sterowanie dotykowe możliwe przez ochronną folię jałową. | Tak, opisać |  |
|  | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora montowany do stołu operacyjnego. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. Sterowanie dotykowe możliwe przez ochronną folię jałową. | Tak, opisać |  |
|  | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. Sterowanie dotykowe możliwe przez ochronną folię jałową. | Tak, opisać |  |
|  | Dodatkowy wózek jezdny na kółkach, umożliwiający montaż panelu dotykowego - interface'u użytkownika (zamiennie z montażem do stołu) i panelu sterowania ruchami ramienia | Tak |  |
|  | Syganlizacja promieniowania na wózku z monitorami oraz na monitorach kolorowych do sterowania aparatem | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum | Tak |  |
|  | Możliwość programowania punktu izocentrycznego | Tak |  |
|  | Panel do sterowania ruchami ramienia C mocowany do stołu z funkcjonalnością min. - joystick do sterowania obrotem LAO/RAO i Cranial/Caudal - joystick do sterowania ruchem wzdłużnym i pionowym - programowalne min. 2 pozycje ramienia - ruch ramienia C izocentryczny - możliwością określania ruchów zgodnie z ułożeniem pacjenta - przycisk „0” do ustawienia ramienia C w pozycji zerowej AP - przycisk bezpieczeństwa wyłączający urządzenie Ilość pozycji możliwa do zapamiętania min. 3 | Tak |  |
|  | Sterowanie ramieniem przy pomocy joysticków umożliwiające szybkie manewrowanie położeniem ramienia C | Tak |  |
|  | Joystick zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem ramienia C | Tak |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C max 80cm | Tak |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami. | Tak |  |
|  | Generator wbudowany w ramię C tzw. monoblok . | Tak |  |
|  | System antykolizyjny mechaniczny, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem ruchu w chwili natrafienia na opór (np. zetknięcie obudowy generatora z elementami stołu) | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s | Tak, podać |  |
|  | Możliwość sterowania szerokością impulsu, zakres regulacji min. 8-40ms | Tak, podać |  |
|  | Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100kV) | Tak, podać |  |
|  | Tryby fluoroskopii | Tak |  |
|  | Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa | Tak |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV | Tak, podać |  |
|  | Zakres prądów dla trybów fluoroskopii pulsacyjnej min. 2 do 250mA | Tak, podać |  |
|  | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 250mA | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak |  |
|  | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak, podać |  |
|  | Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody | Tak, podać |  |
|  | Lampa 2-ogniskowa | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | Tak, podać |  |
|  | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | Tak, podać |  |
|  | Całkowita filtracja ≥ 4.1 mmAl w tym co najmniej min. 0,1mmCu | Tak, podać |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | Tak |  |
|  | Kolimator typu Irys | Tak |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna anody > 360kHU | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka 9500kHU-9900kHU | Tak, podać |  |
|  | Prędkość chłodzenia anody >80kHU/min | Tak, podać |  |
|  | Prędkość chłodzenia kołpaka >100kHU/min | Tak, podać |  |
|  | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak, opisać |  |
|  | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym | Tak |  |
|  | Detektor płaski w technologii CMOS. Wymiary detektora cyfrowego: powyżej 30cm x 30cm | Tak, podać |  |
|  | Skala szarości detektora min. 14bit | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciw rozproszeniowa min. 70lini/cm | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciw rozproszeniowa zdejmowana | Tak |  |
|  | Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | Tak |  |
|  | Matryca detektora: 2800x2800 - 3000x3000 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Trzy pola detektora obrazu | Tak, podać |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | Tak |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci min. 100 000 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |
|  | Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopi) | Tak |  |
|  | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | Tak, opisać |  |
|  | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 25 obr/sek | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Regulacja kontrastu | Tak |  |
|  | Dotykowy system nanoszenia opisów i znaczników na ekranie dodatkowym które pozostają aktywne przy kolejnych wywołaniach fluoroskopii | Tak |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  |
|  | Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | Tak |  |
|  | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty) | Tak |  |
|  | Skala szarości w post-procesingu min. 24bit | Tak, podać |  |
|  | 1 monitor o przekątnej powyżej 30" o rozdzielczości 4k (UHD) | Tak |  |
|  | Monitor na wysięgniku umożliwiającym zmianę wysokości o min. 30 cm z możliwością obrotu wokół osi pionowej wózka monitorowego. Dodatkowo możliwość przybliżania monitorów bliżej chirurga, nad stołem operacyjnym o min. 70cm bez konieczności zmiany położenia wózka monitorowego | Tak |  |
|  | Luminacja monitorów min. 950cd/m2 | Tak, podać |  |
|  | Contrast Ratio 950:1 | Tak, podać |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych | Tak |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |
|  | Interface do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu, zintegrowany wewnątrz aparatu wraz ze wstrzykiwaczem kontrastu dwugłowicowym zintegrowanym z aparatem | Tak |  |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚ | Tak, podać |  |
|  | pakiet oprogramowania naczyniowego (DSA, MSA, RSA min. 25kl/s) |  |  |
|  | DICOM 3.0, Funkcje Storage, Storage Commitment Worklist | Tak, podać |  |
|  | Port USB z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/ akwizycji, zapisu zdjęć i oraz zmiany trybów pracy (fluoro, DSA, RSA) min. 3 przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak |  |
|  | Co najmniej 1 wyjście wysokiej rozdzielczości DVI do podłączenia dodatkowego monitora | Tak |  |
|  | Zestaw 5 fartuchów RTG typu Garsonka oraz kryza, Garsonka, składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy, Kamizelka z elastycznymi pasami z rzepami, krzyżującymi się na plecach w celu podtrzymania lędźwiowego odcinka kręgosłupa dla wyeliminowania obciążenia barków i z zapięciem na rzepy na lewym barku, Kamizelka i spódnica posiadające kieszeń, kamizelka z wkładkami łagodzącymi nacisk na barki, Ochrona 0.50/025 mm Pb (lub inna) odpowiednio przód/tył, Możliwość oddzielnego dobierania rozmiarów kamizelek i spódnic. Fartuchy oraz inne akcesoria ochronne mają być wykonane w technologii ochrony dwuwarstwowej (Bi-Layer Protection) z lekkiego BEZWINYLOWEGO bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 60 do 110 kV, spełniającego normę IEC 61331:2014 | Tak |  |
|  | Protokół wykonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych przez autoryzowany serwis lub laboratorium | Tak |  |
|  | Pełna integracja z wstrzykiwaczami kontrastu | Tak |  |
| Automatyczna strzykawka ( wstrzykiwacz kontrastu) zintegrowana z aparatem RTG ramieniem C |
|  | Zasilanie sieciowe. | Tak |  |
|  | Wbudowany w urządzenie ogrzewacz kontrastu. | Tak |  |
|  | Sterownik manualny połączony z wstrzykiwaczem za pomocą rozciągliwego kabla spiralnego, który umożliwia przeprowadzenie iniekcji z odległości do 2,5 m. | Tak |  |
|  | Wstrzykiwacz na jezdnym statywie wyposażonym w min.4 kółka lekkobieżne (min. dwa z możliwością blokowania). | Tak |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania (na ekranie wbudowanym w wstrzykiwacz) wykresu obrazującego natężenia przepływu i przebiegu ciśnienia podczas iniekcji. | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji iniekcji składającej się od 1-3 faz. | Tak |  |
|  | Pojemność strzykawek – 200 ml | Tak |  |
|  | Objętość iniekcji od 1-200 ml | Tak |  |
|  | Szybkość przepływu: od 0,1 do 30 ml/s ustawiana z dokładnością do 0,1 ml/s | Tak |  |
|  | Prędkość napełniania: 1- 4 ml/s | Tak |  |
|  | Maksymalne ciśnienie iniekcji programowalne od 5 do 83 bar (73 -1200 psi) | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapamiętywania przez użytkownika min.120 profili iniekcyjnych (min.60 w trybie angio i min.60 w trybie CT) | Tak |  |
|  | Możliwość pracy na materiałach zużywalnych pozbawionych: - ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP) – lateksu - pirogenów | Tak |  |
|  | Interfejs, którego obsługa jest intuicyjna i odbywa się głównie za pomocą piktogramów (ikon) oraz wprowadzanych wartości liczbowych. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (papierowa i elektronicznej) | Tak |  |
|  | Możliwość integracji wstrzykiwacza z ramieniem C, pozwalająca na automatyczną aktywację i zakończenie wstrzyknięcia, przy uruchomieniu z panelu sterowania ramieniem funkcji angiografii. Wstrzykiwacz kompatybilny z opisanym powyżej ramieniem C, możliwość podłączenia wstrzykiwacza do dedykowanego interfejsu aparatu (opisanego w pkt. 94) | Tak |  |
| Stół operacyjny przystosowany do wykonywania zabiegów hybrydowych pod kontrolą RTG |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany i nieregenerowany. Rok 2023 | Tak |  |
|  | Stół z pływającym blatem wykonany w całości z włókna węglowego | Tak |  |
|  | Szerokość blatu stołu ≥ 54 cm | Tak, podać |  |
|  | Długość blatu stołu ≥ 230cm | Tak, podać |  |
|  | Minimalne dopuszczalne obciążenie stołu na maksymalnie wysuniętym blacie poza kolumnę ≥ 220 kg | Tak, podać |  |
|  | Pływający blat - ruch realizowany płynnie (nie skokowo) w każdym kierunku w osi x, y, x', y' (elipsa, ósemka, łuk, itd.). Nie dopuszcza się stołów bez pływającego blatu z ruchem tylko w wektorach x i y i pod kątem lub realizowanym motorowo. | Tak |  |
|  | Ruch wzdłużny i poprzeczny oraz realizacja pływającego blatu stołu sterowane joystickiem z elektromagnetyczną blokadą montowanym na szynie przy blacie. Ruch góra-dół sterowany joystickiem montowanym na szynie przy blacie. | Tak |  |
|  | Ruch góra - dół, przechyły wzdłużne i boczne oraz poziomowanie blatu realizowane za pomocą pilota | Tak |  |
|  | Długość oraz szerokość przeziernego pola blatu na całej długości i szerokości. Konstrukcja stołu nie powinna uniemożliwiać przezierności całej powierzchni blatu, zakres ruchów umożliwiający spełnienie warunku | Tak |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu ≥ 90 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu ≥ 25 cm | Tak, podać |  |
|  | Ruch Trendelenburga i przeciwny do Trendelenburga ≥ ± 20 stopni | Tak, podać |  |
|  | Przechyły boczne ( obrót izocentryczny), punkt izocentrum zlokalizowany na pacjencie ≥ ± 15 stopni | Tak, podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy stołu, przechył boczny i ruch trendelenburg/anty | Tak |  |
|  | wysokość blatu stołu min. 72 cm, max. 108 cm | Tak, podać |  |
|  | Materac na blat | Tak |  |
|  | Stół przejezdny – mobilny z systemem blokowania, skrętnymi kołami, dodatkowym (piątym) kołem prowadzącym | Tak |  |
|  | Pilot wyposażony w sygnalizację stanu akumulatorów | Tak |  |
|  | Możliwość reanimacji pacjenta na stole (możliwość defibrylacji) | Tak |  |
|  | Wysuwane nóżki do blokowania stołu na sali operacyjnej | Tak |  |
|  | Pochłanialność blatu max. 0,5mm Al | Tak |  |
|  | Obszar przezierności blatu stołu po max. wysunięciu blatu min. 168 cm (bez akcesoriów np. zagłówka) | Tak, podać |  |
|  | Podpórka pod rękę przezierna- 1 szt | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz oraz bateryjne pozwalające na prace stołu min. 8h z wykorzystaniem wszystkich ruchów | Tak |  |
|  | Stół kompatybilny z opisanym powyżej ramieniem C. Możliwość montażu do stołu panelu do sterowania ruchami ramienia C (opisanym w pkt. 34) | Tak |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z aparatem) | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski – należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. | Tak |  |

Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................

Siedziba ……………………………………………………………....................................

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do podpisania umowy …………………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Rodzaj przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo Przedsiębiorców*

[   ] mikro		[   ] małe		[   ] średnie		[   ] duże		[   ] inne

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. DOSTAWA PRZEWOŹNEGO APARATU DO RTG, AUTOMATYCZNEJ STRZYKAWKI ORAZ STOŁU OPERACYJNEGO oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Cena ofertowa netto ……………………………………………zł          w tym VAT ……………..%

## Razem brutto …………………………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

W tym:

a) Przewoźny aparat do RTG do wykonywania zabiegów u chorych po przeszczepie 1 szt:

Cena urządzenia bez podatku VAT ………………...…………………zł

podatek VAT …….. %

z podatkiem VAT ……………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

b) Automatyczna strzykawka ( wstrzykiwacz kontrastów) 1szt:

Cena urządzenia bez podatku VAT ………………...…………………zł

podatek VAT …….. %

z podatkiem VAT ……………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

c)  Stół operacyjny przystosowany do zabiegów hybrydowych pod kontrolą RTG 1 szt:

Cena urządzenia bez podatku VAT ………………...…………………zł

podatek VAT …….. %

z podatkiem VAT ……………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

producent oferowanego urządzenia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji *……………oraz po jego upływie: *………………

* Wypełnia Wykonawca

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena brutto zawarta w Ofercie zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w załączniku nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektowanych postanowień umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą …………… Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………. Nazwa i adres podwykonawcy ……………..(niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: nie / tak obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………...(niepotrzebne skreślić)

* zaznaczyć właściwe

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 5 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń medycznych: przewoźny aparat do RTG do wykonywania zabiegów u chorych po przeszczepie 1 szt.;  automatyczna strzykawka (wstrzykiwacz kontrastów) 1szt.;  stół operacyjny przystosowany do zabiegów hybrydowych pod kontrolą RTG 1 szt., ZP-23-118UN” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa urządzeń medycznych: przewoźny aparat do RTG do wykonywania zabiegów u chorych po przeszczepie 1 szt.;  automatyczna strzykawka (wstrzykiwacz kontrastów) 1szt.;  stół operacyjny przystosowany do zabiegów hybrydowych pod kontrolą RTG 1 szt., ZP-23-118UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 7 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń medycznych: przewoźny aparat do RTG do wykonywania zabiegów u chorych po przeszczepie 1 szt.;  automatyczna strzykawka (wstrzykiwacz kontrastów) 1szt.;  stół operacyjny przystosowany do zabiegów hybrydowych pod kontrolą RTG 1 szt., ZP-23-118UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 8 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Wykaz wykonanych dostaw

| Przedmiot zamówienia | Wartości wykonanych dostaw brutto | Daty wykonania | Zamawiający na rzecz którego wykonano dostawę |
| --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu należy  dołączyć dowody określające czy w/w usługi zostały wykonane należycie.

Załącznik nr 9 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

na potrzeby korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa urządzeń medycznych: przewoźny aparat do RTG do wykonywania zabiegów u chorych po przeszczepie 1 szt.;  automatyczna strzykawka (wstrzykiwacz kontrastów) 1szt.;  stół operacyjny przystosowany do zabiegów hybrydowych pod kontrolą RTG 1 szt., ZP-23-118UN”

Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy …………………………… biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), na następujących zasadach:

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:

..................................................................................................................................................

2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

..................................................................................................................................................

3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

..................................................................................................................................................

4. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

..................................................................................................................................................

Załącznik nr 10 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

reprezentowani przez:

……………………………………………………..……

Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.),

które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń medycznych: przewoźny aparat do RTG do wykonywania zabiegów u chorych po przeszczepie 1 szt.;  automatyczna strzykawka (wstrzykiwacz kontrastów) 1szt.;  stół operacyjny przystosowany do zabiegów hybrydowych pod kontrolą RTG 1 szt., ZP-23-118UN”, oświadczam, że:

•  Wykonawca

……………………………………………………………..………………………………

dysponujący następującymi uprawnieniami wymaganym w postępowaniu:

……………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………..………………………………

zrealizuje następujący zakres zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….