Lublin, dnia 06.07.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dostawa wyposażenia medycznego

(znak postępowania: SZP.26.2.90.2023)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  informuje, że na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia SWZ w zakresie:

Załącznika  nr 3 do SWZ  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W Części 1- Wirówka horyzontalna (1 szt.)

Z

„ Przedmiotem zamówienia jest zakup  wirówki horyzontalnej (wolnostojącej; z chłodzeniem umożliwiającej  jednoczesne wirowanie do 12 probówek z krwią pełną w celu jej sedymentacji, wraz z pełnym oprzyrządowaniem do transmisji danych do posiadanego systemu komputerowego, oznakowanie CE)

o poniższych parametrach:

1. wirówka horyzontalna laboratoryjna z wbudowanym programatorem

2. regulacja przyspieszenia oraz hamowania

3. max prędkość 6000 obr/min.

4. szer. 35 cm  (+/- 10%)

5. wys. 20 cm  (+/- 10%)

6. możliwość wirowania różnej wielkości próbek

7. przyssawki antypoślizgowe.

8.sprzet fabrycznie nowy, nie powystawowy ( nieużywany) w fabrycznych opakowaniach)

9. Data produkcji nie wcześniej niż 2022 rok

10. gwarancja min 24 miesiące

11.Zamawiający wymaga:

- w ramach wartości umowy  zainstalowania, uruchomienia, sprawdzenia i kwalifikacji   oferowanych urządzeń

- w ramach wartości umowy  przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wraz ze sporządzeniem protokołu ze szkolenia ;

- przeprowadzenia kwalifikacji bezpośrednio po zainstalowaniu urządzeń. Po

wykonaniu kwalifikacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z

kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) z zaznaczeniem po

każdej kwalifikacji, że urządzenie dopuszcza się do kolejnego etapu kwalifikacji

- dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia: karty gwarancyjnej - dla każdego z

urządzeń - zawierającej opisane w ofercie warunki udzielonej gwarancji oraz

serwisu gwarancyjnego, pełnej instrukcji obsługi w języku polskim (nie skrócona

wersja) oraz dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez

autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym.

- dostarczenia wraz z dostawą kserokopii dokumentów dopuszczających przedmiot

zamówienia do obrotu i do używania. „

Na

Przedmiotem zamówienia jest zakup  wirówki horyzontalnej (wolnostojącej; umożliwiającej  wirowanie probówek z krwią pełną w celu jej sedymentacji, wraz z pełnym oprzyrządowaniem, oznakowanie CE.

o poniższych parametrach:

|  | Wirówka stolikowa |
| --- | --- |
|  | Zakres obrotów od 50 do 15000 obr/min nastawny w stopniach co 10 |
|  | Maksymalnej wartości rcf przynajmniej 24,400 |
|  | Możliwość krótkiego odwirowania |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe |
|  | Wybór parametrów wirowania za pomocą pokrętła |
|  | Zapamiętywanie ustawień przez naciśnięcie klawisza |
|  | Nastawny czas wirowania od 1 do 99 h;59 min, 59 s lub praca ciągła |
|  | automatyczne rozpoznawanie typu rotora- ograniczenie liczby obrotów do wartości dopuszczalnej, |
|  | Rotor horyzontalny 4-miejscowy osiągający: RPM = 4,800 obr/min, Max RCF 4,740, max głośność 56 dB(A) Wyposażony w 4 zawieszki i wkładki redukcyjne na probówki o pojemności 5 i 8 ml umożliwiające odwirowanie nie mniej niż 48 probówki jednorazowo |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.) 423 x 506 x 650 mm +/- 2% |
|  | Instrukcja obsługi w jez. polskim |
|  | Wyposażenie w kabel zasilający |
|  | Znak bezpieczeństwa CE |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |
|  | Autoryzowany serwis producenta |

11.Zamawiający wymaga:

- w ramach wartości umowy  zainstalowania, uruchomienia, sprawdzenia i kwalifikacji   oferowanych urządzeń

- w ramach wartości umowy  przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi wraz ze sporządzeniem protokołu ze szkolenia ;

- przeprowadzenia kwalifikacji bezpośrednio po zainstalowaniu urządzeń. Po

wykonaniu kwalifikacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z

kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) z zaznaczeniem po

każdej kwalifikacji, że urządzenie dopuszcza się do kolejnego etapu kwalifikacji

- dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia: karty gwarancyjnej - dla każdego z

urządzeń - zawierającej opisane w ofercie warunki udzielonej gwarancji oraz

serwisu gwarancyjnego, pełnej instrukcji obsługi w języku polskim (nie skrócona

wersja) oraz dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez

autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym.

- dostarczenia wraz z dostawą kserokopii dokumentów dopuszczających przedmiot

zamówienia do obrotu i do używania.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Część 1 - wirówka horyzontalna

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach zewnętrznych wynoszących: H x W x D [mm] : 299 x 357 x 451?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wirówkę o w/w wymiarach zewnętrznych.
2. Czy Zamawiający doprecyzuje wymagane doposażenie do wirówki? Jeśli nie, czy Zamawiający dopuści na wyposażeniu wirówki wirnik horyzontalny 4 x 100ml (max RPM/RCF: 4 000rpm/2 504xg), wraz z pojemnikami 100 ml oraz ewentualnymi wkładkami redukcyjnymi na probówki - o ile Zamawiający je określi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga niezbędnego  oprzyrządowania wirówki horyzontalnej umożliwiającej  wirowanie probówek z krwią pełną w celu jej sedymentacji. Zamawiający nie dopuści  wirówki o w/w parametrach .

Dot. Część 1- Wirówka horyzontalna (1 szt.)

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wirówkę horyzontalną o poniższych parametrach:

Urządzenie posiada certyfikat CE i jest wyrobem medycznym.

Zasilanie trójfazowe 400V/3N/50-60Hz.

Pobór mocy 9,7 kW.

Pobór prądu 14 A.

Poziom głośności 62 dB (w zależności od zastosowanego rotora i tubusów).

Waga urządzenia bez wyposażenia około 355 kg.

Wyposażone w kółka do łatwego transportu oraz regulowane stopy to instalacji na stałe w miejscu docelowym.

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 973 x 813 x 1015 mm.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R452A (GWP: 2140).

Komora wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozję (łatwa w czyszczeniu).

Wirówka wolnostojąca z chłodzeniem powietrznym. Komora wirowania umożliwiająca pracę w zakresie od -20˚C do +40˚C z krokiem nastawy temperatury 1˚C.

Pobór powietrza chłodzącego wymiennik ciepła z przodu urządzenia.

Pojemność wirówki z wyposażeniem (rotor i tubusy) do wirowania pojemników z krwią pełną - 12 x 750ml (pojemniki z krwią bez filtra) lub 12 x 500 ml (pojemniki z krwią z filtrem) dla tego samego typu wkładu na pojemniki z krwią.

Siła wirowania RCF dla pojemników z krwią (przy zastosowaniu odpowiedniego rotora oraz tubusów): maksymalnie 6498.

Obroty RPM dla pojemników z krwią (przy zastosowaniu odpowiedniego rotora oraz tubusów): maksymalnie 4500.

Żywotność rotora do wirowania pojemników z krwią pełną: 30 000 cykli.

Żywotność tubusów do wirowania pojemników z krwią pełną: 40 000 cykli przy RPM 3500; 30 000 cykli przy RPM 4000; 15 000 cykli przy RPM 4500.

Brak ograniczenia czasowego w odniesieniu do urządzenia oraz wyposażenia w kwestii żywotności.

Czujnik niewyważenia w zakresie 50 – 120 g (zależnie od warunków).

Rotor wychylny, bez konieczności stosowania dodatkowej pokrywy (tzw. windshield).

Łatwość czyszczenia komory wirówki w przypadku rozszczelnienia pojemnika z krwią (brak konieczności demontażu rotora i brak dodatkowej pokrywy rotora).

Zabezpieczenie pokrywy przed otwarciem w czasie pracy urządzenia.

Pokrywa otwierania do tyłu. Wspomaganie otwierania (siłowniki gazowe) oraz zamykania (automatyczny rygiel dociągający pokrywę).

System awaryjnego otwierania pokrywy w przypadku braku zasilania.

Przeszklony otwór inspekcyjny w pokrywie umożliwiający obserwację wnętrza komory wirowania.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem komory i silnika.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej prędkości obrotowej.

Sterowanie mikroprocesorowe. Panele kontrolne umieszczone z przodu urządzenia. Wyświetlanie podstawowych parametrów:

a. aktualna data i godzina

b. numer programu wirowania

c. temperatura

d. krzywa rozpędzania

e. krzywa hamowania

f. prędkość/siła wirowania

g. czas wirowania

h. status wymaganych do zaczytania kodów kreskowych.

Możliwość zaprogramowania do 89 programów wirowania.

Brak utraty pamięci wewnętrznej urządzenia w przypadku braku zasilania.

Dostępność zaprogramowanych 9 krzywych przyspieszania oraz 18 krzywych hamowania (9 liniowych i 9 przystosowanych do wirowania krwi pełnej).

Blokada możliwości wprowadzania parametrów programów wirowania z poziomu panelu sterowania oraz dodatkowo przy pomocy kluczyka.

Wizualna i dźwiękowa informacja zakończenia programu wirowania. Możliwość regulacji głośności alarmów i dźwięku skanera.

Laserowy skaner kodów kreskowych podłączony do urządzenia, zgodny ze standardem ISBT 128, zabezpieczony mechanicznie przed użyciem w momencie zamknięcia pokrywy wirówki.

Możliwość skanowania kodów kreskowych tylko i wyłączenie w momencie gdy pokrywa jest otwarta.

Wizualne potwierdzenie poprawności zaczytanych kodów kreskowych (na panelu kontrolnym).

Blokada wirowania w przypadku braku zaczytania wszystkich wymaganych kodów kreskowych.

Wybór programu wirowania przy pomocy skanera.

Wprowadzenie do systemu określonych kodów operatorów. Możliwość wprowadzania listy operatorów niezależnie dla każdej wirówki.

Możliwość ustawienia maksymalnej możliwej do zaczytania liczby kodów donacji.

Możliwość wyświetlenia na panelu kontrolnym aktualnie zaczytanych kodów kreskowych zarówno podczas wprowadzania danych jak i podczas aktywnego procesu wirowania (możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych).

42. Możliwość rejestracji i archiwizacji parametrów wirowania takich jak:

a. data wirowania

b. godzina rozpoczęcia wirowania

c. godzina zakończenia wirowania

d. numer identyfikacyjny wirówki

e. wynik wirowania

f. numer programu wirowania

g. kod operatora

h. temperatura wirowania

i. nastawę krzywej rozpędzania

j. nastawę krzywej hamowania

k. nastawę obrotów programu wirowania

l. nastawę siły programu wirowania dla zadanej prędkości obrotowej

m. całkowitą siłę podczas procesu wirowania

n. nastawę czasu wirowania

o. rzeczywisty czas wirowania

p. numery donacji

Automatyczny eksport powyższych danych wirowania do pliku wynikowego umożliwiający ich dalszy transfer. Przesyłanie danych z wirówki do komputera przy pomocy sieci LAN.

Możliwość manualnego eksportu danych wirowania do pamięci USB.

Możliwość tworzenia gotowych do wydruku raportów wirowania z danego dnia z uwzględnieniem: daty, godziny i minuty rozpoczęcia i zakończenia wirowania, całkowitego czasu wirowania, numeru urządzenia, numeru programu, numerów donacji, kodu operatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści  wirówki horyzontalnej z zaproponowanym zasilaniem trójfazowym i wagą ok. 355 kg. .

Zamawiający wymaga wirówki horyzontalnej zgodnie z parametrami zmienionej niniejszym pismem SWZ.

Dot. Część 3- Zgrzewarka do segmentowania i etykietowania drenów (4 głowice zgrzewające)-1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgrzewarkę o poniższych parametrach:

Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów z podświetlanym wyświetlaczem.

Średnica zewnętrzna drenów w zakresie min. 3,9 - 4,5 mm

Średnica wewnętrzna drenów w zakresie min. 2,9 - 3,1 mm.

Warunki pracy:

Temp. Otoczenia w zakresie min.

od 10°C do 40°C (od 50°F do 104°F)

Wilgotność względna w zakresie min.

od 10% do 80% nie kondensująca.

Maks. Wysokość min. 2000 m. (6 562 stopy) n.p.m.

Warunki przechowywania:

Temp. Otoczenia w zakresie min. od -10°C do +50°C (14°F do 122°F).

Wilgotność względna w zakresie min. 10% do 95% nie kondensująca.

Na wyposażeniu: kaseta z nożykami, przewód zasilający, stelaż torby, bezpieczniki, zapasowy filtr powietrza, instrukcja obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania zgrzewarki do jałowego łączenia drenów z w/w  zaproponowanymi parametrami.

Zamawiający wymaga zgrzewarki do segmentowania i etykietowania drenów zgodnie z treścią SWZ.