## Pakiet
| DZP/PN/119/1/2023 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do endoskopii | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet - Akcesoria do zabiegów ECPW
| Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2 | Jednorazowy sfinkterotom trójkanałowy, średnica cewnika 2,55 mm, dystalna część cewnika 2,1 mm, cięciwa 20 mm, nosek 3 mm, na prowadnik 0,035”, dł. robocza 200 mm, możliwość odchylenia cięciwy o 30 stopni w lewo i w prawo. | sztuka | 10
| 3 | Jednorazowy prowadnik nitinolowy, dł. 450 cm, typu zebra, czarna końcówka silnie hydrofilna o dł. 50 mm, średnica 0,035 cala i 0,025 cala (Zamawiający każdorazowo określi średnicę przy składaniu zamówienia) | sztuka | 50
| 4 | Jednorazowy koszyk do litotrypsji, kompatybilny z litotryptorem charakteryzującym się przesuwaniem drutu wzdłuż rączki - nie poprzez nawijanie, czterodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 400 cm, rozmiar 30 x 60 mm | sztuka | 5
| 5 | Jednorazowa szczotka cytologiczna do dróg żółciowych, dwukanałowa, na prowadnik 0.035 cala, śr. 2,7 mm, dł. robocza 180 cm | sztuka | 10
| 6 | Jednorazowe poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, długość 180 cm, średnice 4-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 7-10, 7-12 Fr, temperowane, marker RTG w części dystalnej przed zwężeniem, współpracujące z prowadnikiem 0,035", łącznik typu Y z portem LUER oraz uszczelką umożliwiającą podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | sztuka | 30
| 7 | Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji pokrytej silikonem, możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i wysuwania częściowo rozprężonego stentu ze wskaźnikiem punktu „bez możliwości powrotu”. Dobrze widoczne znaczniki wykonane z tantalu, aplikator o dł. 210 cm i śr. Fr. 9,0. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 60 mm i 80 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | sztuka | 5
| 8 | Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji pokrytej silikonem, wersja prosta eko, aplikator o dł. 185 cm i śr. Fr. 9,0. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 60 mm i 80 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | sztuka | 5
| 9 | Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji niepokrytej, wersja prosta eko, aplikator o dł. 185 cm i śr. Fr. 9,0. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 40 mm | sztuka | 1
| 10 | Stent przełykowy, biodegradowalny (wykonany z polidioksanonu), system wprowadzający o śr. 18F/28F i dł. 75 cm, na prowadnik 0,035 cala, dostępne średnice (korpus/kielich): 18/23 mm, 20/25 mm, 23/28 mm, 25/31 mm, dostępne długości dla każdej średnicy: 60, 80, 100 mm, dla średnicy 25/31 dodatkowo długość 135 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | sztuka | 3
| 11 | Jednorazowy chwytak do usuwania protez, bransze zakończone zębem szczura, dł. 180-230 cm, śr. 2,3 mm | sztuka | 10
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r., o wyrobach medycznych(t.j. Dz.U. Z 2022 r. poz.974)
|  | Data …............. |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu opisanego produktu do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia zużycia - depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.